## PETCT
OBR-1A Izjava o izpolnjevanju zahtev
Ponudnik:
Zahteve naročnika in specifikacije
| NAVODILA: | Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve. Ponudnik mora za vsako posamezno zahtevo priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve. Če posameznega podatka ni mogoče izkazati z uradnimi dokumenti proizvajalca ali drugimi verodostojnimi dokazili (npr. katalog proizvajalca, tehnični list, certifikat, potrdilo pristojnega organa,...) ponudnik priloži lastno izjavo. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodatna pojasnila oziroma dokazila za preveritev resničnosti navedb.
|  | Izpolnjevanje zahteve: vpišite DA (izpolnjuje), NE (ne izpolnjuje). | Dokazilo o izpolnjeni zahtevi: vpišite ŠTEVILKO STRANI DOKUMENTA in NAZIV DOKUMENTA
Sklop 1: Pregledne rokavice nitril
1.1 | izdelane iz nitrila, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
1.2 | notranjost ne sme biti prevlečena s talkom;
1.3 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2023, EN 455-4:2009;
1.4 | AQL ≤ 1,5;
1.5 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019 in EN 374-4:2019;
1.6 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
1.7 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
1.8 | hrapavo področje konic prstov, preprečuje zdrse, primerno za uporabo laboratorijskega pribora, medicinskih pripomočkov;
1.9 | anatomsko oblikovane, obojeročne;
1.10 | z ojačanim zavihanim robom, ki preprečuje vihanje navzdol;
1.11 | velikosti XS – XL;
1.12 | dolžina 24 – 26 cm;
1.13 | debelina: dlan ≥ 0,08 mm, konice prstov ≥ 0,09 mm;
1.14 | pakiranje v škatli do 200 kos; transportno pakiranje po največ 10 škatel;
1.15 | pakiranje mora biti takšno, da omogoča enostavno odpiranje in izvlek posamezne rokavice;
1.16 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred I;
1.17 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
1.18 | skladnost z EU 1935/2004;
1.19 | CE oznaka o skladnosti.
1.20 | Na embalaži morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, navedba standardov in testiranj, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda.
Sklop 2: Zaščitne rokavice nitril – za visoko stopnjo tveganja
2.1 | izdelane iz nitrila, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
2.2 | notranjost ne sme biti prevlečena s talkom;
2.3 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
2.4 | AQL ≤ 0,65;
2.5 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
2.6 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
2.7 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
2.8 | hrapavo področje konic prstov, preprečuje zdrse, primerno za uporabo laboratorijskega pribora, medicinskih pripomočkov;
2.9 | anatomsko oblikovane, obojeročne;
2.10 | z ojačanim zavihanim robom, ki preprečuje vihanje navzdol;
2.11 | velikosti XS – XL;
2.12 | dolžina 24 – 26 cm;
2.13 | debelina: dlan ≥ 0,14 mm, konice prstov ≥ 0,17 mm;
2.14 | primerne za delo s citostatiki;
2.15 | pakiranje v škatli do 100 kos; transportno pakiranje po največ 10 škatel;
2.16 | pakiranje mora biti takšno, da omogoča enostavno odpiranje in izvlek posamezne rokavice;
2.17 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred I;
2.18 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
2.19 | CE oznaka o skladnosti.
2.20 | Na embalaži morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, navedba standardov in testiranj, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda.
Sklop 3: Zaščitne rokavice nitril – za visoko stopnjo tveganja, podaljšane I
3.1 | izdelane iz nitrila, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
3.2 | notranjost ne sme biti prevlečena s talkom;
3.3 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A1:2022, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024 EN 455-4:2009;
3.4 | AQL ≤ 0,65;
3.5 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
3.6 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
3.7 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
3.8 | hrapavo področje konic prstov, preprečuje zdrse, primerno za uporabo laboratorijskega pribora, medicinskih pripomočkov;
3.9 | anatomsko oblikovane, obojeročne;
3.10 | z ojačanim zavihanim robom, ki preprečuje vihanje navzdol;
3.11 | velikosti XS – XL;
3.12 | dolžina 29 – 31 cm;
3.13 | debelina: dlan ≥ 0,14 mm, konice prstov ≥ 0,17 mm;
3.14 | primerne za delo s citostatiki;
3.15 | pakiranje v škatli do 100 kos; transportno pakiranje po največ 10 škatel;
3.16 | pakiranje mora biti takšno, da omogoča enostavno odpiranje in izvlek posamezne rokavice;
3.17 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred I;
3.18 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
3.19 | CE oznaka o skladnosti.
3.20 | Na embalaži morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, navedba standardov in testiranj, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda.
Sklop 4: Zaščitne rokavice nitril – podaljšane II
4.1 | izdelane iz nitrila, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
4.2 | notranjost ne sme biti prevlečena s talkom;
4.3 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
4.4 | AQL ≤ 1,5;
4.5 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
4.6 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
4.7 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
4.8 | hrapavo področje konic prstov, preprečuje zdrse, primerno za uporabo laboratorijskega pribora, medicinskih pripomočkov;
4.9 | anatomsko oblikovane, obojeročne;
4.10 | z ojačanim zavihanim robom, ki preprečuje vihanje navzdol;
4.11 | velikosti XS – XL;
4.12 | dolžina ≥ 40 cm;
4.13 | debelina: dlan ≥ 0,14 mm, konice prstov ≥ 0,17 mm;
4.14 | pakiranje v škatli do 50 kos;
4.15 | pakiranje mora biti takšno, da omogoča enostavno odpiranje in izvlek posamezne rokavice;
4.16 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred I;
4.17 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
4.18 | CE oznaka o skladnosti.
4.19 | Na embalaži morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, navedba standardov in testiranj, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda.
Sklop 5: Pregledne rokavice lateks, nesterilne
5.1 | izdelane iz naravnega lateksa, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
5.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov;
5.3 | notranjost ne sme biti prevlečena s talkom;
5.4 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024 EN 455-4:2009;
5.5 | AQL ≤ 1,5;
5.6 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
5.7 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
5.8 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
5.9 | hrapavo področje konic prstov, preprečuje zdrse, primerno za uporabo laboratorijskega pribora, medicinskih pripomočkov;
5.10 | anatomsko oblikovane, obojeročne;
5.11 | z ojačanim zavihanim robom, ki preprečuje vihanje navzdol;
5.12 | velikosti XS – XL;
5.13 | dolžina 24 – 26 cm;
5.14 | debelina: dlan ≥ 0,11 mm, konice prstov ≥ 0,14 mm;
5.15 | pakiranje v škatli do 200 kos; transportno pakiranje po največ 10 škatel;
5.16 | pakiranje mora biti takšno, da omogoča enostavno odpiranje in izvlek posamezne rokavice;
5.17 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred I;
5.18 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
5.19 | CE oznaka o skladnosti.
5.20 | Na embalaži morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, navedba standardov in testiranj, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda.
Sklop 6: Pregledne rokavice lateks, sterilne
6.1 | izdelane iz naravnega lateksa, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
6.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov;
6.3 | notranjost ne sme biti prevlečena s talkom;
6.4 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
6.5 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
6.6 | AQL ≤ 1,5;
6.7 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
6.8 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
6.9 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
6.10 | hrapavo področje konic prstov, preprečuje zdrse, primerno za uporabo laboratorijskega pribora, medicinskih pripomočkov;
6.11 | anatomsko oblikovane, obojeročne;
6.12 | z ojačanim zavihanim robom, ki preprečuje vihanje navzdol;
6.13 | velikosti S – L;
6.14 | dolžina ≥ 24 cm;
6.15 | debelina: dlan ≥ 0,12 mm, konice prstov ≥ 0,14 mm;
6.16 | posamično pakiranje (po 1 kos);
6.17 | pakiranje v škatli do 100 kos;
6.18 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred Is;
6.19 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
6.20 | CE oznaka o skladnosti.
6.21 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Sklop 7: Kirurške rokavice, lateks, brez talka
7.1 | izdelane iz visokokakovostnega naravnega lateksa, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
7.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov, odsotnost tudi drugih morebitnih kemijskih pospeševalcev;
7.3 | notranjost naj bo iz sintetičnega materiala (brez lateksa), ki omogoča natikanje tako v mokrem kot suhem in ne sme biti prevlečena s talkom, odsotnost talka v skladu z ISO 21171:2006;
7.4 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024 (≥12 N), EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
7.5 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
7.6 | AQL ≤ 0,65;
7.7 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
7.8 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
7.9 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
7.10 | anatomsko oblikovane, za levo in desno roko;
7.11 | imajo naj močan in nedrsljiv manšetni del ter ojačan zavihan rob, ki preprečuje vihanje navzdol;
7.12 | gladka zunanja površina z mikroteksturo za dober oprijem inštrumentov tudi v vlažnem okolju, dobra taktilna občutljivost;
7.13 | visoka elastičnost, natezna trdnost in odpornost na pretrganje;
7.14 | nelepljive;
7.15 | omogočajo naj dvojno natikanje;
7.16 | velikosti 6,0 – 9,0;
7.17 | dolžina 27 – 30 cm;
7.18 | debelina: dlan ≥ 0,18, konice prstov 0,20 – 0,22 mm;
7.19 | posamično pakiranje (po 1 par);
7.20 | pakirane (v paru) v papirju in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
7.21 | pakiranje v škatli do 50 par;
7.22 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred IIa;
7.23 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
7.24 | CE oznaka o skladnosti.
7.25 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Sklop 8: Kirurške rokavice za kostno kirurgijo, lateks, brez talka
8.1 | izdelane iz naravnega lateksa, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
8.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov, odsotnost tudi drugih morebitnih kemijskih pospeševalcev;
8.3 | notranjost naj bo iz sintetičnega materiala (brez lateksa), ki omogoča natikanje tako v mokrem kot suhem in ne sme biti prevlečena s talkom, odsotnost talka v skladu z ISO 21171:2006;
8.4 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
8.5 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
8.6 | AQL ≤ 0,65;
8.7 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
8.8 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
8.9 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
8.10 | anatomsko oblikovane, za levo in desno roko;
8.11 | odpornejše in vsaj 20 % debelejše od običajnih kirurških rokavic;
8.12 | imajo naj močan in nedrsljiv manšetni del ter ojačan zavihan rob, ki preprečuje vihanje navzdol;
8.13 | gladka zunanja površina z mikroteksturo za dober oprijem inštrumentov tudi v vlažnem okolju, dobra taktilna občutljivost;
8.14 | visoka elastičnost, natezna trdnost in odpornost na pretrganje;
8.15 | nelepljive;
8.16 | omogočajo naj dvojno natikanje;
8.17 | rjave barve zaradi lažjega razlikovanja od ostalih rokavic;
8.18 | velikosti 6,0 – 9,0;
8.19 | dolžina 28 – 31 cm;
8.20 | debelina: dlan ≥ 0,18, konice prstov ≥ 0,28 mm;
8.21 | posamično pakiranje (po 1 par);
8.22 | pakirane (v paru) v papirju in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
8.23 | pakiranje v škatli do 50 par;
8.24 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred IIa;
8.25 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
8.26 | CE oznaka o skladnosti.
8.27 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Sklop 9: Kirurške rokavice, izopren
9.1 | izdelane iz sintetičnega materiala izoprena, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
9.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov, odsotnost tudi drugih morebitnih kemijskih pospeševalcev;
9.3 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
9.4 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
9.5 | AQL ≤ 0,65;
9.6 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
9.7 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
9.8 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
9.9 | anatomsko oblikovane, za levo in desno roko;
9.10 | imajo naj močan in nedrsljiv manšetni del ter ojačan zavihan rob, ki preprečuje vihanje navzdol;
9.11 | gladka zunanja površina z mikroteksturo za dober oprijem inštrumentov tudi v vlažnem okolju, dobra taktilna občutljivost;
9.12 | visoka elastičnost, natezna trdnost in odpornost na pretrganje;
9.13 | nelepljive;
9.14 | omogočajo naj dvojno natikanje;
9.15 | velikosti 6,0 – 9,0;
9.16 | dolžina 27 – 30 cm;
9.17 | debelina: dlan ≥ 0,18, konice prstov 0,20 – 0,22 mm;
9.18 | posamično pakiranje (po 1 par);
9.19 | pakirane (v paru) v papirju in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
9.20 | pakiranje v škatli do 50 par;
9.21 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred IIa;
9.22 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
9.23 | CE oznaka o skladnosti.
9.24 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Sklop 10: Kirurške rokavice, poliklorpren/neopren
10.1 | izdelane iz sintetičnega materiala poliklorprena/neoprena, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
10.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov, odsotnost tudi drugih morebitnih kemijskih pospeševalcev;
10.3 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
10.4 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
10.5 | AQL ≤ 0,65;
10.6 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
10.7 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
10.8 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
10.9 | anatomsko oblikovane, za levo in desno roko;
10.10 | imajo naj močan in nedrsljiv manšetni del ter ojačan zavihan rob, ki preprečuje vihanje navzdol;
10.11 | gladka zunanja površina z mikroteksturo za dober oprijem inštrumentov tudi v vlažnem okolju, dobra taktilna občutljivost;
10.12 | visoka elastičnost, natezna trdnost in odpornost na pretrganje;
10.13 | nelepljive;
10.14 | omogočajo naj dvojno natikanje;
10.15 | velikosti 6,0 – 9,0;
10.16 | dolžina 27 – 30 cm;
10.17 | debelina: dlan ≥ 0,18, konice prstov 0,20 – 0,22 mm;
10.18 | posamično pakiranje (po 1 par);
10.19 | pakirane (v paru) v papirju in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
10.20 | pakiranje v škatli do 50 par;
10.21 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred IIa;
10.22 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
10.23 | CE oznaka o skladnosti.
10.24 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Sklop 11: Kirurške rokavice za mikrokirurgijo, lateks, brez talka
11.1 | izdelane iz naravnega lateksa, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
11.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov, odsotnost tudi drugih morebitnih kemijskih pospeševalcev;
11.3 | notranjost naj bo iz sintetičnega materiala (brez lateksa), ki omogoča natikanje tako v mokrem kot suhem in ne sme biti prevlečena s talkom, odsotnost talka v skladu z ISO 21171:2006;
11.4 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3:2024, EN 455-4:2009;
11.5 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
11.6 | AQL ≤ 0,65;
11.7 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
11.8 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
11.9 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
11.10 | anatomsko oblikovane, za levo in desno roko;
11.11 | vsaj 15 % tanjše od običajnih kirurških rokavic;
11.12 | imajo naj močan in nedrsljiv manšetni del ter ojačan zavihan rob, ki preprečuje vihanje navzdol;
11.13 | gladka zunanja površina z mikroteksturo za zelo dober oprijem inštrumentov tudi v vlažnem okolju, zelo dobra taktilna občutljivost;
11.14 | visoka elastičnost, natezna trdnost in odpornost na pretrganje;
11.15 | nelepljive;
11.16 | omogočajo naj dvojno natikanje;
11.17 | velikosti 6,0 – 9,0;
11.18 | dolžina 27 – 30 cm;
11.19 | debelina: dlan ≥ 0,14, konice prstov 0,16 – 0,17 mm;
11.20 | posamično pakiranje (po 1 par);
11.21 | pakirane (v paru) v papirju in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
11.22 | pakiranje v škatli do 50 par;
11.23 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred IIa;
11.24 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
11.25 | CE oznaka o skladnosti.
11.26 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Sklop 12: Kirurške rokavice za mikrokirurgijo, izopren
12.1 | izdelane iz sintetičnega materiala izoprena, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
12.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov, odsotnost tudi drugih morebitnih kemijskih pospeševalcev;
12.3 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3: 2024, EN 455-4:2009;
12.4 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
12.5 | AQL ≤ 0,65;
12.6 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
12.7 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
12.8 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
12.9 | anatomsko oblikovane, za levo in desno roko;
12.10 | vsaj 15 % tanjše od običajnih kirurških rokavic;
12.11 | imajo naj močan in nedrsljiv manšetni del ter ojačan zavihan rob, ki preprečuje vihanje navzdol;
12.12 | gladka zunanja površina z mikroteksturo za zelo dober oprijem inštrumentov tudi v vlažnem okolju, zelo dobra taktilna občutljivost;
12.13 | visoka elastičnost, natezna trdnost in odpornost na pretrganje;
12.14 | nelepljive;
12.15 | omogočajo naj dvojno natikanje;
12.16 | velikosti 6,0 – 9,0;
12.17 | dolžina 27 – 30 cm;
12.18 | debelina: dlan ≥ 0,14, konice prstov 0,16 – 0,19 mm;
12.19 | posamično pakiranje (po 1 par);
12.20 | pakirane (v paru) v papirju in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
12.21 | pakiranje v škatli do 50 par;
12.22 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred IIa;
12.23 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
12.24 | CE oznaka o skladnosti.
12.25 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Sklop 13: Rokavice iz kopolimera, nesterilne
13.1 | izdelane iz polietilena;
13.2 | ne vsebujejo lateksa;
13.3 | tanke;
13.4 | pakiranje v škatli do 100 kos;
13.5 | univerzalna velikost;
13.6 | proizvajalec naj dosega standard EN ISO 13485:2016 in ISO 9001:2015.
13.7 | Na embalaži morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, rok uporabe, črtna/QR koda.
Sklop 14: Pregledne rokavice iz kopolimera, sterilne
14.1 | izdelane iz polietilena skladno s standardom EN ISO 13485:2016;
14.2 | ne vsebujejo lateksa;
14.3 | tanke;
14.4 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
14.5 | AQL ≤ 1,5;
14.6 | velikosti S – L;
14.7 | posamično pakiranje, nalepljene na papirju, in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
14.8 | pakiranje v škatli do 100 kos;
14.9 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred Is;
14.10 | CE oznaka o skladnosti.
14.11 | Na embalaži (škatla in posamezno pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček.
Sklop 15: Bombažne rokavice, nesterilne
15.1 | izdelane iz bombaža, skladno z EN ISO 21420:2020+A1:2024;
15.2 | brezšivne, primerne za fina dela;
15.3 | ne smejo odpuščati vlaken, brez vonja;
15.4 | velikosti 7 – 11;
15.5 | pakiranje po 1 par;
15.6 | možnost naročanja po 1 par oz. največ 10 par naenkrat.
15.7 | Proizvajalec naj dosega standard ISO 9001:2015.
Sklop 16: Kirurške rokavice za ginekologijo, lateks, podaljšane
16.1 | izdelane iz naravnega lateksa, skladno s standardi EN ISO 13485:2016 in EN ISO 21420:2020+A1:2024;
16.2 | ne vsebujejo tiurama in merkaptobenzotiazola oz. njunih derivatov, odsotnost tudi drugih morebitnih kemijskih pospeševalcev;
16.3 | notranjost naj bo iz sintetičnega materiala (brez lateksa), ki omogoča natikanje tako v mokrem kot suhem in ne sme biti prevlečena s talkom, odsotnost talka v skladu z ISO 21171:2006;
16.4 | kakovost skladna z EN 455-1:2020+A2:2024, EN 455-2:2024, EN 455-3: 2024, EN 455-4:2009;
16.5 | sterilne skladno z EN 556-1:2024;
16.6 | AQL ≤ 0,65;
16.7 | neprepustnost za kemikalije v skladu z ISO 374-1:2024 (najmanj tip B), EN 374-2:2019, EN 374-4:2019 in EN 16523-1:2015 + A1:2018;
16.8 | odpornost na viruse skladna z EN 374-5:2024 (ISO 16604:2004) ali ASTM F1671/F1671M-22;
16.9 | biokompatibilnost po ISO 10993-1:2018;
16.10 | anatomsko oblikovane, za levo in desno roko;
16.11 | imajo naj močan in nedrsljiv manšetni del ter ojačan zavihan rob, ki preprečuje vihanje navzdol;
16.12 | velikosti 6,0 – 9,0 ali S, M, L;
16.13 | dolžina 48 – 50 cm;
16.14 | debelina: dlan ≥ 0,18, konice prstov 0,18 – 0,21 mm;
16.15 | posamično pakiranje (po 1 par);
16.16 | pakirane (v paru) v papirju in tako zložene, da omogočijo enostavno aseptično natikanje;
16.17 | pakiranje v škatli do 50 par;
16.18 | skladnost z EU MDR 2017/745, razred IIa;
16.19 | skladnost z EU 2016/425, kategorija III;
16.20 | CE oznaka o skladnosti.
16.21 | Na embalaži (škatla in posamično pakiranje) morajo biti jasno navedeni naslednji podatki: blagovna znamka, material, velikost, CE oznaka, AQL vrednost, rok uporabe, črtna/QR koda ter da gre za sterilen pripomoček. Na škatli morajo dodatno biti navedeni še standardi in testiranja.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Sukcesivna dobava rokavic« objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.
Datum: |  | Žig in podpis: