## REKAPITULACIJA
Številka: 430-0013/2026-7
Obrazec »Predračun«
JN »Medicinska oprema in pripomočki«
REKAPITULACIJA
ŠT. SKLOPA | NAZIV SKLOPA | VREDNOST brez DDV
1 | Postelje in vzmetnice | 0
2 | Razbremenilne blazine | 0
3 | Sistem za razbremenjevanje | 0
4 | Pripomočki za dviganje in transport | 0
5 | Pripomočki za fizioterapijo | 0
6 | Drugi medicinski pripomočki | 0
Vsota |  | 0

## 1-Postelje in vzmetnice
SKLOP 1 | Postelje in vzmetnice
Pozicija | NAZIV POSTAVKE | Tehnična specifikacija | EM | KOLIČINA | CENA NA EM brez DDV | VREDNOST brez DDV
1 | ELEKTRIČNA POSTELJA NIZKI SPUST (20 CM OD TAL) MERE 200X90CM | Negovalna postelja s štiridelnim ležiščem, maksimalne zunanje mere 214 dolžina, 106 cm širina, dolžina ležišča 200 cm, širina ležišča 90 cm, naklon ležišča nastavljiv z elektromotorjema, višina nastavljiva z elektromotorjem od 20 do 60 cm, min 75 stopenjski naklon vzglavja, nastavljiv z elektromotorjem, od 35 do 60 stopenjski naklon nadkolenskega dela, 0-25 stopenjski naklon podkolenskega dela, nastavljiv z elektromotorjem, avtoregresija vzglavja in stegenskega dela min. 30mm, končnici izdelani iz masivne bukove in inverne plošče, 4 dvojna kolesa premera 75 mm, z zavoro, največja dovoljena obremenitev 220 kg. Nižji spust - 20 cm, trapez je nastavljiv na posteljo, vsebovati mora triangel, maksimalna nosilnost trapeza do 80 kg, zložljive, postelje moraju ustrezati standardom EN60601, ki zagotavljajo varnost ponujenega medicinskega pripomočka; garancija najmanj 24 mesecev. | kom | 60 |  | 0
2 | ELEKTRIČNE POSTELJE NIZKE Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA 50 CM 200X90CM | Negovalna postelja s štiridelnim ležiščem, zunanje mere 230 - 250 dolžina, maksimalna širina 106 cm, dolžina ležišča 220 cm, širina ležišča 90 cm, naklon ležišča nastavljiv z elektromotorjema, višina nastavljiva z elektromotorjem od 20 do 60 cm, min 75 stopenjski naklon vzglavja, nastavljiv z elektromotorjem, od 35 do 60 stopenjski naklon nadkolenskega dela, 0-25 stopenjski naklon podkolenskega dela, nastavljiv z elektromotorjem, avtoregresija vzglavja in stegenskega dela min. 30mm, končnici izdelani iz masivne bukove in inverne plošče, 4 dvojna kolesa premera 75 mm, z zavoro, največja dovoljena obremenitev 220 kg. Nižji spust - 20 cm, trapez je nastavljiv na posteljo, vsebovati mora triangel, maksimalna nosilnost trapeza do 80 kg, zložljive, postelje moraju ustrezati standardom EN60601, ki zagotavljajo varnost ponujenega medicinskega pripomočka; garancija najmanj 24 mesecev. | kom | 7 |  | 0
3 | VZMETNICE | Dimenzije 90 x 200 x 20 cm, polnilo iz hladne poliuretanske pene PN3038, prevleka iz 100 % PES žakardna tkanina, enoslojna, neprešita z zadrgo na L, prevleka ognjevarna – cigaretni test po standardu EN 597-1 , pralna pri 95 °C. | kom | 140 |  | 0
4 | VZMETNICE podaljšane | Dimenzije 90 x 220 x 20 cm, polnilo iz hladne poliuretanske pene PN3038, prevleka iz 100 % PES žakardna tkanina,, enoslojna, neprešita z zadrgo na L, prevleka ognjevarna – cigaretni test po standardu EN 597-1 , pralna pri 95 °C. |  | 7 |  | 0
6 | SERVIRNE MIZICE 60X90 CM | Servirne mizice 60x90 cm, mobilna. Mizica ima nastavljivo namizje in kolesa z zavorami, ki zagotavljajo, da jo je mogoče premikati in zakleniti v določenem položaju. Ima dodaten okvir, ki preprečuje zdrs predmetov z njegove površine.nastavitev zgornjega kota od 0 - 90 °, nastavitev višine od 70 - 110 cm. Barva bukev, površina, ki se lahko razkužuje z ustreznimi razkužili. | kom | 20 |  | 0
Vsota | [5 empty] | 0

## 2-Razbremenilne blazine
SKLOP 2 | Razbremenilne blazine
Pozicija | NAZIV POSTAVKE | Tehnična specifikacija | EM | KOLIČINA | CENA NA EM brez DDV | VREDNOST brez DDV
1 | ANTIDEKUBITUSNE BLAZINE - kot REPOUSE brez kompresorja | Blazina za na posteljo za preventivo in zdravljenje razjed zaradi pritiska. Blazina mora prepuščati vlago in dihati. Imati mora kombinacijo dveh poliuretanskih membran. Enakovredne balzinam Repose. |  | 90 |  | 0
2 | ANTIDEKUBITUSNE BLAZINE ZA VOZIČEK | Dimenzije 40X40 cm. Jedro blazine iz spominske pene in plasti gela za hladilen učinek. Prevleka naj bo pralna, ki prepušča zrak ne prepušča pa tekočine. |  | 25 |  | 0
Vsota | [5 empty] | 0

## 3-Sistem za razbremenjevanje
SKLOP 3 | Razbremenilne blazine
Pozicija | NAZIV POSTAVKE | Tehnična specifikacija | EM | KOLIČINA | CENA NA EM brez DDV | VREDNOST brez DDV
1 | Sistem za razbremenjevanje in preprečevanje nastanka poškodb in ran zaradi pritiska pri nepokretni osebi (kot TOTO® sistem) - blazina in kontrolna enota | Enakomerno podpiranje vzdolž celega telesa in premikanje z avtomatskim obračanjem v rednih časovnih intervalih; Primeren za institucionalno delovanje; Iz materiala, ki se lahko čisti in dezinficira; Primeren za vsako posteljo, tudi za posteljo z dvižnim sistemom vzglavja in vznožja; Nosilnost do 250 kg; Tiho delovanje; Možnost samodejnega cikličnega obračanja bolnika s časovno nastavitvijo in nastavitvijo za počitek; Sistem varnostnih alarmov ob uhajanju zraka, možnost zaklepanja nastavitev. | kos | 10 |  | 0
Vsota | [5 empty] | 0

## 4-Pripomočki za dviganje in tra
SKLOP 4 | Pripomočki za dviganje in transport
Pozicija | NAZIV POSTAVKE | Tehnična specifikacija | EM | KOLIČINA | CENA NA EM brez DDV | VREDNOST brez DDV
1 | TRIXI dvigalo (s tehtnico) | Namenjeno za dvigovanje oskrbovancev iz postelje, invalidskega vozička ali tal in transport. •Elekrtično pozicioniranje oskrbovanca v sedeč ali ležeč položaj.;•Vpetje vreče štiritočkovno ( ne v isti osi ) na nosilni drog zaradi ergonomske lege oskrbovanca; •Sistem vzvoda za dvigovanje oskrbovanca naj ima velik hod in omogoča rotacijo oskrbovanca za 360° ; •Nosilni drog ne sme nihati naprej in nazaj; •Max. varna delovna teža >180 kg ; •Pomik dviga cca.1200 mm; •2 izmenljivi bateriji z dodatnim polnilcem: pomeni da je proizvod vedno pripravljen za uporabo in ga ni potrebno direktno priključiti na vtičnico na objektu •Baterija: 24 V, 2,5Ah lepljena; •Električni dvižni vzvod ; •Električno nastavljivo podvozje-pomik nog ohišja vstran; •Lahek ročni upravljalec s “ touch “ stikali; •Zaustavljanje v sili ; •Stikalo za resetiranje; •Sistem spuščanja v sili; •Sistem cut-out stikala; •Vizualno in slišno opozorilo nizke napetosti baterije; •Ročica za upravljanje dvigala; •Max. višina dvigala cca 2000 mm; •Min. višina dvigovanja – s tal ; •Višina podvozja cca.110 mm ; •Min. kompletna višina za shranjevanje cca.1400 mm; •Zunanja širina nog podvozja če so zaprta max. 800 mm •Notranja širina nog podvozja odprta >1100 mm; •Dvigalo – stopnja zaščite IP 24; •Avtomatsko zaustavljanje v kolikor zadane v oviro; •Zelo nizko nasajena kolesa, zadni dve z zavorami.; •Higiensko ohišje; •Testiran po EN 10535 standardu za digala za prestavljanje invalidnih oseb-zahteve in preskusne metode; •Deklaracijo o ustreznosti v skladu za MDD 93/42/EGS; •CE oznako na dvigalu; •Dvigalo mora omogočati uporabo vreč za dvigovanje, vreče za kopanje in dvigovanje, vreče za dvigovanje amputiranih oskrbovancev brez ene ali obeh nog, vreče za uporabo na WC-u, vreče za enratno uporabo. Veče morajo zadovoljiti velikosti: S,M,L,XL ; GARANCIJA 24 mesecev; Enakovredno kot Ario MaxiTwin z vgrajeno tehtnico; | kom. | 3 |  | 0
2 | MREŽA ZA KOPANJE TRIXI XL | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 10 |  | 0
3 | MREŽA ZA KOPANJE TRIXI L | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 10 |  | 0
4 | MREŽA ZA KOPANJE TRIXI M | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 10 |  | 0
5 | MREŽA ZA KOPANJE TRIXI S | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 6 |  | 0
6 | MREŽA ZA SEDENJE TRIXI XL | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 14 |  | 0
7 | MREŽA ZA SEDENJE TRIXI L | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 14 |  | 0
8 | MREŽA ZA SEDENJE TRIXI M | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 8 |  | 0
9 | MREŽA ZA SEDENJE TRIXI S | Mreža mora biti kompatibilna s ponujenim trixi dvigalom na vrečo | kom. | 4 |  | 0
Vsota | [5 empty] | 0

## 5-Pripomočki za fizioterapijo
SKLOP 5 | Pripomočki za fizioterapijo
Pozicija | NAZIV POSTAVKE | Tehnična specifikacija | EM | KOLIČINA | CENA NA EM brez DDV | VREDNOST brez DDV
1 | Inhalatorji | Inhalator naj bo visoko kakovosten kompresorski inhalator s tihim delovanjem, enostavno uporabo ter vzdrževanjem. V.T.V razpršilna tehnologija za inhalacijo (manjša izguba zdravila ob izdihu in večja razpoložljivost ob vdihu). Vodoodporno stikalo. Priključne cevke, enostavne za pritrditev in odstranitev. Velikost delcev 3,0 (mikrometrov). Stopnja razprševanja 0,5 ml/min. Priročno držalo kompleta za inhaliranje. Tiho delovanje (razdalja 1 m 60 db). | kom. | 9 |  | 0
2 | POČIVALNIKI - školjkasti stol | Počivalnik školjkasti stol izredno mehak, debelo oblazinjen, sedežni del iz spominske pene, ki preprečuje nastanek preležanin. Celotna školjka se mora nagibati do pol ležečega položaja - 30 °, nastavljiv podnožnik in naslon za noge, na potisnem držalu ročka za naklon in ročka za zavoro. Do 130 kg teža uporabnika, z osnovno opremo varnostnih pasov in naslona za glavo. Širine sedeža (39-44, 45-50, 51-56 cm). Material pralno usnje različne barve (rumen, oranžen, rdeč). | kom. | 8 |  | 0
3 | Kotel za termopak | Grelec za tople obloge naj bo izdelan iz emajla. Kotel je namizni model. Vsebuje termostat za temperaturo vode. Prilagodljiva temperatura gretja vode je od 50 – 90 st. C. Maksimalna kapaciteta je 29 litrov. Višina kotla je 42 cm. | kom. | 1 |  | 0
4 | Elektrode (elektrode, kabel) |  | kom. | 2 |  | 0
5 | Elektrode - Hitop |  | kom. | 8 |  | 0
6 | Invalidski voziček | Invalidski voziček naj bo kovinske strukture. Ima naj dvojne škarje za prečno stabilnost. Naj bo udoben, mehko oblazinjen, trden, funkcionalen, zložljiv, izredno vzdržljiv ter lepo vodljiv. Širina sedeža 45 cm – 23 kom. Širina sedeža 51 cm – 35 kom. Sprednja in zadnja kolesa so polna. Velikost sprednjih malih koles 200 X 50 mm. Kolesa zadaj s pnevmatikami 24¨mehka gumirana. Kolesa in podnožniki za nogo se hitro snamejo, da se omogoča lažje premeščanje in prevažanje. Podpora za noge naj bo nastavljiva po višini. Zatič za podnožnik naj bo kovinski. Stranice naj bodo dvižne. Nasloni za roke naj bodo odmični (odmaknejo se naj nazaj proti hrbtnemu delu). Sedežni in hrbtni del naj bosta debelo oblazinjena, najlonska obloga na sedežu in naslonih za roki. Največja teža uporabnika 120 kg. | kom. | 58 |  | 0
7 | Rolator | Rolator naj ima pladenj, košaro in držalo za palico. Naj bo trdne konstrukcije. Uporablja se v notranjih prostorih in na prostem. Ročaj naj bo prožen, anatomsko oblikovan. Ima naj parkirne zavore za imobilizacijo rolatorja med sedenjem. Varen pri uporabi. Zložljiv ter nastavljiv po višini. Največja dovoljena telesna teža uporabnika je 130 kg. | kom. | 30 |  | 0
8 | Recipročna hodulja | Recipročna hodulja naj bo izdelana iz lahke in trpežne aluminijaste konstrukcije. Zložljiva naj bo s pritiskom na gumb (lahko zložljiva). Ima mehanizem, ki pomaga pri hoji. Nastavljiva je po višini od 78 do 90 cm, širina 61 cm. Ročaji naj bodo udobni, omogočajo trden in varen oprijem ter zmanjšajo možnost zdrsa rok. Največja dovoljena telesna teža je 100 kg. Teža izdelka 3 kg. Nedrseče gumijaste konice: vse štiri nogice hodulje so opremljene z nedrsečimi gumijastimi natiki, ki zagotavljajo dodatno stabilnost in preprečujejo zdrs na različnih podlagah. | kom. | 10 |  | 0
9 | Električno nastavljiva hodulja | Hodulja naj bo jeklena. Oblazinjena. Ročaji naj bodo nastavljivi za dober oprijem. Nožna zavora na zadnjih kolesih. Nastavljiva višina ročajev (plinska vzmet): 90 – 131 cm. Nosilnost: 170 kg. Teža: 26,5 kg. | kom. | 1 |  | 0
10 | Švedska lestev (z montažo) | Material: lesene prečke ter stranice so iz lesa. Maksimalna možna obremenitev kompleta je do 160 kg. Teža: 15 kg. Širina nosilne stranice: 13.5 cm. Število prečk: 15. Dimenzije: 220 x 80 cm. Trpežen in odpornen na poškodbe in obrabo. Les je temeljito brušen, lakiran z lakom na vodni osnovi in poliran (Certifikat EN 71-3). | kom. | 1 |  | 0
11 | Motomed | Aparat za aktivno in pasivno terapijo. Omogoča aktivno in pasivno gibalno terapijo rok in nog s funkcijo zaznavanja spazmov med potekom gibalne vadbe. MOTOmed ima enostavno upravljanje, nastavitev, na dotik občutljivim zaslonom in svojim vizualnim izgledom. S 7-palčnim barvnim zaslonom na dotik je mogoče upravljati enostavno in intuitivno, kar ponuja inteligentne funkcije ter inovativne oblike. Barvni zaslon je primeren za enostavno in učinkovito dezinfekcijo ter brisanje. Uporabniški meni na zaslonu je v slovenskem jeziku. Barvni na dotik občutljiv zaslon velikost 7´´ (18 cm). Pasivna vadba 1 – 60 obratov na minuto. Enostavno upravljanje, analiza med potekom vadbe in po končani vadbi, vadba za simetrijo. Dimenzije (DxŠxV): 70 x 60 x 107–122 cm. Material: kovina, plastika. Teža: 31 kg (+/- 1 kg). Največja dovoljena teža uporabnika: 135 kg. | kom. | 3 |  | 0
12 | Ravnotežna blazina Airex |  | kom. | 4 |  | 0
14 | Flexbar |  | kom. | 8 |  | 0
15 | MVS žogice |  | kom. | 15 |  | 0
16 | MVS jajčasta žogica |  | kom. | 10 |  | 0
17 | Mambo max hollow foam roller 14 x 33 cm |  | kom. | 2 |  | 0
18 | MVS set valjev 3v1 |  | kom. | 1 |  | 0
19 | MVS masažni refleks valj 16 cm |  | kom. | 2 |  | 0
20 | Sissel myofascia valj mini |  | kom. | 2 |  | 0
21 | Palica za vadbo pvc |  | kom. | 15 |  | 0
22 | Ravnotežna brv Airex Beam |  | kom. | 2 |  | 0
23 | Airex CORONA blazina |  | kom. | 4 |  | 0
24 | Softgym mehka žoga max 23 cm |  | kom. | 6 |  | 0
25 | MVS elastična zanka 30 cm široka |  | kom. | 5 |  | 0
26 | Thera Band kolut 45,7 m |  | kom. | 1 |  | 0
27 | Vinilne ročke |  | kom. | 4 |  | 0
28 | Terapevtski polvalj |  | kom. | 13 |  | 0
29 | Terapevtski valj |  | kom. | 2 |  | 0
30 | Gugalnica za invalide | Za invalidski voziček obstajajo posebne vključujoče gugalnice, kjer se uporabnik lahko guga kar v vozičku. Za uporabo z invalidskim vozičkom je najbolj primerna profesionalna platformna gugalnica z rampo in sistemom zaklepanja vozička. Pomembni kriteriji so varnostno sidranje, nosilnost, dostopna rampa in ali je gugalnica namenjena javni ali domači uporabi. AbilitySwing — omogoča guganje neposredno z invalidskim vozičkom in ima sistem zaklepanja ter varnostne pritrditve. Model omogoča guganje neposredno z vozičkom in vključuje zaklepni sistem proti nenadzorovani uporabi, dostopnost z invalidskim vozičkom; vsebuje rampo, varnostno pritrjevanje s 4-točkovnim sistemom. Namen uporabe je za rehabilitacijo starostnikov. Tehnični podatki: - nosilnost: 200–350 kg; - dimenzije konstrukcije: približno 3–4 m višine; - velikost platforme: približno 80–100 × 120–150 cm; - material konstrukcije: pocinkano jeklo; - talna zaščita: gumirana podlaga - certificirana mehka podlaga; - dostop: rampa za voziček; - varnost: mehansko zaklepanje vozička (zapiralna vrata ali varnostna prečka); - 4-točkovno pritrjevanje vozička; - blažilci nihanja; - omejevalnik hitrosti guganja; - namen uporabe: rehabilitacija; - standardi: EN 1176 / TÜV; - starost uporabnika: odrasli; - montaža: betonsko sidranje. | kom. | 1 |  | 0
Vsota | [5 empty] | 0

## 6-Drugi medicinski pripomočki
SKLOP 6 | Drugi medicinski pripomočki
Pozicija | NAZIV POSTAVKE | Tehnična specifikacija | EM | KOLIČINA | CENA NA EM brez DDV | VREDNOST brez DDV
1 | KLEŠČE ZA NOHTE | Dvozglobne profesionalne klešče z dvojnim prenosom moči primerne tudi za zelo odebeljene in debele nohte. Dolgo rezilo 25 mm, koničaste in zelo ostre za natančen odščip in rezanje vraščenih nohtov. Primerene za desničarje in levičarje, odpreti in zapreti s pomočjo ključavnice, ki preprečuje poškodbo konice. Buffer vzmet, nedrseč ročaj (razbrazdan), konica klešč in ukrivljenost rezalne glave ustrezna naravni obliki nohtov. Konica z rezalno glavo od 2,0 do 2,5 cm, celotne klešče dolžina od 13 - 15 cm, izdelane iz kvalitetnega kaljenega, nerjavečega jekla (trdota 48-58), primerne za dezinficiranje in steriliziracijo pri temperaturi do 132 stopinj C. | kom. | 30 |  | 0
2 | ŠKARJE RAVNE 12-14 CM - TOPA KONICA | Kirurške škarje za gazo, dolžina 13 cm, iz medicinskega jekla, možnost za steriliziranje do 132 stopinj C, topa konica | kom. | 50 |  | 0
3 | ŠKARJE UKRIVLJENE - PREVEZI | Kirurške škarje za odstranjevanje tkiva, dolžina do 15 cm, iz medicinskega jekla, možnost za steriliziranje do 132 stopinj C, ukrivljena, ostra konica. | kom. | 21 |  | 0
4 | ŠKARJE- STRIŽENJE NOHTOV |  |  | 20 |  | 0
5 | APARAT ZA MERJENJE TT - UŠESNI (KOT OMRON) | ergonomično oblikovan, osvetljen zaslon, infrardeča tehnologija, funkcija tri v enem (temp. zraka, površinska temperatura in telesna temperatura), spominska mesta (25), material, ki se lahko razkužuje. | kom. | 6 |  | 0
6 | ASPIRATOR PRENOSNI 5 LITROV | električni prenosni aspirator (230V ali/in 12V) oz. ele. ali/in baterijski – 65 minut, prenosni aspirator. (pretok 20-30 L/min, 600-630 mmHg) s stojalom. | kom. | 6 |  | 0
7 | WC POVIŠICA | WC Povišica z Dodanimi Ročaji izdelana iz trpežne plastične mase in dodatno opremljena s kovinskimi ročaji za zagotavljanje večje stabilnosti in varnosti. S svojo anatomsko obliko in višino 13 cm , za prilagojeno podporo pri uporabi stranišča. Povišica - univerzalno prilagojena za vse vrste straniščnih školjk standardnih mer in oblik. | kom. | 12 |  | 0
8 | NOČNA POSODA - KOVINSKA - ROSFREI | INOX nočna posoda z ročajem in pokorovom. | kom. | 4 |  | 0
9 | INFUZIJSKA STOJALA SAMOSTOJNA NA KOLESIH | Stojalo za infuzjo s stebrom ter kljukami iz inoxa in s 5-krako plastično osnovo na kolesih. Nastavljiv po višini od 117 cm do 203 cm | kom. | 6 |  | 0
10 | DESKA ZA PREMEŠČANJE STANOVALCA |  | kom. | 13 |  | 0
11 | TABLICE ZA ZDRAVILA MODRE |  | kom. | 650 |  | 0
12 | BRIZGALKA ZA IZPIRANJE UŠES |  | kom. | 5 |  | 0
13 | PINCETA KIRURŠKA 12-15 CM - FINA KONICA (1,5 MM) |  | kom. | 25 |  | 0
14 | PEAN UKRIVLJEN FINA KONICA - 1,5 MM |  | kom. | 25 |  | 0
15 | ambu z masko - odrasli |  | kom. | 6 |  | 0
16 | VOZIČEK ZA PREVEZ - SESTRSKI |  | kom. | 3 |  | 0
Vsota | [5 empty] | 0
Note on C9: Marko Žula: Zdaj je 5l opis pa je za 3l.