NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova ulica 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

Reologija

JN20/2026

po odprtem postopku javnega naročanja

Ljubljana, julij 2026

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2.	Oddaja in odpiranje ponudb	3

3.	Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije	4

4.	Ponudba	5

4.1	Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

4.2	ESPD	6

4.3	Ponudbena cena	6

4.4	Veljavnost ponudbe	7

5.	Skupna ponudba	7

6.	Ponudba s podizvajalci	8

7.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	9

8.	Pogodba	10

9.	Tehnične specifikacije	11

10.	Ostali pogoji in storitve	11

11.	Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme	12

12.	Merila za izbor	12

13.	Razlogi za izključitev	13

13.1	Predhodna nekaznovanost	13

13.2	Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev	13

13.3	Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	14

13.4	Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo	14

14.	Pogoji za priznanje sposobnosti	15

14.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	15

14.2	Tehnična in strokovna sposobnost – reference	15

14.2.1	Reference	15

14.2.2	Kadrovska sposobnost	15

15.	Finančna zavarovanja	16

15.1	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	16

15.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	16

16.	Protikorupcijsko določilo	17

17.	Odstop od izvedbe javnega naročila	17

18.	Odločitev o oddaji in pravno sredstvo	17

Priloge	19

1.	Podatki o ponudniku	20

2.	Predračun	21

3.	Tehnične specifikacije	22

3.    Technical Specifications	29

4.	ESPD	37

5.	Izjava o izpolnjevanju pogojev	38

6.	Izjava o izpolnjevanju meril	40

7.	Referenčno potrdilo	42

8.	Seznam kadra	43

9.	Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma	44

10.	Izjava o nastopu s podizvajalci	45

11.	Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce	46

12.	Izjava podizvajalca	48

13.	a) Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – vzorec	49

11. b) Bančna garancija / kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec	50

14.	a) Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi – vzorec	51

12. b) Bančna garancija / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec	52

15.	Izjava o lastniških deležih	53

16.	Pogodba - vzorec	54

NAVODILA PONUDNIKOM

- Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

| Predmet | Dobava in montaža sklopov reologije |
| --- | --- |
| Razdelitev na sklope | 1. sklop: Instrument za pripravo vzorcev v šaržnem in kontinuirnem načinu, z možnostjo merjenja reologije 2. sklop: Kapilarni reometer 3. sklop: Laboratorijska večnamenska modularna postaja za reološko karakterizacijo in DMA analizo |
| Ponudbe po sklopih | Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop (en, več ali vse sklope). Ponudnik izpolni le tisti del predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. V primeru, da to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu predračun navedel cene. |
| Oznaka | JN20/2026 |
| Vrsta postopka | Odprti postopek v skladu s 40. čl. ZJN-3 |
| Variante ponudbe | Niso dopustne |
| Dobavni rok | 21.5.2027 |
| Rok za vprašanja | 21.8.2025 do 12:00 |
| Rok za odgovore naročnika | 6 dni pred rokom za oddajo ponudb |
| Rok za oddajo ponudb | 31.8.2026 do 9:00 |
| Odpiranje ponudb | 31.8.2026 ob 10:00 |
| Čas veljavnosti ponudbe | 30.11.2026 |

* Na podlagi 5. odstavka 40. člena ZJN-3 je naročnik skrajšal rok za oddajo ponudb iz 2. odstavka 40. čl. ZJN-3 za 5 dni, saj se ponudbe oddajo z elektronskimi sredstvi.

Laboratorij za raziskave biorafinacije biomase (LAB) v Velenju bo sofinanciran iz sredstev Sklada za pravični prehod v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027, namenjenega gospodarskemu prestrukturiranju premogovnih regij. Sredstva iz tega vira bodo namenjena predvsem nakupu raziskovalne in pilotne opreme za laboratorij, projekt pa prispeva k razvoju novih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo ter k zmanjševanju odvisnosti Savinjsko-šaleške (SAŠA) regije od fosilnih goriv.

- Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ (v nadaljevanju: sistem eJN) v skladu s 4. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo eJN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na prej omenjenem spletnem naslovu.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistem eJN, v skladu z Navodili za uporabo eJN. V kolikor je ponudnik že registriran v sistemu eJN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem ponudnik, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Sistem eJN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema eJN najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu eJN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu eJN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu eJN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi na Portalu javnih naročil.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Če sistem eJN ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj 2 delovna dneva, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- sistem eJN  ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb;

- ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb;

- upravitelj sistema eJN nedelovanje potrdi naročniku;

- ponudniku ni uspelo oddati ponudbe;

- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu eJN, na dan in uro, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Odpiranje poteka tako, da sistem eJN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem eJN pod zavihek »Predračun«.

- Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na Portalu javnih naročil na povezavi www.enarocanje.si.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

- Ponudba

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz te razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

  - Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Odsotnost navedenih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve ne štejejo kot original.

Kadar ni izrecno zahtevano, ni treba predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje ponudbe), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oz. dokument določene starosti. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če ni drugače določeno, tuj ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik  (predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača), razen, če so dokazila s strani pristojne institucije izdana v angleškem jeziku. Stroške nosi ponudnik.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je treba ponudbo dopolniti, bo postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Vse dopolnitve bodo potekale prek sistema eJN.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji izrecno določeno drugače. Ponudniki lahko predložijo v angleškem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki pa jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v določenem roku, uradno prevesti v slovenski jezik. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

  - ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavna.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Ponudbena cena

Končna ponudbena cena v EUR z DDV za posamezen sklop mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

V končno ponudbeno ceno za posamezen sklop morajo biti vključeni tudi stroški: dobave po klavzuli Delivered duty paid (DDP; Incoterms 2020) na naslov naročnika: Kemijski inštitut, Poslovna enota Laboratorij za raziskave biorafinacije biomase, Šaleška cesta 2A, 3320 Velenja, montaže (namestitve), izvedbe začetnih nastavitev, prvega testnega zagona, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij, praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na naslovu naročnika, garancije, pridobivanja CE certifikatov ter potrošni material in nadomestni deli, potrebni za instalacijo opreme in prvi testni zagon.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene - navedeno primeroma, a ne izključno: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz morebitnega popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh morebitnih pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih obveznosti, stroškov meritev, preiskav in testov, stroškov povezanih z montažo in zagonom opreme, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati brezhibno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Ponudnik mora navesti ponudbeno ceno za posamezen sklop v ponudbenem predračunu. Navedene cene predstavljajo končno ceno. Ponudnik izpolni obrazec Predračun in ga vloži v pdf. obliki v zavihek »Predračun« na eJN.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti po roku za predložitev ponudb.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe, če je to zahtevano.

- Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi, katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru mora dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je treba v ponudbeni dokumentaciji (obrazec Predračun) navesti nosilca posla in vse, ki bodo sodelovali v ponudbi.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis pogodbe ter morebitnih aneksov k pogodbi;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla;

- natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila;

- navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

- Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (obrazca Predračun in Izjava o nastopu s podizvajalci);

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci);

- predložiti izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce za vsakega podizvajalca;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (obrazec Izjava podizvajalca);

- za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer razpisna dokumentacija tega ne predvideva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom obrazca Predračun potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbi, mora glavni izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika. Po pridobljenem soglasju mora glavni izvajalec v roku 5-ih dni posredovati naročniku izpolnjen obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, obrazec Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oz. obrazec Izjava podizvajalca.

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10-ih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji predložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60-ih dneh po plačilu končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je možna tudi sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja za določeno obdobje.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

- Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oz. izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oz. poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; ima tržno vrednost; imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost, skladno z določili ZJN-3, ni mogoče označiti tudi podatkov o specifikacijah ponujenega blaga ter storitev in količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupne vrednost iz ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem stavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako, ki označuje zaupnost, umakne sam.

- Pogodba

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Če ponudnik podpisane pogodbe naročniku ne vrne v roku 8 delovnih dni, naročnik ponudnika ponovno pozove k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v 5-ih dneh po ponovnem pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik lahko izjavo priloži k ponudbi že sam.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

- za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

- če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

- če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v tej točki ter potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba lahko naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

- Tehnične specifikacije

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje opremo z lastnostmi ter novo strojno in programsko opremo (v nadaljevanju oprema), ki dosega vsaj opisane tehnične specifikacije za posamezen sklop, določene v prilogah (razpisni obrazec št. 3 – Tehnične specifikacije) in vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

- Ostali pogoji in storitve

Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in storitve, ki jih mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno:

- Dobavljena oprema mora biti nova, originalno zapakirana in se odpira šele ob inštalaciji pri naročniku.

- Ponudba mora zajemati praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika v obsegu najmanj 8 ur za 1. sklop oziroma najmanj 16 ur za 2. in 3. sklop in mora biti izvedeno v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika. Izobraževanje morajo voditi izkušeni strokovnjaki s predmetnega področja.

- Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele za dobavljeno opremo v obdobju najmanj 10 let od datuma podpisa primopredajnega zapisnika.

- Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme

Rok za končanje obveznosti glede dobave in montaže ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je 21.5.2027. Primopredaja se bo izvedla po dogovoru z naročnikom, predvidoma ne pred 1.3.2027.

Količinski in kakovostni prevzem opreme se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno in testirano ter funkcionalno ustrezno opremo. Prevzemni zapisnik podpišeta naročnik in ponudnik.

Ponudnik mora za opremo, ki je predmet dobave, nuditi garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, sicer se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev. V okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic, nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme. Tako mora ponudnik v obdobju garancije brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno redno servisiranje oziroma nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Ponudnik mora v času garancijske dobe zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme ter morebitno potrebno redno servisiranje oziroma nadgradnjo opreme. Izbrani ponudnik se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 24 ur od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 3. delovni dan oziroma po dogovoru z naročnikom ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak, pri čemer popravilo opreme za 3. sklop ne sme trajati več kot 20 dni od prijave napake. Če bo popravilo trajalo več kot 7 dni, mora izvajalec zagotoviti nadomestno aparaturo ali možnost izvedbe analize na primerljivi aparaturi v oddaljenosti ne več kot 150 km od lokacije opreme naročnika, v kolikor bi naročnik to zahteval.

Dokazilo: Ponudnik potrdi soglašanje s pogojem s podpisom obrazca Izjava ponudnika.

- Merila za izbor

Naročnik bo za posamezen sklop izbral ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo določeno na podlagi meril, ki so navedena v razpisnem obrazcu št. 6 – Izjava o izpolnjevanju meril. Izbrana bo ponudba, ki bo zbrala največje število točk.

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb z enakim skupnim številom točk za posamezen sklop, bo izbrana (naj)prej oddana ponudba.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev.

- Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence oz. izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, priloži sam, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb. Če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

- Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

- Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja ((a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

- Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke.

- Pogoji za priznanje sposobnosti

  - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD. Tuj ponudnik priloži tudi dokazilo o vpisu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

  - Tehnična in strokovna sposobnost – reference

## Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti vse naloge v sklopu tega javnega naročila, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

    - Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v preteklih 5 letih pred objavo obvestila o tem naročilu, že uspešno izvedel vsaj 1 dobavo in montažo opreme, ki je primerljiva predmetu tega javnega naročila, in sicer:

- V primeru oddaje ponudbe za 1. sklop: instrumenta za pripravo vzorcev v šaržnem in kontinuirnem načinu, z možnostjo merjenja reologije, v vrednosti vsaj 140.000 EUR brez DDV;

- V primeru oddaje ponudbe za 2. sklop: kapilarnega reometra v vrednosti vsaj 90.000 EUR brez DDV;

- V primeru oddaje ponudbe za 3. sklop: DMA-reometra  v vrednosti vsaj 190.000 EUR brez DDV.

Za ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave, zaključene inštalacije, dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oz. potrjena dobavnica).

Potrjevalec reference (naročnik referenčnega posla) je lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava. Ponudnik sam sebi ne more potrditi reference.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri neposredno pri naročniku referenčnega posla. Če bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, takšne reference ne bo upošteval. Za nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru nastopa s podizvajalci se ponudnik ne more sklicevati na reference podizvajalcev.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in predloži izpolnjen in potrjen obrazec Referenčno potrdilo s strani referenčnega naročnika za vsak sklop za katerega oddajo ponudbo.

    - Kadrovska sposobnost

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za 3. sklop, mora imeti ob oddaji ponudbe zaposlenega vsaj enega serviserja, ki je usposobljen za servisiranje istega tipa instrumenta, kot je ponujen v ponudbi.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in predloži izpolnjen obrazec Seznam kadrov, ter predloži potrdila o ustrezni usposobljenosti imenovanega kadra (npr. certifikat proizvajalca opreme o usposobljenosti za servisiranje).

- Finančna zavarovanja

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila (EUR). Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral najpozneje 10 delovnih dni po podpisu pogodbe za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, in sicer bianco menico z menično izjavo ali bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

## 15.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral najpozneje v roku 8 dni po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, in sicer bianco menico z menično izjavo ali bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj 60 dni po koncu garancijskega roka za odpravo napak. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

- Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oz. ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Odločitev o oddaji in pravno sredstvo

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN) se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si .

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v 3-h delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 4.000,00 EUR, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

Opombe:

Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži:

- Potrdila o nekaznovanosti za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi in nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ter za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu, ki sodeluje v ponudbi, in ki niso državljani Republike Slovenije.

- Potrdila, ki jih izda pristojni organ v matični državi gospodarskega subjekta in ki izkazujejo, da pri gospodarskem subjektu ne obstaja izključitveni razlog iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi in nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.

- Izpise iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v matični državi gospodarskega subjekta, in sicer za vse gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi in nimajo sedeža v Republiki Sloveniji.

- Podatki o ponudniku

| Naziv gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| URL naslov |  |
| E-pošta* |  |
| Tel. št.* |  |
| ID za DDV |  |
| Pristojni finančni urad |  |
| Matična št. |  |
| Kontaktna oseba |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Tel. št. kontaktne osebe |  |
| Št. transakcijskih računov in nazivi bank, pri katerih so odprti |  |
| Razvrstitev družbe po ZGD (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe |  |
| Člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ter njihove EMŠO št. (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.) |  |
| Pooblaščenci za zastopanje, odločanje ali nadzor in njihove EMŠO št. (npr. prokuristi) |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* V primeru izbire ponudnika v predmetnem javnem naročilu bosta podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil, v razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Predračun

Ponudnik (nosilec posla) ________________________________________________, v postopku oddaje javnega naročila »Reologija«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________, ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____________________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): __________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): ____________________________

Ponudbena cena (v EUR) za predmet javnega naročila za posamezen sklop znaša:

1. sklop: Instrument za pripravo vzorcev v šaržnem in kontinuirnem načinu, z možnostjo merjenja reologije

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

2. sklop: Kapilarni reometer

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

3. sklop: Laboratorijska večnamenska modularna postaja za reološko karakterizacijo in DMA analizo

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

Končna ponudbena cena v EUR z DDV za posamezen sklop mora vključevati vse elemente iz katerih je sestavljena in vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudba velja do ___________ (najmanj do 30.11.2026). Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Tehnične specifikacije

Ponudnik ____________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila za Reologija, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_______, ponujam opremo (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme):

1. sklop: ____________________________________________

2. sklop: ____________________________________________

3. sklop: ____________________________________________

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico (za tisti sklop ali več sklopov, za katere oddaja ponudbo), ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega izhaja, da ponujena oprema zadošča posamezni specifikaciji. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se izpolnjevanje zahteve nahaja, če takšna številka obstaja. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja (npr. ker gre za custom-made opremo), ponudnik to navede v tabeli (v stolpcu »Navedeno v«) – v tem primeru se šteje, da ponudnik s podpisom tega obrazca pod kazensko in materialno odgovornost jamči, da bo zagotovil opremo, ki ima vse lastnosti, zahtevane pod posamezno postavko.

Ponudnik mora dobaviti in montirati novo opremo v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami za posamezen sklop:

1. Sklop: Instrument za pripravo vzorcev v šaržnem in kontinuirnem načinu, z možnostjo merjenja reologije

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Splošne zahteve | - | - |  |
| 1.1 | Naprava je visoko-navorni laboratorijski mikro-kompaundirni sistem za razvoj visoko-viskoznih materialov in zahtevnih polimernih sistemov (vključno s PEEK, PPS in gumo). | DA | NE |  |
| 1.2 | Konfiguracija s korotiraracijskim polžem. | DA | NE |  |
| 1.3 | Kompaktna izvedba za namestitev v standardni digestorij. | DA | NE |  |
| 1.4 | Naprava omogoča pripravo preskušancev iz polimernih, elastomernih in gumenih materialov z majhnimi količinami materiala min. 10 mL, max. 50 mL). | DA | NE |  |
| 2 | Parametri procesiranja | - | - |  |
| 2.1 | Volumen šarže/vzorca: min. 10 mL, max. 50 mL | DA | NE |  |
| 2.2 | Maksimalni navor taline (kompaunder): ≥ 20 Nm | DA | NE |  |
| 2.3 | Načini delovanja (kompaunder): šaržno in kontinuirno | DA | NE |  |
| 2.4 | Kompatibilnost z neposrednim post-procesiranjem: brizganje, ekstruzija folij, predenje vlaken, impregnacija, granuliranje | DA | NE |  |
| 2.5 | Obrati polžev: ≥ 450 rpm | DA | NE |  |
| 2.6 | Maksimalna brizgalna sila: ≥ 10 kN pri 10 bar; ≥ 15 kN pri 16 bar | DA | NE |  |
| 2.7 | Čas zadrževanja in čas brizganja sta polno nastavljiva za napredni nadzor procesa brez krčenja preskušancev. | DA | NE |  |
| 2.8 | Maksimalna delovna temperatura (kompaunder): ≥ 400 °C | DA | NE |  |
| 2.9 | Integrirana inertna atmosfera (N₂, Ar idr.) za preprečevanje termo-oksidativne razgradnje pri kompaundiranju. | DA | NE |  |
| 2.10 | Maksimalna temperatura orodja: ≥ 300 °C | DA | NE |  |
| 2.11 | Consko gretje cilindra: ≥ 3 cone | DA | NE |  |
| 2.12 | Čas ogrevanja (kompaunder) 100 °C → 200 °C: < 10 min | DA | NE |  |
| 2.13 | Čas ohlajanja z zrakom (kompaunder) 200 °C → 100 °C: < 30 min | DA | NE |  |
| 2.14 | Omogočeno je in-line merjenje reologije (kompaunder) | DA | NE |  |
| 3 | Konstrukcija | - | - |  |
| 3.1 | Trdota polžev (nitridna prevleka) | DA | NE |  |
| 3.2 | Trdota cilindra (abrazijsko in korozijsko odporen) | DA | NE |  |
| 3.3 | Opcija zveznega podajanja (peleti in prah) z zunanjimi podajalniki za stabilno doziranje med ekstruzijo. | DA | NE |  |
| 3.4 | Vključeni dve orodji za pripravo preizkušancev za: testiranje nateznih lastnosti (po standardu ISO 527-2 1 BA) – dvognezdno orodje, testiranje reoloških lastnosti (valj debeline 2 mm, premer 32 mm) | DA | NE |  |
| 4 | Reološke meritve in programska oprema |  |  |  |
| 4.1 | Krmiljenje preko zaslona na dotik in možnost prenosa podatkov preko USB vmesnika. | DA | NE |  |
| 4.2 | Reološka programska oprema za inline reološke podatke in ekstrapolacijo na industrijsko/pilotno merilo. | DA | NE |  |
| 4.3 | Možnost namestitve programske opreme na min. 30 prenosnikih. | DA | NE |  |

2. Sklop: Kapilarni reometer

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Splošne zahteve | - | - |  |
| 1.1 | Naprava je namenjena reološki karakterizaciji polimernih talin in suspenzij z metodo kapilarne reometrije (visoka tlačna in strižna področja), pri pogojih, primerljivih s procesi brizganja plastike. | DA | NE |  |
| 1.2 | Ponujena naprava je nov, računalniško krmiljen visokotlačni kapilarni reometer, model letnik 2026 ali novejši. Rabljena ali obnovljena naprava ni dopustna. | DA | NE |  |
| 1.3 | Naprava omogoča meritve v skladu s standardi ISO 11443, ISO 17744, ASTM D5099 in ASTM D3835. | DA | NE |  |
| 1.4 | Naprava omogoča uporabo rezultatov za numerične simulacije toka (npr. Moldflow, Moldex3D). | DA | NE |  |
| 1.5 | Sistem je dobavljen kot celovit in popolnoma delujoč ter vključuje: bata, konice batov, dvojni merilni valj (twin-bore), električni grelni sistem, sistem za regulacijo temperature, tlačne senzorje, kapilarne matrice in matrice ničelne dolžine, držala matric, sistem za vgradnjo tlačnih senzorjev, računalnik z monitorjem, tipkovnico in miško (ali prenosni računalnik), programsko opremo za krmiljenje meritev in analizo podatkov ter vse potrebne kable. | DA | NE |  |
| 2 | Mehanska konstrukcija in konfiguracija sistema | - | - |  |
| 2.1 | Dvojna (»twin-bore«) konfiguracija merilnega sistema: dva merilna valja, dva bata in neodvisno merjenje tlaka za vsak valj; omogočeno je sočasno merjenje strižne in ekstenzijske viskoznosti (Cogswell metoda z matrico ničelne dolžine (»orifice die«)). | DA | NE |  |
| 2.2 | Mehanska konstrukcija v izvedbi H-okvirja z vgrajenim odsesovalnim sistemom. | DA | NE |  |
| 2.3 | Togost okvirja: ≥ 200 kN. | DA | NE |  |
| 2.4 | Maksimalna sila bata: ≥ 100 kN. | DA | NE |  |
| 2.5 | Maksimalna hitrost bata: ≥ 1100 mm/min; hitrost bata mora zadostovati za doseganje zelo visokih strižnih hitrosti. | DA | NE |  |
| 2.6 | Dinamično območje hitrosti bata: ≥ 400.000 : 1, primerno za meritve pri nizkih in visokih strižnih hitrostih. | DA | NE |  |
| 2.7 | Konice batov iz materiala PEEK za zmanjšanje puščanja taline in večjo obstojnost pri visokotlačnih meritvah. | DA | NE |  |
| 2.8 | Meritve morajo biti stabilne tudi pri zelo visokih tlakih, dolgotrajnih obremenitvah ter pri visoko viskoznih in polnjenih materialih. | DA | NE |  |
| 3 | Procesni pogoji in merilne zmogljivosti | - | - |  |
| 3.1 | Neposredno merljivo območje strižnih hitrosti najmanj do ≈ 10⁶–10⁷ s⁻¹. | DA | NE |  |
| 3.2 | Največji delovni tlak: ≥ 2000 bar. | DA | NE |  |
| 3.3 | Trije vgradni (»flush-mounted«), kalibrirani senzorji tlaka taline z nazivnimi tlačnimi območji 10 MPa, 70 MPa in ≥ 200 MPa, primerni za visokotemperaturno delovanje. | DA | NE |  |
| 3.4 | Natančnost tlačnih senzorjev: ≤ ±0,25 % FS. | DA | NE |  |
| 3.5 | Temperaturno območje delovanja: od sobne temperature do vsaj 400 °C. | DA | NE |  |
| 3.6 | Natančnost regulacije temperature: ≤ ±0,1 °C. | DA | NE |  |
| 3.7 | Temperatura je regulirana z neodvisno krmiljenimi grelnimi conami. | DA | NE |  |
| 4 | Materiali, tesnila in matrice |  |  |  |
| 4.1 | Sistem je v ponujeni konfiguraciji primeren za: abrazivne materiale, polnjene sisteme (npr. 30 % steklenih vlaken) in korozivne polimerne materiale. | DA | NE |  |
| 4.2 | Sistem omogoča zanesljivo in varno testiranje naslednjih materialov: standardni termoplasti (PE, PP, PS, ABS, PC), tehnični polimeri (PA, POM, PPS, PEEK) in visoko polnjeni materiali (npr. 30 % steklenih vlaken). | DA | NE |  |
| 4.3 | Tesnila v kontaktu s talino so: visokotemperaturno obstojna, kemično odporna ter primerna za visoke tlake in dolgotrajne meritve. | DA | NE |  |
| 4.4 | Zamenljive kapilarne matrice in matrice ničelne dolžine iz volfram-karbida (ali primerljivo odpornega materiala) s premeri izvrtin: 0,1 mm, 0,5 mm, 1,5 mm in 2,0 mm; omogočena je uporaba različnih L/D razmerij ter geometrije ničelne dolžine. | DA | NE |  |
| 4.5 | Vse dobavljene kapilarne matrice imajo razmerje L/D = 16 in vstopni kot 180°. | DA | NE |  |
| 4.6 | Vse dobavljene matrice ničelne dolžine imajo vstopni kot 180°. | DA | NE |  |
| 5 | pVT sistem |  |  |  |
| 5.1 | Konfiguracija vključuje vgrajen sistem za pVT meritve (tlak–volumen–temperatura). | DA | NE |  |
| 5.2 | pVT meritve: izotermne in/ali izobarične, uporabne za simulacije skrčka in hlajenja. | DA | NE |  |
| 5.3 | pVT sistem je dobavljen z vsemi potrebnimi tesnili, priborom za vgradnjo in programskimi licencami, potrebnimi za rutinsko delovanje. | DA | NE |  |
| 6 | Programska in računalniška oprema |  |  |  |
| 6.1 | Predinštalirana in v celoti konfigurirana programska oprema za krmiljenje meritev in analizo podatkov, ki teče na operacijskem sistemu Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) in je v celoti združljiva s ponujenim sistemom. | DA | NE |  |
| 6.2 | Programska oprema omogoča napredno reološko analizo polimernih talin in vključuje: Bagley korekcijo (linearno in nelinearno), Rabinowitsch korekcijo, Hagenbach korekcijo ter analizo stenskega zdrsa po Mooneyju. | DA | NE |  |
| 6.3 | Sistem omogoča določanje strižne viskoznosti in ekstenzijske viskoznosti (z matrico ničelne dolžine ali po ekvivalentni metodi. | DA | NE |  |
| 6.4 | Programska oprema podpira analizo meritev pri visokih strižnih hitrostih, vključno z meritvami skozi kratke kapilare (nizka razmerja L/D) in matrice ničelne dolžine | DA | NE |  |
| 6.5 | Programsko opremo je možno uporabiti za pVT meritve in obdelavo pVT podatkov. | DA | NE |  |
| 6.6 | Programska oprema omogoča izvoz merilnih in obdelanih podatkov v standardnih formatih: ASCII/CSV/tabelarna oblika ter formati, uporabni za simulacijska orodja (npr. Moldflow, Moldex3D). Izvoz vključuje surove meritve, korigirane podatke in metapodatke (temperatura, tlak, geometrija). | DA | NE |  |
| 6.7 | Trajna licenca programske opreme z možnostjo vsaj 50 namestitev znotraj institucije naročnika (npr. v računalniški učilnici ali na računalnikih raziskovalcev). | DA | NE |  |
| 6.8 | Vključen računalnik s Full HD monitorjem, tipkovnico in miško: min. procesor Intel® Core™ i5 (11. generacija ali novejša), min. 16 GB RAM, min. 250 GB SSD, Gigabit Ethernet vmesnik, ločljivost min. 1920 × 1080. Na računalniku je nameščen Microsoft Office. Računalnik je lahko prenosni. | DA | NE |  |
| 7 | Pribor in orodja |  |  |  |
| 7.1 | Električno gnan sistem za čiščenje merilnega valja, vključno s kotnim vrtalnikom, gibljivo gredjo in namenskimi čistilnimi krtačami. | DA | NE |  |
| 7.2 | Momentni ključ 120 Nm z reverzibilno ragljo (pogon 1/2") in namenski ključ za vgradnjo in odstranjevanje kapilarnih matric ter matric ničelne dolžine. | DA | NE |  |
| 7.3 | Orodja za čiščenje kapilarnih matric premerov 0,1 mm, 0,5 mm, 1,5 mm in 2,0 mm. | DA | NE |  |
| 7.4 | Certificirani merilniki za kapilarne matrice premerov 0,1 mm, 0,5 mm, 1,5 mm in 2,0 mm, vsak s posameznim kalibracijskim certifikatom. | DA | NE |  |

3. sklop: Laboratorijska večnamenska modularna postaja za reološko karakterizacijo in DMA analizo

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Splošne zahteve | - | - |  |
| 1.1 | Omogoča reološka merjenja | DA | NE |  |
| 1.2 | Omogoča merjenje časovno in frekvenčno odvisnih mehanskih lastnosti materialov v trdem in tekočem stanju, pri različnih načinih obremenitve: - nateg, tlak in upogib /samo trdno stanje, - torzija in kombinirani aksialno-torzijski način | DA | NE |  |
| 1.3 | Omogoča shear, DMA in LAOS meritve | DA | NE |  |
| 1.4 | Omogoča termo-mehansko analizo | DA | NE |  |
| 2 | Zahteve za reološka merjenja | - | - |  |
| 2.1 | Omogoča reološko karakterizacijo nanoceluloze in lignina, za reološke teste, z prilagoditvijo strižne deformacije, tudi pri vzorcih z nizko viskoznostjo in malih volumnih, z območjem min. navora pri v oscilaciji 0,3 nNm ali manj, z minimalno resolucijo 1nNm ali manj in zgornjem območju 220 mNm ali več. | DA | NE |  |
| 2.2 | Vključuje modul za reološka merjenja na plošči | DA | NE |  |
| 2.3 | Vključuje modul za reološka merjenja v cilindru | DA | NE |  |
| 2.4 | Merjenje v načinu nadzora strižne hitrosti ali nadzora strižne napetosti pri stacionarnem in oscilacijskem načinu obremenjevanja | DA | NE |  |
| 2.5 | Kompenzacija velikosti merilne reže med meritvami zaradi toplotnega raztezanja/krčenja. | DA | NE |  |
| 2.6 | Nastavitev pozicije 0 merilne reže se mora ohraniti med meritvami in med čiščenjem, dokler je v uporabi isti merilni sistem | DA | NE |  |
| 2.7 | Temperaturno območje za merjenja na plošči: v območju -80 °C do 400 °C, ali več. Z možnostjo nadgradnje do temp. -140 °C | DA | NE |  |
| 2.8 | Temperaturno območje za merjenja v cilindru: v območju -30 °C do 200 °C, ali več. | DA | NE |  |
| 3 | Merilni sistemi – za reološka merjena | DA | NE |  |
| 3.1 | Cilinder - za visoko strižna merjenja do vsaj »share rate: 43 000s-1« | DA | NE |  |
| 3.2 | Stožec-plošča - 50 mm premera, kot 1.stopinjski | DA | NE |  |
| 4 | Zahteve za DMA merjenja - v nateznem, tlačnem in upogibnem obremenjevanju | - | - |  |
| 4.1 | Maksimalna sila: ≥ 40 N ali več z minimalnim zdrsom sile za dolgoročne obremenitve | DA | NE |  |
| 4.2 | Minimalna sila: ≤ 0.0005 N | DA | NE |  |
| 4.3 | Maksimalni pomik: ± 4300 μm za dinamičen način obremenjevanja | DA | NE |  |
| 4.4 | Minimalni pomik: ≤ 10 nm | DA | NE |  |
| 4.5 | Maksimalna frekvenca obremenjevanja: 100 Hz | DA | NE |  |
| 4.6 | Možnost opravljanja dolgoročnih meritev (vsaj 10 h), brez temperaturno induciranega zdrsa signala. | DA | NE |  |
| 5 | Zahteve za DMA merjenja - v torzijskem obremenjevanju in za reološka merjenja | - | - |  |
| 5.1 | Omogoča določitev Poissonovega razmerja ter smerno odvisno karakterizacijo | DA | NE |  |
| 5.2 | Maksimalna kotna hitrost: ≥ 300 rad/s | DA | NE |  |
| 5.3 | Minimalna kotna hitrost: 10-7 rad/s | DA | NE |  |
| 5.4 | Maksimalni navor: 220 mNm ali več | DA | NE |  |
| 5.5 | Minimalni navor (v rotaciji): 1,2 nNm ali manj | DA | NE |  |
| 5.6 | Resolucija navora pri minimalnem navoru (v oscilaciji): 0.3 nNm ali manj | DA | NE |  |
| 5.7 | Resolucija navora pri minimalnem navoru (v rotaciji): 1 nNm ali manj | DA | NE |  |
| 5.8 | Maksimalna frekvenca obremenjevanja: 200 Hz ali več | DA | NE |  |
| 5.9 | Minimalna frekvenca obremenjevanja: 0.02 μHz | DA | NE |  |
| 5.10 | Maksimalna normalna sila: 45 N ali več | DA | NE |  |
| 5.11 | Minimalna normalna sila: 0.001 N ali manj | DA | NE |  |
| 5.12 | Digitalno kamero za spremljanje stanja vzorcev v komori | DA | NE |  |
| 5.13 | Temperaturno območje: -90 °C do 600 °C. Konfiguracija sistema vključuje vso potrebno zunanjo opremo, ki omogoča doseganje teh pogoje, kot so zunanje hladilne enote itd Z možnostjo nadgradnje do temp. -160 °C | DA | NE |  |
| 6 | Zahteve za termo-mehansko analizo | - | - |  |
| 6.1 | Merjenje temperature steklastega prehoda | DA | NE |  |
| 6.2 | Merjenje koeficienta temperaturnega raztezka | DA | NE |  |
| 6.3 | Merjenje procesa zamreževanja polimerov | DA | NE |  |
| 7 | Merilni sistemi - nastavke – za DMA merjenja | - | - |  |
| 7.1 | Merilni sistem, s senzorjem temperature za merjenje enoosnih nateznih in tlačnih lastnosti za vzorce , pravokotnim prerezom do 5 mm debeline vzorca | DA | NE |  |
| 7.2 | Merilni sistem, s senzorjem temperature za izvedbo tritočkovnega upogibnega testa: aktivna dolžina 40 mm, opremljen s tem. senzorjem | DA | NE |  |
| 7.3 | Merilni sistem, s senzorjem temperature za izvedbo upogibnega testa konzolno vpetega nosilca: aktivna dolžina 35 mm | DA | NE |  |
| 7.4 | Merilni sistem, za izvedbo reoloških in tlačnih meritev- sistem plošča – plošča, s premerom 25mm | DA | NE |  |
| 8 | Zahteve za programsko opremo | - | - |  |
| 8.1 | Naprava podprta in vodena preko namenske programske opreme | DA | NE |  |
| 8.2 | Vključuje licence za izvajanje meritev naprednih analiz za polimere, TTS teste, LAOS teste, IRS teste | DA | NE |  |
| 8.3 | Prikaz slik in filmov med samim merjenjem | DA | NE |  |
| 8.4 | Popolnomo avtomatizirano vodenje preskusnih zaporedij – od nastavitve reometra do izpisa rezultatov | DA | NE |  |
| 8.5 | Vključen računalnik in monitor (ali prenosnik) z Windows 10 ali 11 (64-bit), hardware: Intel Core i5-13500H (13th Gen) - spomin ≥ 16 GB - SSD ≥ 512 GB. Računalnik je lahko prenosni. | DA | NE |  |
| 9 | Ostalo | - | - |  |
| 9.1 | Varnostni sistem filtrov - za separacijo oljnih delcev, mehanskih delcev in kondenzata, skladen z ISO 8573.1 razred 1.2.1. | DA | NE |  |
| 9.2 | Naprava mora biti nova (ne dopušča se opcija rabljene ali obnovljene naprave) | DA | NE |  |
| 9.3 | Sistem je mogoče nadgraditi s celico, ki omogoča merjenja vlažnostne odvisnosti, v območju od 10 do 90 % vlage. | DA | NE |  |
| 9.4 | Zagotavlja samodejno identifikacijo merilnih geometrij in sistemov ter zagotavlja prenos tehničnih parametrov v elektroniko sistema | DA | NE |  |
| 9.5 | Omogoča nadgradno za tribološka merjenja | DA | NE |  |

Ponudnik ponudbi priloži dokazila (v kolikor obstajajo) – brošure oz. tehnične liste opreme s specifikacijo ponujene opreme, iz katerih je razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kraj in datum:							Podpis in žig:

# 3.    Technical Specifications

The Tenderer (full name) ____________________________, submitting a tender under the public procurement procedure “Rheology”, published on the Public Procurement Portal under publication No. JN_______, offers the following equipment (Provide details on the manufacturer, model, and type of equipment):

1st lot: ____________________________________________

2nd lot: ____________________________________________

3rd lot: ____________________________________________

The Tenderer shall complete the table below (for the lot or lots for which he is submitting a tender), shows the technical characteristics of the equipment offered, indicating the source, which may be a document, catalogue, standard, licence or technical sheet, where the individual technical requirement is stated, from which it follows that the equipment offered meets the individual specification. The tenderer shall also add the page number where the requirement is met, if such a number exists. The source may be in Slovenian or English. If the document does not exist (e.g. because it is custom-made equipment), the tenderer shall indicate this in the table (in the column "Stated in") - in this case, it shall be deemed that by signing this form, the tenderer guarantees under criminal and material liability that he will provide equipment that has all the characteristics required under the individual item.

The Tenderer must supply and install new equipment in accordance with the following technical requirements for each lot:

1st Lot: Instrument for Sample Preparation in Batch and Continuous Mode, with Rheology Meassurement Capability

| Seq. No. | REQUIRED SPECIFICATIONS | OFFERED EQUIPMENT PROPERTIES |  | STATED IN (DOC. NAME) ON PAGE NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL REQUIREMENTS | - | - |  |
| 1.1 | The device shall be a high-torque laboratory micro-compounding system for the development of high-viscosity materials and demanding polymer systems (including PEEK, PPS, and rubber) | YES | NO |  |
| 1.2 | Co-rotating twin-screw configuration. | YES | NO |  |
| 1.3 | Compact design suitable for installation in a standard laboratory fume hood. | YES | NO |  |
| 1.4 | The device shall enable the preparation of test specimens from polymer, elastomer, and rubber materials using small material quantities (min. 10 mL, max. 50 mL). | YES | NO |  |
| 1.5 | The device shall be brand new. | YES | NO |  |
| 2 | PROCESSING PARAMETERS | - | - |  |
| 2.1 | Batch/sample volume: min. 10 mL, max. 50 mL. | YES | NO |  |
| 2.2 | Maximum melt torque (compounder): ≥ 20 Nm. | YES | NO |  |
| 2.3 | Operating modes (compounder): batch and continuous. | YES | NO |  |
| 2.4 | Compatibility with direct post-processing methods, including: injection molding, film extrusion, fiber spinning, impregnation, and pelletizing. | YES | NO |  |
| 2.5 | Screw speed: ≥ 450 rpm. | YES | NO |  |
| 2.6 | Maximum injection force: ≥ 10 kN at 10 bar; ≥ 15 kN at 16 bar. | YES | NO |  |
| 2.7 | Residence time and injection time shall be fully adjustable to ensure advanced process control without specimen shrinkage. | YES | NO |  |
| 2.8 | Maximum operating temperature (compounder): ≥ 400 °C. | YES | NO |  |
| 2.9 | Integrated inert atmosphere (e.g. N₂, Ar) to prevent thermo-oxidative degradation during compounding. | YES | NO |  |
| 2.10 | Maximum mold/tool temperature: ≥ 300 °C. | YES | NO |  |
| 2.11 | Barrel heating system with at least 3 temperature zones. | YES | NO |  |
| 2.12 | Heating time (compounder) from 100 °C to 200 °C: < 10 min. | YES | NO |  |
| 2.13 | Air cooling time (compounder) from 200 °C to 100 °C: < 30 min. | YES | NO |  |
| 2.14 | Capability for in-line rheological measurements is provided (compounder). | YES | NO |  |
| 3 | CONSTRUCTION | - | - |  |
| 3.1 | Screws with nitride-coated surfaces for enhanced hardness. | YES | NO |  |
| 3.2 | Barrel with abrasion- and corrosion-resistant construction. | YES | NO |  |
| 3.3 | Option for continuous feeding (pellets and powder) via external feeders for stable dosing during extrusion. | YES | NO |  |
| 3.4 | Includes two molds/tools for specimen preparation: for tensile testing (according to ISO 527-2 1BA standard) – dual-cavity mold; for rheological testing (disc: thickness 2 mm, diameter 32 mm). | YES | NO |  |
| 4 | REOLOGICAL MEASUREMENTS and SOFTWARE | - | - |  |
| 4.1 | Control via touch screen interface with data transfer capability via USB. | YES | NO |  |
| 4.2 | Rheological software for in-line data acquisition and extrapolation to industrial or pilot scale. | YES | NO |  |
| 4.3 | Option to install the software on at least 30 laptops. | YES | NO |  |

2nd Lot: Capillary rheometer

| Seq. No. | REQUIRED SPECIFICATIONS | OFFERED EQUIPMENT PROPERTIES |  | STATED IN (DOC. NAME) ON PAGE NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General Requirements. | – | - – | – |
| 1.1 | The instrument shall be intended for the rheological characterization of polymer melts and suspensions using the capillary rheometry method (high-pressure and high-shear-rate regime) under conditions comparable to those encountered in polymer injection moulding processes. | YES | NO |  |
| 1.2 | The offered instrument shall be a new, computer-controlled high-pressure capillary rheometer, model year 2026 or newer. Used or refurbished equipment shall not be accepted. | YES | NO |  |
| 1.3 | The instrument shall perform measurements in accordance with ISO 11443, ISO 17744, ASTM D5099, and ASTM D3835. | YES | NO |  |
| 1.4 | The instrument shall enable the use of measurement results for numerical flow simulation software (e.g., Autodesk Moldflow®, Moldex3D®). | YES | NO |  |
| 1.5 | The system shall be supplied as a complete, fully operational package and shall include pistons, piston tips, a twin-bore measuring barrel, an electric heating system, a temperature control system, pressure transducers, capillary dies and a zero-length dies, die holders, a pressure transducer mounting system, a computer with monitor, keyboard and mouse (or a laptop), measurement control and data analysis software, and all necessary cables. | YES | NO |  |
| 2 | Mechanical Design and System Configuration |  |  |  |
| 2.1 | Twin-bore measuring configuration consisting of two measuring barrels, two pistons, and independent pressure measurement for each barrel. The configuration shall enable simultaneous determination of shear viscosity and extensional viscosity (Cogswell method using a zero-length die). | YES | NO |  |
| 2.2 | H-frame mechanical construction with an integrated fume extraction system. | YES | NO |  |
| 2.3 | Frame stiffness: ≥ 200 kN. | YES | NO |  |
| 2.4 | Maximum piston force: ≥ 100 kN. | YES | NO |  |
| 2.5 | Maximum piston speed: ≥ 1100 mm/min, sufficient to achieve very high shear rates. | YES | NO |  |
| 2.6 | Piston speed dynamic range: ≥ 400,000 : 1, suitable for measurements at both low and high shear rates. | YES | NO |  |
| 2.7 | Piston tips manufactured from PEEK to minimize melt leakage and ensure long service life during high-pressure measurements. | YES | NO |  |
| 2.8 | The instrument shall provide stable measurements under very high pressures, long-term loading conditions, and when testing highly viscous and highly filled materials. | YES | NO |  |
| 3 | Process Conditions and Measurement Capabilities |  |  |  |
| 3.1 | Directly measurable shear-rate range up to at least ≈ 10⁶–10⁷ s⁻¹. | YES | NO |  |
| 3.2 | Maximum operating pressure: ≥ 2000 bar. | YES | NO |  |
| 3.3 | Three flush-mounted, calibrated melt pressure transducers with nominal pressure ranges of 10 MPa, 70 MPa, and ≥ 200 MPa, suitable for high-temperature operation. | YES | NO |  |
| 3.4 | Pressure transducer accuracy: ≤ ±0.25 % FS. | YES | NO |  |
| 3.5 | Operating temperature range: from ambient temperature up to at least 400 °C. | YES | NO |  |
| 3.6 | Temperature control accuracy: ≤ ±0.1 °C. | YES | NO |  |
| 3.7 | Temperature shall be controlled by independently regulated heating zones. | YES | NO |  |
| 4 | Materials, Seals and Dies |  |  |  |
| 4.1 | In the offered configuration, the system shall be suitable for testing abrasive materials, highly filled compounds (e.g., containing 30% glass fibres), and corrosive polymer materials. | YES | NO |  |
| 4.2 | The system shall enable reliable and safe testing of standard thermoplastics (PE, PP, PS, ABS, PC), engineering polymers (PA, POM, PPS, PEEK), and highly filled materials (e.g., containing 30% glass fibres). | YES | NO |  |
| 4.3 | All melt-contact seals shall be high-temperature resistant, chemically resistant, and suitable for high-pressure, long-term testing. | YES | NO |  |
| 4.4 | Interchangeable capillary dies and zero-length dies manufactured from tungsten carbide (or an equivalent wear-resistant material), with bore diameters of 0.1 mm, 0.5 mm, 1.5 mm, and 2.0 mm. The system shall support different L/D ratios as well as zero-length die geometry. | YES | NO |  |
| 4.5 | All supplied capillary dies shall have an L/D ratio of 16 and an entrance angle of 180°. | YES | NO |  |
| 4.6 | All supplied zero-length dies shall have an entrance angle of 180°. | YES | NO |  |
| 5 | pVT System |  |  |  |
| 5.1 | The configuration shall include an integrated pVT (Pressure–Volume–Temperature) measurement system. | YES | NO |  |
| 5.2 | The pVT system shall perform isothermal and/or isobaric measurements suitable for shrinkage and cooling simulations. | YES | NO |  |
| 5.3 | The pVT system shall be supplied with all necessary seals, installation accessories, and software licences required for routine operation. | YES | NO |  |
| 6 | Software and Computer Equipment |  |  |  |
| 6.1 | Pre-installed and fully configured software for measurement control and data analysis, operating under Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) and fully compatible with the offered system. | YES | NO |  |
| 6.2 | The software shall support advanced rheological analysis of polymer melts, including Bagley correction (linear and non-linear), Rabinowitsch correction, Hagenbach correction, and Mooney wall-slip analysis. | YES | NO |  |
| 6.3 | The system shall enable determination of shear viscosity and extensional viscosity (zero-length or equivalent method). | YES | NO |  |
| 6.4 | The software shall support analysis of measurements at high shear rates, including measurements performed with short capillaries and zero-length dies. | YES | NO |  |
| 6.5 | The software shall support pVT measurements and pVT data analysis. | YES | NO |  |
| 6.6 | The software shall enable export of raw and processed data in standard formats (ASCII, CSV, tabular formats) as well as formats suitable for simulation software (e.g., Moldflow®, Moldex3D®). Export shall include raw measurement data, corrected data, and metadata (temperature, pressure, geometry). | YES | NO |  |
| 6.7 | The software shall be supplied with a perpetual licence allowing installation on at least 50 computers within the Purchaser's institution (e.g., computer classrooms or researchers' workstations). | YES | NO |  |
| 6.8 | A computer with a Full HD monitor, keyboard and mouse (or a laptop) shall be included. Minimum specifications: Intel® Core™ i5 processor (11th generation or newer), 16 GB RAM, 250 GB SSD, Gigabit Ethernet interface, display resolution of at least 1920 × 1080. Microsoft Office shall be installed. | YES | NO |  |
| 7 | Accessories and Tools |  |  |  |
| 7.1 | Electrically driven barrel-cleaning system including an angle drill, flexible drive shaft, and dedicated cleaning brushes. | YES | NO |  |
| 7.2 | 120 Nm torque wrench with reversible ratchet (½" drive) and a dedicated tool for installation and removal of capillary and zero-length dies. | YES | NO |  |
| 7.3 | Cleaning tools for capillary dies with bore diameters of 0.1 mm, 0.5 mm, 1.5 mm, and 2.0 mm. | YES | NO |  |
| 7.4 | Certified gauges for capillary dies with bore diameters of 0.1 mm, 0.5 mm, 1.5 mm, and 2.0 mm, each supplied with an individual calibration certificate. | YES | NO |  |

3rd Lot: Laboratory multifunctional modular system for rheological characterization and dynamic mechanical analysis (DMA)

| Seq. No. | REQUIRED SPECIFICATIONS | OFFERED EQUIPMENT PROPERTIES |  | STATED IN (DOC. NAME) ON PAGE NO. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL REQUIREMENTS | - | - |  |
| 1.1 | Enables rheological measurements. | YES | NO |  |
| 1.2 | Enables measurement of time- and frequency-dependent mechanical properties of materials in solid and liquid states, under different loading modes: tensile, compression and bending (solid state only); torsion and combined axial-torsional mode. | YES | NO |  |
| 1.3 | Enables shear, DMA and LAOS measurements. | YES | NO |  |
| 1.4 | Enables thermo-mechanical analysis. | YES | NO |  |
| 2 | EQUIREMENTS FOR RHEOLOGICAL MEASUREMENTS | - | - |  |
| 2.1 | Enables rheological characterization of nanocellulose and lignin, including rheological tests with adjustable shear strain, also for low-viscosity samples and small sample volumes, with a minimum oscillation torque range of 0.3 nNm or less, torque resolution of 1 nNm or less, and an upper torque range of 220 mNm or higher. | YES | NO |  |
| 2.2 | Includes a plate-based rheological measurement module. | YES | NO |  |
| 2.3 | Includes a cylinder-based rheological measurement module. | YES | NO |  |
| 2.4 | Measurement in shear rate control or shear stress control mode in both steady-state and oscillatory loading modes. | YES | NO |  |
| 2.5 | Compensation of measuring gap changes during measurements due to thermal expansion/contraction. | YES | NO |  |
| 2.6 | The zero measuring gap position must be maintained during measurements and cleaning, as long as the same measuring system is used. | YES | NO |  |
| 2.7 | Temperature range for plate measurements: from -80 °C to 400 °C or higher, with upgrade possibility to -140 °C. | YES | NO |  |
| 2.8 | Temperature range for cylinder measurements: from -30 °C to 200 °C or higher. | YES | NO |  |
| 3 | MEASURING SYSTEMS – FOR RHEOLOGICAL MEASUREMENTS | YES | NO |  |
| 3.1 | Cylinder measuring system for high-shear measurements up to at least a shear rate of 43,000 s⁻¹. | YES | NO |  |
| 3.2 | Cone-plate geometry – 50 mm diameter, 1° cone angle. | YES | NO |  |
| 4 | REQUIREMENTS FOR DMA MEASUREMENTS – Under Tensile, Compression and Bending Loading | - | - |  |
| 4.1 | Maximum force: ≥ 40 N or higher, with minimal force drift during long-term loading. | YES | NO |  |
| 4.2 | Minimum force: ≤ 0.0005 N. | YES | NO |  |
| 4.3 | Maximum displacement: ±4300 μm in dynamic loading mode. | YES | NO |  |
| 4.4 | Minimum displacement: ≤ 10 nm. | YES | NO |  |
| 4.5 | Maximum loading frequency: 100 Hz. | YES | NO |  |
| 4.6 | Ability to perform long-term measurements (at least 10 hours) without temperature-induced signal drift. | YES | NO |  |
| 5 | REQUIREMENTS FOR DMA MEASUREMENTS – Under Torsional Loading and for Rheological Measurements | - | - |  |
| 5.1 | Enables determination of Poisson’s ratio and direction-dependent characterization. | YES | NO |  |
| 5.2 | Maximum angular velocity: ≥ 300 rad/s. | YES | NO |  |
| 5.3 | Minimum angular velocity: 10⁻⁷ rad/s. | YES | NO |  |
| 5.4 | Maximum torque: 220 mNm or higher. | YES | NO |  |
| 5.5 | Minimum torque (in rotation): ≤ 1.2 nNm. | YES | NO |  |
| 5.6 | Torque resolution at minimum torque (in oscillation): ≤ 0.3 nNm. | YES | NO |  |
| 5.7 | Torque resolution at minimum torque (in rotation): ≤ 1 nNm. | YES | NO |  |
| 5.8 | Maximum loading frequency: ≥ 200 Hz. | YES | NO |  |
| 5.9 | Minimum loading frequency: 0.02 μHz. | YES | NO |  |
| 5.10 | Maximum normal force: ≥ 45 N. | YES | NO |  |
| 5.11 | Minimum normal force: ≤ 0.001 N. | YES | NO |  |
| 5.12 | Digital camera for monitoring sample condition inside the chamber. | YES | NO |  |
| 5.13 | Temperature range: -90 °C to 600 °C. The system configuration shall include all required external equipment to achieve these conditions, such as external cooling units, etc. Upgrade possibility to -160 °C. | YES | NO |  |
| 6 | REQUIREMENTS FOR THERMO-MECHANICAL ANALYSIS | - | - |  |
| 6.1 | Measurement of glass transition temperature. | YES | NO |  |
| 6.2 | Measurement of coefficient of thermal expansion. | YES | NO |  |
| 6.3 | Measurement of polymer crosslinking process. | YES | NO |  |
| 7 | MEASURING SYSTEMS – ACCESSORIES – For DMA Measurements | - | - |  |
| 7.1 | Measuring system with temperature sensor for uniaxial tensile and compression testing of samples with rectangular cross-section up to 5 mm sample thickness. | YES | NO |  |
| 7.2 | Measuring system with temperature sensor for three-point bending tests: active length 35 mm, equipped with temperature sensor. | YES | NO |  |
| 7.3 | Measuring system with temperature sensor for cantilever bending tests: active length 40 mm. | YES | NO |  |
| 7.4 | Measuring system for rheological and compression measurements – plate-plate system, 25 mm diameter. | YES | NO |  |
| 8 | SOFTWARE REQUIREMENTS | - | - |  |
| 8.1 | The instrument shall be supported and controlled through dedicated software. | YES | NO |  |
| 8.2 | Includes licenses for advanced polymer analysis measurements, TTS tests, LAOS tests and IRS tests. | YES | NO |  |
| 8.3 | Display of images and videos during measurements. | YES | NO |  |
| 8.4 | Fully automated control of test sequences – from rheometer setup to result output. | YES | NO |  |
| 8.5 | Includes computer and monitor (or laptop) with Windows 10 or 11 (64-bit), hardware: Intel Core i5-13500H (13th Gen), memory ≥16 GB, SSD ≥512 GB | YES | NO |  |
| 9 | OTHER REQUIREMENTS | - | - |  |
| 9.1 | Safety filter system for separation of oil particles, mechanical particles and condensate, compliant with ISO 8573.1 Class 1.2.1. | YES | NO |  |
| 9.2 | The device must be new (used or refurbished equipment is not acceptable). | YES | NO |  |
| 9.3 | The system can be upgraded with a humidity-controlled chamber enabling humidity-dependent measurements in the range of 10–90% relative humidity. | YES | NO |  |
| 9.4 | Provides automatic identification of measuring geometries and systems and transfers technical parameters to the system electronics. | YES | NO |  |
| 9.5 | Enables upgrade for tribological measurements. | YES | NO |  |

The tenderer shall attach supporting documents (if any) to the tender – brochures or technical sheets of the equipment with a specification of the offered equipment, which show that the equipment meets the characteristics specified in this tender documentation. The brochures and technical sheets specified here may be submitted in Slovenian or English. The tender must fully comply with the requirements of the tender documentation.

Date and Place:							Signature and Stamp:

- ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd  in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- Izjava o izpolnjevanju pogojev

Ponudnik __________________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Reologija«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljam, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- imamo do roka za oddajo ponudb izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika oz. vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudb ali prijav ne znaša 50 EUR ali več. Do roka za oddajo ponudb imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- sprejemamo in v celoti izpolnjujemo pogoje te razpisne dokumentacije, vključno z vzorcem pogodbe;

- vse kopije dokumentov, predložene v ponudbi, ustrezajo originalom, navedeni podatki pa so resnični in verodostojni. Naročniku dovoljujemo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik oz. v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih v Republiki Sloveniji;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi itd.), tehničnimi navodili, priporočili, normativi in okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenim kadrom;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika, vsi novi podizvajalci bodo izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete smo se sklicevali pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oz. najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo.

Če ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, to izjavo podpiše, obvezno pa ji priloži obrazložitev, v kateri navede kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju meril

Ponudnik ___________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila »Reologija«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN________ izjavljam, da pri posameznem merilu dosegam naslednje število točk (Pri merilu B obkrožite vrednosti, ki jih dosegate. Pri merilu A ne obkrožite ničesar):

1. sklop: Instrument za pripravo vzorcev v šaržnem in kontinuirnem načinu, z možnostjo merjenja reologije

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*80 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 80 – utežni faktor finančnega kriterija | do 80 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Maksimalni navor taline pri kompaundiranju je > 30 Nm. | DA | 20 |
|  | NE | 0 |

Vse karakteristike ponujene opreme, ki prinašajo točke v okviru merila B, morajo biti razvidne iz predloženih dokazil (brošur oz. tehničnih listov s specifikacijo opreme).

2. sklop: Kapilarni reometer

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*80 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 80 – utežni faktor finančnega kriterija | do 80 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Omogočena je nadgradnja sistema (npr. merjenje nabrekanja taline). | DA | 20 |
|  | NE | 0 |

Vse karakteristike ponujene opreme, ki prinašajo točke v okviru merila B, morajo biti razvidne iz predloženih dokazil (brošur oz. tehničnih listov s specifikacijo opreme).

3. sklop: Laboratorijska večnamenska modularna postaja za reološko karakterizacijo in DMA analizo

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*80 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 80 – utežni faktor finančnega kriterija | do 80 |

| Merilo B – Nadgradnja | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Omogočena je nadgradnja in razširljivost sistema brez posega proizvajalca v dobavljeni sistem. | DA | 20 |
|  | NE | 0 |

Vse karakteristike ponujene opreme, ki prinašajo točke v okviru merila B, morajo biti razvidne iz predloženih dokazil (brošur oz. tehničnih listov s specifikacijo opreme).

Kraj in datum:							Podpis in žig:

- Referenčno potrdilo

Ponudnik obrazec kopira glede na število referenčnih poslov.

Podpisani potrjevalec reference (naročnik referenčnega posla)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

potrjujem, da je dobavitelj / izvajalec (nosilec reference)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

za nas opravil dobavo in montažo opreme za:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti |  |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

Šteje obdobje zadnjih 5-ih let pred dnem oddaje ponudbe.

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj / izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega. Posel je bil zaključen v skladu s sklenjenim dogovorom.

| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| e-naslov |  |

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika |
| --- | --- |
| _________________________ | ______________________________________ |

- Seznam kadra

Ponudnik _____________________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila Reologija, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljamo, da imamo zaposlene naslednje serviserje, ki so usposobljeni za servisiranje istega tipa instrumenta, kot je ponujen v ponudbi:

Ime in priimek serviserja:

Ponudnik obrazcu priloži potrdila o ustrezni usposobljenosti imenovanega kadra (npr. certifikat proizvajalca opreme o usposobljenosti za servisiranje).

| Kraj in datum: | Podpis in žig: |
| --- | --- |

- Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma

Ponudnik/partner/podizvajalec _________________________________________, ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Reologija«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________, uveljavljam popravni mehanizem za:

Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1).

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava o nastopu s podizvajalci

Ponudnik/partner/podizvajalec ____________________________________________________, ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Reologija«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________, izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| PODIZVAJALEC 1: (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| Vrsta del: (predmet, količina) | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| PODIZVAJALEC 2: (firma, naslov, zakoniti zastopnik) |  |
| Vrsta del: (predmet, količina) | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| PODIZVAJALEC 3: (firma, naslov, zakoniti zastopnik) |  |
| Vrsta del: (predmet, količina) | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: izpolnjena Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba (firma in naslov) __________________________________  ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa naše družbe ali ki ima pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oz. ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50,00 EUR ali več;

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških;

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična št.: |  |
| Davčna št.: |  |
| Člani vodstvenega, upravnega ali nadzornega organa, pooblaščenci za zastopanje, odločanje ali nadzor ter njihove EMŠO št. (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, prokuristi ipd.) |  |

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava podizvajalca

Podizvajalec ____________________________________________________, ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila »Reologija«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________, izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika (glavnega izvajalca) sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

DA, zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- a) Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – vzorec

Ponudnik : __________________________________________________________

Po pogodbi:__________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave JN________, za javno naročilo Reologija, smo predložili ponudbo za ____ sklop predmetnega javnega naročila. V skladu z določili razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco menico v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: _____________________ (ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom, se nepreklicno obvezujemo, da v primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji, pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Hkrati pooblaščamo Kemijski inštitut, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujemo banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek __________ EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, št. 01100-6030344533, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo.

Kraj in datum: ___________________

Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ___________________________________

Obvezna priloga: bianco menica.

# 13. b) Bančna garancija / kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je »Reologija«.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, 10 % pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (najmanj 30 dni po izteku roka za dobavo)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

- a) Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi – vzorec

Ponudnik : __________________________________________________________

Po pogodbi:__________________________________________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave JN________, za javno naročilo Reologija, smo predložili ponudbo za ____ sklop predmetnega javnega naročila. V skladu z določili razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, za odpravo napak v garancijski dobi izročamo bianco menico v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR  z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: _____________________ (ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom, se nepreklicno obvezujemo, da v primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji, pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Hkrati pooblaščamo Kemijski inštitut, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujemo banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek __________ EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, št. 01100-6030344533, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja še 60 dni po koncu garancijskega roka za odpravo napak.

Kraj in datum: ___________________

Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ___________________________________

Obvezna priloga: bianco menica.

# 14. b) Bančna garancija / kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je »Reologija«.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, 5% pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (najmanj 60 dni po koncu garancijskega roka za odpravo napak)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													(žig in podpis)

- Izjava o lastniških deležih

Ponudnik (gospodarski subjekt): _____________________________________________________

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta izjavljam, da so:

- družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oz. v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:						Podpis in žig ponudnika:

- Pogodba - vzorec

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična št.: 5051592000

ID za DDV: SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik ______________________________________

ki ga zastopa ___________________________________

Matična št.: _________________

ID za DDV: ___________________

Transakcijski račun (TRR): _______________________ odprt pri ___________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi in montaži

sklopov reologije,

JN20/2026

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za ____ sklop na podlagi izvedenega odprtega postopka javnega naročila za »Reologija«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne _________, pod št. objave JN__________ ter v Uradnem listu EU pod št. objave ____________;

- sta ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija sestavna dela te pogodbe.

- člen –  Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, izvajalec pa se zavezuje, da bo opravil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila za dobavo in montažo predmeta pogodbe »Reologija«, in sicer (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla):

1. sklop: Instrument za pripravo vzorcev v šaržnem in kontinuirnem načinu, z možnostjo merjenja reologije: _________________________________

2. sklop: Kapilarni reometer: __________________________________

3. sklop: Laboratorijska večnamenska modularna postaja za reološko karakterizacijo in DMA analizo: __________________________________

Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljena v prostor na naslov naročnika skladno s 6. členom te pogodbe.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila za predmet te pogodbe za posamezen sklop znaša:

1. sklop: Instrument za pripravo vzorcev v šaržnem in kontinuirnem načinu, z možnostjo merjenja reologije:

___________ EUR brez DDV oz. ___________ EUR z DDV;

2. sklop: Kapilarni reometer:

___________ EUR brez DDV oz. ___________ EUR z DDV;

3. sklop: Laboratorijska večnamenska modularna postaja za reološko karakterizacijo in DMA analizo:

___________ EUR brez DDV oz. ___________ EUR z DDV;

Skupna pogodbena vrednost znaša ________________ EUR brez DDV oz. ________________ EUR z DDV.

Končna cena v EUR z DDV vključuje opremo, ki je navedena v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije ter vse stroške (zavarovanje, dostave,...), davke ter morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila.

V ceno so vključeni tudi stroški montaže (namestitve), stroški izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij, stroški praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na lokaciji naročnika, stroški DDP naročnik na naslov Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje (Incoterms 2020), stroški pridobivanja CE certifikatov, v kolikor so potrebni ter stroški garancije.

Cena po tej pogodbi je nespremenljiva, ne glede na spremembe drugi kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izpolnitev obveznosti po pogodbi;

- spremljal in nadziral izvajanje dobave;

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izpolnitev obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti. Izvajalec se obvezuje, da bo opremo dostavi skladno z navodili naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerih bo opremo dobavil in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo opreme.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti novo opremo ter opraviti druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe;

naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava;

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti, da bo:

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

- izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- zagotavljal originalne rezervne dele v obdobju vsaj 10 let od podpisa primopredajnega zapisnika;

- vse obveznosti izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo;

- vse obveznosti izvajati v skladu z navodili in pravili naročnika;

- za opremo predati naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo javnega naročila na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta;

- praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na lokaciji naročnika v obsegu najmanj 8 ur (velja za 1. sklop) / 16 ur (velja za 2. in 3. sklop), ki mora biti izvedeno v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika. Izobraževanje morajo voditi izkušeni strokovnjaki s predmetnega področja.

- člen – Dobavni rok

Rok za končanje obveznosti glede dobave ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta pogodba, je 21.5.2027. Primopredaja se bo izvedla po dogovoru z naročnikom, predvidoma ne pred 1.3.2027.

Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP na naslov naročnika: Kemijski inštitut, Poslovna enota Laboratorij za raziskave biorafinacije biomase, Šaleška cesta 2A,  3320 Velenje.

Izvajalec mora do datuma iz prvega odstavka tega člena opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo (namestitvijo) in kvalifikacijo naprave oz. izvedbo začetnih nastavitev ter preverjanjem in potrjevanjem vseh specifikacij.

V primeru, da izvajalec izvede obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo in montažo opreme oz. te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % od vrednosti dobavljene opreme.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse morebitne stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje z izvajalcem (ponudnikom), zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem predmeta javnega naročila se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo.

Primopredajni zapisnik po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, pri čemer stroške tovrstne odprave napak nosi izvajalec.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen – Način plačila

Izvajalec bo račun v obliki e-računa, predložil po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ob pogoju, da je odpravil vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob podpisu primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo računu poravnal v roku 30 dni po njegovem prejemu.

Račun izvajalca se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki so priloženi računu.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prosti dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

- člen – Garancija in servisiranje opreme

Izvajalec mora najmanj 24 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati potrebno redno servisiranje in morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Izvajalec se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 24 ur od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 3. delovni dan oziroma po dogovoru z naročnikom ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak, pri čemer popravilo ne sme trajati več kot 20 dni od prijave napake (velja za 3. sklop). Če bo popravilo trajalo več kot 7 dni, mora izvajalec zagotoviti nadomestno aparaturo ali možnost izvedbe analize na primerljivi aparaturi v oddaljenosti ne več kot 150 km od lokacije opreme naročnika, v kolikor bi naročnik to zahteval.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Po zaključenem posegu je treba naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je oprema v garancijskem roku bistveno popravljena oz. zamenjana, garancijski rok začne teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžen predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oz. če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za plačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov, sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – Posegi na opremi

Izvajanje kakršnih koli posegov na opremi brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom popravila, ali če popravila ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu. Izvajalcu lahko zaračuna tudi pogodbeno kazen v višini 0,5 % od vrednosti popravila. Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen – Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 delovnih dni od podpisa pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo.

V primeru, da izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži v zgoraj določenem roku, se za vsak dan zamude zaračuna pogodbena kazen v višini 0,05 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ do 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik si v primeru, da izvajalec zavarovanja ne predloži niti v roku 10 dni po podpisu pogodbe, pridržuje pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti.

Naročnik lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec ne opravlja obveznosti v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami (npr. v dogovorjeni kakovosti, obsegu, rokih,…),

- bo izvajalec zamudil dobavni rok, ki je bistvena sestavina te pogodbe,

- svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika,

- bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

- člen  –  Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 delovnih dni po podpisu primopredajnega zapisnika, naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 60 dni po koncu garancijskega roka za odpravo napak.

V primeru, da izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži v zgoraj določenem roku, se za vsak dan zamude zaračuna pogodbena kazen v višini 0,05 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ do 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, da izvajalec svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izvajal skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne izvaja obveznosti v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo ter pri izvajanju obveznosti ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

V primeru izvajalčeve zamude je pogodba razvezana z dnem, ko zamuda nastopi.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v 10-ih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je Edita Jasiukaityte Grojzdek, e-mail edita.jasiukaityte@ki.si.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je _______________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov, ob pogoju, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodb enih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda. /

Ta pogodba je podpisana elektronsko.

| Datum: _____________ |  |  | Datum: _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  |  | Naročnik: |  |
|  |  |  | KEMIJSKI INŠTITUT |  |
|  |  |  | prof. dr. Gregor Anderluh, direktor |  |

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Izjavo je treba priložiti v ponudni tudi, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci. V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec razmnoži.

Izjavo s podatki za podizvajalca je treba predložiti v ponudbi, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec razmnoži.

Izjavo je treba predložiti v ponudbi, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec razmnoži.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.