# SPECIFIKACIJE

# Nakup hematološkega analizatorja za področje transfuzijske medicine z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem

# 1. Namen uporabe

Predmet javnega naročila je avtomatiziran sistem (AS), ki ga sestavljajo analizator s programsko opremo, potrebno za optimalno delovanje, reagenti in potrošni material. Predmet javnega naročila je tudi vzdrževanje AS. AS je namenjen za končno kontrolo kakovosti krvnih komponent (eritrociti, trombociti, plazma) v transfuzijski medicini. AS mora omogočati zanesljivo kvantifikacijo celičnih elementov pri zelo nizkih koncentracijah (rezidualne celice) ter pri zelo visokih koncentracijah, značilnih za posamezne krvne pripravke, kjer je visoka natančnost ključna za oceno kakovosti proizvodnega procesa. Analizator mora nadomeščati obstoječe metode pretočne citometrije za določitev rezidulanih levkocitov z vidika natančnosti in zanesljivosti. Zahteve temeljijo na tehničnih standardih EDQM (Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components), skladno z Uredbo (EU) 2024/1938 Evropskega parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti za snovi človeškega izvora, namenjene za uporabo na ljudeh, ter o razveljavitvi direktiv 2002/98/ES in 2004/23/ES.

# 2. Splošne tehnične zahteve

- Nov, nerabljen analizator, letnik izdelave 2025 ali mlajši.

- Namizna ali kompaktna izvedba, maksimalne dimenzije (globina 80 cm, širina 90 cm, višina 90 cm).

- Napajanje: 230 V, 50 Hz.

- Delovanje v laboratorijskem okolju (18–30 °C).

- Priklop na odtok ali ustrezno zbiranje odpadnih tekočin.

- AS mora biti označen z veljavno oznako CE skladno z Uredbo (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (IVDR). Ponudnik mora predložiti EU izjavo o skladnosti (EU Declaration of Conformity) ter dokazila o skladnosti z veljavno evropsko zakonodajo za IVD medicinske pripomočke.

- AS mora omogočati ekonomično uporabo reagentov brez nepotrebnih izgub (npr. minimalni mrtvi volumni, ostanek v embalaži, stabilnost na analizatorju).

- AS mora omogočati nadgradnjo z dodatnimi analitskimi moduli za napredno celično analizo, vključno z detekcijo in kvantifikacijo nezrelih oziroma progenitorskih celičnih populacij v krvi ali celičnih pripravkih. Nadgradnja mora biti izvedljiva brez zamenjave osnovnega analizatorja in mora biti podprta s strani proizvajalca.

# 3. Analitske zmogljivosti

- AS mora omogočati določanje osnovnih hematoloških parametrov (RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, WBC, PLT) + diferencialne krvne slike levkocitov.

- AS mora imeti več metod za štetje trombocitov (impedančna in optična metoda).

- AS mora omogočati zanesljivo in natančno določanje trombocitov v širokem koncentracijskem območju, vključno z nizkimi koncentracijami, ki se pojavljajo pri kontroli kakovosti plazme in drugih krvnih komponent. Ponudnik mora predložiti podatke o meji detekcije, linearnosti in natančnosti metode v nizkem koncentracijskem območju.

- AS mora omogočati določanje rezidualnih levkocitov: območje vsaj 0–100 celic/µL, z mejo detekcije ≤ 1 celica/µL.

- AS mora omogočati določanje rezidualnih eritrocitov: območje vsaj 0–106 celic/µL, z mejo detekcije ≤ 103 celic/µL.

- AS mora izkazovati preciznost pri nizkih koncentracijah: CV ≤ 20 % za koncentracije <10 celic/µL.

- AS mora omogočati jasno ločevanje signalov (true events) od šuma (noise).

- AS mora omogočati analizo trombocitnih pripravkov (aferezni in zlitje).

- AS mora omogočati zanesljivo kvantifikacijo celičnih elementov pri zelo nizkih koncentracijah (rezidualne celice) ter pri zelo visokih koncentracijah, značilnih za posamezne krvne pripravke (npr. trombociti s koncentracijami okoli 1400 × 10⁹/L).

- AS mora imeti namenski analitski način ali validiran protokol za analizo krvnih komponent, kar potrjuje ustreznost sistema za tovrstne vzorce in izboljšuje zanesljivost rezultatov.

- AS mora omogočati primerljivo analitsko zmogljivost kot pretočna citometrija pri določanju rezidualnih celic (trenutno uporabljamo Leucocount kit – BD Bioscience).

- AS mora omogočati možnost razširitve analitskih zmogljivosti na detekcijo in kvantifikacijo nezrelih oziroma progenitorskih celičnih populacij z uporabo namenskih analitskih kanalov ali modulov.

- AS mora omogočati določanje retikulocitov z napredno metodo, ki temelji na označevanju celične RNA in omogoča kvantifikacijo stopnje zrelosti retikulocitov ter merjenje vsebnosti hemoglobina v retikulocitih kot kazalnika eritropoeze.

- Ponudnik mora predložiti dokazilo, da je ponujeni AS v uporabi za končno kontrolo kakovosti krvnih komponent (tudi za določanje števila rezidualnih eritrocitov in levkocitov ter za določanje visokih koncentracij trombocitov) vsaj v 5 laboratorijih znotraj Evropske unije.

# 4. Matriksi vzorcev

Analizator mora omogočati analizo vzorcev iz različnih matriksov:

- EDTA

- CPDA

- SAGM

- Plazma

- Trombocitni pripravki (plazma + PAS/intersol)

# 5. Validacija metode

Ponudnik mora zagotoviti, da je AS validiran za uporabo na krvnih komponentah. Na voljo mora biti strokovna literatura ali validacijski podatki, ki dokazujejo ustreznost metode za transfuzijsko medicino in določanje rezidualnih celic.

Kvalifikacija AS mora vključevati najmanj:

- IQ (Installation Qualification) – preverjanje pravilne namestitve sistema,

- OQ (Operational Qualification) – preverjanje pravilnega delovanja sistema skladno s tehničnimi specifikacijami proizvajalca,

- PQ oziroma začetno verifikacijo ključnih analitskih zmogljivosti glede na predvideno uporabo sistema v kontroli kakovosti krvnih komponent (na min 50 vzorcih posameznih krvnih komponent).

Začetna verifikacija mora vključevati najmanj:

- preverjanje ponovljivosti ključnih parametrov,

- preverjanje delovanja sistema pri nizkih koncentracijah rezidualnih celic,

- preverjanje carry-over,

- preverjanje linearnega območja ključnih parametrov,

- preverjanje ustreznosti delovanja sistema pri analizah krvnih komponent,

- preverjanje pravilnega delovanja posebnih analitskih načinov oziroma protokolov za krvne komponente

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno dokumentacijo o izvedeni kvalifikaciji. Dokumentacija mora vključevati rezultate, odstopanja in potrditev ustreznosti sistema za predvideno uporabo.

# 6. Analitske karakteristike sistema

- Linearno območje merjenja mora pokrivati zelo nizke koncentracije rezidualnih celic in segati do vsaj 106 celic/µL.

- Carry-over mora biti ≤ 1 % ali ustrezno nižji za nizke koncentracije.

- Minimalni volumen vzorca za merjenje hemograma mora biti ≤ 100 µL.

- AS mora omogočati stabilno merjenje brez vpliva matriksa (različne raztopine krvnih komponent).

- AS mora omogočati spremljanje kakovosti meritev, vključno s statistično obdelavo kontrolnih rezultatov (npr. trendi, variabilnost, odstopanja) ter pripravo izpisov za dokumentiranje verifikacije in rutinskega spremljanja delovanja sistema, bodisi z vgrajenimi orodji bodisi preko povezave z zunanjim informacijskim sistemom.

# 7. Programska in strojna oprema

- Povezljivost z laboratorijskim informacijskim sistemom (LIS) naročnika (ki bo takrat v uporabi) in drugimi sistemi (npr. Unity), z uporabo standardnih komunikacijskih protokolov (npr. HL7 ali ASTM).

- Dvosmerna komunikacija z LIS (pošiljanje rezultatov in sprejem delovnih nalogov).

- Vgrajen računalnik s pripadajočo programsko opremo za upravljanje analizatorja.

- Priložen monitor, tipkovnica in miška.

- Čitalec črtnih kod in/ali QR kod za identifikacijo vzorcev.

- AS mora imeti možnost izvoza podatkov v standardnih formatih (npr. .csv, .xls, .xlsx ali ekvivalent), združljivih z običajnimi programskimi orodji (npr. Excel).

- AS mora imeti možnost izvoza in arhiviranja podatkov za nadaljnjo analizo (npr. verifikacija, statistična obdelava).

- AS mora omogočati sledljivost podatkov (audit trail), vključno z beleženjem uporabnikov, sprememb in posegov v sistem.

- AS mora omogočati upravljanje uporabniških pravic (različni nivoji dostopa).

- AS mora imeti možnost varnostnega kopiranja (backup) in obnove podatkov.

- AS mora omogočati stabilno in varno delovanje v laboratorijskem okolju.

- Analizator mora omogočati priklop na odtok za odpadne tekočine, kadar to dopušča narava uporabljenih reagentov, oziroma zagotoviti ustrezno alternativno rešitev za zbiranje odpadnih tekočin (dodatne stroške, ki pri tem nastanejo, mora ponudnik v ponudbi opredeliti in vključiti v ponudbeno ceno).

# 8. Potrošni material in reagenti

- Ponudnik ima veljavno poslovno povezavo, ki mu omogoča dostop do artikla, ki je predmet ponudbe. Predložiti mora kopijo veljavne pogodbe ali izjave proizvajalca/principala, iz katere je razvidno, da ima podporo proizvajalca/principala za prodajo na slovenskem trgu ali zgolj za prodajo naročniku oziroma je iz nje razvidno, da bo lahko dobavljal predmet naročila naročniku (če je ponudnik proizvajalec poda lastno izjavo, da je proizvajalec blaga, ki je predmet naročila).

- Artikel mora ustrezati določilom vsakokrat veljavnega Zakona o medicinskih pripomočkih in ostalim podzakonskim aktom s predmetnega področja, Uredbi EU 2017/745 (MDR) ali Uredbi EU 2017/746 (IVDR) ali Direktiv MDD 93/42/EGS, IVDD 98/79/ES oz. AIMDD 90/385/EGS. Opremljen mora biti s CE oznako, UDI (kjer je to ustrezno), navodili za uporabo in označen v skladu z določili v zgoraj navedenih Uredbah oziroma Direktivah.

Ponudnik mora za vse ponujene artikle izpolniti podatke v tabeli »Podatki_Skladnost_JN.xlsx«.

- Ponudnik mora pri dobavi artikla naročniku dostaviti pripadajoče analizne certifikate oz. omogočiti elektronski dostop do njih.

- Ponudnik mora zagotoviti, da so vsi ponujeni reagenti, kalibratorji in kontrolni materiali validirani za uporabo na ponujenem analiznem sistemu.

- Ponudnik mora zagotoviti ustrezne kontrolne materiale za interno kontrolo kakovosti za vse relevantne parametre in preiskave, ki jih omogoča ponujeni analizni sistem.

- Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (ready-to-use) ali zahtevati minimalno pripravo pred uporabo.

- Pakiranje reagentov in njihova stabilnost po odprtju morata biti primerna za laboratorij z nižjim do srednjim obsegom dela (okvirno 30 vzorcev dnevno) ter omogočati gospodarno porabo reagentov z minimalnimi izgubami zaradi izteka stabilnosti.

- Za artikel, za katerega se zahteva transport pod posebnimi pogoji (posebna temperaturna območja), mora ponudnik zagotoviti hladno verigo in naročniku ob dostavi predati temperaturni izpis za čas trajanja prevoza. Na dobavnici mora biti navedeno, če temperatura transporta in skladiščenja ni enaka sobni temperaturi.

- V kolikor se v času trajanja pogodbe spremeni kataloška številka oz. ime artikla, dejansko pa gre za enak artikel, bo ponudnik namesto artikla, določenega v pogodbi, dobavljal ta enakovredni artikel.

- V primeru ukinitve posameznega reagenta ali potrošnega materiala mora ponudnik zagotoviti enakovreden nadomestni artikel brez dodatnih stroškov za naročnika ter zagotoviti vso potrebno strokovno podporo pri njegovi uvedbi.

- V primeru ponudbe alternativnega artikla, ki mora biti enake ali boljše kakovosti, ponudnik prevzame vse stroške, povezane z začetkom uporabe artikla (stroški validacij, poskusnega obdobja in podobno).

- V primeru spremembe serije reagentov mora ponudnik zagotoviti ustrezno strokovno podporo pri uvedbi nove serije (npr. priporočila ali navodila za primerjavo oziroma verifikacijo serij, kadar je to potrebno).

- Rok uporabe: artikel mora imeti ob dobavi vsaj še 2/3 veljavnega roka uporabe.

- Dobavni rok je praviloma 10 dni od naročila oziroma skladno z dogovorom z naročnikom. Naročnik bo artikle naročal sukcesivno.

- Ponudnik mora zagotavljati zanesljivo in kontinuirano dobavo reagentov in potrošnega materiala skozi celotno pogodbeno obdobje.

- V primeru motenj v dobavni verigi mora ponudnik zagotoviti nadomestno rešitev ali prioritetno dobavo, tako da je omogočeno nemoteno izvajanje laboratorijske diagnostike.

- Cene so fiksne za celotno obdobje trajanja pogodbe. Cene ostanejo fiksne tudi v primerih zamenjave kataloških številk ali imena artikla.

- Predviden letni obseg preiskav znaša približno:

  - 4700 hematoloških preiskav (CBC z DKS)

  - 1750 določitev rezidualnih celic

Navedeni obseg je informativne narave in je namenjen načrtovanju dobave reagentov ter potrošnega materiala.

- Artikel mora ponudnik dobaviti na naslov: ZTM, Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, v času od 7.00 do 14.00, vsak delovni dan od ponedeljka do petka.

# 9. Dobava, namestitev, kvalifikacija in usposabljanje

- Dobava aparata mora biti izvedena v roku največ 60 dni od podpisa pogodbe.

- Ponudnik mora zagotoviti dostavo, namestitev in zagon AS na lokaciji naročnika brez dodatnih stroškov.

- Namestitev mora vključevati tudi naknadno brezplačno povezavo AS z laboratorijskim informacijskim sistemom (LIS) naročnika, ko bo to možno (naročnik je v postopku implementacije novega informacijskega sistema Hemosoft/Kizilay, zato začetna namestitev ne bo zajemala povezave AS v LIS, vendar jo bo potrebno vzpostaviti takoj po implementaciji novega LIS).

- Po namestitvi mora biti analizator v celoti funkcionalen in pripravljen za izvajanje rutinskih preiskav.

- Ponudnik mora zagotoviti izvedbo kvalifikacije AS pred pričetkom rutinske uporabe (npr. IQ/OQ/PQ ali ekvivalent), v skladu z dobrimi laboratorijskimi praksami.

- Stroške kvalifikacije (vključno z reagenti in potrošnim materialom) nosi ponudnik.

- Kvalifikacija vključuje preverjanje analitskih zmogljivosti, ponovljivosti in ustreznosti delovanja AS glede na predvideno uporabo (opredeljeno v točki 5).

- Uspešno zaključena kvalifikacija je pogoj za prevzem AS v rutinsko uporabo.

- Ponudnik mora zagotoviti brezplačno začetno usposabljanje vseh uporabnikov pred začetkom rutinskega dela.

- Usposabljanje mora vključevati delo z AS, osnovno vzdrževanje, interpretacijo rezultatov ter prepoznavanje in ukrepanje ob odstopanjih.

- Usposabljanje mora izvajati ustrezno usposobljen strokovnjak, kar dokazuje s certifikatom o usposobljenosti in s pooblastilom za delo na AS.

- Ponudnik mora zagotoviti tudi brezplačno dodatno usposabljanje ob večjih nadgradnjah sistema ali spremembah delovanja.

- Ponudnik mora po potrebi zagotoviti brezplačno usposabljanje novo zaposlenih uporabnikov in obnovitvena usposabljanja v času trajanja pogodbe.

- Po uspešno opravljenem usposabljanju mora biti uporabnikom izdano ustrezno potrdilo ali certifikat.

- Garancija na analizator mora trajati najmanj 12 mesecev in vključevati vse stroške popravil, nadomestnih delov in servisnih posegov.

# 10. Vzdrževanje in servis

- Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati redno preventivno vzdrževanje AS ter nadgradnje programske opreme v skladu s priporočili proizvajalca še eno leto po izteku garancijske dobe, kar mora biti vključeno v ponudbeno ceno.

- Vsi stroški vzdrževanja, servisiranja in nadomestnih delov v okviru rednega vzdrževanja morajo biti vključeni v pogodbeno ceno (brez dodatnih stroškov za naročnika).

- Ponudnik mora zagotavljati servisno podporo na zahtevo ter strokovno tehnično pomoč (npr. telefonska podpora ali elektronska komunikacija).

- Odzivnost servisa v smislu prihoda na sedež naročnika mora biti v največ  24 urah po javljeni napaki oz. po dogovoru glede na uradni delovni čas v laboratoriju.

- Ponudnik mora zagotavljati brezplačno podporo na daljavo na zahtevo od ponedeljka do petka, od 8. - 16. ure ves čas trajanja pogodbe.

- Ponudnik mora zagotavljati možnost oddaljenega dostopa do analizatorja preko varne (kriptirane) povezave za namen diagnostike in odpravljanja napak.

- Vsi posegi na daljavo ali na lokaciji se izvajajo po predhodnem dogovoru in odobritvi naročnika.

- Po vsakem servisnem posegu ali vzdrževanju mora biti izdano pisno poročilo o opravljenem delu, vključno z izjavo o ustreznosti delovanja analizatorja za rutinsko uporabo.

- Servisni inženirji morajo biti ustrezno usposobljeni, certificirani in pooblaščeni za delo s ponujenim AS.

- Ponudnik mora zagotoviti, da imajo servisni inženirji ustrezne praktične izkušnje (vsaj 12 mesecev) z vzdrževanjem ponujenega AS.

- V primeru okvare, ki onemogoča izvajanje rutinskih preiskav in je ni mogoče odpraviti v 48 urah od prijave, mora ponudnik zagotoviti ustrezno nadomestno rešitev. Nadomestna rešitev lahko vključuje nadomestni analizator ali drugo rešitev, ki naročniku omogoča neprekinjeno izvajanje vseh ključnih preiskav iz predmeta naročila, brez dodatnih stroškov.

- Ponudnik se mora aktivno in prioritetno vključevati v reševanje tehničnih težav ter zagotavljati strokovno podporo do odprave napake.

- Vse nadgradnje programske ali strojne opreme morajo biti izvedene v dogovoru z naročnikom, z ustreznim preverjanjem delovanja po nadgradnji.

- Po nadgradnjah mora ponudnik zagotoviti ustrezna navodila in po potrebi dodatno usposabljanje uporabnikov.

- V času trajanja pogodbe mora ponudnik brez dodatnih stroškov zagotoviti vse programske posodobitve, servisne nadgradnje in varnostne popravke, ki jih proizvajalec predvidi za ponujeni sistem in so potrebni za njegovo nemoteno, varno in skladno delovanje.