## SKUPNA REKAPITULACIJA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
INVESTITOR/NAROČNIK/UPORABNIK |  | SB Celje Oblakova ulica 5 3000 Celje
OBJEKT /LOKACIJA: |  | SBC - OBSTOJEČ OP BLOK V CENTRALNEM OBJEKTU BOLNIŠNICE UREDITEV NOVE OPERACIJSKE DVORANE - OP 8
OBR. 4/1 - Obrazec podrobni ponudbeni predracun
KRAJ IN DATUM:
SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  | Skupaj z DDV
I./ | SKLOP 1 - GOI dela in oprema |  | 0
II./ | SKLOP 1 - vzdrževanje za obdobje 7 let |  | 0
III./ | SKLOP 2 - oprema |  | 0
IV./ | SKLOP 2 - vzdrževanje za obdobje 7 let |  | 0
V./ | SKLOP 2 - potrošni material |  | 0
VI./ | SKLOP 3 - oprema |  | 0
VII./ | SKLOP 4 - oprema |  | 0
SKUPAJ z DDV: |  |  | 0

## SKLOP 1_SKUPNA REKAPITULACIJA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
INVESTITOR/NAROČNIK/UPORABNIK |  | SB Celje Oblakova ulica 5 3000 Celje
OBJEKT /LOKACIJA: |  | SBC - OBSTOJEČ OP BLOK V CENTRALNEM OBJEKTU BOLNIŠNICE UREDITEV NOVE OPERACIJSKE DVORANE - OP 8
OBR. 4/1 - Obrazec podrobni ponudbeni predracun
KRAJ IN DATUM:
SKUPNA REKAPITULACIJA
I./ | GO DELA |  |  | 0
II./ | STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
III./ | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | 0
SKUPAJ GOI DELA : |  |  |  | 0
IV./ | MEDICINSKA OPREMA |  |  | 0
V./ | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN STORITVE |  |  | 0
INVESTICIJA SKUPAJ ( I.+II.+III.+IV+V.): |  |  |  | 0
|  | Davek na dodano vrednost (DDV) | 22% | 0
INVESTICIJA SKUPAJ (I.+II.+III.+IV+V) Z DDV: |  |  |  | 0
7. LETNO VZDRŽEVANJE
1 | Vzdrževalna dela za 1. leto |  |  | 0
2 | Vzdrževalna dela za 2. leto |  |  | 0
3 | Vzdrževalna dela za 3. leto |  |  | 0
4 | Vzdrževalna dela za 4. leto |  |  | 0
5 | Vzdrževalna dela za 5. leto |  |  | 0
6 | Vzdrževalna dela za 6. leto |  |  | 0
7 | Vzdrževalna dela za 7. leto |  |  | 0
SKUPAJ 7. LETNO VZDRŽEVANJE: |  |  |  | 0
|  | Davek na dodano vrednost (DDV) | 22% | 0
SKUPAJ 7. LETNO VZDRŽEVANJE Z DDV: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_I_REK. GOI DELA
I./ GO REKAPITULACIJA
I.A. | Gradbena dela | Znesek v EVRIH brez DDV (€)
1 | Preddela | 0
2 | Zidarska dela | 0
3 | Odstranitvena dela | 0
| Skupaj gradbena dela: | 0
I.B. | Obrtniška dela | Znesek v EVRIH brez DDV (€)
1 | Krovsko kleparska dela | 0
2 | Finalni tlaki | 0
3 | Suhomontažni stropovi in stene | 0
4 | Slikopleskarska dela | 0
5 | Mizarska dela | 0
| Skupaj obrtniška dela: | 0
I.C. | OP STENE IN STROP | Znesek v EVRIH brez DDV (€)
1 | OP stene in strop | 0
| Skupaj OP stene in strop: | 0
I.E. | NEPREDVIDENA DELA | Znesek v EVRIH brez DDV (€)
1 | Nepredvidena dela 10 % od I.A do I.C | 0
| Skupaj gradbeno obrtna dela: | 0

## SKLOP 1_I.A_GRADBENA DELA
Oznaka | Opis | Enota | ∑ KOLIČINA | Cena/enoto € | ∑ ZNESEK v € brez DDV
A | GRADBENA DELA
1 | PREDDELA
1.01 | Priprava in zaščita gradbišča, postavitev premične pisarne in sanitarij, prometne signalizacije, ograje gradbišča, zagraditev parkinga za potrebe dovoza in odvoza materiala, električnih in vodovodnih priključkov, izdelava in postavitev gradbiščne table, čiščenje in pranje cest (v primeru onesnaženja le-teh), ipd. V ceni zajeti tudi vse potrebne načrte za organizacijo gradbišča. Kompletno z vsemi pomožnimi deli. Po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja obstoječe zunanje ureditve.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Kompletma izvedba začasne protiprašne zaščitne stene ter demontaža po končanih delih; - Tipska poc. podkonstrukcija - Enostranska obloga z mavčno kartonskimi ploščami z zatesnjenimi stiki.
|  | m2 | 40 |  | 0
1.03 | Začasna vrata za dostop na gradbišče vgrajena v protiprašne zaščitne stene.
|  | kpl | 2 |  | 0
1.04 | Izvedba zunanjega dostopa skozi okno na gradbišče za potrebe dostopa in transporta materiale ter ruševin. Oder dim. cca 4 x 3 m in višine cca 6 m, vključno z ustrezno zaščito okna, fasade in ravne strehe.
|  | kpl | 2 |  | 0
1 | SKUPAJ PREDDELA: |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKA DELA
2.01 | Kompletna izdelava in vgrajevanje cementnega estriha iz cementne malte 1:3, armiranega z mikro armaturo po navodilu proizvajalca le-te; kompletno z vsemi pomožnimi deli in transporti. Poraba mikroarmature po priporočilu proizvajalca le-te!
| Dodatni opis zgornjega besedila v tej postavki: krpanje estrihov | m2 | 15 |  | 0
2.02 | Lahki premični odri.
|  | m2 | 150 |  | 0
2.03 | Čiščenje v objektu med delom, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo - 2 x čiščenje, obračun po m2 neto površine.
|  | m2 | 150 |  | 0
2.04 | Kompletna izvedba karbonskih ojačitev novih prebojev za prezračevalne kanale dim. cca 50/60 v plošči proti klima strojnici. Kompletna izvedba v skladu s proizvajalcem karbonskih lamel in načrtom gradbenih konstrukcij. V ceni zajeti kompletno izvedbo z vsemi pripadajočimi deli ( transporti, delovni odri.....)
|  | kpl | 2 |  | 0
2.05 | Razna gradbena pomoč. Obračun na podlagi predhodnega vpisa s strani nadzornega organa v gradbeni dnevnik. Ocenjeno!
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
| PKV delavec | ur | 40 |  | 0
| material (ocena 40 % /delo) | 1 | kpl |  | 0
2 | SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
3 | ODSTRANITVENA DELA
VSA DELA JE POTREBNO IZVESTI V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO! Izvajalec rušitvenih del mora v ceni postavke zajeti stroške za vsa potrebno spremljajoča dela; kot je zavarovanje gradbišča napram okolici, preprečitev prašenja, potrebne odre, vsa potrebna varovalna sredstva, ipd. V ceni ceni posamezne postavke zajeti tudi sprotni odvoz na deponijo gradbenih odpadkov s plačilom vseh taks in ostalih pristojbin! Izvajalec del je dolžan investitorju predložiti prevzemen liste s strani prevzemnika gradbenih odpadkov!
IZDELAVA VSEH PREBOJEV IN REG V STENAH TER PLOŠČAH ZA POTREBE INŠTALACIJ JE ZAJETA V SKLOPU INŠTALACIJ.
3.01 | Demontaža, iznos in odvoz na deponijo vse pohištvene in ostale sanitarne opreme v obravnavanih prostorih. Vsa še uporabna oprema se po navodilu investitorja deponira v skladišču investitorja. SEJNA SOBA
|  | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Demontaža, iznos in odvoz na deponijo vse pohištvene in ostale sanitarne opreme v obravnavanih prostorih. Vsa še uporabna oprema se po navodilu investitorja deponira v skladišču investitorja. SHRAMBA D.1.10
|  | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Demontaža, iznos in odvoz na deponijo vse pohištvene in ostale sanitarne opreme v obravnavanih prostorih. Vsa še uporabna oprema se po navodilu investitorja deponira v skladišču investitorja. SHRAMBA D.11.2 IN D.11.3
|  | kpl | 1 |  | 0
3.04 | Prestavitev obstoječe omare dim. 240/50/200 iz D.1.10 v D.1.9 - demontaža, transport, ponovna montaža - izdelava novega podstavka obloženega s pvc tlakom + zaokrožnica
|  | kpl | 1 |  | 0
3.05 | Prestavitev kovinskih regalov širine cca 60 cm, višine cca 200 cm iz D.1.2 v D.1.10. - demontaža, transport in ponovna montaža
|  | m1 | 13 |  | 0
3.06 | Demontaža sanitarne opreme in odvoz na deponijo.
| M in Ž filter (umivalnik, tuš kad in wc z vso opremo) | kpl | 6 |  | 0
3.07 | Odstranitev lahkih predelnih sten deb. cca 15 cm.
| op | m2 | 70 |  | 0
| shramba med. mat | m2 | 43 |  | 0
| M in Ž filter | m2 | 28 |  | 0
3.08 | Kompletna odstranitev vrat z lesenim krilom in kovinskim podbojem velikosti 2 - 4 m2
| shramba med. mat | kos | 2 |  | 0
| op | kos | 3 |  | 0
| M in Ž filter | kos | 5 |  | 0
3.09 | Izdelava prebojev za nove prehode v lahkih predelnih stenah vključno z odelavo špalet. dim. cca 130/220 - izvedba po tehnološkem načrtu OP sten
|  | kos | 2 |  | 0
3.1 | Odstranitev pvc tlakov, vključno z ostanki lepila in stensko pvc zaokrožnico.
| op | m2 | 65 |  | 0
| shramba med. mat | m2 | 20 |  | 0
| M in Ž filter | m2 | 12 |  | 0
3.11 | Odstranitev stenske keramike, vključno z ostanki lepila in krpanjem kot priprava za opleske.
| op | m2 | 2.7 |  | 0
| shramba med. mat | m2 | 2.7 |  | 0
| M in Ž filter | m2 | 23 |  | 0
3.12 | Odstranitev kovinskih sekundarnih stropov z kompletno podkonstrukcijo. Še uporabni deli se uporabijo za popravilo obstoječih stropov. Stropovi se do zaključka del začasno deponirajo, nato odpeljejo na deponijo.
| op | m2 | 70 |  | 0
| shramba med. mat | m2 | 20 |  | 0
| M in Ž filter | m2 | 12 |  | 0
3.13 | Odstranitev pvc stenskih in vogalnih zaščit.
| stenske zaščite h= cca 80 cm | m1 | 21 |  | 0
| vogalne zaščite h= cca 2,70 m | kos | 2
3.14 | Izdelava preboja v medeatžni a.b. plošči za prezračevalne kanale. - Strojno brez prašno rezanje z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in delovnimi odri. - Dim. preboja cca 50/60 - izvedba po načrtu gradbenih konstrukcij
|  | kpl | 2 |  | 0
3.15 | Izdelava preboja v predelnih stenah za prezračevalne kanale. - Dim. preboja cca 40/50
|  | kpl | 6 |  | 0
3.16 | Brezprašno zarezovanje estriha za rege in temelje OP mize s sprotnim odsesavanjem.
|  | m1 | 10 |  | 0
3.17 | Ročno štemanje obstoječega plavajočega estriha skupne deb. cca 15 cm. Rege 20/15 Temelj OP mize 65/65/15
|  | m2 | 1.5 |  | 0
3 | SKUPAJ ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0
A | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_I.B_OBRTNA DELA
Oznaka | Opis | Enota | ∑ KOLIČINA | Cena/enoto € | ∑ ZNESEK v € brez DDV
B. | OBRTNIŠKA DELA
1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1.01 | Kompletna izvedba novih vrat na fasadi strojnice: - Dvokrilna polna alu. vrata dim. cca 240/240 cm toplotna izolativnost u = 1,6 W/m2K v enaki barvi kot obstoječa fasada. - tipsko okovje, kljuka s cilindrično ključavnico samo na notranji strani. - zarezovanje in odstranitev fasadne izolacijske obloge iz izolacijskih panelov, vključno s podkonstrukcijo. - nosilni kovinski okvir na notranji strani fasadne obloge antikorozijsko zaščiten in finalno barvan. - obloga zunanjih špalet z enako pločevino kot obstoječa fasada - vsi potrebni fasadni, delovni in transportni odri. FASADA JE ŠE POD GARANCIJO !
|  | kpl | 1 |  | 0
1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
2 | FINALNI TLAKI
2.01 | Kompletna dobava in polaganje antistatičnega in elektroprevodnega tlaka iz pvc -primernega za OP sobe. (barva po izbiri uporabnika); - verjeni stiki -el. Upornost 106 ≤ Rt ≤ 108 Ohm-a -skladnost EN 1081 in EN 14041 -ognjeodpornost Bfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) -odporna na koleščke stolov po EN 425 in - protidrsnost R9 -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) - po položitvi izvesti meritve prevodnosti tal in izdelati poročilo, skladno s predpisi in normativi (izvajalec elektro del)!
| OP 8 in priprava pacienta | m2 | 54 |  | 0
2.02 | Kompletna dobava in polaganje antistatičnega pvc tlaka (barva po izbiri uporabnika); - verjeni stiki -skladnost EN 1081 in EN 14041 -ognjeodpornost Bfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij) -odporna na koleščke stolov po EN 425 in - protidrsnost R9 -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %)
| Ostali prostori | m2 | 30 |  | 0
| M in Ž filter | m2 | 12 |  | 0
0
2.03 | Kompletna dobava in montaža zaokrožnice do višine 10 cm, preko podložnega profila R 25 mm na vseh stikih med tlakom in steno. Obračun po m1; vključno s predhodno pripravo podlage in s podložnim profilom.
| OP 8 in priprava pacienta | m1 | 34 |  | 0
| Ostali prostori | m1 | 20 |  | 0
| M in Ž filter | m1 | 24 |  | 0
2.04 | Kompletna dobava in montaža horizontalne stenske zaščite po sistemu kot npr.: ACROVYN, tip TP. Samolepilni zaščitni element s trakom, deb. 3,5 mm širine 200 mm, barva po izbiri projektanta in uporabnika, lepljeno na steno v dveh nivojih, v skladu z navodili proizvajalca.
|  | m1 | 15 |  | 0
2 | SKUPAJ FINALNI TLAKI |  |  |  | 0
3 | SUHOMONTAŽNI STROPOVI IN STENE
3.01 | Kompletna izdelava, dobava in montaža suhomontažne predelne stene, kot napr. knauf W 112 ali enakovredno; na ustrezni pocinkani podkonstrukciji, obojestransko obložene z dvojnimi mavčno kartonskimi ploščami in vmesno izolacijo. V ceno je zajeti bandažiranje s fugirnim trakom iz steklenih vlaken.
Sestava: - dvojna obloga iz mavčnih plošč deb. 12,5+12,5 mm, - nosilna podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane pločevine deb. 0,6 mm, širine 50-100 mm; sidrati v tla in strop, višine cca 4,2 m, - toplotna izolacija med predhodno postavljeno stensko knauf podkonstrukcijo ssamonosnim izolacijskim filcem ali ploščami iz mineralne steklene volne, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 13501-1, upornost zračnemu toku AF ≥ 5 kPa.s/m2, toplotna prevodnost λd = 0,037 W/mK, klasifikacijska oznaka izolacijskega materiala: MW-EN 13162-T2-AF5, npr. Knauf Insulation TI 140 W ,debelina izolacije 5 - 10 cm - dvojna obloga iz mavčnih plošč deb. 12,5+12,5 mm. - vključno z ojačitvami za montažo vrat in pohištvene ter ostale opreme
| deb. 15 cm - zaprtje obstoječe odprtine | m2 | 2.5 |  | 0
| deb. 10 cm | m2 | 2 |  | 0
| deb. 10 cm M in Ž filter | m2 | 6.5 |  | 0
| UPS - deb. 15 cm - požarna stena R EI 90 | m2 | 60 |  | 0
3.02 | Kompletna izdelava protipožarnega stropa iz požarnovarnih plošc na tipski nosilni podkonstrukciji. Strop nalega na obodne predelne stene. Požarna odpornost R EI 90
| ups | m2 | 12 |  | 0
3.03 | Odpiranje in ponovno zapiranje kovinskih sekundarnih stropov
|  | m2 | 7 |  | 0
3.04 | Izdelava sekundarnih stropov vključno s podkonstrukcijo (popravilo, dograditev) iz obstoječih deponiranih stropnih elementov.
|  | m2 | 10 |  | 0
3.05 | Kompletna izdelava, dobava in montaža spuščenega stropa iz kovinskih plošč v rastru 60/60 kot naprimer KNAUF ARMSTRONG METAL CLIP-IN. V plošče je vgrajena razsvetljava, javljalci požara, prezračevalni elementi, in ostala potrebna oprema.
| shramba med. mat in kir. umivanje | m2 | 30 |  | 0
| M in Ž filter | m2 | 12 |  | 0
3.06 | Dobava in polaganje stenske keramika dim. 40/20 cm v barvi po izboru uporabnika
| M in Ž filter | m2 | 18 |  | 0
3 | SKUPAJ SUHOMONTAŽNI STROPOVI IN STENE: |  |  |  | 0
4 | SLIKOPLESKARSKA DELA
4.01 | Obnova opleskov sten: - odstranitev obstoječih opleskov (po potrebi) - nanos osnovnega premaza - prajmerja - kitanje in brušenje - 2x končni premaz s pralno LATEX barvo ali enakovredno v tonu po izbiri uporabnika.
|  | m2 | 180 |  | 0
4.02 | Oplesk lahkih predelnih sten in stropov: - nanos osnovnega premaza - prajmerja - kitanje in brušenje - 2x končni premaz, Jupol.
| Požarne celice | m2 | 120 |  | 0
4 | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
5 | MIZARSKA DELA
V CENI IZDELKA JE POTREBNO UPOŠTEVATI:
* snemanje mer na objektu
* nabavo osnovnega materiala in okovja
* izdelavi in montažo na objektu
* osnovno zaščito in finalno obdelavo
SPLOŠNI OPIS:
PODPULTNO PODNOŽJE
Podnožje: izdelano iz višinsko prilagodljivih kovinskih stojk na PVC čepih. Podnožne fronte in bočni podnožni elementi iz ALU višine 10 cm, stik s tlemi tesnjen.
KORPUSI IN VRATA
Korpusi in vrata izdelani iz MDF plošč deb. 19 mm obojestransko melamirane z robnimi zaključki iz istovrstnega ABS nalimka debeline min. 2 mm. Prerforacija za premične police.
OKOVJE
- inoks ročaji - nosilnost posameznega predalnika z vodili min. 60 kg - višinsko nastavljanje +-3,5 mm brez orodja - prečno justiranje +- 1,5 mm brez orodja ( 4,5 mm z orodjem) - izvlek dim: 550 mm - Tečaji kovinski prilagojeni mehkemu načinu odpiranja z možnostjo prečnega in višinskega justiranja +-3,5 mm brez posebnega orodja. Odpiranje 180°. - perforacija za police na 40 mm
PULTNA PLOŠČA
Pult globine 630 mm širine, debeline 30 mm iz nerjavečega jekla ASI 316.
Hrbtišče pulta - stenska zaščita iz nerjavečega jekla ASI 316.
Svetilo pod regalnim nizom po celotni širini v izvedbi integriranega LED traku z montažnim ALU profilom v prirobni reži spodnjega dela korpusa.
Mere sestava je potrebno predhodno preveriti na lokaciji in podrobnosti uskladiti z naročnikom.
5.01 | Dobava in montaže omar z delovno površino v prostoru priprave pacienta, ki zajema: | kpl | 1 |  | 0
| 1 x omara 80/60/210 s šestimi premičnimi policami in dvokrilnimi vrati |  |  |  | 0
1 x izvlečna omara 40/60/210 s šestimi premičnimi košarami
| 1 x omara 60/60/210 - spodaj 5 x predali - na sredini vgrajen med. hladilnik - zgoraj vrata |  |  |  | 0
1 x viseča omarica 80/35/60 z dvokrilnimi vrati in dvemi premičnimi policami. Spodaj led osvetlitev.
1 x viseča omarica 60/35/60 z enokrilnimi vrati in dvemi premičnimi policami. Spodaj led osvetlitev.
1 x podpultna omarica 80/60/77 s petimi predali
1 x podpultna omarica 60/60/77 - pod umivalnikom
1 x inoks delovni pult dolžine 140 cm vključno z inoks stensko zašito do visečih omaric
1 x inoks korito cca 40/40/25 brez preliva
višinsko nastavljive nogice, inoks ali alu. cokl
5.02 | Dobava in montaža medicinskega hladilnika v prostoru priprave pacienta
HLADILNIK ZA ZDRAVILA V SKLADU S STANDARDOM DIN 58345
- PRO-ACTIVE kontrola, temperaturno območje nastavljivo od 2 do 20°C
- volumen 95L, zunanje mere ŠxGxV: 54x53.5x82cm
- zunanjost iz prašno lakiranega nerjavečega galvaniziranega jekla, notranjost iz bele odporne plastike, suh kontakt
- 1 mrežasta polica mere 44x33cm, nosilnost 25kg in 3 predali z razdelilniki mere 41x32cm, nosilnost 13kg
- ventilacijska cirkulacija hladnega zraka, avtomatsko odmrzovanje in izhlapevanje, zaščita pred zamrzovanjem
- mikroprocesorska kontrola temperature, kontrolna plošča s ključem, digitalni prikaz T in memoriranje mejnih vrednosti
- vidni in slišni alarm za odstopanje T, odprta vrata, izpad el.
energije, baterijska podpora 30 ur
- hermetično zaprt ventilacijsko hlajen kompresor, zelo tih, glasnost 40dB
|  | kpl | 1 |  | 0
5.03 | Inoks stenska polica dim. 60/50 cm za namestitev računalnika. Polica nameščena na višini cca 110 cm, spodaj prazen prostor.
| v prostoru priprave pacienta | kpl | 6 |  | 0
5.04 | Kompletna dobava in montaža odprtega visečega regala iz nerjavne pločevine (INOX), dolžine 80 cm, globine 35 cm in višine cca 100 cm. Regal s štirimi nastavljivimi policami. SHRAMBA MEDICINSKEGA MATERIALA
| v prostoru priprave pacienta | kpl | 1 |  | 0
5.05 | Kompletna dobava in montaža INOX stenske police dolžine 100 cm, globine 40 cm montirane na steno na višini cca 180 cm. NAD STOJALOM ZA PRIKLJUČKE OP MIZE
|  | kpl | 1 |  | 0
5.06 | Kompletna dobava in montaža odprtega regala iz nerjavne pločevine (INOX), dolžine 260 cm, globine 40 cm in višine 240 cm. Regal s šestimi nastavljivimi policami. SHRAMBA MEDICINSKEGA MATERIALA
|  | kos | 6 |  | 0
5.07 | Kompletna dobava in montaža protipožarnih vrat zidarske mere 100/210 cm. Požarna odpornost EI 90-C
| ups | kos | 2 |  | 0
5.08 | Kompletna dobava in montaža vrat zidarske mere 70/210 + 70 nadsvetloba. - kovinski podboj - leseno grilo z zastekljeno nadsvetlovo - tipsko okovje in inoks kljuka s ključavnico
| M + Ž filter | kos | 1 |  | 0
5.09 | Kompletna dobava in montaža garderobnih omaric izdelanih HPL plošč. Električno odpiranje vrat s sistemom kopatibilnim z obstoječimi karticami za kontrolo pristopa
| omara 165/50/200+ 10 - 10 garderobnih mest | kpl | 1 |  | 0
| omara 200 + 100/50/200+ 10 - 18 garderobnih mest | kpl | 1 |  | 0
5 | SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
B | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_I.C_OP STENE IN STROP
Oznaka | Opis | Enota | ∑ KOLIČINA | Cena/enoto € | ∑ ZNESEK v € brez DDV
C. | OP STENE IN STROPOVI
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. V ceni na enoto so zajeti vsi razrezi in prilagajanja inštalacijam in opremi.
Cena se ponudi na komplet na osnovi spodnje specifikacije in načrtov
Kompletna dobava in montaža.
Skupna površina prostorov znaša cca 53 m2
1. | SPLOŠNI OPIS
Modularni montažno-demontažni panelni sistem, je tovarniško izdelan sistem sten in stropov primernih za čiste prostore kot so OP dvorane s spremljevalnimi prostori, sterilizacije, intenzivne terapije in nege, prebujevalnice ipd. Osnovna definicija modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema, je v odstranljivih in zamenljivih stenskih in stropnih oblogah, katere so izvedene brez fiksnih pritrditev in brez vijačenja, kar omogoča hitre, enostavne in čiste modifikacije, enostavno spreminjajnje in dostop do servisa, nizke stroške vzdrževanja, primernost proti okužbam, izboljšana ergonomija.
2. | OPIS IZVEDBE POSAMEZNIH ELEMENTOV SISTEMA
Sistem deluje kot celota skupaj s stropom in stenami ter vanj vgrajeno opremo. Sten so deljene na obložne in predelne modularne stene. Obložne stene se oslanjajo na fiksne stene objekta (AB, zidane, ali druge stene) na podkonstrukcijo za modularni system. Nosilno jedro sistema je samostoječa podkonstrukcija. Na podkonstrukcijo se fiksirajo stenski paneli in stropne plošče. V stropne plošče in stenske panele se v enaki ravnini, vgrajujeje različna oprema, primerna za čiste prostore in primerna za modularni montažno-demontažni panelni sistem. To so svetilke, vrata, okna, predajne niše, prezračevalni elementi, sklopke za medicinske pline, vtičnice, ure, kontrolni paneli ipd. Nekatera oprema je obvezen del celote modularnega sistema in je jasno opisana v spodnjih postavkah in zahtevah. Za opremo, katera pa je predmet drugih del in drugega popisa, vendar se tudi vgrajuje oz. priključuje na modularni montažno-demontažni panelni sistem, pa morajo biti v sklopu modularnega sistema primerno pripravljeni priključki in ojačitve za vgradnjo, vendar le pod pogojem, da je ta oprema primerna za vgradnjo v montažno-demontažni panelni sistem.
2.1. | PODKONSTRUKCIJA
Podkonstrukcija montažno-demontažnega panelnega sistema mora ustrezati spodnjim zahtevam: - samonosilna in samostoječa podkonstrukcija - enotena izvedba primerna za vse tipe panelnih oblog - sestavljena iz pocinkanih jeklenih profilov (debelina profilov v skladu z dobavljenim sistemom) - v profilih predpripravljene reže za pritrditev vseh vrst stenskih panelov brez vijačenja - celotni sistema podkonstrukcije omogoča na mm natančno pritrjevanje stenskih panelov - predpiripravljene reže za razvod kabliranja - talni profil z nastavljivim samonivelirnim mehanizmom za neravna tla
2.1.1 | OJAČITVE ZA OPREMO
Za vso integrirano vgradno opremo, ki se vgrajuje "podometno" v ravnino stenskega panela ali "nadometno" na sam panel, se podkonstrukcoja dodatno ojača z ojačitvenimi profili.
2.2. | PANELNE OBLOGE
- vsi tipi stenskih panelov različnih končnih obdelav materialov ki so na voljo, se pritrjujejo na isti sistem zgoraj opisane podkonstrukcije - različni tipi stenskih panelov se med seboj lahko kombinirajo in so poravnani eden z drugim v isti ravnini - med vsemi paneli je enaka in konstanta razdalja - razdalja oz. prostor med paneli se zapira z antibakterijskim silikonskim tesnilnim profilim
2.2.1 | BARVANO NERJAVEČE JEKLO
- panelna obloga je sestavljena iz nerjavečega jekla, prilepljenega na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi oz na drugačen tip plošče, okvirja, ki omogočajo z notranje strani izvedbo izolacije za zagotovljanje akustičnih zahtev - nerjaveče jeklo debeline min 0,8mm do 1,mm - končna obdelava jekla je prašno barvanje >60 μm,(možnost tudi antibakterijskeg premaza) - prašna barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - možnost digitalnega sitotiska grafike na prašno barvanje po izboru projektanta
2.2.2 | NETRANSPARENTNO VARNOSTNO STEKLO
- panelna obloga je sestavljena iz neprozornega kaljenega ali laminiranega varnostenga stekla, prilepljenega na pocinkano jekleno pločevino ter na mavčno ploščo z ustreznimi akustičnimi in požarnimi lastnostmi oz na drugačen tip plošče, okvirja, ki omogočajo z notranje strani izvedbo izolacije za zagotovljanje akustičnih zahtev - panelna obloga iz stekla je lahko zasnovana za celoten prostor, kot monolitna celota, ali pa v kombinaciji s panelnimi oblogami iz drugih zgoraj navedenih materialov kot dodatek oblikovalskega značaja - kaljeno ali laminirano varnostno steklo, min. deb. 6,0 mm - nosilna plošča iz pocinkanega jekla in podloga iz mavčne plošče, ali drugi sistem podlage , v skladu s tehnologijo sistema - mikroskopsko ravna površina brez por - antibakterijski in protimikrobni material - površina odporna na agresivno čiščenje in na agresivna kemična čistilna sredstva - barva po izboru projektanta (iz barvne tabele proizvajalca) - površinski antirefleksni premaz - možnost digitalnega sitotiska ultra visoke ločljivosti po izboru projektanta
2.2.3 | TRANSPARENTNO VARNOSTNO STEKLO - OKNA
- panelna obloga je sestavljena iz prozornega kaljenega ali laminiranega varnostenga stekla - primerna za opovanje znotraj/zunaj prostora - dvostransko poravnana s končnim panelom oz. oblogo (funkcija monolitnega okna) ali enostranska poravnava (funkcija okvirja z integracijo z zunanjim oknom) - plošča ima obojestranski podporni okvir, debelina glede na tehnologijo dobavitelja - mikroskopsko ravna površina brez por - antibakterijski in protimikrobni material - površina odporna na agresivno čiščenje in na agresivna kemična čistilna sredstva - možnost vgradnje zatemnitvene žaluzije na ročni ali elektro pogon - možnost pametnega mlečenja/temnenja stekla (laser filter film/smart glass)
2.3. | PANELNI MODULI ZA INŠTALACIJE - SERVISNE PANELNE OBLOGE
- servisne panelne obloge so namenjene enostavnemu dostopu, popravilu in rednemu vzdrževanju inštalacij - v servisne panelne obloge so vgrajene elektro vtičnice in sklopke za mediscinke pline poravnane s steno - elektro vtičnice, stikala in sklopke za medicinske pline so predmet modularnega sistema - servisne panelne obloge so enostavno odstranljive in omogočajo celoten dostop do inštalacij v ozadju panela - pritjene so po sistemu brez vijačenja (ali magnetna fiksacija ali zatikanje v reže podkonstrukcijskih profilov) - servisni paneli so lokacijsko strateško in premišljeno locirani - so zlahka prepoznavni (omogočen drugačen barvni odtenek od ostalih stenskih oblog)
2.4. | PREZRAČEVANJE IN VENTILACIJA
2.4.1 | STENSKI MODULI ZA ODVOD ZRAKA - KLASIČNA IZVEDBA (rešetka)
- klasična izvedba stenskih modulov za odvod zraka - vgrajen prezračevalni kanali v ozadju stenskega panela so predmet izvajalca strojnih del (prezračevanja in klimatizacije) - aluminjaste rešetke se pritjujejo na stenski panel brez vijakov - magnetna fiksacija - rešetke opremljene s sekundarnimi prašnimi filtri in loputami za uravnavanje prostornine - dimenzija rešetk ustreza vzdrževanju ravni hrupa <20 dBA s tipskim razmerjem prostornine izpihanega zraka 60 % nizka raven : 40 % visoka raven
2.4.2 | STENSKI MODULI ZA ODVOD ZRAKA - DOVRŠENA IZVEDBA
- tehnološko in oblikovno naprednejša izvedba stenskih modulov za odvod zraka - kanal je opremljen z odstranljivim stenskim panelom (stensko ploščo) po celotni višini kanala, ki omogoča največji dostop za čiščenje vseh površin v notranjosti - kanal v celoti izdelan iz poliranega nerjavečega jekla razreda 304 - enostavno čiščenje in izboljšana estetika - tradicionalna rešetka za povratni zrak ni potrebna - zmanjšan hrup in turbulenca v kanalu - visokonivojska loputa (Volume Control Damper) se izvede na povezavi s kanalskim sistemom nad stropom (dobavi se kot del modula ali s kanalskim sistemom prezračevanja - skladno s projektom prezračevanja)
2.4.3 | STROPNI DIFUZORJI
- enak dizajn in popolno prileganje v zrakotesen kovinski strop za čiste prostore - difuzorju za dovod in odvod zraka so integrirani v stropne plošče zaradi zagotavljanja popolnega tesnjenja in zrakotesnoti - lokacijsko in števično skladni s projektom ventilacije in prezračevanja - po potrebi opremljeni s HEPA filtri - glej načrt strojnih instalacij
2.5. | MODULARNI SPUŠČENI STROP
Modularni montažno-demontažni spuščen zrakotesni strop, ki ne prepušča zraka in prašnih delcev. - skrita in nevidna obešena podkonstrukcija - stropne plošče iz antibakterijsko prašno barvanega pocinkanega jekla v barvi RAL 9003 - raster stropnih plošč 600x600mm ali 1200x600mm - materiali protipožarnega razreda A1 - sistem podkonstrukcijega pritjavanja omogoča hitro in enostavno vekratno montražo in demontažo stropnih plošč in vgrajenih komponent z vzmetnim mehanizmom - vse stropne plošče in ostale stropne komponente se odstanjuje s posebnim orodjem za večkratno montažo in demontažo - v stopne plošče so integrirane LED svetilke in stropni difuzorji za dovod in odvod zraka, zaradi enotnega sistema pritjevanja in zagotavljanja zrakotesnosti med vsemi komponentami vgrajenimi v strop
2.6. | RAZSVETLJAVA
2.6.1 | STROPNE SVETILKE
- svetilke so integrirane v stropne plošče zaradi zagotavljanja popolnega tesnjenja in zrakotesnoti - LED svetilka primerna za čiste prostore - velikost ohišja 599 x 599 x70 mm - stopnja zaščite IP65 - življenska doba min 50.000 ur - barvni indeks: CRI 90 - barvna temperatura: 4000k - možnost zatemnitve - možnost RGB ambientalne osvetlitve - krmilno vodilo DMX protokola glej načrt električnih instalacij
2.6.2 | LED SVETLOBNI TRAK
- možnost ambientalne osvetlitve prostora na mestih spodnjega roba stenskih panelov z LED trakom - možnost zatemnitve LED traku
2.7. | VRATA
- vsi tipi in modeli vrat so ustrezno integrirani v celoten in enovit sistem modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema - podboji so poravnani z ravnino stenskih panelov iz brušenega nerjavečega jekla - možna izvedba v različni materialih
2.7.1 | DRSNA VRATA
- dimenzija vrat, definirana v načrtu arhitekture - enokrilna ali dvokrilna vrata - ročno ali avtomatsko odpiranje - možne vse spodaj navedene končne obdelave - možnost integrirane zasteklitve - možne vse spodaj navedene posebne zahteve
2.7.2 | KRILNA VRATA
- dimenzija vrat, definirana v načrtu arhitekture - enokrilna ali dvokrilna vrata - ročno ali avtomatsko odpiranje - možne vse spodaj navedene končne obdelave - možnost integrirane zasteklitve - možne vse spodaj navedene posebne zahteve
2.7.3 | AVTOMATIKA VRAT
- vsa avtomatska vrata skladna z EN16005 - opremljena z individualno krmilno ploščo za večnamensko programiranje - upravljanje vrat je možno preko brezkontaktnega stikala, komolčnega stikala ali stikala na pritisk - upravljanje vrat je omogočeno tudi preko stenskega kontrolnega tabloja
2.7.3 | INTEGRIRANE ZASTEKLITVE V VRATNIH KRILIH
- možna integrirana izvedba zasteklitev v vratnih krilih različnih dimenzij - možnost zasteklitve z integriranimi žaluzijami na ročni ali električni pogon
2.7.4 | KONČNE OBDELAVE VRATNIH KRIL - MATERIAL
Možnosti končne obdelave: - nerjaveče jeklo prašno barvano, ali brušeno nerjaveče jeklo - HPL - steklo v celotni ali delni površini vratnega krila brez ali z integriranimi žaluzijami, ali pametnim mlečenjem stekla
2.7.5 | POSEBNE ZAHTEVE VRAT
ZRAKOTESNOST: - strandardno/klasično tesnenje - neprodušno (Airtight) tesnenje - hermetično tesnenje POŽARNA ODPORNOST: - 30 minutno - 60 minutno MOŽNOST SVINČENE ZAŠČITE - 1mm do 3mm
2.8. | VGRADNA OPREMA
Oprema integrirana v celoten sistem modularnega montažno-demntažnega panelnega sistema - vgradnja v stenske panele je poravnana z ravnino stenskih panelov Monitroji , kontrolni paneli, ure, bilniški razvodni kanali…in ostala oprema, ki je predvidena z umestitev v čistih prostorih je sestavni del drugih delov popisa. Oprama mora biti kompatibilna s ponujen montažno-demontažnim sistemo.
2.9. | POSEBNE ZAHTEVE
2.9.1 | ZAŠČITA PROTI SEVANJU
- zaščita proti sevanju se namesti v prostorih kjer bo nameščena RTG oprema, katera proizvaja takšno sevanje, da je potrebna dodatna zaščita - ustrezna raven in lokacija zaščite je izračunana in prikazana v študiji zaščite proti sevanju (skladno s študijo, ki jo je pripravila primerna inštitucija npr. ZVD) - meritve ustreznosti zaščite opravi za to primerna inštitucija Izvedba svinčene zaščite (skladno s študijo): - izvedba mogoča v debelinah svinca 1,0mm ali 2,0mm ali 3,0mm - zaščita je pritjena na podkonstrukcijo s pomožnim okvirjem ali neposredno na gradbeno konstrukcijo - svinčena zaščita vključuje tudi okna in zasteklitve - svinčena zaščita vključuje tudi vrata z okvirjem/podbojem
3. | ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN HIGIENA
Vsi materiali morajo biti odporni na čiščenje, sterilno čiščenje in na razkuževanje, ter dezinfekcijo. Sterilno čiščenje za odstranjevanje bakterij se izvaja z uporabo kemičnih detergentov. Razkuževanje in dezinfekcija za uničevanje mikrobov se izvaja z uporabo kemičnih dezinfekcijkih sredstev. Uporaba tipa kemičnih detergentov in dezinfekcijkih sredzev se razlikuje od ustanove in uporabnika, zato je pred uporabo potrebno vedno preveriti tehnični list in navodila za vzdrževanje in uporabo proizvajalca.
4. | STANDARDI, NORMATIVI, PREDPISI IN ZAHTEVE
Montažno-demontažni panelni sistem mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam, standardom, normativom:
- Vodenje kakovosti skladno s standardom: ISO 9001:2015
- Vodenja zdravja in varnosti pri delu skladno s standardom: ISO 45001:2023
- Klasifikacije čistih sob skladna s standardom: ISO 14644-4:2023
- Seizmična ocena/meritev podkonstrukcije skladna s standardom: 2012 NASPEC [AISI S100-2012} (specifikacija za načrtovanje hladno oblikovanih jeklenih strukturnih elementov, izdaja 2012)
- Podkonstrukcijski elementi (Kovinski izdelki) v skladu s standardom: EN 10204:2005
- Nerjaveče jeklo v skladu z: EN 10088-2:2014, EN 10027-2:2015, EN 10204:2005, ASTM A240M, ASTM A480, EN 10028-7:2016
- Nerjaveče jeklo - Akustika: 12.5mm : Rw (C, Ctr) = 53 (-3, -7) dB18mm : Rw (C, Ctr) = 46 (-3, -5) dB, v skladu s standardom: ISO 717-1:2013
- Nerjaveče jeklo - Požarna klasifikacija: A-s1,d0, v skladu s standardom EN 13501-1:2019
- Barve in laki - Preskusi hitre deformacije: Min 30Nm, skladno s standardom ISO 6272-1:2013
- Barve in laki preizkus korozije kovin in zlitin: skladno standardom ISO 22479:2019
- Praškasti premaz s srebrovimi ioni - Ocena antibakterijskega delovanja skladna s JIS Z 2801:2000
- HPL v skladu z: UNI 9177:2008, EN 438-2:2019, ISO 1183-1:2019
- HPL - Akustika: Rw (C, Ctr) = 45 (-2, -6) dB, v skladu s standardom ISO 717-1:2013
- HPL - Požarna klasifikacija: C-s1,d0, v skladu s standardom EN 13501-1:2019
- Kompozitni material v skladu z: EN 13501-1:2019, ISO 19712-1:2013, ISO 19712-2:2013
- Kompozitni material - Akustika: Rw (C, Ctr) = 48 (-2, -6) dB, v skladu s ISO 717-1:2021
- Kompozitni material - Požarna klasifikacija: C -s1,d0, v skladu s EN 13501-1:2019
- Kompozitni material - Vrednotenje delovanja mikroorganizmov (Ni rasti gliv. Fungistratična stopnja 3. zmanjšanje aktivnosti na nič. Ni rasti bakterij): v skladu s ISO 846:2019
- Kompozitni material - Odpornost na gljive (Ocena ASTM 0, ni rasti na izdelku pri 100-kratni moči), v skladu s ASTM G21
- Kompozitni material - Odpornost na bakterije (Na izdelku pri 100-kratni moči ni opaziti rasti), v skladu s ASTM G22
- Kompozitni material - Odpornost proti mikrobom (Visoko odporen proti rasti plesni), v skladu s UL2824 (ASTM D6329)
- Steklo v skladu s: EN 14019:2016, ISO 12543-2:2022, EN 12150-1:2019, EN 12600:2004, EN 14449:2005
- Strop - požarna klasifikacija: Class A1, v skladu s EN 13964:2014
- Svetilke v kladu s: IEC 60598-1:2020, IEC 60598-2-1:2020, IEC 62031:2018
- Svetilke: IP 65, v skladu s IEC 60529:1989 AMD2:2013 COR1:2019
- Vrata (Hermetična): Hermetičnost razreda 2, v skladu s EN1026:2016, EN12207:2017
- Servis vseh komponent sistema mora biti zagotovljen v SLO, zaradi ažurnosti, dostopnosti in hitosti izvedbe popravila, servisa ali nadgradnje sistema
- Razvoj in proizvodnja vseh komponent mora biti locirana v EU, zaradi kratkih rokov dobave, izvedbe in servisa sistema
5. | DOKAZOVANJE USTREZNOSTI
Ponudnik mora kot dokazilo o u ustreznosti k ponudbi priložiti:
NAČRTE:
- idejni tlorisni načrt z vsemi vgrajenimi elementi, vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- idejni tlorisni načrt stropa z vsemi vgrajenimi elementi, vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- idejni površinski načrti z vsemi vgrajenimi elementi
- 3D prikaz v slikah vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D prikaz v videu vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D 360° pogled vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
- 3D 360° pogled vseh prostorov izvedenih v modularnem sistemu
CERTIFIKATE, IZJAVE O SKLADNOSTI IN OSTALA DOKAZILA:
- priložiti vsa dokazila, ki izkazujejo skladnost z zgoraj navedenimi standardi, predpisi in normativi in zahteve
TEHNIČNO DOKUMENTACIJO:
- priložiti vso tehnično dokumentacijo (kot npr. katalogi, tehnični listi, navodila za vzdrževanje in uporabo, a-testi, meritve, izračuni, načrti...) katera dokazuje skladnost z zgoraj navedenimi tehničnimi opisi in zahtevami vseh elementov modularno montažno-demontažnega panelnega sistema
6. | PONUDBA MORA VKLJUČEVATI
- izdelavo vseh potrebnih del, katera so nujna za izvedbo in dokončanje tako posameznih faz kot popolne celote modularnega montažno-demontažnega panelnega sistema. Prostori morajo biti finalno popolno zaključeni, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno in funkcionalno zaključeno celoto prostorov
- meritve in posnetek stanja na objektu
- izdelava tehnoloških projektov za proizvodnjo (3D prikaz, tlorisi, tlorisi stropa, površinski načrti, detajli…)
- izdelava vzorca oz. prototipa panelnega sistema
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, za zaključevanje celote
- vsa potrebna dela, pripravljalna in zaključna, ki pripeljejo do končnega izdelka
- izdelava izrezov in odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov, ter opreme
- vse potrebne transporte do mesta vgradnje
- skladiščenje materiala na gradbišču
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih
- nakladanje in odvoz vseh odpadkov na stalno deponijo, v skladu s predpisi
- vsa potrebna higijensko tehnična in preventivna zaščita delavcev na gradbišču
7. | IZBOR ELEMENTOV IN SPECIFIKACIJA KOLIČIN
SPLOŠNO
Vsi instalacijski elementi vgrajeni v predvidene montažno-demontažne stene (v nadaljevanju modularni sistem) morajo biti komaptiblni z izbranim oz ponujenim modularnim sistemom. Instalacijski elementi se vgradijo v ravnini s finalno oblogo modularnih sten. Stropni in stenski elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom. Ponudnik mora ponuditi elemente strojnih in elektro instalacij ki so kompatibilni s ponujenim modularnim sistemom Pri demontažno montažnih panelih/oblogah se vgradi akustična izolacija v prostorih OP dvoran
Prostori izvedeni v modularnem montažno demontažnem panelnem sistemu so:
OP 8 IN PRIPRAVA PACIENTA
Ponudnik modularnega sistema vgradi potrebno svinčeno zaščito, glede na izbrani aparat; zapis velja tudi za vrata z RTG zaščito
PROSTORI IZVEDENI V MODULARNEM MONTAŽNO DEMONTAŽNEM PANELNEM SISTEMU ZAJEMANJO NASLEDNJE ELEMENTE:
1. | Podkonstrukcija za vse prostore | kpl | 1
2. | Ojačitve in izreze za vgradno med. opremo, vrata, prezračevalne elemente, razsvetljavo, med. pline… | kpl | 1
3. | Montažno-demontažne stenske panelne obloge iz prašno barvanega nerjavečega jekla | m2 | 100
4. | Montažno-demontažne panelne predelne stene iz prašno barvanega nerjavečega jekla | m2 | 30
5. | Panelni moduli za plinske inštalacije | kpl | 1
6. | Panelni moduli za elektro inštalacije | kpl | 1
7. | Vertikalni moduli za odvod zraka - rešetka | kpl | 1
8. | Stropni difuzorji (skladno s projektom HVAC) | kpl | 1
9. | Spuščen strop, 120x60cm | m2 | 53
10. | Stropne svetilke - bela svetloba - RGB nastavitev - možnost zatemnitve/dimanja | kpl | 1
11. | Drsna vrata - svetla odprtina 1300x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh -zvočna zaščita 35 dB -kontrola pristopa na zunanji strani - krilo delno zastekljeno z električnimi integriranimi žaluzijami *vrata imajo lastno baterijo in se odprejo v primeru požara | kos | 3
12. | Drsna vrata - svetla odprtina 1300x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh -zvočna zaščita 35 dB -kontrola pristopa na zunanji strani *vrata imajo lastno baterijo in se odprejo v primeru požara | kos | 1
13. | Drsna vrata - svetla odprtina 900x2100mm - končna obdelava krila prašno barvano nerjaveče jeklo - avtomatsko odpiranje - brezkontaktno stikalo na obeh straneh -zvočna zaščita 35 dB -kontrola pristopa na zunanji strani *vrata imajo lastno baterijo in se odprejo v primeru požara | kos | 1
14. | Kontrolni panel za prikaz in upravljanje in alarmiranje (zajeto v načrtu EI, glej splošno navodilo pri montažno demontažnem sistemu in načrtih strojnih in elektro instalacij- velja za vse prostore, ki so izvedene v modularnem sistemu) - prikaz in upravljanje s prezračevanjem in klimatizacijo - prikaz in upravljanje s temperaturo in vlago - prikaz zračnega tlaka - prikaz in upravljanje s splošno razsvetljavo - prikaz in upravljanje z medicinskimi plini - prikaz izolacije prostora IPS/UPS - krmiljenje žaluzij v vratnih krilih - prikaz ure - štoparca | kpl | 1
16. | Digitalna ura | kos | 2
17. | Izdelava tehnoloških projektov za proizvodnjo (3D prikaz, tlorisi, tlorisi stropa, površinski načrti, detajli…) in projektiranje PZI z vrsisom kompletne tehnološke in medicinske opreme ( op miza, op luči, stativi, med. plini, nadzorni sistemi…). Tehnološki projekt mora biti potrjen s strani investitorja pred pričetkom izdelava projekta PZI za ureditev prostorov. Izdelano v pdf in dwg formatu. | kpl | 1
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
| OP STENE IN STROPOVI MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PANELNI SISTEM ZA OP 8 IN PRIPRAVO PACIENTA | kpl | 1 |  | 0

## SKLOP 1_II_SI_REK
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
SBC - OP 8 - STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
1 | DEMONTAŽNA DELA | 0
2 | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
3 | RAZVOD ENERGETSKIH MEDIJEV | 0
4 | PREZRAČEVANJE | 0
5 | MEDICINSKI PLINI | 0
6 | HLAJENJE UPS PROSTORA | 0
7 | POŽARNA VARNOST | 0
8 | NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
| SKUPAJ | 0
OPOMBA:
VSE PONUJENE CENE VSEBUJEJO DOBAVO IN VSE MANIPULATIVNE STROŠKE

## SKLOP 1_SI_1_DEMONTAŽNA DELA
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
1 | DEMONTAŽNA DELA
1.01 | Demontaža obstoječega umivalnika, komplet z armaturo kotnimi ventili in cevovodi do lokacije, ki preprečuje zastajanje vode
vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo,
odvoz kosovnega odpada na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
|  | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Demontaža obstoječih prezračevalnih elementov (klima centrala 2x, predgrelnik svežega zraka, del kanalskega razvoda, vpihovalni elementi, ...), v skupni teži cca. 8000 kg
vključno s čiščenjem, sortiranjem po vrstah odpadkov, nakladanjem in prenosom ruševin in kosovnega odpada neposredno na prevozno sredstvo,
odvoz kosovnega odpada na stalno deponijo, vključno z vsemi stroški deponije in dajatvami ter s predpisano dokumentacijo o ravnanju z odpadki.
|  | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: DEMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0

## SKLOP 1_SI_2_VODOVOD-KANAL.
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
2 | VODOVOD IN KANALIZACIJA
2.01 | Priklop cevi tople ter hladne vode ter cirkulacije na obstoječe omrežje, komplet z zapornimi ventili 3×DN15 in poševnosedežnim ventilom DN 15, montažnim in tesnilnim materialom in izdelavo preboja | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Oprema pomivalega korita sestavljena iz: | kpl | 1 |  | 0
enoročne zidne mešalne armature za pomivalno korito - zdravniška zidna izvedba
dveh kotnih ventilov DN 15 vključno z zidno rozeto in zvezno pokromano cevko 10 mm dolžine cca 30 cm (2 x)
PVC sifona, pritrdilnih vijakov in tesnilnega materiala
PE priključne kolena 50 z manšeto 32
pritrdilnega materiala
|  | kpl | 1 |  | 0
2.03 | Korito za kirurško umivanje, senzorsko proženje, dolžina 190 cm. Korito je montirano na steno konzolno, s snemljivo masko in tremi mešalnimi baterijami s fotocelico. Vključen je termostatski ventil, posodice za ščetke, dispenzer za sterilne ščetke ipd. Vse površine so gladke in omogočajo vzdrževanje higienskih razmer po najvišjih standardih | kpl | 1 |  | 0
2.04 | Cev iz iz umetne mase in povezana s kovino (PE-X/Al/PE), komplet z vsemi fitingi, toplotno izolacijo izdelano iz umetnega vulkaniziranega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki ima toplotno prevodnost ≤ 0,038 W/mK, debeline 18 mm ter montažnim materialom in materialom za utrditev
| DN 15 | m | 20 |  | 0
2.05 | Nosilni ter obešalni in pritrdilni material narejen iz profilnega jekla, očiščen in temeljno obarvan. Objemke za utrditev morajo imeti izolacijsko oblogo | kg | 15 |  | 0
2.06 | Dezinfekcija z izdajo spričevala o primernosti vode za pitje s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinilklorida (PVC-ja) po DIN 19531, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom, fazonskimi kosi ter materialom za utrditev.
PVC ravna cev z eno obojko dolžina od 150 do 2000 mm.
| 50 | m | 15 |  | 0
| 75 | m | 20 |  | 0
2.08 | Priključitev na obstoječo kanalizacijo, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
SKUPAJ: VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0

## SKLOP 1_SI_3_RAZ. ENER. MEDIJEV
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
3 | RAZVOD ENERGETSKIH MEDIJEV
3.01 | Srednjetežka črna navojna cev oz. brezšivna črna cev komplet z varilnimi koleni in varilnim materialom, dimenzije:
| 25 (Ø 33,7 x 3,25) | m | 30 |  | 0
| 32 (Ø 42,4 x 3,25) | m | 40 |  | 0
| 50 (Ø 60,3 x 3,25) | m | 50 |  | 0
3.02 | Kroglični navojni zaporni ventil. Ohišje iz litine, notranji navojni priključki, tlačna stopnja PN10, skupaj montažnim in tesnilnim materialom, dimenzije:
| 25 (1") | kom | 4 |  | 0
| 32 (5/4") | kom | 8 |  | 0
| 50 (2") | kom | 4 |  | 0
3.03 | Kroglični zaporni ventil, prirobnične izvedve. Ohišje iz litine, tlačna stopnja PN10, komplet s protiprirobnicama ter montažnim in tesnilnim materialom, dimenzije:
| 125 (5") | kom | 2 |  | 0
| 150 (6") | kom | 2 |  | 0
3.04 | Nepovratni navojni ventil z notranjim navojnim priključkom, tlačne stopnje PN10, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, dimenzije:
| 25 (1") | kom | 2 |  | 0
| 32 (5/4") | kom | 4 |  | 0
| 50 (2") | kom | 2 |  | 0
3.05 | Lovilec nesnage - navojni, PN 16, ohišje - medenina, delovna temperatura 0 °C ÷ 120 °C, komplet z montažnim in tesnilnim materialom, dimenzije
| 25 (1") | kom | 2 |  | 0
| 32 (5/4") | kom | 4 |  | 0
| 50 (2") | kom | 2 |  | 0
3.06 | Visokoelastična toplotna izolacija cevovodov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare ter z nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja, enakovredno ali boljše kot izdelek Armaflex, tip ACE plus, komplet z zaščitno oblogo iz PVC folije, develine 19 mm z naslednjimi karakteristikami:
toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
za temperaturno področje od -50°C do + 110°C
požarni razred B-s2,d0 po EN 13501-1
Za crne cevi:
| 25 (1") | m | 30 |  | 0
| 32 (5/4") | m | 40 |  | 0
| 50 (2") | m | 50 |  | 0
3.07 | Dobava in montaža raznih premostitvenih profilov in konzol za montažo elementov ogrevanja oz. hlajenja. Vključno vijačni material, vse v kompletu antikorozijsko zaščiteno. | kg | 150 |  | 0
SKUPAJ: RAZVOD ENERGETSKIH MEDIJEV |  |  |  |  | 0

## SKLOP 1_SI_4_PREZRAČEVANJE
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
4 | PREZRAČEVANJE
4.01 | Dovodno odvodna klimatska naprava D04, notranje izvedbe - HIGIENIK 1, dvoetažna, izdelana skladno z DIN 1946 – 4, SIST EN 13053 in VDI 6022 za naslednje podatke:
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, prevlečenega z 150 µm PVC.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV in praske. Zunanja PVC prevleka ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
VDI 6022 stran 1
DIN 1946 - 4 Ia
Vsi notranji deli so obdelani proti koroziji (deli so iz nerjavečega jekla ali pobarvani).
Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Higienik izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 1.575,0 x 7.777,5 mm
Pretok zraka: 8.500 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 1.575,0 x 4.727,5 mm
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: C
Projektna temperatura: -6,80 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 2.099 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Odvod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP3
SFP vrednost: 1.329 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V2
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 120 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 69 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 169 Pa
Padec tlaka za izračun: 119 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v nerjavečem jeku
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 1.465,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light with LED
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 600 Pa
Dinamični padec tlaka: 28 Pa
Skupni padec tlaka: 1.351 Pa
Totalni izkoristek: 68,07 %
Število vrtljajev: 2.518 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 81,7 88,0 93,3 85,1 84,2 85,4 79,4 75,0
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,650/ / kW
Nominalni tok: 5,50 / / A
Učinkovitost: 88,34 %
Absorbirana el. moč: 2,65 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Servisno stikalo
Z ožičenjem: Da
Zaščita: IP65
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light with LED
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Glikolni rekuperator - grelec
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 252 Pa
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°stainless steel L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,20 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 10,67°C
Moč: 67,93 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 252 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 340 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 30 %
Pretok medija: 0,9060 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 14,67 / -5,23 °C
Padec tlaka medija: 215,91 kPa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Izvlačljiv prenosnik toplote
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 19 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Nerjaveče jeklo
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,21 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 24,00 °C
Moč: 34,31 kW
Padec tlaka: 19 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,8300 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 18,70 kPa
Vsebina: 11,400 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - nerjaveča pločevina
Hladilnik
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 110 Pa
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Nerjaveča pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,29 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 30,00 / 12,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 100,0 r.h. %
Moč: 66,11 kW
Padec tlaka: 100 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Pretok medija: 2,9800 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 6,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 30,74 kPa
Vsebina: 58,900 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Grelnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 22 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Nerjaveča pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,20 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 20,00 °C
Moč: 23,20 kW
Padec tlaka: 22 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Pretok medija: 0,6100 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 29,49 kPa
Vsebina: 10,400 l
Parni vlažilnik
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Parni vlažilnik
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop: 24,00 [°C]
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 6,0 / 40,0 r.h. %
Nominal moč: 48,750 kW
Vlaženje: 64,54 kg/h
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Mounting of humidifier by EUROCLIMA
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Korito
Material: °°stainless steel L304
Dušilna enota
Dolžina: 1.830,0 mm
Padec tlaka v enoti: 25 Pa
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 40,0
500 Hz 43,7
1000 Hz 48,9
2000 Hz 34,0
4000 Hz 22,7
8000 Hz 22,6
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Vztopni aerodinamični del
Prazna enota
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 160 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F9
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 109 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 209 Pa
Padec tlaka za izračun: 159 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v nerjavečem jeku
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 1.465,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light with LED
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 66,5
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 84,6
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 55,2
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 49,9
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 78,9
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 48,5
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 77 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 38 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 114 Pa
Padec tlaka za izračun: 76 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v nerjavečem jeku
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 1.465,0mm
Žaluzija
Prirejena za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Kontrolno okno
Luč:
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
Dolžina: 1.830,0 mm
Padec tlaka v enoti: 25 Pa
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 40,0
500 Hz 43,7
1000 Hz 48,9
2000 Hz 34,0
4000 Hz 22,7
8000 Hz 22,6
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 450 Pa
Dinamični padec tlaka: 28 Pa
Skupni padec tlaka: 946 Pa
Totalni izkoristek: 72,38 %
Število vrtljajev: 2.166 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 77,2 85,1 79,4 80,3 79,9 81,2 75,4 70,6
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,650/ / kW
Nominalni tok: 5,50 / / A
Učinkovitost: 87,32 %
Absorbirana el. moč: 1,77 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Servisno stikalo
Z ožičenjem: Da
Zaščita: IP65
Kontrolno okno
Luč:
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Glikolni rekuperator - hladilnik
Dolžina: 1.220,0 mm
Padec tlaka v enoti: 351 Pa
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°nerjavno železo L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 8.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,20 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 2,98°C
Moč: 67,93 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 252 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 340 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 30 %
Pretok medija: 0,9060 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 14,67 / -5,23 °C
Padec tlaka medija: 107,88 kPa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Izvlačljiv prenosnik toplote
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 1.465,0mm
Žaluzija
Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: °°nerjavno železo L304
Eliminator vodnih kapljic
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 64,5
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 56,0
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 84,2
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 48,3
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 50,3
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 78,9
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam energetski razred
Krmiljenje sistema klimata, operacijske sobe conskih grelnikov
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave in conskih grelnikov, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge). Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus prezračevalne naprave.
Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema OP sob in spremljevalnih prostorov. Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V, Število vhodov: 32x DI + 44x AI Število izhodov: 32x DO + 8x AO. Komunikacijski modul z RS-232/485 vmesnikom ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk. Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme, Meritve in nastavitev končna validacija sistema, Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. Konfiguracija CPU ter perifernih enot. Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav. Testiranje vhodno/izhodnih signalov. Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus. Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav. Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa podatkov.
Programiranje krmilniške konfiguracije Preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov. Montažni material Potrošni vezni ter montažni material. Ves vgrajeni material mora imeti CE oznako. Shema in označitev Izdelava funkcionalne sheme sistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, komunikacija z regulatorji ter sistemom presorizacije prostorov. Scada nadzorni sistem Izdelava web scada aplikacije za centralno nadzorni sistem HVAC sistema. Z možnostjo lokalnega in web upravljanja. Prikaz sistemskih parametrov z možnostjo pregledovanja zgodovine, upravljanjem. Integriranje podatkovnih točk v sheme nadzornega sistema. Alarmiranje za posamezne podsisteme. Izvedba zgodovinskih trendov. Zgodovinsko spremljanje delovanja podsistemov. Več nivojev uporabniških dostopov do posameznih modulov sistema. Barvni grafični vmesnik, alarm management, zgodovina trendov, več nivojski dostop uporabnikov, koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov. Meritve in nastavitev nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Conski grelnik 1 - OP 8
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, prevlečenega z 150 µm PVC.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
- DIN 1946 - 4
Vsi notranji deli so obdelani proti koroziji (deli so iz nerjavečega jekla ali pobarvani.
Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 507,5 x 305,0 mm
Pretok zraka: 3.600 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 42 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 3.600 m3/h
Hitrost zraka: 2,28 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 25,00 °C
Moč: 15,70 kW
Padec tlaka: 40 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,7600 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 45,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 25,04 kPa
Vsebina: 6,000 l
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 397,5mm
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 397,5mm
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Kos Floor with hygiene seal
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
|  | kpl | 1 |  | 0
4.03 | Conski grelnik 2 - OP 1
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, prevlečenega z 150 µm PVC.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
- DIN 1946 - 4
Vsi notranji deli so obdelani proti koroziji (deli so iz nerjavečega jekla ali pobarvani.
Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 4.900 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 47 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 4.900 m3/h
Hitrost zraka: 2,43 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 25,00 °C
Moč: 21,37 kW
Padec tlaka: 45 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 1,0300 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 45,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 21,06 kPa
Vsebina: 8,100 l
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Kos Floor with hygiene seal
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
|  | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Dovodno odvodna klimatska naprava D05, notranje izvedbe - HIGIENIK 1, dvoetažna, izdelana skladno z DIN 1946 – 4, SIST EN 13053 in VDI 6022 za naslednje podatke:
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, prevlečenega z 150 µm PVC.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV in praske. Zunanja PVC prevleka ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
VDI 6022 stran 1
DIN 1946 - 4 Ia
Vsi notranji deli so obdelani proti koroziji (deli so iz nerjavečega jekla ali pobarvani).
Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Higienik izvedba
- Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 1.575,0 x 8.387,5 mm
Pretok zraka: 16.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 1.575,0 x 5.032,5 mm
Pretok zraka: 16.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: D
Projektna temperatura: -6,80 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP5
SFP vrednost: 2.638 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Odvod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP4
SFP vrednost: 1.718 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V5
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 120 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 169 Pa
Padec tlaka za izračun: 144 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v nerjavečem jeku
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light with LED
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 800 Pa
Skupni padec tlaka: 1.992 Pa
Število vrtljajev: 3.338 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 76,3 78,1 90,0 83,6 87,9 86,4 85,8 77,6
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 6,14 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
Servisno stikalo
Z ožičenjem: Da
Zaščita: IP65
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light with LED
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Glikolni rekuperator
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°stainless steel L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 24,00 °C
Moč: 64,58 kW
Padec tlaka: 46 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 30,45 kPa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Protizmrzovalna zaščita
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - nerjaveča pločevina
Vodni/glikolni hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Nerjaveča pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 32,00 / 15,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 98,8 r.h. %
Moč: 112,65 kW
Padec tlaka: 140 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Glikol: 35 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 7,00 / 12,00 °C
Padec tlaka medija: 35,45 kPa
Vsebina: 80,300 l
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odzračevalni/izpustni ventil
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Nerjaveča pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 20,00 °C
Moč: 43,67 kW
Padec tlaka: 36 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 26,03 kPa
Parni vlažilnik
Temp. zraka – vstop: 24,00 [°C]
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 6,0 / 50,0 r.h. %
Vlaženje: 157,70 kg/h
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Korito
Material: °°stainless steel L304
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop: 24,00 [°C]
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 6,0 / 40,0 r.h. %
Nominal moč: 48,750 kW
Vlaženje: 64,54 kg/h
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Mounting of humidifier by EUROCLIMA
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Korito
Material: °°stainless steel L304
Dušilna enota
Dolžina: 1.830,0 mm
Padec tlaka v enoti: 25 Pa
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 40,0
500 Hz 45,0
1000 Hz 50,0
2000 Hz 35,3
4000 Hz 24,0
8000 Hz 23,9
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Vztopni aerodinamični del
Prazna enota
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F9
Padec tlaka za izračun: 199 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Kontrolno okno
Luč: Bulkh.light with LED
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 66,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 85,9
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 49,2
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 49,7
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 80,7
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 43,3
Filter
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Padec tlaka za izračun: 102 Pa
1 Kos Ključavnica na vratih
Izvedba okvirja in vodil filtra v nerjavečem jeku
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Žaluzija
Prirejena za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Kontrolno okno
Luč:
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Dušilna enota
63 Hz 10,0
125 Hz 15,0
250 Hz 40,0
500 Hz 45,0
1000 Hz 50,0
2000 Hz 35,3
4000 Hz 24,0
8000 Hz 23,9
Prostotekoči ventilator
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Eksterni padec tlaka: 500 Pa
Skupni padec tlaka: 1.381 Pa
Število vrtljajev: 2.410 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 80,2 81,9 83,9 84,9 84,6 85,6 80,9 77,1
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Nastavek za meritev pretoka
Podatki motorja:
Absorbirana el. moč: 4,37 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
1 Kos Ključavnica na vratih
Servisno stikalo
Z ožičenjem: Da
Zaščita: IP65
Kontrolno okno
Luč:
Ožičena
Tip zaščite: IP44
Napetost: 230 V
Moč: 8 W
Glikolni rekuperator - hladilnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: °°nerjavno železo L304
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / 3,50°C
Moč: 122,43 kW
Padec tlaka – dovodni zrak: 457 Pa
Padec tlaka – odvodni zrak: 614 Pa
Medij: Ethylen Glycol
Koncentracija medija: 30 %
Temperatura medija – vstop / izstop: 15,67 / -6,83 °C
Padec tlaka medija: 127,44 kPa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Izvlačljiv prenosnik toplote
Žaluzija
Prirejen za motorni pogon
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: °°nerjavno železo L304
Eliminator vodnih kapljic
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 60,8
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 56,4
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 79,8
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 45,0
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 49,9
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 74,4
Klimat mora biti v skladu z EUROVENT smernicam energetski razred
Gretje A+ Hlajenje A+
Krmiljenje sistema klimata, operacijske sobe conskih grelnikov
V sklopu prezračevalne naprave dobaviti vso funkcionalno potrebno periferno opremo za potrebe krmilno regulacijskega sistema prezračevalne naprave in conskih grelnikov, elektro komandno omara z DDC enotami in vsemi potrebnimI regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi in signalizacijskimi elementi. Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge). Dobava zajema tudi kompleten pooblaščeni zagon in funkcionalni preizkus prezračevalne naprave.
Kabliranje klimatske naprave v sklopu dobave krmilnega sistema. Dobava, programiranje in montaža elementov digitalne regulacije HVAC sistema OP sob in spremljevalnih prostorov. Modularni prosto programabilni krmilnik z procesorsko enoto in napajalnikom. Ethernet CNS komunikacija, protokol MODBUS-Ethernet, ustreza standardu ISO-EN-16484-5, integriran WEB server, napajanje U=24V, Število vhodov: 32x DI + 44x AI Število izhodov: 32x DO + 8x AO. Komunikacijski modul z RS-232/485 vmesnikom ModBus/RTU protokola na krmilniškem nivoju do 512 podatkovnih točk. Montaža ter priklop krmilnikov ter komunikacijske opreme, Meritve in nastavitev končna validacija sistema, Meritve in nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika. Konfiguracija CPU ter perifernih enot. Kontrola in testiranje komunikacijskih povezav. Testiranje vhodno/izhodnih signalov. Konfiguracija komunikacijskih vmesnikov, M-bus, Modbus. Izvedba HW diagnostike komunikacijskih povezav. Konfiguracija podatkovnih struktur in prenosa podatkov.
Programiranje krmilniške konfiguracije Preizkusni zagon, testiranje programske opreme in nastavitev parametrov. Montažni material Potrošni vezni ter montažni material. Ves vgrajeni material mora imeti CE oznako. Shema in označitev Izdelava funkcionalne sheme sistema, z vsemi podatki o periferni opremi, motorni pogoni, tipala, komunikacija z regulatorji ter sistemom presorizacije prostorov. Scada nadzorni sistem Izdelava web scada aplikacije za centralno nadzorni sistem HVAC sistema. Z možnostjo lokalnega in web upravljanja. Prikaz sistemskih parametrov z možnostjo pregledovanja zgodovine, upravljanjem. Integriranje podatkovnih točk v sheme nadzornega sistema. Alarmiranje za posamezne podsisteme. Izvedba zgodovinskih trendov. Zgodovinsko spremljanje delovanja podsistemov. Več nivojev uporabniških dostopov do posameznih modulov sistema. Barvni grafični vmesnik, alarm management, zgodovina trendov, več nivojski dostop uporabnikov, koledar in časovni programi z nastavitvijo posebnih dnevov. Meritve in nastavitev nastavitev avtomatike, delovanja senzorike in aktuaktorjev skladno z zahtevami sistema, izdelava zapisnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Conski grelnik 3 - OP 2, OP3, OP4
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, prevlečenega z 150 µm PVC.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila izdelana iz nerjavečega jekla 304.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
HIGIENSKA IZVEDBA
Proizvajalec naprave mora priskrbeti higienski certifikat, izdan s strani pooblaščenega neodvisnega inštituta, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
- VDI 6022 stran 1
- SWKI VA 104-01
- VDI 3803
- ÖNORM H 6021
- DIN EN 13779
- DIN 1946 - 4
Vsi notranji deli so obdelani proti koroziji (deli so iz nerjavečega jekla ali pobarvani.
Higienska tesnila, osnovana na VDI 6022, za namene dezinfekcije in intenzivnega čiščenja.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dovodna enota:
Higienik izvedba
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 305,0 mm
Pretok zraka: 4.500 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred:
Projektna temperatura: -6,80 °C
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Grelnik
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 4.900 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 12,00 / 25,00 °C
Moč: 19,62 kW
Padec tlaka: 39 Pa
Medij: Voda
Temperatura medija – vstop / izstop: 45,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 19,97 kPa
V sklopu conskega grelnika se dobavi tropotni ventil z motornim pogonom
Odprtina
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Kos Floor with hygiene seal
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Kos Čelni pokrov
|  | kpl | 3 |  | 0
4.06 | Operacijski strop za prezračevanje operacijske sobe, z laminarnim vpihom zraka
OPERACIJSKI STROP (stropna enota za vpih z dvema re-cirkulacijskima moduloma )
OP strop: ključne zahteve:
• Op strop ima v konstrukciji dvojno tkanino zaradi zagotavljanja večje površine čiste cone. • Priključni set ( LAF testing ) za testiranje lociran izven operacijskega stropa. S tem se omogoči dostop do testnih priključkov brez poseganja v operacijski strop. • Vgradne LED luči z krmiljenjem po protokolu DALI ( DALI standard IEC 62386 ) • Razsvetljava integrirana v operacijski strop. • Led razvestljava z integriranim transformatorjem. • Kanalski priključki OP stropa iz vseh štirih strani. • Material tlačne komore: Aluminij debeline 2,0 mm • Material ohišja: Eloksiran aluminij Pretok zraka - skupni: 9000 m3/h Pretok zraka - sveži: 3600 m3/h Efektivna površina stropa: 3150 mm x 3170 mm Višina stropa: 515 mm - vgradnja mera Razred filtracije: H14 po EN 1822 Dimenzije filtrov: 6x 1220 x 610 mm 4x 1220 x 762 mm Začetni padec tlaka na filtrih: 60 Pa Končni padec tlaka na filtrih: 120 Pa
RECIRKULACIJSKI MODUL
Recirkulacijski modul: Ključne zahteve • Material ohišja modula barvan aluminij RAL 9016 dezinfekcijsko zaščiten v higienski izvedbi. • Prva stopnja filtracije v izvedbi nerjaveče pločevine odporna na parno dezinfekcijo ( do 134 stC ). Velikost mreže: 250 µm, • Fina filtracija F7 po DIN ISO EN 779. • 2x dušilec zvoka nameščena pred in za ventilatorjem. • Hladilni modul: režim vode 14stC/16stC, 1,6 kW • Ventilator DD 9-9 TAC3 1/1 230/50 • Pretok zraka skupni: 6000 m3/h; 2x 3000 m3/h na modul • Maksimalna širina modula 1500 mm • Maksimalna globina modula 500 mm • Kontrolne luči na ohišju modula ( LED ) Recirkulacijski modul Pretok zraka - skupni: 3000 m3/h Dimenzija modula 3500 mm x 600 mm x 450 mm
ODVODNI ELEMENTI
Odvodni filtrski elementi: Ključne zahteve • Velikost: E 517 x 317 ( 2 kos ) • Velikost: E 317 x 217 ( 2 kos ) • Groba filtracija v izvedbi nerjaveče pločevine odporna na parno dezinfekcijo ( do 134 stC ). Velikost mreže: 250 µm • Zaščitna mreža pred udarci. • V celoti izvedene iz nerjaveče pločevine ( 1.4301 ) • Regulacija za nastavitev pretokov zraka
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse površine so gladke za lažje čiščenje in dezinfekcijo. Celoten sistem je prilagojen opremi v operacijski sobi. Strop se dobavi, montira in zažene s strani pooblaščenega monterja / serviserja dobavitelja opreme. Za vse elemete se dobavi veljavne certifikate, zapisnik o montaži in zagonu.
MONTAŽA
Strop se montira po opravljenimi grobimi GOI deli, pred zapiranjem stropov. Pred začetkom montaže je potrebno prostor temeljito očitisit. Po grobi montaži stropša se vse izpostaljene odprtine zapre s PE folijo za zagotavljanje čistoče.
ZAGON
Testi in zagon sistema Sistem mora bit izdelan po veljanem standardu. Slednje se dokazuje z veljavnimi certifikati (CE).Sistem mora bit dobavljen in postavljen s strani pooblaščenega osebja dobavitelja stropa. Po opravljeni montaži je potrebno izvesti: • preizkus tesnosti z aerosoli, • meritve pretokov, • meritve hitrosti, • meritve temperatur, • LAF testing (meritve laminarnega toka), • preizkus delovanja,
UPORABA
Izdaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema operacijskega stropa. Navedba servisnih intervalov in seznam opreme, ki je predvidena za menjavo.
|  | kpl | 1 |  | 0
4.07 | Elektronski regulator pretoka zraka, primeren za montažo v zračne kanale kvadratne oblike
Tehnični podatki:
- nazivna dimenzija 400X300 mm
- pretok zraka 750 / 4900 m3/h
|  | kpl | 1 |  | 0
4.08 | Elektronski regulator pretoka zraka, primeren za montažo v zračne kanale kvadratne oblike
Tehnični podatki:
- nazivna dimenzija 300x300 mm
- pretok zraka 730 / 3600 m3/h
|  | kpl | 1 |  | 0
4.09 | Laminarna dovodna sintetična mreža vpeta v okvir izdelan iz nerjavečega jekla izdelana iz 4 simetričnih kosov v skupni dimenziji 3045 ×1845 mm skladno z obstoječim stropom, ki omogoča laminarni dovod zraka na mesto operacije z efektivno hitrostjo na 0,23m/s, okvir je v ohišje operacijskega stropa vgrajen s ključavnicami | kpl | 4 |  | 0
4.1 | Lovilec nečistoč namenjen za stensko vgradnjo izdelan iz nerjaveče pločevine vključno z gosto prepleteno nerjavečo mrežo in s kasetnim filtrom G3, prirejena za vidno pritrditev, dimenzije 490×145 mm | kom | 10 |  | 0
4.11 | Pravokotni zračni kanali izdelani iz pocinkane pločevine, debeline glede na dimenzijo po DIN 24190, razred tesnosti C po SIST EN 1507 (tesnost je potrebno dokazati z meritvami po vgradnji na objektu), nad/podtlak 2000/-750 Pa, vključno z vsemi oblikovnimi komadi, nastavitvenimi loputami, tesnili ter pritrdilnim in obešalnim materialom, v skupni teži: | kg | 3800 |  | 0
4.12 | Gibljive cevi, za priključevanje elenentov prezračevanje, izolirane s samougasljivo toplotno izolacijo vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom, dimenzije:
| 150 | m | 10 |  | 0
| 200 | m | 30 |  | 0
4.13 | Toplotna izolacija kanalov, vodenih v medstropovju, s samougasljivo toplotno izolacijo izdelano iz umetnega vulkaniziranega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki ima toplotno prevodnost λ ≤ 0,038 W/mK, debeline:
| 12 | m2 | 120 |  | 0
| 19 | m2 | 95 |  | 0
4.14 | Dobava in montaža protipožarne lopute, odpornosti 90 min, sestavljena iz:
ohišja iz jeklene pocinkane pločevine
zaporne lamele iz negorljivega materiala
elektromotornim pogonom 230V z vzmetnim vračanjem in proženjem preko požarne centrale
ročico za pomik lamele
varovalom zaprte lege
končnim stikalom za signalizacijo lege
| 400x300mm L=385mm | kom | 2 |  | 0
4.15 | Dobava in montaža raznih premostitvenih profilov in konzol za montažo elementov prezračevanja. Vključno vijačni material, vse v kompletu antikorozijsko zaščiteno. | kg | 250 |  | 0
SKUPAJ: PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0

## SKLOP 1_SI_5_MEDICINSKI PLINI
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
5 | MEDICINSKI PLINI
5.01 | Etažna kontrolno zaporna omara za medicinske pline v skladu s SIST EN ISO 7396-1, za 3 pline (O2, N2O, CO2):
Omarica mora imeti možnost vgradnje v zid. Spodnji del omarice naj bo izdelan iz nerjaveče pločevine s pritrditvami. Vsebuje naj prehodne odprtine za cevi in električne ter CAN bus kable.
Omarica naj bo prirejena za vgradnjo petih blokov. Blok omarice naj bo izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim krogelnim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa (skladno z normativom SIST EN ISO 7396-1) in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 4-20 mA. Priključne cevi naj bodo dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, tako da je omogočeno odvijanje samo s posebnim orodjem.
Vrata naj bodo izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne ključavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice). Ob vsaki napaki se mora na zaslonu izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK).
Opremljena mora biti z daljinskim tablojem montiranim v OP sobi, na katerem morajo biti prikazani vsi podatki in alarmi.
| Omogočati mora povezavo na CNS. | kpl | 2 |  | 0
5.02 | Etažna kontrolno zaporna omara za medicinske pline v skladu s SIST EN ISO 7396-1, za 3 pline (KZ5, KZ8, Vakuum):
Omarica mora imeti možnost vgradnje v zid. Spodnji del omarice naj bo izdelan iz nerjaveče pločevine s pritrditvami. Vsebuje naj prehodne odprtine za cevi in električne ter CAN bus kable.
Omarica naj bo prirejena za vgradnjo petih blokov. Blok omarice naj bo izdelan iz medenine in opremljen z merilnikom tlaka dimenzije 50 mm razreda 1,6 ali merilnikom vakuuma enakih karakteristik in zapornim krogelnim ventilom atestiranim za medicinske pline po DVGW in ventilom za napajanje v sili (NIST), zapornim kovancem, ki omogoča izvedbo tlačnega preizkusa (skladno z normativom SIST EN ISO 7396-1) in piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka/vakuuma izhodne jakosti od 4-20 mA. Priključne cevi naj bodo dimenzije 22 x 1 mm. Spajanje cevi z blokom mora biti izvedeno z maticami posebne izvedbe, tako da je omogočeno odvijanje samo s posebnim orodjem.
Vrata naj bodo izdelana iz kovinskega okvirja in kaljenega stekla, varnostne ključavnice z možnostjo odprtja v sili, ključavnico in ključem. Na kaljeno steklo vrat je z notranje strani vgrajena elektronika s tipkami na dotik, kar omogoča lažje čiščenje omarice. Elektronika omogoča spremljanje vseh parametrov preko LCD zaslona, prav tako pa vsebuje LED diode rdeče in zelene barve (previsok/prenizek ali ustrezen tlak). Alarmiranje ob prekoračitvi vnaprej nastavljenih parametrov mora biti vizualno utripajoče ledice ter zvočno z zvočnim alarmom (previsok/prenizek tlak, previsoka temperatura okolice). Ob vsaki napaki se mora na zaslonu izpisati tip napake (pojavno okno) prav tako pa se dogodek mora shraniti v posebni meni (LOGBOOK).
Opremljena mora biti z daljinskim tablojem montiranim v OP sobi, na katerem morajo biti prikazani vsi podatki in alarmi.
| Omogočati mora povezavo na CNS. | kpl | 2 |  | 0
5.03 | Preklopna postaja z dvojnim nizkotlačnim reducirnim ventilom in signalizacijo. Konstrukcija in zasnova preklopne postaje zagotavlja dva vira plina za oskrbo določenega objekta. Jeklenke na levi strani preklopne postaje je prvi vir, jeklenke na desni strani preklopne postaje je drugi vir. Preko visokotlačne rampe pride visoki tlak v preklopno postajo. Visokotlačni reducirni ventili vršijo reduciranje visokega tlaka (CO2 max 200bar) na 5-20 bar. Visokotlačni reducirni ventili so opremljeni z piezokristalnimi tlačnimi pretvorniki za merjenje tlaka – vstopnega in izstopnega. Visokotlačni ventil mora imeti tudi dodatni varnostni ventil. Pnevmatski preklopnik vrši preklop iz prazne na polno stran. V preklopnik je nameščeno posebno stikalo, ki daje elektroniki signal katera stran je v obratovanju (leva ali desna). Dva nizkotlačna reducirna ventila vršita reduciranje tlaka na delovni tlak 10 bar. Opremljena mora biti tudi z piezokristalnim tlačnim pretvornikom za merjenje delovnega tlaka. Na izhodu iz postaje mora biti montiran zaporni ventil.
Sklop mora biti dobavljen s komunikacijskim protokolom TCP/IP
Urejene in predane morajo biti tabele naslednjih signalov, predvidenih za priklop na CNS:
stanje tlačnega stikala 4..20mA v glavni razdelilni omarici
skupna napaka
stanje delovnega tlaka
stanje skupnega pretoka
prikaz stanja pritiska
stanje alarma
stanje varnostnega ventila
rezervni signali
|  | kpl | 1 |  | 0
5.04 | Visokotlačna veja za napajanje preklopne postaje, ki sestoji iz:
visokotlačne zbirne cevi dolžine 1 m
3x dvojni nepovratni ventil za priključitev jeklenk
visokotlačnega zapornega ventila s sinter filtrom
6x visokotlačna vijačna bakrena cev
pritrdilna konzola in montažni material
|  | kpl | 2 |  | 0
5.05 | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakuumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preizkušena na propustnost, kvalitete SF-Cu, po DIN 1786, cevi na koncu zaprte s plastičnimi čepi, z dodatkom za odrez in spajanje komplet z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 8 × 1 | m | 10 |  | 0
| 12 × 1 | m | 50 |  | 0
| 15 × 1 | m | 40 |  | 0
| 18 × 1 | m | 30 |  | 0
| 22 × 1 | m | 20 |  | 0
| 28 × 1 | m | 145 |  | 0
5.06 | Zidna odvzemna doza za kisik, predvidena za vgradnjo v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 2 |  | 0
5.07 | Zidna odvzemna doza za stisnjen zrak, predvidena za vgradnjo v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 2 |  | 0
5.08 | Zidna odvzemna doza za vakuum, predvidena za vgradnjo v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 2 |  | 0
5.09 | Zidna odvzemna doza za dušikov oksidul, predvidena za vgradnjo v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 2 |  | 0
5.1 | Zidna odsesovalna doza za dušikov oksidul, predvidena za vgradnjo v zid, izdelana kot samozaporni ventil sestavljena iz: doze za vgradnjo v zid, vtičnice za vgradnjo stensko dozo, korekcijskega elementa, plinskega obroča z oznako plina in pokrivne ploščice ter montažnim materialom | kom | 2 |  | 0
5.11 | Priključitev vseh medicinskih plinov na obstoječe omrežje, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5.12 | Pripravljalna in zaključna dela, komplet z naslednjimi preikusi in testi:
Tlačni preizkus na puščanje instalacije medicinskega plina
Tlačni preizkus tesnosti cevovodov plinov pod pritiskom
Tlačni preizkus na vakuumskem sistemu
Preizkus tesnosti ventilov
Preizkus na tesnost na dokončanih instalacijah - tlačni plinski sistemi
Preizkus na tesnost na dokončanih instalacijah - vakuumski sistemi
Testi za dokazovanje pravilnosti priključkov za vse vakuumske sisteme in tlačne sisteme medicinskih plinov
|  | kpl | 1 |  | 0
5.13 | Pritrdilni, obešalni in drobni material | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: MEDICINSKI PLINI |  |  |  |  | 0

## SKLOP 1_SI_6_HLAJENJE UPS
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
6 | HLAJENJE UPS PROSTORA
6.01 | Zunanja enota namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem, enojnim ventilatorjem ter vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote v delovanju. Hladilno sredstvo R32.
Tehnične lastnosti:
Hlajenje: Qhl = 13,4 (3,3 - 15,0) kW
Ogrevanje: Qgr = 13,4 (3,4 - 16,0) kW
Pel v hlajenju: 3,16 (2,56 - 5,08) kW
Pel v ogrevanju: 3,56 (0,65 - 5,28) kW
Napetost: 400V / 50Hz / 3F
Pretok zraka: 129 / 116 m3/min
Zvočni tlak v hlajenju / ogrevanju: 54/54 dB(A)
Dimenzije naprave (V×Š×G): 1416 x 940 x 340 mm
Hladilno sredstvo: R32 (3,05 kg)
Dimenzija Cu instalacije: 3/8 (9,52 mm) / 5/8 (15,88 mm)
Dolžina Cu instalacije: od 5 do 85 m
Temperaturno območje delovanja enote:
Hlajenje: -20 ~ +48 °C
Ogrevanje: -20 ~ +24 °C
|  | kpl | 2 |  | 0
6.02 | Klimatska naprava v podstropni izvedbi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjo enoto iz postavke 1. Enota je opremljena z DC ventilatorjem, zračnim filtrom, izmenjevalnikom toplote, elektronskim ekspanzijskim ventilom in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Vgrajen detektor hladiva R32, ki se v primeru izpusta hladiva iz naprave vklopi.
Tehnične lastnosti:
Hlajenje: Qhl = 13,4 (3,3 - 15,0) kW
Ogrevanje: Qgr = 13,4 (3,4 - 16,0) kW
Pretok zraka: 23,0 / 25,0 / 30,0 m³/min
Raven zvočnega tlaka: 34 / 37 / 42 db(A)
Dimenzije enot VxŠxG: 235 x 1590 x 690 mm
Neto teža 40 kg
Cevne povezave (faza tekočina / plin): 9,52 / 15,88 mm
Napetost: 220 V
|  | kpl | 2 |  | 0
6.03 | Komunikacijski CNS vmesnik protokla Modbus za delovanje v mreži. Krmiljenje do 4 notranjih enot. | kpl | 1 |  | 0
6.04 | Žični daljinski upravljalnik s tehnologijo Bluetooth® in WiFi z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema,
Funkcije:
vgrajeni Bluetooth® in WiFi funkcija za upravljanje in vzdrževanje sistema, lokalno ali na daljavo
vklop/izklop
sprememba načina delovanja (hlajenje, gretje)
nastavitev temperature
prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
sistem sledenja parametrov
Funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
osvetljen zaslon
|  | kpl | 2 |  | 0
6.05 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 9.52 x 15.88 mm | m | 40 |  | 0
6.06 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| 4 x 2,5mm2 oklopljen vodnik | m | 40 |  | 0
6.07 | Montaža zunanje enote
postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
dvig in postavitev enote na konstrukcijo
priklop cevnih ter elektro instalacij
| priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  | 0
6.08 | Montaža notranje stenske enote
montaža regulacijske enote
montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
| nastavitev delovanja sistema | kpl | 2 |  | 0
6.09 | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 2 |  | 0
6.1 | Polnjenje posemznih sistemov
vakuumiranje sistema
| polnjenje sistema z medijem R32 | kg | 1 |  | 0
SKUPAJ: HLAJENJE UPS PROSTORA |  |  |  |  | 0

## SKLOP 1_SI_7_POŽARNA_VARNOST
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
7 | POŽARNA VARNOST
7.01 | Dobava, montaža in označitev prenosnega gasilnika CO₂, kapacitete 5 kg, skladnega s standardom EN 3. Gasilnik mora biti primeren za gašenje požarov razreda B in C ter električnih naprav pod napetostjo do 1000 V. Namestitev na stenski nosilec, z vključenim napisom/oznako po SIST ISO 7010.
|  | kpl | 2 |  | 0
SKUPAJ: POŽARNA VARNOST |  |  |  |  | 0

## SKLOP 1_III_EL. Rekapitulacija
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
POPIS GRADBENO-OBRTNIH DEL
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Z.š. | Postavka | Znesek (EUR)
I./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI dvorane -OP 8 | 0
II./ | ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI dvorane -OP 8 | 0
III./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI UPS | 0
IV./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE -SHRAMBA MED. MAT. | 0
V./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE SHRAMBA MED. OPRE. | 0
VI./ | M in Ž filtra | 0
VII./ | ELEKTROINSTALACIJE CO2 POSTAJA | 0
VIII./ | ELEKTROINSTALACIJE NN PLOŠČA 18 V TP II | 0
IX./ | RAZNO | 0
X./ | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0

## SKLOP 1_EL. Moč
I./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | STIKALNI BLOKI:
1.1. | STIKALNI BLOK RLM-ID
(dobava in montaža v obstoječ razdelilnik)
1101 | preureditev obstoječega razdelilnika | 1 | kpl
1102 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 6A, 1-polni | 2 | kos
1103 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 10A, 1-polni | 5 | kos
1104 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni | 6 | kos
1105 | prevezava, demontaža in dogradnja nove opreme | 1 | kpl
1106 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RLM-ID skupaj : |  |  |  | 0
1.2. | STIKALNI BLOK R-IT (OP-8)
(dobava in montaža)
1201 | prostostoječa kovinska omara dim. 1000x2000x600mm s podstavkom 100 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kos
1202 | preklopni in nadzorni modul UFA 710-2-63-ISO-BP-12-B16, BENDER, enakovredno kot npr.: "Bender" kmp., z nosilcem za pritrditev v razdelilno omaro, ter programiranjem vgrajen sistem za lociranje okvare na vsakem tokokrogu, bypass preklopnega modula, nadzorni tablo v prostoru v slovenskem jeziku in web strežnik dostopen preko etherneta ter relejni izhod za prikaz napake. | 1 | kos
1203 | signalizacija CP305-I/O, enakovredno kot npr.: "Bender" | 1 | kos
1204 | ločilni transformator ES710/8000, enakovredno kot npr.: "Bender" za napajanje medicinsko uporabniih prostorov kpl. | 1 | kos
1205 | Ecu ozemljitvena zbiralka IT sistema | 1 | kos
1206 | NV varovalčni ločilnik NV 00/ 1+ talilni vložki | 2 | kos
1207 | z vgrajenima prezračevalnima rešetkama za prezračevanje vgrajenega transfomatorja, ter vgrajeno opremo | 1 | kos
1208 | Monitor stanja s prehodom; BENDER; COM465IP | 1 | kos
1209 | termostat 0…+60 C | 1 | kos
1210 | ventilator montaža na vrata 230V | 1 | kos
1211 | nosilnik modula enakovredno kot npr.: Bender 1V2K | 1 | kos
1212 | avtomatski odklopnik 16A B/2p | 12 | kos
1213 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 6A, 1-polni | 2 | kos
1214 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 10A, 1-polni | 5 | kos
1215 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni | 6 | kos
1216 | RCD stikalo 40/0,03A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) AC/DC s tokovnikom in regulacijo toka; za sinusne izmenične in pulzirajoče enosmerne toke | 1 | kos
1217 | KZS stikalo 1f; 6-16A; 10kA | 5 | kos
1218 | signalna lučka zelena 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | 3 | kos
1219 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT; DIN-podnožje releja | 3 | kos
1220 | Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 talilne vložke | 4 | kos
1221 | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=240V; | 4 | kos
1222 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 160A, M8 | 1 | kos
1223 | prenapetostni odvodniki | 2 | kos
1224 | miniaturni releji tip PT "" | 2 | kos
1225 | signalna svetilka 230V bele barve za montažo na vrata razdelilca | 2 | kos
1226 | podstavek varovalk DO1 E18/1-polni; "" | 2 | kos
1227 | uvodnica Pg36 | 2 | kos
1228 | uvodnice Pg 13,5-21 | 20 | kos
1229 | vrstne sponke VS 4mm2 cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 30 | kos
1230 | vrstne sponke VS 2,5mm2 cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 30 | kos
1231 | označevanje vodnikov v DIP dozi in razdelilcu | 1 | kpl
1232 | napisne ploščice in oznake | 1 | kpl
1233 | Testiranje in spuščanje v pogon sistema IT | 1 | kpl
1234 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK R-IT (OP-8) skupaj : |  |  |  | 0
1.3. | STIKALNI BLOK R-IT (OP-8) priprava pacienta
(dobava in montaža)
1301 | prostostoječa kovinska omara dim. 1000x2000x600mm s podstavkom 100 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kos
1302 | preklopni in nadzorni modul UFA 710-2-63-ISO-BP-12-B16, BENDER, enakovredno kot npr.: "Bender" kmp., z nosilcem za pritrditev v razdelilno omaro, ter programiranjem vgrajen sistem za lociranje okvare na vsakem tokokrogu, bypass preklopnega modula, nadzorni tablo v prostoru v slovenskem jeziku in web strežnik dostopen preko etherneta ter relejni izhod za prikaz napake. | 1 | kos
1303 | signalizacija CP305-I/O, enakovredno kot npr.: "Bender" | 1 | kos
1304 | ločilni transformator ES710/8000, enakovredno kot npr.: "Bender" za napajanje medicinsko uporabniih prostorov kpl. | 1 | kos
1305 | Ecu ozemljitvena zbiralka IT sistema | 1 | kos
1306 | NV varovalčni ločilnik NV 00/ 1+ talilni vložki | 2 | kos
1307 | z vgrajenima prezračevalnima rešetkama za prezračevanje vgrajenega transfomatorja, ter vgrajeno opremo | 1 | kos
1308 | Monitor stanja s prehodom; BENDER; COM465IP | 1 | kos
1309 | termostat 0…+60 C | 1 | kos
1310 | ventilator montaža na vrata 230V | 1 | kos
1311 | nosilnik modula enakovredno kot npr.: Bender 1V2K | 1 | kos
1312 | avtomatski odklopnik 16A B/2p | 12 | kos
1313 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 6A, 1-polni | 2 | kos
1314 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 10A, 1-polni | 5 | kos
1315 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni | 6 | kos
1316 | RCD stikalo 40/0,03A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) AC/DC s tokovnikom in regulacijo toka; za sinusne izmenične in pulzirajoče enosmerne toke | 1 | kos
1317 | KZS stikalo 1f; 6-16A; 10kA | 5 | kos
1318 | signalna lučka zelena 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | 3 | kos
1319 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT; DIN-podnožje releja | 3 | kos
1320 | Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 talilne vložke | 4 | kos
1321 | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=240V; | 4 | kos
1322 | NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 1p, 160A, M8 | 1 | kos
1323 | prenapetostni odvodniki | 2 | kos
1324 | miniaturni releji tip PT "" | 2 | kos
1325 | signalna svetilka 230V bele barve za montažo na vrata razdelilca | 2 | kos
1326 | podstavek varovalk DO1 E18/1-polni; "" | 2 | kos
1327 | uvodnica Pg36 | 2 | kos
1328 | uvodnice Pg 13,5-21 | 20 | kos
1329 | vrstne sponke VS 4mm2 cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 30 | kos
1330 | vrstne sponke VS 2,5mm2 cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 30 | kos
1331 | označevanje vodnikov v DIP dozi in razdelilcu | 1 | kpl
1332 | napisne ploščice in oznake | 1 | kpl
1333 | Testiranje in spuščanje v pogon sistema IT | 1 | kpl
1334 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK R-IT (OP-8) priprava pacienta skupaj : |  |  |  | 0
| STIKALNI BLOKI skupaj : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca s1 d2 a1
2001 | požarni kabel Betaflam NHXH-J FE180/E90 3x16 mm2 kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 240 | m
2003 | kabel NHXH-J 1x25 mm2 | 60 | m
2004 | Kabel FTG18OM16 5x6mm2 | 50 | m
2005 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 | 100 | m
2006 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | 500 | m
2007 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 550 | m
2008 | Kabel HCH-OZ 2x2,5mm2 | 432 | m
2009 | Kabel NHXMH-J 10x1,5mm2 | 100 | m
2010 | Kabel JY (st) Y 3x2x0,8mm2 | 100 | m
2011 | Kabel JY (st) Y 2x2x0,8mm2 | 100 | m
2012 | Kabel JY (st) Y 2x0,8mm2 | 250 | m
2013 | Kabel LIHCH 3x0,75mm2 | 400 | m
2014 | Kabel JZ 3x1,5mm2 | 150 | m
2015 | Kabel LiYCY 2x1,0mm2 | 450 | m
2016 | Kabel LiYCY 12x1,0mm2 | 80 | m
2017 | Kabel LiYCY 4x1,0mm2 | 80 | m
2018 | Vodnik H05V-K 1x25mm2 | 150 | m
2019 | Vodnik H05V-K 1x16mm2 | 150 | m
2020 | Vodnik H05V-K 1x6mm2 | 600 | m
2021 | Vodnik H05V-K 1x4mm2 | 780 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
a) | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
3001 | Vgradna svetilka, TRILUX ARIMOFIT M73 DW19 IP 42-840 ETDD 31W/LED IP20/IP54 (7533951) + (7570500) | 23 | kos
3002 | XtraSTABLE+LONG 24V LED trak, 120LED/m, DNEVNA BELA+ 5x napajalnik 24/240V; 150W | 25 | m
b) | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
3003 | Z01 Vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, BEGHELLI LOGICA LED LGAR SE 1100LM 7W/LED IP65 (19410) | 2 | kos
3004 | Z02 Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, BEGHELLI UP LED BAND IP65 ATOPT SA 8LTO 7,5W/LED IP65 (4372BA) + LG MODUL (15036) RAVNO | 2 | kos
3005 | konfiguracija krmilnika varnostne razsvetljave na obstoječi Centralni Nadzorni Sistem varnostne razsvetljave in dodelava vizualizacije | 1 | kpl
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
4. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)
OPOMBA: »V medicinskih prostorih naj se vgrajujejo stikala in vtičnice, kateri so izdelani z uporabo antibakterijskih premazov. Vtičnice naj bodo opremljene z napetostnim indikatorjem (signalno lučko), zelene barve, katera v skladu z SIST EN 60601 označuje pripravljenost za uporabo. Priporoča se izvedba indikatorjev – signalnih lučk v LED tehnologiji, zaradi visokih izkoristkov (npr. 230 V, 1 mA) in dolge življenjske dobe, brez potrebe po dodatnih vzdrževalnih postopkih«
4001 | Dobava in montaža kabelske police PK300/50 mm v kompletu: - kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; pregrada kabelske police; siderni pribor, spojni in vijačni material | 20 | m
4002 | Dobava in montaža kabelske police PK100/50 mm v kompletu: - kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; siderni pribor, spojni in vijačni material | 20 | m
4003 | Navojne palice Rf m8 | 16 | m
4004 | Pribor za navojne palice | 16 | kpl
4005 | tipkalo micro p/o | 5 | kom
4006 | Stropni senzor gibanja theMova S360-100 AP WH beli, domet 3-7M, 5s-20min, 360°, fi97x71, IP5 | 1 | kom
4007 | PVC nosilci kablov ("pajki") | 50 | kom
4008 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) | 200 | m
4009 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montažo, IP 20, tip micro (modra) | 6 | kom
4010 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montažo, IP 20, tip micro (rdeča) | 18 | kom
4011 | kovinski parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | 1 | m
4012 | II.polna vtičnica dvojna (antibaktericidna) z zaščitnim kontaktom za parapetni kanal (zelena, rdeča, bela, modra) dvojna, komplet z dozo, nosilcem, adapterjem za pritrditev in okrasnim okvirjem | 3 | kom
4013 | odvodnik prenapetosti razred III; 230VAC; 16A/5kA/1,2kV; vgradnja v parapetni kanal | 2 | kom
4014 | Dolbljenje obstoječih opečnih sten za elektro instalacije - rega < 5/5 cm, vključno s kasnejšim zametom - izvedba izključno z rezkanjem! | 50 | m
4015 | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 5 | kom
4016 | DIP razvodnica RF 300x400x10 mm;kpl z dvema zbiralkama minimalni presek 60MM2 in minimalne debeline 4mm z vijaki M6 in M5 (glej blok shemo galvanskih povezav) | 1 | kom
4017 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 20 | kom
4018 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 40 | m
4019 | stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino dožine 2,0m izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medecinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za 4x dvojna šuko vtičnica 230V (4kom -modra), 4x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu , 2x dvojna računalniška, 1x vakum, 1x komprimiran zrak, 1x O2, 1x CO2, 1xN2O, 1x odvod anest. plinov (kompatibilno z obstoječim sistemom v SB in kompatibilni priklopi za med. pline); medicinski kanali morajo biti opremljeni z dvema tirnicama in odlagalno košaro;za nastavke za kisik, EKG elektrode itd enakovredno kot npr.: Medicop | 3 | kom
4020 | stenski bolniški kanal z ozemljitveno šino dožine 1,1m izdelan iz AL profila in sestavljen iz instalacijskega profila za medecinske pline, profila za el. instalacije z pregrado za ločevanje jakega in šibkega toka, ter profila za 4x dvojna šuko vtičnica 230V (4kom -modra), 4x standardizirani priključni čepi za dodatno izenačitev potenciala po DIN 42801 na bolniškem kanalu , 2x dvojna računalniška, 1x vakum, 1x komprimiran zrak, 1x O2, 1x CO2, 1xN2O, 1x odvod anest. plinov (kompatibilno z obstoječim sistemom v SB in kompatibilni priklopi za med. pline); medicinski kanali morajo biti opremljeni z dvema tirnicama in odlagalno košaro;za nastavke za kisik, EKG elektrode itd enakovredno kot npr.: Medicop | 1 | kom
4021 | razno konstrukcijsko železo | 50 | kg
4022 | protipožarne blazinice | 20 | kom
4023 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
5. | PRIKLOPI
5001 | priklop enofaznega porabnika | 10 | kom
5002 | priklop dovodnega kabla NHXH-J FE180/E90 3x25 mm2 z kabelskimi čevlji | 1 | kpl
5003 | priklop dovodnega kabla NHXH-J FE180 3x25 mm2 z kabelskimi čevlji | 1 | kpl
5004 | Spoji na kovinsko maso vijačni in varjeni oz. z cevno objemko | 40 | kom
5005 | priklop temperaturnega tipala | 5 | kom
5006 | napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl |  | 0
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
6. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
6001 | Iskanje obstoječih tokokrogov; ocenjeno cca | 3 | ur
6002 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 15 | m
6003 | demontaža elektroinstalacij | 8 | ur
6004 | Dobava in izvedba certificiranega požarno odpornega prehoda kabelske police oz. kablov, zahtevane kvalitete EI90 (90 minutna odpornost), skozi betonski steno debeline 20 cm, komplet z vsem potrebnim požarno odpornim materialom in oznako požarno odpornega prehoda. | 3 | kpl
| DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_EL. Mala napetost
II./ | ELEKTROINSTALACIJE MALE NAPETOSTI
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA:
(dobava in montaža oz. polaganje)
1001 | 19" kabelska vodila, plošca, 1HE, 5 kovinskih obrocev | 2 | kos
1002 | Plošca, spajalna, 19", 24xRJ45, oklopljena, kat.6A, 1HE | 2 | kos
1003 | Letev z vticnicami 8x, s stikalom, 19", 1HE, 2m kabel, crna | 2 | kos |  |  | ne potrebujemo 29 kom ampak 2 letvi
1004 | Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, kat.6, FTP, siv, 1,0m | 29 | kos
1005 | vtičnica RJ 45 cat 6A FTP enojna cpl z dozo | 9 | kos
1006 | vtičnica RJ 45 cat 6A FTP dvojna cpl z dozo | 10 | kos
1007 | spajanje FTP kabla z razdelilno ploščo | 29 | kos
1008 | spajanje FTP kabla z vtičnico | 29 | kos
1009 | meritve univerzalnega ožičenje z izdajo ustreznega merilnega protokola | 29 | kos
1010 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
1.2. | RAZNO
1200 | Pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class E po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja, kosplet | 1 | kpl
| RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0
2. | ELEKTROINŠTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | Opomba: Navezava na obstoječo požarno centralo na novem Urgentnem centru. Vsa oprema mora biti kospatibilna navedeni požarni centrali
2001 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo | 5 | kos
2002 | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito | 1 | kos
2003 | Dobava,montaža in vezav aparalelnega indikatorja delovanja javljalnika v medstropovju. | 3 | kos
2004 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm; | 1 | kos
2005 | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem | 8 | kos
2006 | Podnožje za adresne javljalnike | 8 | kos
2007 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | 4 | kos
2008 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | 16 | kos
2009 | Demontaža obstoječe opreme javljanja požara, prevezava elementov, odklop in programska prilagoditev požarne centrale za čas rekonstrukcijskih del na objektu; | 1 | kpl
2010 | Montaža in vezava elementov; montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara; | 1 | kpl
2011 | Priklop na obstoječi sistem javljanja požara; adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja ter povezava na obstoječi sistem za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški | 1 | kpl
2012 | *parametriranje sistema, *preizkus sistema, *spuščanje sistema v pogon, *sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije *predaja sistema in poučitec uporabnika. | 1 | kpl
2013 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | 1 | kpl
2014 | Novi sistem se nadgradi v obstoječ požarni CNS sistem, ki se nahaja v objektu. | 1 | kpl
2015 | Ažuriranje obstoječe projektne dokumentacije PID požarnega javljanja v Splošni bolnišnici Celje z novimi elementi požarnega javljanja. V obstoječ PID se vrišejo dispozicija vseh požarnih elementov, medsebojne povezave, ustrezne sheme, ustrezen tekst itd., vse v skladu s pravilniki, predpisi in normativi. Ažuriranje obstoječega PIDa obsega ažuriranje tiskanih izvodov in ažuriranje originalnega računalniškega zapisa. | 1 | kpl
| ELEMENTI PROTIPOŽARNEGA SISTEMA skupaj: |  |  |  | 0
3. | SPREMLJANJE ČASA - EL. URA
3001 | Dobava, montaža in vezava električne sekundne ure, tihi tek, enostranska, za priklop na matično uro, montaža na zid. | 2 | kos
3002 | Spuščanje v ponovno obratovanje. | 2 | kos
3003 | Pregled stanja obstoječe inštalacije, postavitev v beznapetostno stanje. | 1 | h
| SPREMLJANJE ČASA - EL. URA skupaj: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA OZVOČENJA :
4001 | Mikser- ojačevalnik 65W/100V za namizno postavitev ali montažo v rack (SA-65) | 1 | kos
4002 | Internetni radio, UBS/mp-3 predvajalnik , vgradno ohišje 2HE, kontrola preko Wi-Fi s pametnimi telefoni ali tablicami z aplikacijo . | 1 | kos
4003 | Vgradni stropni zvočnik 10/6/3/1,5W/100V, beli SNZ2110-RC-06 (SEA) | 4 | kos
4004 | Lokalni regulator glasnosti 0-30W/100V za dozo fi 60 ali modul ( za TEM program) beli SNA1040T | 2 | kos
4005 | Brezhalogeni finožični kabel FG160M16 3 x 1,5 mm2 cca | 150 | m
4006 | Izvedba instalacije za ozvočenje | 1 | kpl
4007 | Montaža vgradnih zvočnikov z izdelavo izreza v stropu | 6 | kos
4008 | Dobava doz Fi 60 in vgradnja doz za regulatorje glasnosti | 2 | kos
4009 | Drobni potrošni material, manipulacijski stroški, dokumentacija | 1 | kpl
4010 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno in označeno dokumentacijo, vgrajene -montirane zvočnike in regulatorje, zagon opreme , nastavitve, poučitev osebja za uporabo opreme. | 1 | kpl
| INSTALACIJA OZVOČENJA skupaj: |  |  |  | 0
5. | KABELSKI RAZVOD:
(dobava in polaganje)
5001 | kabel SFTP cat6a B2ca | 1600 | m
5002 | HSLH-JB 2x1mm2 B2ca | 100 | m
5003 | kabel IY(St)Y 5x4x0,8mm2 B2ca | 20 | m
5004 | kabel LiCY 2x0,5mm + 4x0,22mm B2ca | 150 | m
5005 | rdeč kabel J-H(ST)H 1x2x0.8 mm2 B2ca | 150 | m
5006 | HSLH-JB 0,75x1.5mm B2ca | 100 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
6. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža)
6001 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 10 | kos
6002 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 70 | m
6003 | zaščitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) | 50 | m
6004 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
7. | SISTEM KONTROLE PRISTOPA
(dobava in montaža oz. nadgradnja)
7001 | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišce. Nizka poraba elektricne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz.mobilnega omrežja ter razširitev spomina.. (Špica TZ1W) | 1 | kos |  |  | Mi uporabljamo kontrolo pristopa od Četrte poti!
7002 | Zone door enota, za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, citalnikov, kljucavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 citalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. (Špica TZ1D) | 2 | kos
7003 | Napajalnik TDRUPS60 za varnostne sisteme z vgrajeno UPS podporo in baterijo 7,2 Ah. Skupna moč 60W. | 1 | kos
7004 | Čitalnik brezkontaktnih kartic (13kHz + 125kHz) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | 3 | kos
7005 | stikalo, kontakt na vratih | 3 | kos
7006 | Elektro omarica za sistem KP - micro - Dimenzije 30 x 25 x 15 cm. Omogoca priklop do 4-ih tock. | 1 | kos
7007 | Elektro omarica za sistem KP - medium (dimenzija 50 x 40 x 15), Omogoca priklop do 8-ih tock. | 1 | kos
7008 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
7009 | kabel SFTP cat6a B2ca | 200 | m
7010 | IY(St)Y 1x2x0,8 mm2 B2ca | 100 | m
7011 | Zaščitna cev - gibljiva | 100 | m
7012 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | 1 | kpl
7013 | Obdelavo vrat (vgradnjo elktro prijemnikov, bunka-kljuka, samozapiralo) zagotovi dobavitelj vrat | 1 | kpl
7014 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| SISTEM KONTROLE PRISTOPA skupaj: |  |  |  | 0
8. | CNS
8001 | Vgradni prikazovalni panel Operaterski panel, TFT barvni, zaslon občutljiv na dotik 7", resolucija 800x480, kosunikacija RS232, Ethernet, napajanje 24 V DC | 1 | kos
8002 | Programiranje krmilni nivo in prikazovalni panel Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju za: - prostorsko regulacijo (stenski recirkulatorski modul 2x) izdelava programske opreme za prikazovalni panel izdelava testnih (IQ) tabel in testiranje IO signalov, intigracija vseh elementov parametriranje komunikacijskih povezav zagon in nastavitev parametrov delovanja testiranje delovanja sistema. Zajeti tudi vse vsebine CNS navedene v Projektni nalogi in v vseh sestavinah popisov. | 1 | kpl
8003 | izdelava programske opreme na nadzornem nivoju obstoječega CNS sistema Bolnice (ekranski prikazi, zgodovina, alarmiranje) za naslednje naprave: - prostorsko regulacijo (stenski recirkulatorski modul 2x) testiranje delovanja programske opreme testiranje komunikacijskih povezav izdelava navodil za uporabo sistema šolanje uporabnikov sistema. Zajeti tudi vse vsebine CNS navedene v Projektni nalogi in v vseh sestavinah popisov. | 1 | kpl
| CNS skupaj: |  |  |  | 0
9. | Ojačitev signala GSM
(dobava in montaža)
9001 | Zunanja antena (Yagi / Panel) | 1 | kos
9002 | Ojačevalnik / Repeater (multi-band) 800/900/1800/2100/2600 MHz | 1 | kos
9003 | Notranje antene (panel / omni) | 2 | kos
9004 | Koaksialni kabel (LMR-400 ali podoben) | 150 | m
9005 | N/SMA konektorji | 6 | kos
9006 | Razdelilniki / Splitterji | 2 | kos
9007 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| Ojačitev signala GSM skupaj: |  |  |  | 0
10. | SISTEM VIDEO NADZORA
(dobava in montaža )
10001 | IP camera HIK 4 megapixel , Kupola Outdoor ,H265+, H265,H264+,H264, kompresija, 1/3" Progressive CMOS, ICR, 30m IR Range, 0.01lux/F1.2 AGC on, 0 lux with IR, 2560x1440 , 2.8~12mm/F1.4 MOTO ZOOM, avto focus lens, 3D DNR, BLC,WDR 120dB , 12 Vdc/POE , Onvif, IP67 IK10 ,antivandal ohišje,, (kot npr. HIKVISION DS-2CD1743G0-IZ ) | 6 | kos
10002 | GV-MOUNT212PN Nadometno ohišje za EBD serijo kamer | 6 | kos
10003 | IP snemalna naprava HiK 2-CH , H265,, H264, H264+, do 8MP resolution recording, Max 4x IP kamere, izhod HDMI 4K(3840 x 2160 ) & VGA resolucije , 2 x SATA interface, brez HDD , 1x USB 2.0 in 1 x USB 3.0 , Alarm In/Out - 4/1 , Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone (kot npr. DS-7604NI-K2) | 1 | kos
10004 | Hdmi kabel, 5m | 1 | kos
10005 | Nosilec za monitor stenski | 1 | kos
10006 | Monitor (27") LED monitor, ocljivost: 1920 x 1080 FULL HD (16:9), odzivni cas: 5 ms, priklop: VGA, DVI, HDMI | 1 | kos
10007 | Dobava in montaža komunik. omar zidna komunikacijska omara 19", 9 HE, steklena vrata, zaklepanje s ključem, globina 395 mm | 1 | kos
10008 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
10009 | kabel FTP cat6a B2ca | 350 | m
10010 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | 1 | kpl
10011 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| SISTEM VIDEO NADZORA skupaj: |  |  |  | 0
11. | KOMUNIKACIJSKA OPREMA
11001 | Rač. oprema: WiFI oddajniki (HPE Aruba AP-634 (RW) Tri-radio 2x2:2 Wi-Fi 6E External Antennas Campus AP (S1G49A) HPE Aruba AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket (R3J18A) HPE Aruba AP-ANT-311 Direct-Mount RP-SMA Tri-Band 1x1 Omni Dipole Antenna (S1F79A) | 0 | kos
| KOMUNIKACIJSKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0
12. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
11001 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja za SFTP | 50 | m
11002 | Visoko kvalificiran delavec | 16 | h
11003 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja za optični kabel | 1 | kpl
| DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MALE NAPETOSTI skupaj: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_EL. PROSTOR UPS
III./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI UPS
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | STIKALNI BLOK:
1.1. | STIKALNI BLOK RLM-UPS/IT
(dobava in montaža)
1101 | Omara, prostostoječa, 2-krilna, IP55 V=2000 Š=1000 G=500mm s podstavkom 100 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kpl
1102 | Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, za 60 mm sestav | 12 | kos
1103 | Priključna sponka 150-300 mm², 3-pol., 60mm | 4 | kos
1104 | NV-varovalčni ločilnik vel. 000 do 125A za 60mm | 40 | kos
1105 | NV-varovalčni ločilnik, v. 1, 250A, za 60 mm zbiral. sistem | 4 | kos
1106 | Bakrena zbiralka Cu, 985 A, 60x10mm | 10 | m
1107 | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=240V; | 8 | kos
1108 | Bremensko / ločilno stikalo ETISWITCH preklopno 1-0-2 400A 4P | 1 | kos
1109 | Odklopnik Compact NSX400N - Micrologic 4.3 - 400 A - 3 polni; 50kA | 3 | kos
1110 | svetilka z vtičnico v razdelilcu ter končnim stikalom na vratih | 2 | kpl
1111 | signalna lučka zelena 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | 6 | kos
1112 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT; DIN-podnožje releja | 6 | kos
1113 | D02-podnožje varovalk, zbiralka 5 mm,60mm-sestav Compact | 6 | kos
1114 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 6A, 1-polni | 1 | kos
1115 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 10A, 1-polni | 4 | kos
1116 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni | 6 | kos
1117 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 3-polni | 6 | kos
1118 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 20A, 3-polni | 3 | kos
1119 | stikalo 0-1; 20A; montaža na din letev | 1 | kos
1121 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RLM-UPS/IT skupaj : |  |  |  | 0
1.2. | STIKALNI BLOK RLM-ID/1
(dobava in montaža)
1201 | Omara, prostostoječa, 2-krilna, IP55 V=2000 Š=1000 G=500mm s podstavkom 100 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kpl
1202 | Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, za 60 mm sestav | 12 | kos
1203 | Priključna sponka 150-300 mm², 3-pol., 60mm | 4 | kos
1204 | NV-varovalčni ločilnik vel. 000 do 125A za 60mm | 40 | kos
1205 | NV-varovalčni ločilnik, v. 1, 250A, za 60 mm zbiral. sistem | 4 | kos
1206 | Bakrena zbiralka Cu, 985 A, 60x10mm | 10 | m
1207 | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=240V; | 8 | kos
1208 | Odklopnik Compact NSX400N - Micrologic 4.3 - 400 A - 3 polni; 50kA | 3 | kos
1209 | svetilka z vtičnico v razdelilcu ter končnim stikalom na vratih | 2 | kpl
1210 | signalna lučka zelena 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | 6 | kos
1211 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT; DIN-podnožje releja | 6 | kos
1212 | D02-podnožje varovalk, zbiralka 5 mm,60mm-sestav Compact | 6 | kos
1213 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 6A, 1-polni | 1 | kos
1214 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 10A, 1-polni | 4 | kos
1215 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni | 6 | kos
1216 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 3-polni | 6 | kos
1217 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 20A, 3-polni | 3 | kos
1218 | stikalo 0-1; 20A; montaža na din letev | 1 | kos
1219 | krmilnik, kot npr.: "omron CP1L-L14DR-A" PLC, napajanje 100-240 VAC, 8 x 24 VDC vhodov, 6 x relejni izhodi 2 A, 5K korakov; vgrajenim Ethernet priključkom | 1 | kos
1220 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RLM-ID/1 skupaj : |  |  |  | 0
1.3. | STIKALNI BLOK RLM-ID/2
(dobava in montaža)
1301 | Omara, prostostoječa, 2-krilna, IP55 V=2000 Š=1000 G=500mm s podstavkom 100 mm kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo: | 1 | kpl
1302 | Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, za 60 mm sestav | 12 | kos
1303 | Priključna sponka 150-300 mm², 3-pol., 60mm | 4 | kos
1304 | NV-varovalčni ločilnik vel. 000 do 125A za 60mm | 6 | kos
1305 | NV-varovalčni ločilnik, v. 1, 250A, za 60 mm zbiral. sistem | 6 | kos
1306 | Bakrena zbiralka Cu, 985 A, 60x10mm | 10 | m
1307 | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=240V; | 8 | kos
1308 | Odklopnik Compact NSX400N - Micrologic 4.3 - 400 A - 3 polni; 50kA | 2 | kos
1309 | svetilka z vtičnico v razdelilcu ter končnim stikalom na vratih | 2 | kpl
1310 | signalna lučka zelena 230V AC, enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom | 6 | kos
1311 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT; DIN-podnožje releja | 6 | kos
1312 | D02-podnožje varovalk, zbiralka 5 mm,60mm-sestav Compact | 6 | kos
1313 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 6A, 1-polni | 1 | kos
1314 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 10A, 1-polni | 4 | kos
1315 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni | 6 | kos
1316 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 3-polni | 6 | kos
1317 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 20A, 3-polni | 3 | kos
1318 | stikalo 0-1; 20A; montaža na din letev | 1 | kos
1320 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RLM-ID/2 skupaj : |  |  |  | 0
| STIKALNI BLOKI skupaj : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca s1 d2 a1
2001 | požarni kabel Betaflam NHXH-J FE180/E90 4x185 mm2 kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 420 | m
2002 | požarni kabel Betaflam NHXH-J FE180/E90 1x185 mm2 kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 420 | m
2003 | kabel FTG18OM16 4x185mm² | 420 | m
2004 | kabel FTG18OM16 1x185 mm² | 420 | m
2005 | požarni kabel Betaflam NHXH-J FE180/E90 4x150 mm2 kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 35 | m
2006 | požarni kabel Betaflam NHXH-J FE180/E90 1x150 mm2 kpl z ognjeodpornim obešalnim in razvodnim priborom | 35 | m
2007 | kabel FTG18OM16 3x16 mm2 | 220 | m
2008 | kabel FTG18OM16 5x25 mm2 | 220 | m
2009 | kabel FTG18OM16 1x25 mm2 | 220 | m
2010 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 | 80 | m
2011 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | 80 | m
2012 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 50 | m
2013 | Vodnik H05V-K 1x6mm2 | 15 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
a) | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
3001 | BEGHELLI BS100 LED Reg. HV M1280 (40004H), 28-51W/LED 4000K, IP65 | 3 | kos
b) | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
3002 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, metalizirani polikarbonatni odsevnik brez bleščanja, prozorni polikarbonatni difuzor, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, Enakovreden ali boljši kot .: Z01 BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183) | 2 | kos
3003 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, LOGICA vmesnik, Enakovreden ali boljši kot : P01 BEHGELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) RAVNO + MODULO LG (15036) | 2 | kos
3004 | konfiguracija krmilnika varnostne razsvetljave na obstoječi Centralni Nadzorni Sistem varnostne razsvetljave in dodelava vizualizacije | 1 | kpl
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
4. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)
4001 | Dobava in montaža kabelske police PK400/50 mm v kompletu: - kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; siderni pribor, spojni in vijačni material | 20 | m
4002 | Dobava in montaža kabelske police PK100/50 mm v kompletu: - kabelska polica, ravne spojnice, vijaki in stenske konzole; siderni pribor, spojni in vijačni material | 20 | m
4003 | Navojne palice Rf m8 | 4 | m
4004 | Pribor za navojne palice | 4 | kpl
4005 | stikalo micro n/o | 2 | kom
4006 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montažo, IP 54, tip micro | 2 | kom
4007 | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kom
4008 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 2 | kom
4009 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 10 | m
4010 | Dobava, postavitev in montaža modularnega UPS-a za neprekinjeno napajanje, kot npr. MIDES ABB DPA UPScale ST200, s pripadajačimi lastnostmi in opremo, komplet z montažo in spravljanjem v pogon na položeno in označeno instalacijo: | 1 | kpl
1.1 | Ohišje UPS modulov UPScale ST200
- | Sistemsko ohišje UPS naprave za vgradnjo in samodejno povezovanje modularno povezljivih UPS modulov na vgrajeni skupni zbiralki:
- | največja navidezna moč UPS naprave: 200kVA/200kW vertikalno modularna zasnova v enem ohišju
- | delovna moč naprave z redundanco (n+1): >=140kW vertikalna modularnost
- | skupna delovna moč naprave brez redundance: >=160kW vertikalna modularnost
- | število modulov M20 v sistemu: 8 (razširljivo do 10)
- | elektronsko bajpas stikalo: decentralizirano, vgrajeno v modulih
- | Skupni ročni servisni bajpas: vgrajeno v ohišju
- | servisna dostopnost: servis samo s sprednje strani z menjavo modulov
- | Priklop naprave: priklop kablov s sprednje strani spodaj
- | Dimenzija naprave brez baterij (šxgxv): naprava ne sme presegati širine 600 mm in globine 800mm zaradi prostorskih omejitev
- | Masa ohišja brez modulov in brez baterij: 174 kg
- | Masa ohišja z 10 moduli (max.) brez baterij: 390 kg
1.2 | UPS modul M 20
- | Vsak UPS modul deluje kot samostojna UPS naprava na skupni izhodni zbiralki in vključuje usmernik, razsmernik, baterijski polnilec, nadzorni panel
- | način delovanja: VFI, dvojna pretvorba
- | izhodna navidezna moč naprave (modula): 20 kVA
- | izhodna delovna moč naprave cos fi 1: 20 kW
- | min izkoristek 100% bremenu in dvojni pretvorbi: 95,5 % (cos fi =1)
- | min izkoristek 75% bremenu in dvojni pretvorbi: 95,5 % (cos fi =1)
- | Izkoristek v ECO načinu delovanja 100% breme: 98%
- | faktor moči (PF) na vhodu naprave: 0,99 (breme 100%);
- | tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave: =<3 % (breme 100%)
- | zagonski tok: maksimalno = In
- | vhodna napetost: 3x380/220+N, 3x400/230+N, 3x415/240+N
- | območje delovanje usmernika: (-25% /+15%) nazivne napetosti za 80% breme
- | vhodna frekvenca: 40 - 60 Hz
- | izhodna napetost: 3x380/400/415 +N
- | izhodna frekvenca: 50Hz +/- 0,1%, ko ni sinhroniziran
- | stabilnost izhodne napetosti statično < +/- 1% dinamično (0-100-0 %) < +/- 4%
- | popačenje izhodne napetosti (THDU) za linearna bremena < 1,5 % za nelinearna bremena < 3%
- | elektronsko bajpas stikalo: vgrajeno v modulu
1.3 | Baterije
- | Vsak UPS modul ima svoj galvansko ločen baterijski set:
- | nameščene na baterijskem stojalu
- | avtonomija pri 140 kW bremena: 20 minut
- | tip baterij: VRLA, svinčene hermetično zaprte
- | Baterijski kabinetI razširljiv do št.: do 5 ločenih vej baterij
- | življenjska doba baterij po EUROBAT klasifikaciji: 10 do 12 let (long life)
- | temperaturna kompenzacija polnjenja: Standardna
- | Baterijski test: avtomatski in periodični (nastavljivo)
- | Skupna dimenzija baterijskega stojala (dxšxv): 3400x 650x1800 mm
- | Varovalčni ločilniki z varovalkami za vsako baterijsko vejo
1.3.1 | Priključno mesto servisne merilne naprave baterij - vključena opcija
- | Število priklopnih mest za napravo kot Mides MNNB: 8
- | Inštalirano tipizirano zbirno mesto ščitenih signalov baterij in združeno v konektor z zaščitnm pokrovom: Vgrajeno na baterijski regal (v baterijski kabinet) Omogoča varnejše in hitrejše diagnosticiranje baterij.
1.4 | Nadzor UPS modulov in daljinski nadzor UPS sistema
- | Na modulu: - grafični prikaz z LED diodami na vsakem modulu ločeno - vgrajen LCD zaslon na vsakem modulu - Tipke za izbiro in nastavitve na vsakem modulu
- | Na omari: - RS 232 komunikacija - združljiv s centralnim nadzornim sistemom CNS - 5x izhodni prostonapetostnih kontakti -2x vhodni programabilni prostonapetostni kontakti za vključitev v CNS (NO) - USB za nadzor in programsko oprememo - kontakt daljinskega izklopa v sili (normaly closed) - vhodni kontakt detekcija Gen-ON (normaly open) - komunikacijka kartica SNMP, ModBUS TCP,... (vključena opcija)
1.4 | Nadzorna plošča z LCD prikazovalnikom za skupni nadzor UPS sistema
- | Zaslon na dotik z grafičnim prikazovalnikom za nadzor in upravljanje celotnega modularnega UPS sistema in posameznih modulov.
- | Inštaliran na vraih modularnega UPS sistema
- | Za pregledovanje meritev na posameznem modulu in na UPS sistemu.
- | Omogoča preklop iz razsmernika na bajpas in obratno.
4011 | gasilna ampula Bonpet | 3 | kom
4012 | Kabelska spojka NN Hellermanntyton LV-K 5x 16-50mm2 garnitura | 12 | kom
4013 | razno konstrukcijsko železo | 5 | kg
4014 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
5. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
5001 | Iskanje obstoječih tokokrogov; ocenjeno cca | 1 | ur
5002 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 8 | m
5003 | demontaža elektroinstalacij | 2 | ur
5004 | Dobava in izvedba certificiranega požarno odpornega prehoda kabelske police oz. kablov, zahtevane kvalitete EI90 (90 minutna odpornost), skozi steno debeline 15 cm, komplet z vsem potrebnim požarno odpornim materialom in oznako požarno odpornega prehoda. | 1 | kpl
| DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
6. | ELEKTROINŠTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | Opomba: Navezava na obstoječo požarno centralo. Vsa oprema mora biti kospatibilna navedeni požarni centrali
6001 | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 5 | kos
6002 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 10 | m
6003 | Odpiranje in ponovno zapiranje stropa | 80 | m
6004 | rdeč kabel J-H(ST)H 1x2x0.8 mm2 B2ca | 160 | m
6005 | Programiranje požarne centrale in funkcionalni preiskus sistema | 1 | kpl
6006 | Nadgraditev obstoječega CNS požarnega sistema z novimi elementi | 1 | kpl
6007 | Drobni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl
| ELEKTROINŠTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE skupaj: |  |  |  | 0
7. | RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA:
(dobava in montaža oz. polaganje)
(dobava in montaža oz. polaganje v obstoječo omaro)
7001 | Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, kat.6a, FTP, siv, 1,5m | 2 | kos
7002 | vtičnica RJ 45 cat 6a FTP enojna cpl z dozo | 2 | kos
7003 | spajanje FTP kabla z razdelilno ploščo | 2 | kos
7004 | spajanje FTP kabla z vtičnico | 2 | kos
7005 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
7.2. | RAZNO
7200 | Pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class E po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja, kosplet | 1 | kpl
| RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0
8. | CNS
8001 | Nadgradnja obstoječega programa in CNS-a za potrebe tipanje napak razdelilcu RLM-UPS/IT in stanje UPS-a . | 1 | kpl
| CNS skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_EL. SHRAMBA MED. MAT.
IV./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE -SHRAMBA MED. MAT.
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca s1 d2 a1
1001 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 15 | m
1002 | Vodnik H05V-K 1x6mm2 | 30 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
2. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
2001 | Vgradna svetilka, TRILUX ARIMOFIT M73 DW19 IP 42-840 ETDD 31W/LED IP20/IP54 (7533951) + (7570500) | 6 | kos
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
3. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
3001 | Iskanje obstoječih tokokrogov; ocenjeno cca | 1 | ur
3002 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 8 | m
3003 | demontaža elektroinstalacij | 2 | ur
| DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_EL. SHRAMBA MED. OPRE.
V./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE SHRAMBA MED. OPRE.
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca s1 d2 a1
1001 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 20 | m
1002 | Vodnik H05V-K 1x6mm2 | 25 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
2. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
2001 | Vgradna svetilka, TRILUX ARIMOFIT M73 DW19 IP 42-840 ETDD 31W/LED IP20/IP54 (7533951) + (7570500) | 3 | kos
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
3. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
3001 | Iskanje obstoječih tokokrogov; ocenjeno cca | 1 | ur
3002 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 8 | m
3003 | demontaža elektroinstalacij | 2 | ur
| DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
4. | ELEKTROINŠTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | Opomba: Navezava na obstoječo požarno centralo. Vsa oprema mora biti kospatibilna navedeni požarni centrali
4001 | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 1 | kos
4002 | PVC nosilci kablov (pajki) za ločeno pritrditev požarne zanke | 20 | kos
4003 | Odpiranje in ponovno zapiranje stropa | 80 | m
4004 | rdeč kabel J-H(ST)H 1x2x0.8 mm2 B2ca | 160 | m
4005 | Programiranje požarne centrale in funkcionalni preiskus sistema | 1 | kpl
4006 | Nadgraditev obstoječega CNS požarnega sistema z novimi elementi | 1 | kpl
4007 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_EL. M in Ž filtra
VI./ | ELEKTROINSTALACIJE MOČI in RAZSVETLJAVE SHRAMBA MED. OPRE.
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca s1 d2 a1
1001 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 20 | m
1002 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | 20 | m
1003 | kabel SFTP cat6a B2ca | 60 | m
1004 | Vodnik H05V-K 1x6mm2 | 15 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
2. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
2001 | Vgradna svetilka, TRILUX ARIMOFIT M73 DW19 IP 42-840 ETDD 31W/LED IP20/IP54 (7533951) + (7570500) | 8 | kos
2002 | TRILUX 2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET 19W/LED IP65 (7790640))- (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 3 | kos
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
3. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
3001 | Iskanje obstoječih tokokrogov; ocenjeno cca | 1 | ur
3002 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 8 | m
3003 | demontaža elektroinstalacij | 2 | ur
| DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
4. | ELEKTROINŠTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | Opomba: Navezava na obstoječo požarno centralo. Vsa oprema mora biti kospatibilna navedeni požarni centrali
4001 | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 4 | kos
4002 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo | 3 | kos
4003 | Evakuacijski terminal ( kot npr. Eff-eff 1338-14) | 1 | kos
4004 | PVC nosilci kablov (pajki) za ločeno pritrditev požarne zanke | 20 | kos
4005 | Odpiranje in ponovno zapiranje stropa | 20 | m
4006 | rdeč kabel J-H(ST)H 1x2x0.8 mm2 B2ca | 100 | m
4007 | HSLH-JB 2x1mm2 B2ca | 100 | m
4008 | kabel IY(St)Y 5x4x0,8mm2 B2ca | 20 | m
4009 | kabel LiCY 2x0,5mm + 4x0,22mm B2ca | 150 | m
4010 | Programiranje požarne centrale in funkcionalni preiskus sistema | 1 | kpl
4011 | Nadgraditev obstoječega CNS požarnega sistema z novimi elementi | 1 | kpl
4012 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
5. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)
5001 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za podometno montažo, IP 54, tip micro (bela) | 2 | kom
5002 | Stropni senzor gibanja theMova S360-100 AP WH beli, domet 3-7M, 5s-20min, 360°, fi97x71, IP5 | 2 | kom
5003 | Elektronske garderobne omarice - ključavnice nudijo povečanje varnosti lastnih predmetov, ki jih hranijo v garderobah. | 64 | kom
5004 | Kartice ali obeski, kontrola pristopa | 64 | kom
5005 | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišce. Nizka poraba elektricne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz.mobilnega omrežja ter razširitev spomina.. (Špica TZ1W) | 2 | kom
5006 | Zone door enota, za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, citalnikov, kljucavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 citalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. (Špica TZ1D) | 2 | kom
5007 | Napajalnik TDRUPS60 za varnostne sisteme z vgrajeno UPS podporo in baterijo 7,2 Ah. Skupna moč 60W. | 1 | kom
5008 | Čitalnik brezkontaktnih kartic (13kHz + 125kHz) čitalna razdalja 20cm, zunanje napajanje | 2 | kos
5009 | Info terminal garderobne omarice | 1 | kpl
5010 | Programska oprema; garderobne ključavnice | 1 | kpl
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_CO2 postaje
VII./ | ELEKTROINSTALACIJE CO2 POSTAJA
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | STIKALNI BLOKI:
1.1. | STIKALNI BLOK RLM-KD/1
(dobava in montaža v obstoječ razdelilnik)
1101 | preureditev obstoječega razdelilnika | 1 | kpl
1103 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 10A, 1-polni | 2 | kos
1104 | Odklopnik, inštalacijski, AMPARO 10kA, C 16A, 1-polni | 2 | kos
1105 | prevezava, demontaža in dogradnja nove opreme | 1 | kpl
1106 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RLM-KD/1 skupaj : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
Energetski kabel s Cu vodniki, z izolacijo tipa XLPE in plaščem iz PVC - 1kV položen pretežno na kabelske lestve kabelske police. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca s1 d2 a1
2001 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | 150 | m
2002 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | 200 | m
2003 | kabel SFTP cat6a B2ca | 80 | m
2004 | Vodnik H05V-K 1x6mm2 | 100 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža)
a) | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
3001 | BEGHELLI BS100 LED Reg. HV M1280 (40004H), 28-51W/LED 4000K, IP65 | 4 | kos
b) | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
3002 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, metalizirani polikarbonatni odsevnik brez bleščanja, prozorni polikarbonatni difuzor, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, Enakovreden ali boljši kot .: Z01 BEGHELLI LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM 4 W/LED IP65 (12183) | 1 | kos
3003 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, LOGICA vmesnik, Enakovreden ali boljši kot : P01 BEHGELLI EXIT DF20M CT SA LF 4 W/LED IP40 (4380) RAVNO + MODULO LG (15036) | 1 | kos
3004 | konfiguracija krmilnika varnostne razsvetljave na obstoječi Centralni Nadzorni Sistem varnostne razsvetljave in dodelava vizualizacije | 1 | kpl
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
4. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
4001 | Iskanje obstoječih tokokrogov; ocenjeno cca | 1 | ur
4002 | odpiranje in zapiranje obstoječega sekundarnega stropovja | 8 | m
4003 | demontaža elektroinstalacij | 2 | ur
| DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
5. | ELEKTROINŠTALACIJA PROTIPOŽARNE ZAŠČITE:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | Opomba: Navezava na obstoječo požarno centralo. Vsa oprema mora biti kospatibilna navedeni požarni centrali
5001 | adresni optično dimni javljalnik požara s podnožjem ter napisno ploščico | 1 | kos
5002 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo | 2 | kos
5003 | montaža protipoplavnih senzorjev v CO2 postaji v kletnem delu, ter priklop na obstoječo požarno centralo. | 1 | kpl
5004 | rdeč kabel J-H(ST)H 1x2x0.8 mm2 B2ca | 100 | m
5005 | Programiranje požarne centrale in funkcionalni preiskus sistema | 1 | kpl
5006 | Nadgraditev obstoječega CNS požarnega sistema z novimi elementi | 1 | kpl
5007 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
6. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)
6001 | Vtičnica 230V/16A, L, N, Pe, primerna za nadometno montažo, IP 54, tip micro (bela) | 2 | kom
6002 | priklop CO2 postaje v kletnem delu v agregatskem razdelilniku z dogradnjo varovalke, ter priklop na CNS. | 1 | kpl
6003 | stikalo menjalno micro n/o | 2 | kom
6004 | razvodnica DPN 120x120x50 mm | 4 | kom
6005 | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | 30 | m
6006 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
7. | RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA:
(dobava in montaža oz. polaganje v obstoječo omaro )
7001 | Konektor 10G, Snap-in, Cat 6A 10G Base-T, screened, rear cover, EMC | 1 | kos
7002 | Kabel, spajalni, RJ45, oklopljen, kat.6, UTP, siv, 1,0m | 1 | kos
7003 | vtičnica RJ 45 cat 6 FTP cpl z dozo | 1 | kos
7004 | spajanje SFTP kabla z razdelilno ploščo | 1 | kos
7005 | spajanje SFTP kabla z vtičnico | 1 | kos
7006 | vtičnica RJ 45 cat 6 FTP enojna cpl z dozo | 1 | kos
7007 | meritve univerzalnega ožičenje z izdajo ustreznega merilnega protokola | 1 | kos
7008 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
7009 | Pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class E po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja, kosplet | 1 | kpl
| RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_NN plošča v TPII
VIII./ | ELEKTROINSTALACIJE NN PLOŠČA 18 V TP II
Poz. | Naziv dela in materiala | Kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | NN PLOŠČA :
(dobava in montaža nadgradnja obstoječega)
Stikalni blok razvoda moči je modularne, prostostoječe izvedbe, izdelani iz dvakrat dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo-prašni nanos, barva RAL9001. Funkcionalni sistem Prisma Plus P popolnoma tipsko testiran sistem stikalnih blokov po standardu SIST EN 60439-1. Preizkušanje zajema 10 testov. Od tega je sedem (7) tipskih preizkusov, ki jih opravi proizvajalec, ostale tri (3) kosovne (rutinske) preizkuse pa opravi sestavljalec omare pred tovarniškim prevzemom. Vsa vgrajena oprema vgrajena v NN stikalne bloke je izdelana v skladu z najstrožjimi tehničnimi predpisi in standardi ter tipsko in kosovno preizkušena (blok, nosilci opreme, povezave in zbiralnice).
Zaščita IP 30, Zbiralnice 1600A, Kratkostični efektivni vzdržni tok Icw (1s): 50kA.
1001 | Dimenzij 1500x440x2000+100 mm | 1 | kpl
Vgrajena je sledeča oprema:
1002 | tripolni odklopnik, z elektronsko zaščitno enoto, natične izvedbe, 400A, 50kA tip Compact NSX400N+ mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, pomožni kontakti, FDM prikazovalnik vrednosti, Modbus komunikacija, Schneider Electric. | 3 | kos
1003 | tripolni odklopnik, z elektronsko zaščitno enoto, natične izvedbe, 250A, 50kA tip Compact NSX250N+ mikroprocesorska zaščitna enota Micrologic 5.2E, z meritvijo in prikazom I,U,P, E, frek, Cos fi, obrabljenost kontaktov, števec preklopov, pomožni kontakti, FDM prikazovalnik vrednosti, Modbus komunikacija, Schneider Electric. | 8 | kos
1004 | dogradnja nove opreme in navezava na obstoječo | 1 | kpl
1005 | drobni in vezni instalacijski material (10%) | 1 | kpl |  | 0
| STIKALNI BLOK RLM-KD/1 skupaj : |  |  |  | 0
2. | OSTALO
2001 | Drobni material
2002 | Transportni in manipulativni stroški
2003 | Obstoječa NN plošča v TPI: Obstoječemu odklopnemu stikalu 17Q2 se zamenja obstoječa zaščitna enota Micrologic 2-3 z novo zaščitno enoto Micrologic 5.3 E - 400 A - 3-polna, prav tako pa se temu obstoječemu odklopnemu stikalu dogradi prikazovalnik (modul prednjega zaslona) Schneider Electric FDM121 - 96x96 mm, vključno z vsemi potrebnimi vmesniki za komunikacijo z obstoječim CNS sistemom in CNS nadgradnjo za merjenje električnih veličin obstoječega odklopnega stikala.
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA MOČI S K U P A J: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_EL. RAZNO
IX./ | RAZNO
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN UPORNOSTI POLPREVODNIH TAL TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI, OPRAVI NPK PREGLEDNIK Z CERTIFIKATOM ZA ZAHTEVNE OBJEKTE | 1 | kpl |  | 0
- | PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSTI ZASILNE in SPLOŠNE RAZSVETLJAVE S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE | 1 | kpl |  | 0
| ELEKTROINŠTALACIJA OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SKLOP 1_IV_REK_MED. OPREMA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
SBC - OP 8 - MEDICINSKA OPREMA
REKAPITULACIJA - OPREMA
1 | MEDICINSKA OPREMA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
REKAPITULACIJA - VZDRŽEVANJE
1 | Vzdrževalna dela za 1. leto | 0
2 | Vzdrževalna dela za 2. leto | 0
3 | Vzdrževalna dela za 3. leto | 0
4 | Vzdrževalna dela za 4. leto | 0
5 | Vzdrževalna dela za 5. leto | 0
6 | Vzdrževalna dela za 6. leto | 0
7 | Vzdrževalna dela za 7. leto | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
OPOMBA:
VSE PONUJENE CENE VSEBUJEJO DOBAVO IN VSE MANIPULATIVNE STROŠKE

## SKLOP 1_MEDICINSKA OPREMA
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
1 | MEDICINSKA OPREMA
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €
1.01 | Operacijska miza za potrebe OP 8 | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPIS
Fiksni steber, montiran na vgrajeno talno ploščo v AB ploščo z zgornjo višino izvedenega finalnega tlaka, z vsemi pripravami elektroinštalacij do mesta nadometne kontrolne omarice z rezervnim napajanjem preko vgrajenih akumulatorjev za nemoteno delovanje v primeru izpada električne energije; elektromehanski pogon s štirimi motorji, elektronsko kontroliran (ponudnik za dokazilo predloži ustrezno tehnično dokumentacijo PROIZVAJALCA)
Mehki zagon pomikanja OP mize, brez tresljajev, možnost reguliranja hitrosti pomikanja motorjev / pozicije
Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru
Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra
Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije
Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil
Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu
Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo
Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/- 3%
Stranski nagib levo/desno vsaj 28°
Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg
Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg
Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; napajalna enota ročnega upravljalca
Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije
Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino)
UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA
Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo
Mehke integrirane zaščitne udobne blazine (IPC)- Integral Protective Comfortable);
porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa
Varen in stabilen položaj pacienta
Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami
Zmanjšanje strižnih sil
Enostavno čiščenje:
IPC: ročno in mehansko čiščenje.
Električno prevoden - IEC 60601-1
Brez lateksa
Združljiv z rentgenskimi žarki
Notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo, viskoelastična pena),skupaj vsaj 80 mm.
Ponudnik mora v ponudbi za dokazovanje ustreznosti vseh navedenih kriterijev predložiti verodostojne dokumente in dokazila PROIZVAJALCA.
Ne predložitev zahtevanih dokazil v ponudbi pomeni neizpolnjevanje zahtevanih pogojev.
Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja
Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej
OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov
Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev
Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv 110°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv 90°/90° longitudinalni pomik 400mm.
Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del
SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO
Podaljšek osnovne hrbtne plošče – Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click ; primeren za mehansko čiščenje; (s stransko tirnico)
Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo –- Barvno označeni vzvodi za nastavitev
Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro®
Stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu
Opremljen z nosilcem za kasete za
Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click
Primeren za mehansko čiščenje
Štiridelna nožna plošča, s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče , prepustna za RTG žarke
Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiva - 2 kom
Možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini
Vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje
Varna pritrditev roke z 2 trakovoma za pritrditev (4 kos)
Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje)
Nastavljiva višina s standardno objemko
Nastavitev višine: 470 - 830 mm.
Skupna višina: 860 mm
Širina vodoravne letve: 620 mm.
Pritrditev na stransko tirnico s standardno objemko
Podaljšek anestezijskega zaslona – horizontalni levo/desno
Dolžina vsak 300 mm/ par
Radialne pritrdilne sponke – radialna nastavitev za 360°
Objemka za roke (pralno) – Lahko se pritrdi na stransko tirnico
Trak je pralen
Mobilno stojalo za opremo - dimenzije: 900 x 1.450 x 576 mm, Prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami
Možno je mehansko čiščenje
Infuzijsko stojalo s 4 kljukicami gibljivo –Nastavitev višine: 870 - 1.550 mm; Lahko se namesti na stransko tirnico; Vgrajena standardna objemka
Varnostni pas za pacienta – Širina x dolžina: 120 x 1.500 mm
Material traku: poliestrska tkanina; Trak je pralen (95 °C)
Nožna opora 1 par-Opora za stopala v stoječem položaju
Osno pravilna nastavitev z vrtljivim sklepom
Dodatna podpora v stoječem položaju
Širina x dolžina plošče za noge 300 x 300 mm
Nastavljiva dolžina :430-735 mm
Komplet:1
Material podloge: SFC
Lahko se namesti na stransko tirnico
Ročke za ergonomsko premikanje op plošče – Potisne ročke
Udobno premikanje operacijskih miz
Ročaj s plastičnim pokrovom (2 par)
DODATNI SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO ZA POTREBE KIRURGIJE
Stranska podpora - Možnosti nastavitve višine in dolžine
nastavljiva v vodoravni smeri 360°
Širina x višina: 90 x 340 mm
Dolžina: 280 - 380 mm
Vključena standardna objemka
Blazina za stransko podporo – kvadrat – Prilagodljivo nameščanje blazinice - Blazinico je mogoče obračati na adapterju
Širina x dolžina blazinice: 85 x 85 mm
Blazina za stransko podporo – pravokotna- - Prilagodljivo nameščanje blazinice - Blazinico je mogoče obračati na adapterju
Širina x dolžina blazinice: 120 x 170 mm
Blazina (tunel) – Za namestitev in postavitev bolnikove noge, zlasti v bočnem položaju.
Širina x višina x dolžina: 400 x 220 x 650 mm
Dodatek za razširitev op plošče – Razširitev širine mize, dolga
- Dobra porazdelitev tlaka zaradi zaradi oblazinjenja
- S stransko tirnico za pritrditev dodatne opreme
Širina x dolžina: vsaj 100 x 300 mm
Vključno: komplet 2 kos
Vgrajena pritrdilna sponka
Razširitev širine mize, kratka
Dobra porazdelitev tlaka zaradi zaradi oblazinjenja
S stransko tirnico za pritrditev dodatne opreme
Širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm
Vključno: komplet 2 kos
Vgrajena pritrdilna sponka
Zaščita za roko – Zaščita za roke
- Zaščita za roke za nameščanje in pritrjevanje bolnikove roke
- Robustna zaščita iz nerjavnega jekla za zaščito roke
- Razbremeni hrbtne mišice kirurga/operaterja in omogoča, da se kirurg nasloni nanjo (3 kos)
Blazina za glavo - nagnjen naslon za glavo
- Za odrasle
- Za podporo, pozicioniranje in zaščito glave v ležečem položaju
- Stranski izrezi nudijo prostor za prezračevalne cevi (2 kos)
STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA IN VIŠINE
Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam
Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°, nastavitev višine 570 mm do 740 mm
Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo
OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter. Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije
Premikanje transporterja v vseh smereh
Centralni zavorni sistem za kolesa
Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa
Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja)
Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
1.02 | Dvoročni anestezijski stropni stativ z višinsko nastavljivo ročico | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompletna dobava in montaža
OPIS:
Anestezijski dvoročni stropni stativ:
1. roka dolžine 1.250 mm;
2. roka, višinsko nastavljiva, dolžine 1.000 mm, električno višinsko nastavljiva za 600 mm +/- 25 mm za namestitev anestezijskega aparata;
v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri;
z dvojnim, elektromagnetnim in frikcijskim zavornim sistemom;
obremenitev (neto nosilnost) najmanj 180 kg, korpus dolžine 1.250 mm s priključki, za namestitev polic, predalov in druge opreme;
Opremljenost s priključki:
20 x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala in LED signalno lučko;
vtičnice za šibki tok (2 x dvojni RJ45/UTP)
medicinski plini: 2 x O2, 2 x Kz5, 1 x N2O, 2x Vac, 1 x odses narkoznih plinov, 1x Air motor
Dodatna oprema:
ročki s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev
nosilec / ročica za namestitev monitorja z VESA apapterjem
dvoročni nosilec za namestitev infuzijskih črpalk s štirimi obešali za infuzijske vrečke;
2 x polica velikosti 630 x 480 mm
1 x polica velikosti 630 x 480 mm s stikali za upravljanje zavor in višinsko nastavljanje z dvema predaloma in stranskima tirnicama;
Monitor za nadzor življenskih funkciji, nameščen na ročici z VESA adapterjem (splošne in tehnične lastnosti po postavki H1. 54):
velikost ekrana (diagonala) vsaj 300 mm, barvni TFT, občutljiv na dotik;
EKG, SpO2, NiBP, RESP, Temperatura;
vgrajena baterija za delovanje do 5 ur;
potreben pribor, kabli in senzorji;
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
1.03 | LED kirurške luči z nastavljivo barvno temperaturo | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojne luči (glavna in satelitska)
Stropno nameščene dvojne LED kirurške luči
Stropni nosilec
Stropno nameščen nosilni sistem mora imeti zunanji horizontalni polmer delovanja luči med 1800 mm in 1970 mm in biti sestavljen iz:
1 komplet za pritrditev na beton, posebej zasnovan tako, da se prilega višini plenuma (razdalja med stropom in spuščenim stropom).
1 trojna osrednja os s 3 vrtljivimi rokami dolžine 750 mm, 900 mm in 1050 +/-5%,s prostim vrtenjem za 360°.
3 vzmetni roki, nastavljivi po višini, z dolžino 920, +/-5% mm in prostim vrtenjem za 360°.
prostor za vgradnjo kamere
Specifikacije glavne LED luči:
Opomba: Ponudnik bo zagotovill zmogljivost in značilnosti kirurške luči, ter predložil poročilo o preskusu v skladu s standardom ISO EN 60601-2-41
Tehnične specifikacije :
Intenzivnost svetlobe na razdalji 1 meter: 160.000 luksov z toleranco -10% max.
Nastavljiva barvna temperatura: od 3500 K do 5000 K s toleranco +/-10% max.
Elektronska nastavitev premera osvetljenega polja brez mehanskega premikanja.
Osvetljenost okolja 3000 luksov za endoskopijo oz. ENDO osvetlitev
Indeks barvnega upodabljanja Ra(2) nad 95.
Indeks barvnega upodabljanja R9(2) nad 95.
Osvetljeno polje (d50) 10-14cm cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Osvetljeno polje (d10) 16-25 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Globina polja (L1+L2) najmanj 70 cm pri 60 % Ec.
Življenjska doba LED najmanj 55.000 ur.
Optimalno redčenje senc pri votlinah in maskah, ki zagotavlja maksimalno osvetlitev globokih votlin, za katero so značilni naslednji parametri (3):
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama.
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko + 1 cevjo.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama + 1 cevjo.
Največje razmerje energetske učinkovitosti / največja raven osvetlitve pod do 4,01mW/m²xlux.
Več kot 30 LED diod.
sistem upravljanja LED, ki ohranja konstantno raven osvetlitve skozi celotno življenjsko dobo razsvetljave (integrirani nadzorni sistem).
Neposreden nadzor s strani sterilnega osebja.
Raven osvetlitve na najmanj 5 nivojih.
Barvna temperatura na vsaj 3 nivojih.
Nastavitev ostrenja osvetljenega mesta
(1) Barvna temperatura se mora med glavno kupolo in satelitsko kupolo samodejno sinhronizirati
(2) Vrednosti Ra in R9 pri vrednostih 160 000 luksov in pri 3500 K
(3) Meritve se izvedejo na majhnih in širokih poljih.
Specifikacije satelitske LED luči:
Opomba: Ponudnik bo dokazal zmogljivost in značilnosti kirurške luči s tehničnim poročilom ki mora biti v skladu z ISO EN 60601-2-41
Tehnične specifikacije :
Intenzivnost svetlobe na razdalji 1 meter: 160.000 luksov z toleranco -10% max.
Nastavljiva barvna temperatura: od 3500 K do 5000 K s toleranco +/-10% max.
Elektronska nastavitev premera osvetljenega polja brez mehanskega premikanja.
Osvetljenost okolja 3000 luksov za endoskopijo oz. ENDO osvetlitev
Indeks barvnega upodabljanja Ra(2) nad 95.
Indeks barvnega upodabljanja R9(2) nad 95.
Osvetljeno polje (d50) 10-14cm cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Osvetljeno polje (d10) 16-25 cm ob ohranjanju jakosti svetlobe 160.000 luksov.
Globina polja (L1+L2) najmanj 70 cm pri 60 % Ec.
Življenjska doba LED najmanj 55.000 ur.
Optimalno redčenje senc pri votlinah in maskah, ki zagotavlja maksimalno osvetlitev globokih votlin, za katero so značilni naslednji parametri (3):
najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama.
Najmanj 60 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 1 masko + 1 cevjo.
Najmanj 70 000 luksov preostale osrednje osvetlitve z 2 maskama + 1 cevjo.
Največje razmerje energetske učinkovitosti / največja raven osvetlitve pod do 4,01mW/m²xlux.
Več kot 30 LED diod.
sistem upravljanja LED, ki ohranja konstantno raven osvetlitve skozi celotno življenjsko dobo razsvetljave (integrirani nadzorni sistem).
Neposreden nadzor s strani sterilnega osebja.
Raven osvetlitve na najmanj 5 nivojih.
Barvna temperatura na vsaj 3 nivojih.
Nastavitev ostrenja osvetljenega mesta
(1) Barvna temperatura se mora med glavno kupolo in satelitsko kupolo samodejno sinhronizirati
(2) Vrednosti Ra in R9 pri vrednostih 160 000 luksov in pri 3500 K
(3) Meritve se izvedejo na majhnih in širokih poljih.
Video priprava za namestitev « plug & play » HD kamere.
Rezervno napajanje za vsaj 1 uro delovanja, ki vključuje:
1 glavni preklopni napajalnik,
1 podporni elektronski sistem za preklop v rezervni način (ne zaskočni rele),
1 komplet svinčenih baterij, ki zagotavljajo 1-urno samostojno varnostno delovanje.
1.04 | MONITOR 4K/3D - velikost diagonale 32'' | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnične specifikacije :
Stativ za monitor, vpet na stropno konstrukcijo
Raven ekran diagonale 32'',LED tehnologije
Zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840 x 2160 pixlov
Prikaz slike v razmerju 16:9
Možnost predvajanja dveh »full« HD slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP)
Osvetlitev najmanj 700 cd/m2
Kontrast najmanj 1000:1
Kot gledanje 178°
Odzivni čas največ 12 ms
Video vhodi: 1 × Display Port 1.2., 2x 12G-SDI, 1X DVI-D, 1X RS232C, 1X HDMI 2.0, 1X HDMI 1.4b, 1X USB Mini B., 1x USB Micro AB.
Video izhodi: 1X DVI-D, 1X 12G-SDI.
Barvni prostor: BT.2020
Prikazane barve: 10bit (SDI): 1.07bn; 8bit:16.77m
Barvni razpon: 149% BT.709
Razmik pixlov: 0.1845 mm
Menijske tipka na sprednji strani monitorja za osnovne nastavitve
Omogoča način delovanja varčevanja z energijo
Omogoča naj dezinfekcijo z brisanjem
Teža naj ne presega 12,5 kg
Vodna zaščita: IPX5
Certificiran za medicinske namene (MDD)
Komplet naj vsenuje:
monitor
priključitveni napajalni kabel (1 kos)
omrežni kabli (3 kos)
polarizacijska 3D očala (3 kos)
Namestitev monitorja:
Ponudnik mora zagotoviti namestitev monitorjev (4K/3D ) na stropnem stativu KIRURŠKE luči, ki je centralno vpet. Dvojna roka za monitor, nosilnost roke more ustrezati ponujenim monitorjem.
Zahteve: opisano zgoraj pri KIRURŠKI luči
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
1.05 | PROCESOR KAMERE | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnične specifikacije :
procesor mora zagotavljati polno 4K-UHD kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840 x 2160 točk
omogoča prikaz slike v 4K tehnologiji ob priključitvi ustreznega modula
2 × digitalni zoom
prikaz slike v razmerju 16:9
možnost rotacije slike za 180°
možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike
omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer
omogoča reprodukcijo slike v vseh tehnologijah – FULL HD, 4K, 3D
omogoča naj priključitev 3D video teleskopov
funkcija enakomerne osvetlitve celotne endoskopske slike in izboljšanega kontrasta slike
omogoča naj algoritemsko spreminjanje barvnega spektra za boljšo diagnostiko
možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo povezovalnega kabla
omogoča naj avtomatsko prilagoditev jakosti svetlobe ob približevanju tkivu
vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko dodatne tipkovnice
funkcija nastavitve testa beline
vnos podatkov o pacientih preko tipkovnice
simultano predvajanje dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side), iz istega digitalnega vira ob standardnem pogledu in ostalih pogledih s pomočjo spreminjanja
barvnega spektra, za izboljšano diagnostiko patologije oziroma prepoznave patoloških sprememb
proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere
USB vhod za shranjevanje FULL HD slike v JPEG formatu in FULL HD video materiala v MPEG4 formatu.
možnost do osebnih 20 nastavitev
barvni prostor BT.2020 in BT.709
Video izhodi: vsaj 1 × 3G-SDI , vsaj 1 × DVI-D, 2 x Display port 1.2
Video vhod: za priključitev treh različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 × USB
certificiran za medicinske namene (MDD)
Kompozicija slike:
Slika v sliki (PIP) / Slika ob sliki (PAP)
V lokalni nadzorni center mora biti integriran video sistem; zahtevani funkciji Slika v sliki (PIP)/ Slika ob sliki (PAP), ki omogoča hkratni prikaz 2 različnih video slik na enem ravnem zaslonu.
Omogoča sprejem signala visoke ločljivosti iz katerega koli od video virov operacijske sobe, ki oddaja te vrste signalov.
V kompletu dobaviti:
video procesor za priključitev različnih digitalnih modulov z možnostjo dokumentacije
digitalni modul za priklop 4K glave kamere
digitalni modul za priklop full HD glave kamere
digitalni modul za priklop 3D endoskopa/eksoskopa
tipkovnica
potrebni priključni in komunikacijski kabli
USB ključ 32GB
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
1.06 | SISTEM ZA PRIKAZ SLIK IN POSNETKOV | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55“ 4K Monitor
55 palčni UHD monitor. Primeren za integrirane operacijske dvorane, ki uporabljajo 12G-SDI kable za povezavo za upravljanje videa.
Omogočena možnost namestitve v operacijsko dvorano v delovno postajo, vgrajeno v steno (“In-Wall”) s stekleno zaščito. Zagotavlja veliko območje gledanja, posebno pri telekonferencah.
55” UHD LCD monitor mora imeti naslednje video vhode/izhode in lastnosti:
4x HDMI, komponent.
Video/kompozitni Video (3x RCA).
Kompozitni Video (3.5 mm TRRS).
1x komponentni Video (Y/Pb/Pr), vhod(i): hibridni s kompozitnim.
1x Ethernet povezava.
Zmogljivosti Video signala: 4096x2160p(24, 50, 60Hz), 3840x2160p(24, 25, 30, 50, 60Hz), 1080p(30, 50, 60Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60Hz), 720p(30, 50, 60Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i.
4K 60P kakovost formata: do 18Gbps:4K 60p 4:4:4(8bit), 4:2:2(8,10,12bit), 4:2:0(8,10bit) HDR vključno za HDMI 1/2/3/4.
Prikazovalnik mora imeti tudi naslednje optične specifikacije:
Vidno območje (diagonala): 55”
Razmerje prikaza slike: 16:9
Resolucija: 3840 x 2160@60Hz
Osvetlitev: 560 cd/m²
Kontrast: najmanj 5,000:1
Dinamično kontrastno razmerje: več kot 1 million
Kot gledanja (desno/levo/gor/dol): 178° (89/89/89/89)
Odzivni čas (ms): največ 6 ms
Tehnične specifikacije:
Poraba energije (med delovanjem): 109 W
Poraba energije (v pripravljenosti): 0,5 W
Zunanje napajanje: 100 - 240 VAC, 2.5 A, 50/60 Hz; 19,5 VDC, 10.26 A
Čas delovanja: 24/7
VESA® razmik lukenj kompat.: 300 x 300 mm
Dimenzije v mm (Š x V x G): 1228 x 707 x 60
Teža v kg: največ 17
Monitor mora izpolnjevati najvišje varnostne standarde:
Spredaj zatesnjena anti-odsevna površina monitorja zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite pred vdorom tekočine.
Membranski gumbi in gladko ohišje zagotavljajo zaščito pred vstopom tujkov in s tem pred kontaminacijo.
Zahteve za namestitev
"Modul za Monitor" je zasnovan za namestitev 55-palčnega monitorja z velikim zaslonom.
Mere modula za monitor:
Širina: 1700 mm,
Največja višina: 930 mm,
Izstop v steno: 100 mm,
Prazna teža: 45 kg,
Teža: max. 95 kg,
Poraba energije: max. 270 W,
Toplotna obremenitev: max. 930 BTU/h3.
modul za monitor mora zagotavljati enostaven dostop za servis. V ta namen je treba upoštevati naslednja razmika:
Stranski odmik (obe strani): 125 mm,
Razdalja, ki sega v OP : 1000 mm
zagotovljen mora biti dostop pooblaščenega serviserja are tehnika, ki lahko samostojno odpre in zapre modul za monitor za namene servisa.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | 6. leto | 7. leto
SKUPAJ: MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP 1_V_TEH DOK IN STORITVE
Oznaka | Opis postavke | mere | Količina | Cena/enoto | Skupaj (kol. x cena)
V.1/ | PROJEKTANTSKI NADZOR
1 | Podrobna navodila za izvedbo teh pogodbenih obveznosti so navedena v projektni nalogi tega razpisa.
|  | kpl | 1 |  | 0
V.1/ | SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
V.2/ | PZI DOKUMENTACIJA
1 | Kompletna izdelava PZI projektne dokumentacije. Projektno dokumentacijo lahko izdeluje le projektantska organizacija, ki v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje ustrezne pogoje za to dejavnost. Posamezne vrste načrtov glede na posamezno stroko lahko izdeluje le posameznik - odgovorni projektant, ki v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje ustrezne pogoje za to dejavnost in je vpisan v ustrezni imenik zbornice za projektiranje zahtevnih objektov. Izdelovanje celotne projektne dokumentacije vodi in usklajuje vodja projekta, ki v skladu z veljavno zakonodajo izpolnjuje ustrezne pogoje za to dejavnost in je vpisan v ustrezni imenik zbornice za projektiranje zahtevnih objektov.
Pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije mora projektantska organizacija izdelati Posnetek obstoječega stanja.
Podrobna navodila in obseg za izvedbo teh pogodbenih obveznosti so navedena v projektni nalogi tega razpisa.
Pred pričetkom del je potrebna potrditev PZI dokumentacije s strani investitorja
|  | kpl | 1 |  | 0
V.2/ | SKUPAJ PZI DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
V.3/ | PID DOKUMENTACIJA
1 | Podrobna navodila za izvedbo teh pogodbenih obveznosti so navedena v projektni nalogi tega razpisa.
|  | kpl | 1 |  | 0
V.3/ | SKUPAJ PID DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
VI.4/ | ELABORATI, IZKAZI,..
1 | predhodno Poročilo/Mnenje o pregledu prostorov in radioloških pogojev s strani pooblaščene organizacije z akreditiranimi postopki meritev s strani slovenske akreditacije. Predlog zaščite prostorov, kjer bodo nameščene rentgenske naprave (pasivna in aktivna zaščita prostorov pred ionizirajočim sevanjem) Predlog zaščite se izdela v fazi PZI na osnovi dejansko ponujene diagnostične naprave. | kpl | 1 |  | 0
2 | Kompletna izdelava Elaborata zaščite pred sevanjem; vključno s pregledom, meritvami in končno poročilo za izvedeno stanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Kompletna izdelava Elaborata varstva pri delu.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Kompletna izdelava Izkaza požarne varnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Varnostni načrt z načrtom organizacije gradbišča in opisom ureditve gradbišča, pisni sporazum….. | kpl | 1 |  | 0
V.4/ | SKUPAJ ELABORATI, IZKAZI,.. |  |  |  | 0
V.5/ | DOZ - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA
1 | Podrobna navodila za izvedbo teh pogodbenih obveznosti so navedena v projektni nalogi tega razpisa.
|  | kpl | 1 |  | 0
V.5/ | SKUPAJ DOZ - DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA |  |  |  | 0
V.6/ | NOV - NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA , TEHNOLOGIJE , OPREME IN INŠTALACIJSKIH SISTEMOV
1 | Podrobna navodila za izvedbo teh pogodbenih obveznosti so navedena v projektni nalogi tega razpisa.
|  | kpl | 1 |  | 0
V.6/ | SKUPAJ NOV - NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA , TEHNOLOGIJE , OPREME IN INŠTALACIJSKIH SISTEMOV |  |  |  | 0
V.7/ | VIZUALNE KOMUNIKACIJE
1 | Podrobna navodila za izvedbo teh pogodbenih obveznosti so navedena v projektni nalogi tega razpisa.
|  | kpl | 1 |  | 0
V.7/ | SKUPAJ VIZUALNE KOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN STORITVE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## SKLOP 2_SKUPNA REKAPITULACIJA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
INVESTITOR/NAROČNIK/UPORABNIK |  | SB Celje Oblakova ulica 5 3000 Celje
OBJEKT /LOKACIJA: |  | SBC - OBSTOJEČ OP BLOK V CENTRALNEM OBJEKTU BOLNIŠNICE UREDITEV NOVE OPERACIJSKE DVORANE - OP 8
OBR. 4/1-2 - Obrazec podrobni ponudbeni predracun
KRAJ IN DATUM:
SKUPNA REKAPITULACIJA
2. | MEDICINSKA OPREMA |  |  | 0
INVESTICIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | Davek na dodano vrednost (DDV) | 22% | 0
INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
7. LETNO VZDRŽEVANJE
1 | Vzdrževalna dela za 1. leto |  |  | 0
2 | Vzdrževalna dela za 2. leto |  |  | 0
3 | Vzdrževalna dela za 3. leto |  |  | 0
4 | Vzdrževalna dela za 4. leto |  |  | 0
5 | Vzdrževalna dela za 5. leto |  |  | 0
6 | Vzdrževalna dela za 6. leto |  |  | 0
7 | Vzdrževalna dela za 7. leto |  |  | 0
SKUPAJ 7. LETNO VZDRŽEVANJE: |  |  |  | 0
|  | Davek na dodano vrednost (DDV) | 22% | 0
SKUPAJ 7. LETNO VZDRŽEVANJE Z DDV: |  |  |  | 0
| POTROŠNI MATERIAL |  |  | 0
INVESTICIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | Davek na dodano vrednost (DDV) | 22%
SKUPAJ POTROŠNI MATERIAL Z DDV: |  |  |  | 0

## SKLOP 2_2_REK_MEDICINSKA OPREMA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
SBC - OP 8 - MEDICINSKA OPREMA
REKAPITULACIJA - OPREMA
2 | MEDICINSKA OPREMA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
OPOMBA:
VSE PONUJENE CENE VSEBUJEJO DOBAVO IN VSE MANIPULATIVNE STROŠKE

## SKLOP 2_MEDICINSKA OPREMA
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV | Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | Vzdrževalna dela za 1. leto | Vzdrževalna dela za 2. leto | Vzdrževalna dela za 3. leto | Vzdrževalna dela za 4. leto | Vzdrževalna dela za 5. leto | Vzdrževalna dela za 6. leto | Vzdrževalna dela za 7. leto
2 | MEDICINSKA OPREMA
| Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom. | [5 empty] | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 €
2.01 | Sistem za nadzor relaksacije bolnika | kom | 1 |  | 0 | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
merjenje tof-a preko manšete
2.02 | Monitor vitalnih funkcij | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
monitoring za nadzor vitalnih funkcij naj bo sestavljen iz delovne postaje in transportnega monitorja;
monitor naj omogoča kontinuiran nadzor, beleženje podatkov in parametrov med celotnim procesom obravnave pacienta;
transportni monitor mora omogočati merjenje EKG, NiBP, iBP, SPO2;
monitor naj prenese energijo, ki jo oddaja defibrilator, brez okvar, v skladu z IEC 60601-1;
ničelne nastavitve pritiska naj bodo možne tako na monitorju kot tudi na transportnem monitorju;
monitor in transportni monitor naj zagotavljata neinvazivno spremljanje krvnega tlaka za odrasle, otroke in novorojenčke;
monitor naj ima barvni LCD TFT zaslon s širokim vidnim kotom in zaslonom aktivnim na dotik, z diagonalo najmanj 17";
monitor mora imeti prilagodljivo osvetljenost zaslona;
monitor mora meriti globino anestezije, nevromuskulano transmisijo in bolečino;
Transportni monitor mora omogočati:
EKG/ respiracija;
pulzna oksimetrija SPO2;
neinvazivno merjenje krvnega tlaka NiBP;
invazivno merjenje krvnega tlaka iBP;
merjenje telesne temperature T;
s preglednim TFT zaslonom, upravljanje na dotik, velikosti vsaj 6";
teža (vključno z baterijo) ne sme biti ne več kot 1,5 kg ±10%);
odporen na udarce, zaščiten pred vdorom vode vsaj IPX4;
omogočeno naj bo najmanj 3-urno baterijsko delovanje za potrebe transporta;
prikazovati mora vsaj 3 krivulje v realnem času in velike številke z alarmnimi mejami;
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
2.03 | OP stol nastavljiv po višini | kom | 10 |  | 0
Nastavitev višine od 560 do 790 mm.
Nastavitev višine preko nožnega obroča.
Pet krako podnožje z odbojnim obročem in antistatičnimi dvojnimi kolesi fi 50 mm.
Avtomatska blokada koles, kadar stol ni obtežen.
Sedalni del okrogle oblike fi 400 mm z antistatičnim črnim oblazinjenjem debeline 100 mm.
Varna delovna obremenitev 135 kg.
2.04 | Inštrumentarska mizica (mala in velika) | kom | 2 |  | 0
mizica instrumentarna, na kolesih z zavorami, dim: 70x120x95 cm (+-10%), z dvema snemljivima policama in dvignjenim robom, nosilnost police 40 kg (+-10%) ter dimenzij 90x120x95 cm (+ /-10%), opis enaki kot pri mali mali mizici
2.05 | Inštrumentarska mizica, konzolna, v dveh nivojih | kom | 2 |  | 0
voziček za instrumente, na kolesih z zavorami, dim. 90x60x85 cm (+-10%), iz nerjavečega jekla, police kot plitko korito, kolesa z zavoro, nosilnost police cca. 40 kg (+-10%) iz nerjaveče pločevine, odporno na kisline..elektroprevodena
2.06 | Inštrumentarska mizica, mobilna hidravlična konzolna | kom | 2 |  | 0
mizica instrumentarna, hidravlična, konzolna (mayo, dim: 60x40x80-120 cm +-10%), s snemljivim in vrtljivim pladnjem, iz nerjaveče pločevine, odporno na kisline, elektroprevodna
2.07 | OP stol dvižen z naslonom | kom | 3 |  | 0
Ogrodje stola izdelano iz kvalitetnega, nerjavečega materiala, kar omogoča
enostavno čiščenje z razkužili. Pet-krako podnožje postavljeno na 5 dvojnih koles iz
PU premera med 60-70mm. Kolesa opremljena s centralno zavoro, ki se upravlja z
nogo. Nastavitev višine stola je teleskopsko in se upravlja z nogo, nastavitev višine
vsaj med 480 – 680mm. Možna nastavitev hrbtišča (pomik gor/dol) vsaj 100mm,
podpora lordoze. Sedišče ergonomsko oblikovano, dimenzij 460x420mm, komfortno
oblazinjeno debeline vsaj 60mm. Nosilnost 120kg +/-10%.
2.08 | Prevozno vedro iz nerjaveče pločevine za odpadke | kom | 1 |  | 0
prevozno vedro, obroč in vedro iz nerjavne pločevine vedro kapacitete 15l, višina držala 80 cm, nosilnost 25 kg, (toleranca +/-10%)
2.09 | Stojalo z eno posodo/mobilno | kom | 1 |  | 0
stojalo s posodo, mobilno, iz nerjavečega jekla, kapaciteta posode vsaj 6l, nosilnost stojala 10kg (toleranca +/-10%)
2.1 | Stopničke, enovišinske | kom | 2 |  | 0
OP stopnice, enovišinske 22 cm, nedrseče, elektroprevodna, (toleranca +/-10%)
2.11 | Voziček z vrečo za čiste smeti (op) | kom | 1 |  | 0
voziček z vrečo za odpadke, mobilni, iz nerjveče pločevine s platičnim pokrovom, kapacitete vreč 60l, nosilnosti 25 kg (toleranca +/-10%)
2.12 | Kombiniran voziček z ločevanjem kontaminiranih odpadkov in nečistega perila | kom | 1 |  | 0
voziček z vrečo za infektivne odpadke, ogrodje iz nerjavečega jekla,maksimalna nosilnost 25 kg, vedro kapacitete 15 kg, (nosilnost in kapaciteta +/-10%)
2.13 | Grelec tekočin | kom | 1 |  | 0 | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
stojalo z električnim grelcem, mobilno, s posodo, iz nerjavečega jekla, temperatura nastavljiva v meji med 35 in 60°C z varnostnim termostatom, temp. vidna na displaju, stojalo nastavljivo v mejah med 1000 in 1300 mm (+/-10%), nosinost 10 kg (+-10%), kapaciteta posode 4-5l
2.14 | 4-5 nivojski voziček iz nerjavečegam jekla | kom | 1 |  | 0
iz nerjaveče pločevine, s kolesi dimenzije vsaj 125 mm, s potisnim ročajem, velikost dimenzije 80x50x50 cm
2.15 | Grelec krvnih komponent | kom | 1 |  | 0 | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
omogoča gretje krvi in plazme v vodni kopeli, nadzor temparature na ekrtanu z izbiro programa glede na komponento
2.16 | Bolniška postelja | kom | 1 |  | 0
Tehnične zahteve za konstrukcijo, ležišče postelje
Električna bolniška postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve.
Postelja ne sme imeti žične ali lesene podlage za posteljne vložke.
Dolžina ležišča postelje (vzmetnice) najmanj 200 cm, in ga je možno podaljšati.
Širina ležišča (vzmetnice) najmanj 84 cm oz. največ 92 cm.
Zunanja dimenzija širina postelje maksimalno 105 cm (vključno z posteljnimi ograjicami ter odbojniki).
Dovoljena delovna obremenitev postelje najmanj 220 kg.
Hrbtni del plošče se pri dvigovanju oddaljuje, razmik zmanjša pritisk na ledveni del, kar preprečuje drsenje pacienta pri dvigovanju hrbtne plošče. Avtoregresija.
Konstrukcija mora omogočati, da se pri spremembi naklona ležišča (trednelenburg, antitredelenburg in vzglavja), vzglavna ter vznožna stranica ne premikata, da sta fiksni.
Tehnične zahteve za posteljne stranice
Vzglavna in vznožna stranica morata biti v zgornjem delu na ob straneh zaobljeni. Stranici morata biti stabilni in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve.
Vznožna stranica mora omogočati namestitev temperaturne table velikosti A3 (mape za bolnikovo dokumentacijo). Max debelina stranice na mestu za temperaturno tablico 3,5 cm.
Plastificirano polnilo vzglavne in vznožne stranice mora biti gladko brez zarez.
Vznožna stranica mora imeti tudi možnost enostavne postavitve v odlagalno polico ali dodatno izvlečno polico, ki prevzame funkcijo odlagalne police.
Stranici morata biti ob sprostitvi mehanizma enostavno odstranljivi ter trdno fiksirani.
Postelja mora imeti odbojnike na vseh štirih vogalih, ki jo ščitijo pred udarci s sprednje in bočne strani .
Tehnične zahteve za kolesa
Postelja naj bo opremljena s štirimi kolesi Ø 150 mm.
Mehanizem koles mora zagotavljati vodljivost postelje, možnost usmerjanja koles v smeri vožnje.
Postelja mora imeti centralni zavorni sistemom na vsa štiri kolesa. Sistem blokiranja koles mora biti zanesljiv in lahko dostopen na nožnem delu postelje.
Guma na kolesih ne sme puščati sledi na tleh.
Tehnične zahteve za posteljne ograjice
Štiridelne posteljne ograjice, ustrezne standardu EN 60601-2-52.
Posteljne ograjice, ki se neodvisno dvigujejo ali spuščajo in jih je možno enostavno spustiti. Spuščati se morajo nadzorovano in enakomerno s pomočjo plinskega cilindra. Ograjice pri spuščanju ne padejo prosto in se ne dotikajo tal.
Ograjice pri spuščanju ne smejo bistveno povečati širine postelje.
Komande integrirane v vzglavnem delu obeh posteljnih ograjic. Omogočati morajo manipulacijo z zunanje ter notranje strani.
Posteljne ograjice morajo biti stabilne in iz materiala, ki dopušča dnevne obremenitve.
Tehnične zahteve za upravljanje bolniške postelje
Električna bolniška postelja.
Postelja mora imeti baterijo za rezervno napajanje, ki avtomatsko prevzame električno funkcijo v primeru transporta oz. izpada električnega toka. Polnjenje baterije mora biti avtomatsko, ko je postelja priključena na omrežje, kar je razvidno na komandni plošči. Maksimalno polna baterija mora zagotavljati upravljanje vseh funkcij namestitve ter transporta postelje za vsaj 16 ur.
Postelja mora omogočati električno nastavitev vsaj naslednjih položajev: 1. nastavitev višine postelje 2. nastavitev vzglavnega oz. hrbtnega dela ležišča 3. nastavitev kolenskega dela, 4. nastavitev trendeleburg položaja 5. nastavitev antitrendeleburg položaja.
Namestitev vzglavnega dela, antitrendeleburg ter trendelenburg položaja ležišča v stopinjah.
Postelja mora imeti možnost nastavitve v CPR položaj z enim manevrom. Ročici za hitri spust postelje morata biti na obeh straneh postelje.
Električne nastavitve se izvajajo s pomočjo komand integriranih v zunanji in notranji strani obeh posteljnih ograjic ter centralne komandne plošče, ki je nameščena na vznožju postelje.
Postelja mora imeti varnostna stikala za zaklepanje komand.
Tehnične zahteve za posteljne dodatke
Infuzijsko stojalo je zavito pod kotom. Je iz inox nerjavečega materiala, z možnostjo nastavitve višine ter štirimi nosilci, ki se ne snemajo. Možnost enostavne namestitve infuzijskega stojala na vzglavnem in vznožnem delu postelje.
Postelja mora imeti posteljni trapez. Trak na katerega je nameščen nosilec mora biti iz materialov, ki omogoča mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
Šinski nosilec za obešanje dodatkov kot. npr. urinska vrečka. Nameščen mora biti na obeh straneh postelje in sicer približno na sredini zunanjega dela ogrodja postelje in biti mora enostavno dostopen.
Posteljni vložek mora biti enodelen, prilagojen na različne položaje postelje. Posteljni vložek mora biti primeren za mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo. Obvezna prevleka iz tkanine kot ecolastik. Višina posteljnega vložka min.14 cm.
Dodatna oprema bolniške postelje je tudi temperaturna tabla:
OPIS:
- format A3
- plastificirana na preklop
- primerna za razkuževanje
- možnost obešanja na posteljo
- vprenjalna sponka za dokumente
- na sprednji strani s prozornim žepkom za nalepke
Tehnične zahteve - ostalo
Vsa oprema mora biti dobavljena hkrati s posteljo.
Postelja mora omogočati suho ter mokro čiščenje s sredstvi za higienizacijo in dezinfekcijo.
Celotni elektro-sistem mora biti vodoodporen, stopnja zaščite celotnega elektro sistema je vsaj IPX4.
Strukturni in gibljivi deli postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100% varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. Ustrezati mora standardu EN 60601-2-52.
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
2.17 | Sistem za gretje infuzijskega sistema | kom | 1 |  | 0
neposredno gretje sistema za infuzijo pri bolniku
2.18 | Stojalo za infuzijske tekočine | kom | 2 |  | 0
na kolesih, iz nerjavečga jekla, omogoča obešanje 4 sistemov. Sistem za dvigovanje in spuščanje na hitro.
2.19 | Anestezijski voziček | kom | 1 |  | 0
Dimenzije 600 x 1010 x 560 mm (š x v x g)
Predali z vrha: 2 po celotni dolžini višine 72 mm, 8 predalov v dveh stolpih. Po štirje dimenzije 295 x 147 mm.
Zgornja dva predala s centralnim zaklepanjem in vložnim razdelilnikom v enem kosu
Delovna površina obdana s tristransko galerijo
Na desni strani šina s košem na kolensko odpiranje kapacitete 20 L
Na levi strani šina z žično košaro iz nerjavečega jekla dimenzije 575 x 280 x 260 mm. Cevni nosilec za nosilec za tri škatle rokavic, ki je nastavljiv po širini. Na šini nosilec za razkužila z dozatorjem.
Na hrbtni strani sistem cevnih nosilcev s po višini nastavljivo polico z robom dimenzije 450 x 300 mm, dispenzerjem z dvema vrstama predalčkov. V zgornji vrsti pet manjših predalov, spodaj trije manjši.
2.2 | Voziček iz nerjavečega jekla | kom | 1 |  | 0
servirni voziček , z dvema policama iz nerjavečega jekla, in ročico za transport.
2.21 | Baterijska Led luč ta pripravo zdravil | kom | 1 |  | 0
Led luč, za namestitev na anestezijski voziček, za pripravo zdravil v temi (mikroskop). Mora biti na baterijo zardi premika vozička znotraj op.
2.22 | ASPIRATOR - vlek 55 l | kom | 2 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opis:
Močna kirurška sukcijska naprava /aspirator
Hitrost pretoka zraka vsaj 55 litrov na minuto ki vedno zagotavlja prost pogled v operacijskem polju.
Delovanje skoraj brez hrupa; nizek šum delovanja ne vpliva na koncentracijo v OP (max 39 dB).
Enostavno rokovanje, z neomejeno stopenj prilagodljivosti moči vakuuma.
Podpirati mora sisteme posod in vrečk za enkratno uporabo.
Zanesljiv: visoka tehnologija, brez nevarnosti okvare.
Priključki morajo biti prilagojeni določeni namembnosti, kar izključuje možnost priklopa napačnih priključkov.
Enostavna, hitra in temeljita ponovna obdelava ter čiščenje.
Hiter zagon naprave.
Naprava mora biti mobilna; vsaj 4 kolesa, vsaj 2 kolesi morata imeti zavore.
Naprava certificirana za uporabo v medicinske namene.
Tehnične zahteve:
Sukcijska kapaciteta: vsaj 55 l/minuto
Moč vakuuma: 98 kPA oziroma 980 mbar
Razpon kontrle vakuuma: 0 do 980 mbar
Način nadzora: kontinuiran
Voltaža: 230 V, 50/60 Hz
Maksimalne dimenzije aparata (višina x širina x dolžina): 950 x 500 x 400
Teža: do 25 kilogramov
Maksimalna glasnost med delovanjem: 39 dB(A)
Set vključuje:
Močna kirurška sukcijska naprava/aspirator z vgrajeno tirnico
Varnostna posoda z 250 ml volumna z integiranim antibakterijskim filtrom, varnostno hidrofobno zaporo, ki preprečuje prelivanje in adapterje za različne posege.
Dve posodi za večkratno uporabo Medela, volumna 2,5 litra, za uporabo z aspiracijskimi vrečami za enkratno uporabo. Vsebuje vse potrebno za montažo na tirnico.
2.23 | KIRURŠKI NOŽ 300W | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VISOKOFREKVENČNA ELEKTROKIRURŠKA ENOTA
Univerzalen aparat za rezanje in koagulacijo pri klasičnih in endoskopskih posegih
Minimalne zahteve:
Naprava mora imeti vsaj 9 inčen barvni zaslon na dotik, ki omogoča preprosto uporabo. Zaslon mora biti zaščiten z varnostnim steklom.
Zaslon se zaradi varnostih razlogov samodejno zaklene. Uporabnik lahko nastavitev preprosto uredi/odklene.
Imeti mora priklop za vsaj: 1 unipolarno in 1 bipolarno napravo; 1 nevtralna elektroda; 2 nožni stopalki.
Naprava mora imeti možnost istočasnega priključitve dveh instrumentov za operacije. Možna mora biti hkratna uporaba dveh instrumentov (1 unipolaren, 1 bipolaren) ter dveh stopalk.
Omogočati mora, da uporabnik shrani vsaj 300 procedur; shrani se ime in parametri procedure.
Vsaj 20 prednastavljenih procedur.
USB - servisni port, ki omogoča posodobitve ter nadgradnje programske opreme in dodatne funkcionalnosti.
CF vtičnica za priklop; za največjo varnost pacientov in uporabnika.
Stalna kontrola kontaktne površine nevtralne elektrode med unipolarno uporabo.
Možnost zamenjave aktivne vtičnice z ohranitivijo sterlinosti (s stopalko).
Možnost spremembe načina dela in nastavitev z ohranitivijo sterilnosti (s stopalko).
Aktivacija naprave mogoča preko stopalke ali ročnika z integriranimi tipkami.
Samotestiranje vseh relevantnih parametrov in funkcionalnosti za maksimalno varnost pacienta in uporabnika.
Tehnični podatki:
Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
Dimenzije (š,v,g) (max): 447x177x457 mm
Maksimalna poraba energije: 1150Va/ 700 W
Maksimalna teža naprave: 12,5 kg
Tip: IEC 60601-1, CE acc. to MDD.
Razred zaščite: I/CF, medical device of class IIb.
Dodatne zahtevane lastnosti:
Implementirane varnostne kontrole voltaže in loka.
Artro VAP način delovanja
Resekcijski C- rez (C-Cut) in suhi rez (Dry Cut) - intermitentni programi za rezanje-koagulacijo
Vsaj 14 unipolarnih programov za rezanje: Standard, Micro, Suhi (Dry), Resekcijski C-Cut, Argon, Resekcija, SupraLoop, Laparoskopija, Gastro zanke (Gastro Loop počasen, Gastro Loop srednji, Gastro Loop hiter), Gastro nož (Gastro Knife počasen, Gastro Knife srednji, Gastro Knife hiter).
Vsaj 11 unipolarnih koagulacijskih programov: Srednje (Moderate), Prisiljena koagulacija, Prisiljena mešana (Forced mixed), Prisiljeno rezanje (Forced cutting), Sprej (Spray), Argon odrpta, Argon Flex, Argon Flex Pulse, Resekcija, GastroCUT koagulacija, Laparoskopija.
Vsaj 3 bipolarni programi za rezanje: Standard, Artro VAP rezanje, Bipolarni rez s škarjami.
Vsaj 8 bipolarnih koagulacijskih programov: Prijemalke Standard, Prijemalke Standard AUTO, Prijemalke Mikro, Prijemalke prisiljeno (Forceps Forced), Artro VAP koagulacija, Bipolarne škarje - koagulacija, Laparoskopija, RoBi.
Naprava mora vsebovati naslednje varnostne sisteme: avtomatski samotest naprave, nadzor nad delovanjem nevtralne elektrode, EASY sistem ali enakovredno (dinamičen in dvojni, eno in dvo površinski NE), neonatalni način delovanja (z omejitvijo delovanja do 50 vatov pri unipolarnem delovanju), nadzor nad LF/HF pretokom moči, aktivacijski čas, možnost prekinitve delovanja po oziroma med aktivacijo HF.
Unipolarni generator, ki omogoča vsaj 400 vatov visokofrekvenčne napetosti
Omogočati mora natančno nastavitev moči, v razmakih po 1 vat.
Vsaj 9 nastavitev efektov hemostaze pri unipolarnem delovanju.
Bipolarni generator, ki omogoča vsaj 200 vatov visokofrekvenčne napetosti
Bipolarna funkcija avtomatskega zagona.
Komplet mora vsebovati:
HF elektrokirurška naprava
Napajalni kabel
Trinožna stopaika za monopolarno in bipolarno delo
Kabel za nevtralno elektrodo
Nevtralna elektroda za enkrato uporabo (150 kom)
Mono kabel z ročnikom; 3 kos
Bipolarni kabel; 3 kos
Set nastavkov za odprto kirurgijo
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
2.24 | Elektro kirurški radiofrekvenčni generator, z radiofrekvenčnim kirurškim nožem | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kirurški generator:
Nastavitve moči od 20 do 220 vatov (W)
Zaslon na dotik, vključno z uravnavanjem glasnosti
Vsaj štiri nastavitve pomnilnika za uporabniške nastavitve
Priključek za radiofrekvenčni kirurški nož ki:
o uporablja zelo kratke visokofrekvenčne impulze RF energije za indukcijo plazma elektrike vzdolž zunanjega roba zelo tanke, 99,5% izolirane elektrode.
o porabi manj celotne energije in deluje pri nižjih temperaturah (40-170 °).
o pomaga zmanjšati termično poškodbo tkiva in pomaga povečati učinkovitost.
o pri vstavljanju notranjih elektrostimulatorjev zagotavlja večjo varnost in učinkovitost.
Priključek za povratno elektrodo za pacienta
Priključek za radiofrekvenčni koagulator
Hiter zagon z osnovnimi nastavitvami
Istočasno dovajanje RF energije in fiziološke raztopine
Samodejne nastavitve pretoka fiziološke raztopine glede na nastavitev moči
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
2.25 | Intraoperativni ultrazvok za uporabo v nevrokirurgiji | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naprava mora vsebovati:
Visokozmogljiva mobilna digitalna ultrazvočna naprava za uporabo v nevrokirurgiji
Celoten aparat mora biti pomičen (za enostavno premikanje med operacijskimi dvoranami), na vrtljivih kolesih z vgrajeno zavoro
4 aktivne priključke za ultrazvočno sondo
Zaslon in slika - Vsaj 19 palčni barvni LCD zaslon z nastavljivo višino, nagibom in rotacijo - Pokončen zaslon širine 35 cm na fleksibilni ročici z možnostjo nagiba oz. preklopa (za lažje shranjevanje in transport) - Resolucija UZ slike 1024x1280 točk - Oznake na sliki: punkcijske linije - Možnost osebnih nastavitev za različne uporabnike - Samodejna optimizacija slike brez pritiska na gumb za osvetlitev in ostrenje. - Možnosti prikaza: - črno bela slika - B način - M način - barvni prikaz hitrosti toka (barvni Doppler) in spektralni prikaz hitrosti - Trapezoidni prikaz - Harmonski prikaz. - Trojni ( Triplex ) prikaz - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz - Programska oprema za redukcijo šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij - Zrcalna preslikava slike v 2 oseh (gor/dol, levo/desno) - Prikaz dveh različnih načinov pregledovanja (npr. barvni Doppler poleg osnovnega načina) istočasno na dveh ločenih oknih na zaslonu - Povečevanje delov zamrznjene slike ob majhni izgubi kvalitete - Post-procesiranje zajetih slik ( prilagoditev sive in barvne skale, znižanje šuma, povečava) - Pregledovanje 2D slik v »sivi skali" v realnem času - Zajem 2D zamrznjenih slik in 2D video posnetkov
Tipkovnica - Specifične tipke za aplikacije - Bližnjice za funkcije - Funkcionalno grupirane tipke - 8 TGC drsnikov - Osvetlitev ozadja tipk - Vodotesna tipkovnica za čiščenje in brisanje z dezinfekcijskimi sredstvi
Sonda za uporabo v nevrokirurgiji na mestu kraniotomije, kompaktna, kontaktna površina 25-30 mm x 5-8 mm, sonda mora omogočati sterilizacijo, frekvenčni razpon 5-13 MHz, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi, z možnostjo namestitve vodila za punkcije oz. vodenja igel na sondi
Sonda za uporabo v nevrokirurgiji v vrtini (burr hole), kontaktna površina premera do vključno 14 mm, sonda mora omogočati sterilizacijo, frekvenčni razpon 5-11 MHz, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi, z možnostjo namestitve vodila za punkcije oz. vodenja igel na sondi
Sondi morata omogočati varen direkten stik z duro in možgani
Možnost nastavka za enkratno uporabo za uvajanje katetra ali biopsijske igle
Povezava z nevronavigacijo preko podatkovnega kabla
Digitalna integracija z nevronavigacijo za prenos 3D ultrazvočnih podatkov
Prenos podatkov v realnem času o globini in Gain-u v nevronavigacijo
DICOM podpora/licenca
Shranjevanje in primerjava slik (shranjenih in žive) med sabo med posegom
Privzete nastavitve za pogoste nevrokirurške ultrazvočne nastavitve
Hrup: pod 45 dB
Možnost digitalnega izvoza in prenosa slik v formatu DICOM med ultrazvočno napravo in PC računalnikom (DICOM licenca).
Vgrajeno brezžično (Wi-Fi) povezovanje
Vsaj 3x USB 2.0 in 3x USB 3.0 priključki
Shranjevanje podatkov - Shranjevanje slik in video posnetkov. - Disk za shranjevanje podatkov ultrazvočne naprave, kapacitete vsaj 500 GB z možnostjo povečanja kapacitete s priključitvijo zunanjega diska - Možnost tiskanja na digitalni ČB ali barvni tiskalnik - Možnost shranjevanja na USB pomnilnik - Brskalnik za pregledovanje posnetkov - Shranjevanje 2D slik - Shranjevanje komentarjev, podatkov o bolniku in preiskavi
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
2.26 | Anestezijski aparat mobilni (prevozni) | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPIS:
Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.
Aparat mora imeti oziroma omogočati:
barvni zaslon, občutljiv na dotik, velikosti najmanj 15";
delovanje aparata na vgrajene baterije vsaj 90 minut (monitoring in ventilacija ventilacija);
vgrajena nastavljiva osvetlitev delovne površine;
mora imeti vsaj en globok predal in delovno mizico
mora imeti priključke in priložene cevi, ki ustrezajo priključkom v SB Celje za kisik, zrak, oksidul in odsesavanje plinov
Aparat mora biti opremljen s štirimi antistatičnimi kolesi. Vsaj na sprednjih kolesih morajo biti zavore.
elektronski mešalnik plinov;
pretok svežega plina do najmanj 15 l/min;
elektronsko krmiljen in nadzorovan anestezijski ventilator z dihalnim volumnom do najmanj 1500 ml;
Maksimalen tlak v vdihu do najmanj 80 cmH2O
tlačna podpora nad PEEP do najmanj 30 cm H2O;
nastavljiv sprožilnik (triger) vsaj od 0,3 do 10 l/ min;
frekvenca ventilacije do najmanj 100 vdihov/ min;
razmerje I:E vsaj od 1:4 do 4:1
največji vdihni pretok do najmanj 120 l/ min;
PEEP nastavljiv od 0 do 30 mbar v korakih po 1
podpira naj tlačno in volumsko kontrolirano predihavanje z možnostjo sinhronizacije. Podpira naj tlačno podporo (PS) z varnostno ventilacijo apneje. Zaželjena je funkcija zagotovljenega volumna (volume target, volume guarantee ali podobno)
pacientov del dihalnega kroga mora biti ogrevan
omogoča naj izpiranje sistema s čistim kisikom (O2 flush) s pretokom vsaj 35 l/min
pri samotestiranju mora samodejno preveriti resnično prisotnost kisika (real gas O2 test);
ventilator za svoje delovanje ne sme uporabljati medicinskih plinov;
slovenska programska oprema in navodila za uporabo;
samodejni preklop na kontrolirano ventilacijo z nastavljivo frekvenco ob zastoju spontanega dihanja;
posoda za CO2 absorber za enkratno uporabo;
prikaz inspiracijske in ekspiracijske koncentracije kisika, ogljikovega dioksida, dušikovega oksidula in hlapnega anestetika s samodejnim prepoznavanjem anestetika (izofluran, sevofluran, desfluran)
Merjenje in prikaz vsaj naslednjih parametrov:
minutni volumen (MV) in dihalni volumen (VT);
hitrost respiracije (RR);
maksimalni inspiracijski tlak (PIP), plato-tlak (Pplat), povprečni tlak dihalnih poti (Pmean), PEEP, podajnost- komplianca (C);
sočasno prikazovanje vsaj treh krivulj: koncentracij v realnem času za CO₂/O₂/anestetik, tlaka dihalnih poti ter pretokov vdiha in izdiha;
prikaz zank tlak-volumen, pretok-volumen
pretočne merilce za O₂, ZRAK in N₂O;
prikazovalnik oskrbe s plini (centralni plinski sistem in jeklenka kisika);
porabo plinov in hlapnega anestetika;
odmerjanje O₂ in anestetikov med ventilacijo MAN/SPON, tudi če je naprava izklopljena;
podatkovne vmesnike RS 232, 1x USB;
možnost menjave absorberja med delovanjem;
podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC) in večkratnika MAC (xMAC);
natični priključek za hlapilnik;
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
2.27 | EVAKUATOR DIMA | kom | 1 |  | 0
| Kompletno vzdrževanje v celotnem obdobju vzdrževanja 7 let. | kpl | 1 |  |  | 0 | Opomba: 1. leto je vzdrževanje 0,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnične lastnosti:
1. prenosljiva enota
2. maksimalna teža vključno s filtrom 12,9 kg 3. ULPA (Ultra low particle air ) filter z 99.9995% učinkovitostjo filtracije najmanjših (0,12m) delcev, ki so v kirurškem dimu.
4. sistem preprečuje kontaminacijo generatorja.
| 3. odstranjevanje dima pri klasičnih in endoskopskih posegih. |  | Daj pod
5. odsesavanje dima čim bližje izvoru, skozi odprtino v ročniku.
6. ročnik z odprtino za odsesavanje dima in kirurški električni nož/ročnik v isti osi
7. aktivacija ročno, preko stopalke in preko sistema za avtomatski vklop in izklop odsesavanja pri pričetku oz. koncu uporabe električnega noža
8. sečstopenjska nastavljiva moč odsesavanja, vsaj tri stopnje jakosti.
9. aparat ima lahko vertikalno ali horizontalno postavitev
10. indikator za prikaz izrabljenosti filtra
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka:
Opombe:
Prospekt, št. strani:
[5 empty] | INVESTICIJA | VZDRŽEVANJE | 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | 6. leto | 7. leto
SKUPAJ: MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SKLOP 2_POTROŠNI MATERIAL
POST. | zap. št. | 7 Letna količina (2) | EM /kom (3) | Pakiranje /EM (4) | Cena na EM brez DDV v EUR (5) | Stopnja DDV(6) | Cena na EM (kom) z DDV v EUR (7) | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV | Naziv artikla (10) | Kataloška številka (11) | Proizvajalec (12)
3 | POTROŠNI MATERIAL - SKLOP 2
3.01 | Potrošni material za - KIRURŠKI NOŽ 300 W - poz. 2,23 na listu MEDICINSKA OPREMA
| Kabel za nevtralni elektrodo | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Nevtralna elektroda za enkratno uporabo | 3500 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Bipolarni kabel za bipolarne pincete | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Bipolarna pinceta Premium bajonet 20 cm fina 0,7mm (non stick ) | 42 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Bipolarna pinceta Premium bajonet 20 cm topa 1,0mm (non stick) | 42 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
3.02 | Potrošni material za - elektro kirurški radiofrekvenčni generator, z radiofrekvenčnim kirurškim nožem - poz. 2,24 na listu MEDICINSKA OPREMA
| Radiofrekvenčni noz za natančno kirurško disekcijo za enkratno uporabo | 10 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Priključek za povratno elektrodo za pacienta dolžina 4,6 m | 1 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Povratna nevtralna elektroda | 50 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
3.03 | Potrošni material za - nevrokriruški intraoperativni ultrazvok - poz. 2,25 na listu MEDICINSKA OPREMA
| Sterilno pakirani nastavki za enkratno uporabo za uvajanje katetra ali biopsijske igle za veliko sondo | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
Sterilno pakirani nastavki za enkratno uporabo za uvajanje katetra ali biopsijske igle za malo sondo
| Nastavek, irigacijski za MIS ročnik 130 mm, sterilno pakiran | 140 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
Nastavek je za enkratno uporabo
3.04 | Potrošni material za - EVAKUATOR DIMA - poz. 2,27 na listu MEDICINSKA OPREMA
| Glavni filter za odsesovalnik dima | 14 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Prefilter za odsesovalnik dima | 3500 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
| Ročnik za odsesovanje dima z integrirano elektrodo - teleskopski | 3500 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
3.05 | Potrošni material za - sistem za nadzor relaksacije bolnika - poz. 2,01 na listu MEDICINSKA OPREMA
| Manšete velikosti - S, M, L, XL | 35 | kom |  |  |  |  | 0 | 0
Skupna vrednost potrošnega materiala za obdobje 7. let: POTROŠNI MATERIAL - SKLOP 2 | [7 empty] | 0 | 0

## SKLOP_3_SKUPNA REKAPITULACIJA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
INVESTITOR/NAROČNIK/UPORABNIK |  | SB Celje Oblakova ulica 5 3000 Celje
OBJEKT /LOKACIJA: |  | SBC - OBSTOJEČ OP BLOK V CENTRALNEM OBJEKTU BOLNIŠNICE UREDITEV NOVE OPERACIJSKE DVORANE - OP 8
OBR. 4/1-3 - Obrazec podrobni ponudbeni predracun
KRAJ IN DATUM:
SKUPNA REKAPITULACIJA
7./ | MEDICINSKA OPREMA |  |  | 0
INVESTICIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | Davek na dodano vrednost (DDV) | 22% | 0
INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0

## SKLOP 3_IV_REK_MED. OPREMA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
SBC - OP 8 - MEDICINSKA OPREMA
REKAPITULACIJA - OPREMA
3 | MEDICINSKA OPREMA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
OPOMBA:
VSE PONUJENE CENE VSEBUJEJO DOBAVO IN VSE MANIPULATIVNE STROŠKE

## SKLOP 3_MEDICINSKA OPREMA
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
3 | MEDICINSKA OPREMA
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
3.01 | Mreža z nevrokirurškimi mikro inštrumenti, srednje velikosti, kranialna | kom | 1 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri
Škarje, mikro,vzmetne, bajonetne, delovna dolžina 100 mm, celotna dolžina 225 mm
Ploščato bajonetno držalo s tremi luknjami, za boljši oprijem
Škarje, mikro, vzmetne, eno rezilo z bunkico, pod kotom 45 st., dolžina 165 mm
Okroglo držalo, ki mora biti profilirano.
Pinceta, tumorska, bajonetna, ravna z okroglim prijemališčem premera 3,5 mm, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 210 mm
Pinceta mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, okroglo prijemališče mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Pinceta, tumorska, bajonetna, ravni vrh, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 210 mm
Pinceta mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, delovna površina/vrh mora biti prevlečena z diamantnim prahom, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, krive, tope, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 220 mm
Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, ravne, tope, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 220 mm
Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, ravne, ostre, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 220 mm
Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Nož, mikro, tumorski, modularen, rezilo pod kotom 45 st., premer rezila 3,0 mm, celotna dolžina 200 mm
Nož mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, nož je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
Disektor, mikro, kriv, širina 3,0 mm, celotna dolžina 200 mm
Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
Disektor, mikro, kriv, širina 2,0 mm, celotna dolžina 200 mm
Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
Ročaj, modularen, raven, za vpetje disektorjev in nožev, širina 8,0 mm, dolžina100 mm
Ročaj mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, omogočati mora brezstopenjsko vpetje nožev in disektorjev v razponu od 60 do 160 mm. Ročaj mora biti okrogel z reliefom žogice za golf.
Ročaj, modularen, bajoneten, za vpetje disektorjev in nožev, širina 8,0 mm, dolžina100 mm
Ročaj mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, omogočati mora brezstopenjsko vpetje nožev in disektorjev v razponu od 60 do 160 mm. Ročaj mora biti okrogel z reliefom žogice za golf.
Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 240 X 40 mm
Vložek mora imeti 20 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 120 X 40 mm
Vložek mora imeti 10 prostorov za fiksacijo.Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 120 X 21 mm
Vložek mora imeti 20 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
Silikonsko držalo, premer 7,5 mm, vključno s pritrdiščem
Silikosko držalo mora biti v obodu različno profilirano.
Set vijakov in matic za pričvrstitev silikonskih vložkov na mrežo
Matice morajo biti samozaklepne.
Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 56 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 90 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku
3.02 | Mreža z nevrokirurškimi mikro inštrumenti, dolge velikosti, kranialno-spinalna | kom | 1 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri
Pinceta, tumorska, bajonetna, ravni vrh, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 210 mm
Pinceta mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, delovna površina/vrh mora biti prevlečena z diamantnim prahom, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Šivalnik, mikro, bajoneten, vzmeten, z zklepom delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm
Šivalnik mora biti prevlečen s črnim mat slojem, ki ne povzroče refleksij. Šivalnik ima fino čeljust, ki je namenjena šivalnem materialu 7/0 ali manj.
Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, krive, ostre, delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm
Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, ravne, ostre, delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm
Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, krive, tope, delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm
Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Škarje, mikro, bajonetne, vzmetne, ravne, tope, delovna dolžina 120 mm, celotna dolžina 250 mm
Škarje morajo biti prevlečene v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, rezilo mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Pinceta, tumorska, bajonetna, ravna z okroglim prijemališčem premera 2,5 mm, delovna dolžina 90 mm, celotna dolžina 210 mm
Pinceta mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, okroglo prijemališče mora biti nazobčano, ročaj je okrogel z reliefom žogice za golf.
Škarje, mikro,vzmetne, bajonetne, delovna dolžina 100 mm, celotna dolžina 225 mm
Na vsaki strani bajonetnega držala se nahajajo po tri luknje, ki služijo za boljšo stabilnost med uporabo.
Ročaj, modularen, raven, za vpetje disektorjev in nožev, širina 8,0 mm, dolžina100 mm
Ročaj mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, omogočati mora brezstopenjsko vpetje nožev in disektorjev v razponu od 60 do 160 mm. Ročaj mora biti okrogel z reliefom žogice za golf.
Ročaj, modularen, bajoneten, za vpetje disektorjev in nožev, širina 8,0 mm, dolžina100 mm
Ročaj mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, omogočati mora brezstopenjsko vpetje nožev in disektorjev v razponu od 60 do 160 mm. Ročaj mora biti okrogel z reliefom žogice za golf.
Disektor, mikro, kriv, širina 1,0 mm, celotna dolžina 200 mm
Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
Disektor, mikro, kriv, širina 2,0 mm, celotna dolžina 200 mm
Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
Disektor, mikro, kriv, širina 3,0 mm, celotna dolžina 200 mm
Disektor mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Disektor je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
Sonda, mikro, z bunkico, vrh pod kotom 90 st.,dolžina 200 mm
Sonda mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Sonda je modularna, kar pomeni, da je brez držala.
Sonda, mikro, z bunkico, vrh pod kotom 45 st.,dolžina 200 mm
Sonda mora biti prevlečena v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij. Sonda je modularna, kar pomeni, da je brez držala.
Nož, mikro, tumorski, modularen, rezilo pod kotom 45 st., premer rezila 1,5 mm, celotna dolžina 200 mm
Nož mora biti prevlečen v črn mat sloj, ki ne povzroča refleksij, nož je modularen, kar pomeni, da je brez držala.
Kanila, sukcijska, premer 3 Fr, upogljiva, delovna dolžina 165 mm, celotna dolžina230 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Kanila, sukcijska, premer 5 Fr, upogljiva, delovna dolžina 165 mm, celotna dolžina230 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 240 X 40 mm
Vložek mora imeti 20 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 120 X 21 mm
Vložek mora imeti 20 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
Vložek, silikonski, za fiksacijo inštrumentov, 120 X 40 mm
Vložek mora imeti 7 prostorov za fiksacijo. Silikonske resice morajo biti v višino različno profilirane.
Set vijakov in matic za pričvrstitev silikonskih vložkov na mrežo
Matice morajo biti samozaklepne.
Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 56 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 90 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku
3.03 | Seti diamantnih nožev, mikrokirurški | kom | 1 |  | 0
Nož, diamantni, okroglo rezilo, 205 mm
Ročaj iz titana, barvno kodiran tip rezila, mehanizem za uvlek in izvlek rezila (varnostni)
Nož, diamantni, retro rezilo 60 stopinj, 205 mm
Ročaj iz titana, barvno kodiran tip rezila, mehanizem za uvlek in izvlek rezila (varnostni)
Mreža, perforirana, s pokrovom, zunanje mere 236 X 72 X 27 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm.
3.04 | Kirurški set za kraniotomijo, razširjen | kom | 1 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Prijemalka za vatirance, Maier, z zaklepom, kriva, 265 mm
Držalo za skalpel, No.: 4, 135 mm
Držalo za skalpel, No.: 3, 125 mm
Pinceta, kirurška, standard, ravna, 1x2 zoba, 160 mm
Pinceta, kirurška, medium, ravna, 1x2 zoba, 160 mm
Pinceta, kirurška, Adson, ravna, fina, 1x2 zoba, 150 mm
Pinceta ima na obeh krakih držala po eno okroglo odprtino, ki služi za boljši oprijem
Pinceta, anatomska, ravna, medium, 180 mm
Škarje, kirurške, Deaver, topo/ostre, s ploskim zaklepom, ravne, 145 mm
Škarje s ploskim zaklepom so zasnovane za natančnost in nadzor med občutljivimi posegi v mikrokirurgiji
Škarje, preparirne, Baby-Metzenbaum, s karbidno trdino, krive, 145 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, preparirne, Lexer,ozke, s karbidno trdino, krive, 165 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, s karbidno trdino, z nazobčanim rezilom, za šivalni material, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Retraktor, Volkmann, poloster, 4 zob, 220 mm
Velikost zob 8,5 x 19 mm
Samodržec, Mollison, oster, 2 x 4 zob 155 mm
Samodržec, Weitlaner, oster, 3 x 4 zob, 130 mm
Razpatorij, Langenbeck, 190 mm
Širina konice 17 mm
Prijemalka, hemostatska, Halsted-Mosquito, kriva, fina, 125 mm
Prijemalka mora imeti med čeljustjo in sklepom vidno oblikovano olivo
Kljuka, vzmetna,Yasargil, velika, z buldog prijemalko
Buldog služi za pritrjevanje na pokrivala
Prijemalka, z zaklepom, za papirna pokrivala, 140 mm
Razpatorij,Williger, rahlo kriv, 160 mm
Širina konice 6,0 mm
Razpatorij, Freer, kriv, ostro/top, 185 mm
Kljukica, Adson, nevro, konica L, topa, 190 mm
Prijemalka, hemostatska, Leriche, ravna,150 mm
Spatula, možganska, velikost S, fleksibilna, 8 x 4 mm, 200 mm
Spatula je prevlećena s črno leguro, ki zmanjšuje odboj svetlobe. Konična oblika, površina je gladka, atravmatski robovi.
Spatula, možganska, velikost M, fleksibilna, 13 x 6 mm, 200 mm
Spatula je prevlećena s črno leguro, ki zmanjšuje odboj svetlobe. Konična oblika, površina je gladka, atravmatski robovi.
Spatula, možganska, velikost L, fleksibilna, 17 x 9 mm, 200 mm
Spatula je prevlećena s črno leguro, ki zmanjšuje odboj svetlobe. Konična oblika, površina je gladka, atravmatski robovi.
Klešče za odstranjevanje ScalpFix sponk, 150 mm
Aplikator za ScalpFix sponke
Aplikator iz aluminija in za večkratno uporabo
Kerrison, standardna nogica, konica 130 st. navzgor, širina 3,0 mm, odpiranje čeljusti 10,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison je prevlečen s črno mat leguro. Morajo biti delno razstavljivi(razstavljeni ostanejov enem kosu). Učinkovit ejektor kosti.
Ronžer, kostni, Luer, SQ izvedba, rahlo kriv, 180 mm
Velikost ustja 3,80 x 17,0 mm
Kanila, sukcijska, premer 6 Fr, upogljiva, delovna dolžina 115 mm, celotna dolžina 180 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Kanila, sukcijska, premer 8 Fr, upogljiva, delovna dolžina 115 mm, celotna dolžina 180 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Kanila, sukcijska, premer 10 Fr, upogljiva, delovna dolžina 115 mm, celotna dolžina 180 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Kanila, sukcijska, premer 6 Fr, upogljiva, delovna dolžina 165 mm, celotna dolžina 230 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Kanila, sukcijska, premer 8 Fr, upogljiva, delovna dolžina 165 mm, celotna dolžina 230 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Ledvička, 250 mm
Patena, 0,4 l, velikost zgoraj X spodaj X višina 110 X 72 X 56 mm
Patena,1,0 l, velikost zgoraj X spodaj X višina 151 X 100 X 73 mm
Šivalnik, De Bakey, s karbidno trdino, raster 0,4, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni
Šivalnik, Hegar-Mayo, s karbidno trdino, raster 0,5, 185 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni
Disektor, mikro, Caspar, širina 4,5 mm, ukrivljen, 230 mm
Disektor je bajonetnega tipa
Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 76 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 135 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 135 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 135 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.05 | Kirurški set za kraniotomijo, osnoven | kom | 2 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Prijemalka za vatirance, Maier, z zaklepom, kriva, 265 mm
Držalo za skalpel, No.: 4, 135 mm
Držalo za skalpel, No.: 3, 125 mm
Pinceta, kirurška, standard, ravna, 1x2 zoba, 160 mm
Prijemalka, hemostatska, Halsted-Mosquito, kriva, fina, 125 mm
Prijemalka mora imeti med čeljustjo in sklepom vidno oblikovano olivo
Škarje, preparirne, Metzenbaum, s karbidno trdino, krive, 200 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, s karbidno trdino, z nazobčanim rezilom, za šivalni material, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, kirurške, Deaver, topo/ostre, s ploskim zaklepom, ravne, 145 mm
Škarje s ploskim zaklepom so zasnovane za natančnost in nadzor med občutljivimi posegi v mikrokirurgiji
Škarje, preparirne, Baby-Metzenbaum, s karbidno trdino, krive, 145 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Razpatorij, Freer, kriv, ostro/top, 185 mm
Šivalnik, Hegar-Mayo, s karbidno trdino, raster 0,5, 185 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni
Šivalnik, De Bakey, s karbidno trdino, raster 0,4, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni
Samodržec, Mollison, oster, 4x4 zob, 155 mm
Kanila, sukcijska, premer 10 Fr, upogljiva, delovna dolžina 115 mm, celotna dolžina 180 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Kanila, sukcijska, premer 8 Fr, upogljiva, delovna dolžina 115 mm, celotna dolžina 180 mm
Konična izvedba, ki preprečuje zamašitev. Regulator sukcije v obliki solze.
Ronžer, kostni, Luer, SQ izvedba, rahlo kriv, 180 mm
Velikost ustja 3,80 x 17,0 mm
Razpatorij, Williger, rahlo kriv, 160 mm
Širina konice 6,0 mm
Razpatorij, Langenbeck, 190 mm
Širina konice 17 mm
Disektor, mikro, Caspar, kriv, 230 mm
Širina konice znaša 4,5 mm
Retraktor, Volkmann, poloster, 4 zob, 220 mm
Velikost zob 8,5 x 19 mm
Kerrison, standardna nogica, konica 130 st. navzgor, širina 3,0 mm, odpiranje čeljusti 10,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison je prevlečen s črno mat leguro. Morajo biti delno razstavljivi (razstavljeni ostanejov enem kosu). Učinkovit ejektor kosti.
Kljuka, vzmetna,Yasargil, velika, z buldog prijemalko
Buldog služi za pritrjevanje na pokrivala
Pinceta, kirurška, Adson, ravna, fina, 1x2 zoba, 150 mm
Pinceta ima na obeh krakih držala po eno okroglo odprtino, ki služi za boljši oprijem
Kljukica, Adson, nevro, konica L, topa, 190 mm
Aplikator za ScalpFix sponke
Aplikator iz aluminija in za večkratno uporabo
Klešče za odstranjevanje ScalpFix sponk, 150 mm
Spatula, možganska, velikost M, fleksibilna, 13 x 6 mm, 200 mm
Spatula je prevlećena s črno leguro, ki zmanjšuje odboj svetlobe. Konična oblika, površina je gladka, atravmatski robovi.
Spatula, možganska, velikost L, fleksibilna, 17 x 9 mm, 200 mm
Spatula je prevlećena s črno leguro, ki zmanjšuje odboj svetlobe. Konična oblika, površina je gladka, atravmatski robovi.
Mreža, perforirana, 1/2, zunanje mere 243 X 253 X 76 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/2, iz aluminija, zunanje mere 300 X 274 X 135 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 135 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/2, srebrne barve, zunaje mere 298 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 135 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.06 | Kirurški set za kraniotomijo - vzmetne kljuke | kom | 2 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Kljuka, vzmetna,Yasargil, velika, z buldog prijemalko
Buldog služi za pritrjevanje na pokrivala
Dno kontejnerja, neperforirano, mini, zunanje dimenzije 310 x 132 x 30 mm
Dno kontejnerja je iz aluminija
Pokrov kontejnerja, mini, srebrne barve, zunanje dimenzije 305 x 140 x 25 mm
Pokrov kontejnerja izalumiija z vpetjem za 1 mini filter
Oznaka vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznaka vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.07 | Kirurški set za kraniotomijo, dodatek za VPD | kom | 2 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Pinceta, De bakey, atravmatska, ravna, 200 mm
Širina konice 2,0 mm
Tunelirka, kriva
Prijemalka, hemostatska, Halsted, ravna, 1x2 zoba, 185 mm
Prijemalka mora imeti med čeljustjo in sklepom vidno oblikovano olivo
Retraktor, Kocher-Langenbeck, 215 mm
Velikost lopatice 80 x 16 mm
Samodržec, Mollison, oster, 4x4 zob, 155 mm
Samodržec, Weitlaner, top, 3x4 zob, 130 mm
Mreža, perforirana, 1/2, zunanje mere 243 X 253 X 56 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/2, iz aluminija, zunanje mere 300 X 274 X 90 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/2, srebrne barve, zunaje mere 298 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.08 | Kirurški set za trepanacijsko vrtino | kom | 2 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Prijemalka za vatirance, Maier, z zaklepom, kriva, 265 mm
Držalo za skalpel, No.:4, 135 mm
Držalo za skalpel, No.: 3, 125 mm
Pinceta, kirurška, medium, 1 x 2 zoba, 200 mm
Pinceta, kirurška, standard, ravna, 1x2 zoba, 160 mm
Pinceta, anatomska, ravna, medium, 180 mm
Prijemalka, hemostatska, Halsted-Mosquito, kriva, fina, 125 mm
Prijemalka mora imeti med čeljustjo in sklepom vidno oblikovano olivo
Škarje, preparirne, Metzenbaum, s karbidno trdino, krive, 200 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, s karbidno trdino, z nazobčanim rezilom, za šivalni material, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, kirurške, Deaver, topo/ostre, s ploskim zaklepom, ravne, 145 mm
Škarje s ploskim zaklepom so zasnovane za natančnost in nadzor med občutljivimi posegi v mikrokirurgiji
Škarje, preparirne, Baby-Metzenbaum, s karbidno trdino, krive, 145 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Razpatorij, Freer, kriv, ostro/top, 185 mm
Razpatorij, Farabeuf-Collin, kriv, 160 mm
Konica širine 11,0 mm
Samodržec,, Weitlaner, poloster, 2 x 3 zob, 110 mm
Šivalnik, Hegar-Mayo, s karbidno trdino, raster 0,5, 185 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni
Mreža, perforirana, 1/2, zunanje mere 243 X 253 X 56 mm
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/2, iz aluminija, zunanje mere 300 X 274 X 90 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/2, srebrne barve, zunaje mere 298 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.09 | Kirurški set (mreža) za posege na zadnji hrbtenici | kom | 3 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Prijemalka za vatirance, Maier, z zaklepom, kriva, 265 mm
Držalo za skalpel, No.:4, 135 mm
Držalo za skalpel, No.: 3, 125 mm
Držalo za skalpel, No.: 3, 210 mm mm
Okrogel ročaj, Bajonetna oblika.
Pinceta, kirurška, standard, ravna, 1x2 zoba, 160 mm
Pinceta, anatomska, standard, ravna, 160 mm
Prijemalka, hemostatska, Halsted-Mosquito, kriva, fina, 125 mm
Prijemalka mora imeti med čeljustjo in sklepom vidno oblikovano olivo
Prijemalka, hemostatska, Crile, ravna, 160 mm
Škarje, kirurške, Deaver, topo/ostre, s ploskim zaklepom, ravne, 145 mm
Škarje s ploskim zaklepom so zasnovane za natančnost in nadzor med občutljivimi posegi v mikrokirurgiji
Škarje, s karbidno trdino, z nazobčanim rezilom, za šivalni material, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, preparirne, Lexer,ozke, s karbidno trdino, krive, 165 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Škarje, preparirne, Toennis-Adson, s karbidno trdino, krive, 175 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni
Samodržec, Mollison, oster, 4x4 zob, 155 mm
Retraktor, Caspar, 210 mm
Velikost lopatice znaša 67 x 17 mm
Prijemalka, hemostatska, Kocher-Olsen, ravna, 1x2 zoba, 185 mm
Prijemalka mora imeti med čeljustjo in sklepom vidno oblikovano olivo
Šivalnik, Hegar-Mayo, s karbidno trdino, raster 0,5, 185 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni
Šivalnik, De Bakey, s karbidno trdino, raster 0,4, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni
Retraktor, nevro, Caspar, 240 mm
Širina konice znaša 4,0 mm
Retraktor, nevro, Caspar, 240 mm
Širina konice znaša 6,0 mm
Retraktor, nevro, Caspar, 240 mm
Širina konice znaša 8,0 mm
Razpatorij, SQ.line, raven, oster, 200 mm
Zaobljeno rezilo širine 20,0 mm
Razpatorij, SQ.line, raven, oster, 200 mm
Zaobljeno rezilo širine 14,0 mm
Klešče, kostne, Liston, krive, 220 mm
Ronžer, kostni, Semb, kriv, 240 mm
Velikost čeljusti znaša 12,0 x 17,0 mm
Ronžer, kostni Luer-Stille, Sq.line, 240 mm
Konica obrnjenav stran. Velikost čeljusti 6,80 x 15,0 mm
Disektor, mikro, caspar, ukrivljen navzdol, konica 4,5 mm, 230 mm
Okrogel ročaj. Bajonetni tip.
Kljukica, nevro, Caspar, ravna, L konica, 245 mm
Okrogel ročaj. L konica ima na koncu bunkico.
Kljukica, nevro, Caspar, ravna, L konica, 245 mm
Okrogel ročaj. L konica ima na koncu bunkico.
Kerrison, standardna nogica, konica 130 st. navzgor, širina 2,0 mm, odpiranje čeljusti 10,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison je prevlečen s črno mat leguro. Morajo biti delno razstavljivi(razstavljeni ostanejov enem kosu). Učinkovit ejektor kosti.
Kerrison, standardna nogica, konica 130 st. navzgor, širina 3,0 mm, odpiranje čeljusti 10,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison je prevlečen s črno mat leguro. Morajo biti delno razstavljivi(razstavljeni ostanejov enem kosu). Učinkovit ejektor kosti.
Kerrison, standardna nogica, konica 130 st. navzgor, širina 4,0 mm, odpiranje čeljusti 10,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison je prevlečen s črno mat leguro. Morajo biti delno razstavljivi(razstavljeni ostanejov enem kosu). Učinkovit ejektor kosti.
Kerrison, tenka nogica, konica 130 st. navzgor, širina 2,0 mm, odpiranje čeljusti 10,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison je prevlečen s črno mat leguro.Sprednji del ročaja kontrastne barve. Morajo biti delno razstavljivi(razstavljeni ostanejov enem kosu). Učinkovit ejektor kosti.
Ronžer, ravna polovično nazobčana čeljust, širina 2,0mm, dolžina 200 mm
Ronžer je s pomočjo kontrastno obarvanega gumba razstavljiv. Prevlečen s črno mat leguro za manjši odboj svetlobe.
Ronžer, ravna polovično nazobčana čeljust, širina 3,0mm, dolžina 200 mm
Ronžer je s pomočjo kontrastno obarvanega gumba razstavljiv. Prevlečen s črno mat leguro za manjši odboj svetlobe.
Ronžer, ravna polovično nazobčana čeljust, širina 4,0mm, dolžina 200 mm
Ronžer je s pomočjo kontrastno obarvanega gumba razstavljiv. Prevlečen s črno mat leguro za manjši odboj svetlobe.
Ronžer, 150 navzgor obrnjena polovično nazobčana čeljust, širina 3,0mm, dolžina 200 mm
Ronžer je s pomočjo kontrastno obarvanega gumba razstavljiv. Prevlečen s črno mat leguro za manjši odboj svetlobe.
Kireta, velika, v obliki solze, iz titana
Kanila, irigacijska,Schmid, 150 mm
Premer konice znaša 3,0 mm. Z Luer konektom.
Kladivo, SQ.line, 485 g, s plastično kapo, 235 mm
Možnost menjave ravnih in konveksnih kovinskih in plastičnih kapic
Patena, 0,4 l, velikost zgoraj X spodaj X višina 110 X 72 X 56 mm
Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 76 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 135 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 135 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 135 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.1 | Kirurški set (mreža) zaposege na zadnji hrbtenici, Caspar ledveni retraktorji | kom | 2 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Retraktor, Spine Classics, globina 45 mm
Lopatice retraktorja morajo biti fenestrirane
Retraktor, Spine Classics, globina 50 mm
Lopatice retraktorja morajo biti fenestrirane
Retraktor, Spine Classics, globina 55 mm
Lopatice retraktorja morajo biti fenestrirane
Retraktor, Spine Classics, globina 60 mm
Lopatice retraktorja morajo biti fenestrirane
Retraktor, Spine Classics, globina 65 mm
Lopatice retraktorja morajo biti fenestrirane
Retraktor, Spine Classics, globina 75 mm
Lopatice retraktorja morajo biti fenestrirane
Retraktor, Spine Classics, globina 85 mm
Lopatice retraktorja morajo biti fenestrirane
Lopatica, lateralna, globina 45 mm
Lopatica se fiksira s krogličnim zaklepom
Lopatica, lateralna, globina 50 mm
Lopatica se fiksira s krogličnim zaklepom
Lopatica, lateralna, globina 55 mm
Lopatica se fiksira s krogličnim zaklepom
Lopatica, lateralna, globina 60 mm
Lopatica se fiksira s krogličnim zaklepom
Lopatica, lateralna, globina 65 mm
Lopatica se fiksira s krogličnim zaklepom
Lopatica, lateralna, globina 75 mm
Lopatica se fiksira s krogličnim zaklepom
Lopatica, lateralna, globina 85 mm
Lopatica se fiksira s krogličnim zaklepom
Retraktor, proti blokator
Zaklepanje s krogličnim zaklepom
Prijemalka za menjavo lopatic
Sistem krogličnega zaklepa
Mreža, perforirana, 1/2, zunanje mere 243 X 253 X 56 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/2, iz aluminija, zunanje mere 300 X 274 X 90 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/2, srebrne barve, zunaje mere 298 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.11 | Mreža za pristop na sprednjo vratno hrbtenico | kom | 2 |  | 0
Inštrumenti morajo zagotavljati korizijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla.
Prijemalka za vatirance, Maier, z zaklepom, kriva, 265 mm
Držalo za skalpel, No.: 3, 125 mm
Držalo za skalpel, No.: 4, 160 mm
Pinceta, kirurška, Adson, ravna, fina, 1x2 zoba, 150 mm
Pinceta ima na obeh krakih držala po eno okroglo odprtino, ki služi za boljši oprijem.
Pinceta, anatomska, standard, ravna, 160 mm
Prijemalka, žilna, kocher, ravna, 1x2 zoba,140 mm
Prijemalka mora biti izdelana tako, da je vidna »oliva« med čeljustjo in sklepom inštrumenta.
Škarje, kirurške, Deaver, topo/ostre, s ploskim zaklepom, ravne, 145 mm
Škarje s ploskim zaklepom so zasnovane za natančnost in nadzor med občutljivimi posegi v mikrokirurgiji.
Škarje, s karbidno trdino, z nazobčanim rezilom, za šivalni material, 180 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni.
Škarje, preparirne, Baby-Metzenbaum, s karbidno trdino, krive, 145 mm
Vložki s karbidno trdino na škarjah morajo biti vakuumsko varjeni.
Škarje, preparirne, za živce, fine, krive, 150 mm
Šivalnik, De Bakey, s karbidno trdino, raster 0,4, 150 mm
Vložki s karbidno trdino na šivalnikih morajo biti vakuumsko varjeni.
KOCHER-LANGENBECK retraktor, dolžina inštrumenta 215 mm, lopatica globine 80 mm in širine 12 mm
Retraktor, Suerbruch, velikost lopatice 46 X 16 mm, celotna dolžina 225 mm
Ročnik/držalo za lopatice, SLR sistem
Modularna uporaba kot ročni retraktor (kot napr. Langenbeck).
Retraktor, CCR, osnovni cervikalni, z dvojnim tečajem, radioprosojen, s titabilnim metuljastim vijakom
Po možnosti se uporablja za medialno-lateralno retrakcijo. Mehanizem stranske obremenitve.
Casparjev vratni retraktor, lopatica, radioprosojna, topa (vzdolžna), 19 X 30 mm
Lopatica je iz materiala PEEK, črne barve.
Casparjev vratni retraktor, lopatica, radioprosojna, topa (vzdolžna), 19 X 40 mm
Lopatica je iz materiala PEEK, črne barve.
Casparjev vratni retraktor, lopatica, radioprosojna, topa (vzdolžna), 19 X 50 mm
Lopatica je iz materiala PEEK, črne barve.
Casparjev vratni retraktor, lopatica, radioprosojna, topa (vzdolžna), 19 X 60 mm
Lopatica je iz materiala PEEK, črne barve.
Casparjev vratni retraktor, lopatica, radioprosojna, topa (vzdolžna), 19 X 70 mm
Lopatica je iz materiala PEEK, črne barve.
Casparjev vratni retraktor: distraktor, zaklepni, tulci z zaklepnim mehanizmom za medsebojno blokiranje distrakcijskih vijakov - levi
Za uporabo z levim pristopom od C5 do T1/2 ter desnim pristopom za zgornjo vratno hrbtenico.
Casparjev vratni retraktor: distraktor, zaklepni, tulci z zaklepnim mehanizmom za medsebojno blokiranje distrakcijskih vijakov - desni
Za uporabo z desnim pristopom od C5 do T1/2 ter levim pristopom za zgornjo vratno hrbtenico.
Casparjev vratni retraktor, izvijač, za zaklepne distrakcijske vijake
Šilo za preboj kortikalne kosti
Klešče, distrakcijske, z drsnim zaklepom
Kireta, kostna, Lempert, ostra, velikost 2,0 mm, dolžina 215 mm
Rongeur, razstavljiv,polovično nazobčan, raven, čeljust 3,0 mm, delovna dolžina180 mm
Rongeur mora biti z namenom manjše refleksije prevlečen s črno leguro. Ronžer se mora enostavno razstavljati. Mora imeti kontrastne zapise velikosti čeljusti in dolžine.
Rongeur, razstavljiv,polovično nazobčan, raven, čeljust 2,0 mm, delovna dolžina180 mm
Rongeur mora biti z namenom manjše refleksije prevlečen s črno leguro. Ronžer se mora enostavno razstavljati. Mora imeti kontrastne zapise velikosti čeljusti in dolžine.
Rongeur, razstavljiv,polovično nazobčan, raven, čeljust 1,5 mm, delovna dolžina180 mm
Rongeur mora biti z namenom manjše refleksije prevlečen s črno leguro. Ronžer se mora enostavno razstavljati. Mora imeti kontrastne zapise velikosti čeljusti in dolžine.
Kerrison, razstavlij, tenka nogica, sprednji del ročaja kontrastne barve, ukrivljen navzgor 130 st., čeljust 10 X 1,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison mora biti z namenom manjše refleksije prevlečen s črno leguro. Mora imeti vzvod za odpiranje barve.Prav tako mora imeti kontrastne zapise velikosti čeljusti in dolžine.
Kerrison, razstavlij, tenka nogica, sprednji del ročaja kontrastne barve, ukrivljen navzgor 130 st., čeljust 10 X 2,0 mm, dolžina 200 mm
Kerrison mora biti z namenom manjše refleksije prevlečen s črno leguro. Mora imeti vzvod za odpiranje barve.Prav tako mora imeti kontrastne zapise velikosti čeljusti in dolžine.
Kljukica, živčna/žilna, Krayenbuhl, 90 stopinjska, 185 mm
Kljukica mora imeti na držalu pred začetkom delovnega dela profilirano oprijemališče/plato za boljši oprijem.
Kljukica, živčna/žilna, Krayenbuhl, 90 stopinjska, z bunkico, 185 mm
Kljukica mora imeti na držalu pred začetkom delovnega dela profilirano oprijemališče/plato za boljši oprijem.
Disektor, mikro, Caspar, širina 4,5 mm, ukrivljen navzdol, 230 mm
Disektor je bajonetnega tipa.
Disektor, mikro, ukrivljen navzdol, top, 230 mm
Disektor je bajonetnega tipa.
Kladivo, Mead, 140 g, premer glave 20 mm, 185 mm
Glava kladiva mora omogočati zamenljive diske iz umetne mase.
Nož, mikro, Koos, žilni, ukrivljen navzgor, 185 mm
Nož je bajonetnega tipa.
Mreža, posebna, s pokrovom, penetracija 4,0 mm, zunanja velikost 236 X 72 X 27 mm
Patena, 0,4 l, velikost zgoraj X spodaj X višina 110 X 72 X 56 mm
Mreža mora imeti silikonsko podlogo.
Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 76 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 135 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 135 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 90 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku
3.12 | Visokonatančen motoriziran kirurški sistem za natančno rezanje in vrtanje kosti pri nevrokirurških in spinalnih posegih | kom | 1 |  | 0
Kontrolna enota, elektro, dimenzije 330 x 330 x 200 mm. Teža ne sme presegati 10,0 kg. Z integrirano irigacijsko črpalko kapacitete 0 - 65 ml/min.
Kontrolna enota ima zaslon,ki je občutljiv na dotik, preko katerega se upravljajo vse funkcije - nastavitev jezika, nastavitev motorjev(tudi pospeševanja in zaviranja) ter nastavitev irigacije. Sprednja stran vsebuje tudi dve vtičnici za motorje/ročnike in vtičnico za stopalko.
Kontrolna enota mora avtomatično prepoznati priključen ročnik.
Stopalka, wireless, dimenzije 271 x 266 x 85 mm. Teža ne sme presegati 4,0 kg.
Enojna stopalka, ki se upravlja brezžično ima poleg gumba za upravljanje ročnikov tudi gumb za izbiro rotacijske smeri in gumb za aktivacijo irigacijske črpalke.
Kabel, omrežni, dolžina 5,0 m
Kranialni set
Ročnik za svedre, elektro, delovna dolžina 40 mm. Priklop vseh svedrov v naboru.
Moč ne sme biti manjša od 140 w. Najvišje št. obratov 0 - 80.000/min. Navor 2,2 Ncm. Teža ne sme presegati 85 g.
Varnostni priklop z dvojno sklopko. Konstrukcija mora omogočati ročno in strojno čiščenje notranjosti.
Vložišče za 1 ročnik.
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje ročnika pritrdi na mrežo.
Motor, trepanacijski, elektro, za trepane s Hudson sklopko, dimenzije 166 x 35 mm
Moč ne sme biti manjša od 180 w. Najvišje št. obratov 0 - 1.200/min. Navor 250 Ncm. Teža ne sme presegati 420 g.
Hudson sklopka mora zagotoviti takojšnjo ustavitev motorja ob izvršeni perforaciji kosti.
Vložišče za trepanacijski motor..
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje motorja pritrdi na mrežo.
Trepan, s Hudson sklopko, 6 x 9 mm
Trepan se mora zaradi lažjega čiščenja razsraviti na tri dele.
Hudson sklopka mora zagotoviti takojšnjo ustavitev motorja ob izvršeni perforaciji kosti.
Trepan, s Hudson sklopko, 9 x 12 mm
Trepan se mora zaradi lažjega čiščenja razsraviti na tri dele.
Hudson sklopka mora zagotoviti takojšnjo ustavitev motorja ob izvršeni perforaciji kosti.
Trepan, s Hudson sklopko, 12 x 15 mm
Trepan se mora zaradi lažjega čiščenja razsraviti na tri dele.
Hudson sklopka mora zagotoviti takojšnjo ustavitev motorja ob izvršeni perforaciji kosti.
Vložišče za trepan.
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje trepanov pritrdi na mrežo.
Craniotom, elektro, dimenzije 156 x 17 mm.
Moč ne sme biti manjša od 140 w. Najvišje št. obratov 0 - 80.000/min. Navor 2,2 Ncm. Teža ne sme presegati 125 g.
Varnostni priklop z dvojno sklopko. Konstrukcija mora omogočati ročno in strojno čiščenje notranjosti.
Vložišče za craniotom motor..
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje craniotoma pritrdi na mrežo.
Ščitnik za duro, pediatrični, nevrtljiv
Aktivna globina rezanja 10,0 mm
Velikost ščitnika mora biti kodno označena.
Ščitnik za duro, standard, nevrtljiv
Aktivna globina rezanja 15,0 mm
Velikost ščitnika mora biti kodno označena.
Ščitnik za duro, dolgi, nevrtljiv
Aktivna globina rezanja 20,0 mm
Velikost ščitnika mora biti kodno označena.
Vložišče za tri ščitnike za duro
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje ščitnikov pritrdi na mrežo.
Rezilo, craniotomijsko, pediatrično
Rezilo je za večkratno uporabo
Rezilo, craniotomijsko, standard
Rezilo je za večkratno uporabo
Rezilo, craniotomijsko, dolgo
Rezilo je za večkratno uporabo
Vložišče za 12 svedrov in rezil.
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje svedrov pritrdi na mrežo.
Vložišče se lahko postavi v pokončen ali ležeč položaj
Kabel za motor, elektro, teža 270 g, dolžina 4,0 m
Kabel je namenjen motorjem, ki se upravljajo z nožnim pedalom
Vključno z adapterjem za oljenje
Vložišče za vpetja kabla za motor
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje kabla pritrdi na mrežo.
Vključuje dve vložišči - za proksimalen in distalen konec kabla
Vložišče za kabel za motor
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje kabla pritrdi na mrežo.
Vključuje štiri vložišči - en kos za vsak kot na mreži
Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 76 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 120 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 120 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 120 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
MIS set
Ročnik MIS za svedre, elektro, raven dimenzije 118 x 17 mm. Priklop vseh MIS svedrov v naboru.
Moč ne sme biti manjša od 140 w. Najvišje št. obratov 0 - 80.000/min. Navor 2,2 Ncm. Teža ne sme presegati 110 g.
Varnostni priklop z dvojno sklopko. Konstrukcija mora omogočati ročno in strojno čiščenje notranjosti.
Vložišče za 1 MIS ročnik.
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje ročnika pritrdi na mrežo.
Gred, za vpenjanje MIS svedrov, ravna, dolžina 130 mm
Gred, za vpenjanje MIS svedrov, močno kriva, dolžina 130 mm
Vložišče za dve MIS gredi.
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje gredi pritrdi na mrežo.
Mreža, perforirana, 1/2, zunanje mere 243 X 253 X 76 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/2, iz aluminija, zunanje mere 300 X 274 X 120 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 120 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/2, srebrne barve, zunaje mere 298 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/2) ter višine 120 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Spinalni set
Ročnik za svedre, elektro, delovna dolžina 40 mm. Priklop vseh svedrov v naboru.
Moč ne sme biti manjša od 140 w. Najvišje št. obratov 0 - 80.000/min. Navor 2,2 Ncm. Teža ne sme presegati 85 g.
Varnostni priklop z dvojno sklopko. Konstrukcija mora omogočati ročno in strojno čiščenje notranjosti.
Ročnik za svedre, elektro, delovna dolžina 100 mm, dimenzija 206 x 16 mm. Priklop vseh svedrov v naboru.
Moč ne sme biti manjša od 140 w. Najvišje št. obratov 0 - 80.000/min. Navor 2,2 Ncm. Teža ne sme presegati 90 g.
Varnostni priklop z dvojno sklopko. Konstrukcija mora omogočati ročno in strojno čiščenje notranjosti.
Ročnik za svedre, elektro, delovna dolžina 130 mm, dimenzija 237 x 16 mm. Priklop vseh svedrov v naboru.
Moč ne sme biti manjša od 140 w. Najvišje št. obratov 0 - 80.000/min. Navor 2,2 Ncm. Teža ne sme presegati 95 g.
Varnostni priklop z dvojno sklopko. Konstrukcija mora omogočati ročno in strojno čiščenje notranjosti.
Vložišče za tri ročnike
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje ročnika pritrdi na mrežo.
Vložišče za 12 svedrov in rezil.
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje svedrov pritrdi na mrežo.
Vložišče se lahko postavi v pokončen ali ležeč položaj
Tulec, redukcijski za ročnik
Umetni material. Z vpetjem tulca se skrajša dolžina ročnika.
Vložišče za redukcijski tulec
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje tulca pritrdi na mrežo.
Kabel za motor, elektro, teža 270 g, dolžina 4,0 m
Kabel je namenjen motorjem, ki se upravljajo z nožnim pedalom
Vključno z adapterjem za oljenje
Vložišče za vpetja kabla za motor
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje kabla pritrdi na mrežo.
Vključuje dve vložišči - za proksimalen in distalen konec kabla
Vložišče za kabel za motor
Vložišče se za varen transport in reprocesiranje kabla pritrdi na mrežo.
Vključuje štiri vložišči - en kos za vsak kot na mreži
Mreža, perforirana, 1/1 dolga, zunanje mere 540 X 253 X 76 mm
Velikost perforacij znaša 4,0 mm. Mreže morajo imeti nogice.
Dno, sterilizacijskega kontejnerja, 1/1, iz aluminija, zunanje mere 592 X 274 X 120 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 120 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Pokrov, 1/1, srebrne barve, zunaje mere 588 x 281 X 36 mm
Dno kontejnerja, standardne velikosti (1/1) ter višine 120 mm, iz aluminija. Pokrov iz aluminija, srebrne barve z vpetjem dveh filtrov za 5000 sterilizacijskih ciklusov (validirano po EN 868 (2009), člen 8, aneks H), ki se po potrebi menjata. Pokrov naj ima dva zapirala, ki služita tudi kot ročaja, ki se lahko po potrebi premikata po svoji osi 180 stopinj.
Oznake vsebine kontejnerja, modre barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
Oznake vsebine kontejnerja, rdeče barve
Možnost oznak v slovenskem jeziku, do 13 znakov
3.13 | Stojalo/mreža za šiščenje prijemalk po Kerrisonu | kom | 1 |  | 0
Stojalo/mreža za kerisone, dimenzije 209 x 231 x 91 mm
Mreža omogoča, da so kerisoni v fazi čiščenja v odprtempoložaju in v fazi sterilizacije v zaprtem položaju
INVESTICIJA
SKUPAJ: MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | 0

## SKLOP 4_SKUPNA REKAPITULACIJA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
INVESTITOR/NAROČNIK/UPORABNIK |  | SB Celje Oblakova ulica 5 3000 Celje
OBJEKT /LOKACIJA: |  | SBC - OBSTOJEČ OP BLOK V CENTRALNEM OBJEKTU BOLNIŠNICE UREDITEV NOVE OPERACIJSKE DVORANE - OP 8
OBR. 4/1-4 - Obrazec podrobni ponudbeni predracun
KRAJ IN DATUM:
SKUPNA REKAPITULACIJA
1./ | MEDICINSKA OPREMA |  |  | 0
INVESTICIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | Davek na dodano vrednost (DDV) | 22% | 0
INVESTICIJA SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0

## SKLOP 4_REK_MEDICINSKA OPREMA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
SBC - OP 8 - MEDICINSKA OPREMA
REKAPITULACIJA - OPREMA
1 | MEDICINSKA OPREMA | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
OPOMBA:
VSE PONUJENE CENE VSEBUJEJO DOBAVO IN VSE MANIPULATIVNE STROŠKE

## SKLOP 4_MEDICINSKA OPREMA
POST. | OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA na EM v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
1 | MEDICINSKA OPREMA
Opomba: V ceni na enoto mere je potrebno zajeti vse transporte, dovoze in odvoze materiala, skladiščenja na začasnih (gradbiščnih) deponijah, ali v objektu, kot tudi odlaganje odpadnega materiala na trajnih deponijah vključno s plačilom taks za odlaganje! V ceni na enoto je zajeta kompletna montaža in dobava z vsem pritrdilnim in montažnim materialom ter podkonstrukcijo. Vsi sistemi in naprave morajo biti polno funkcionalne in polno kompatibilne ter povezljive med sabo in bolnišničnim sistemom.
1.01 | Kirurški set nevrokirurških inptrumentova za oskrbo anevrizm | kom | 1 |  | 0
D-CLIP STANDARDNI/MINI APLIKATOR/ODSTRANJEVALEC, BAJONET, VARIABILNA ČELJUST, 210 MM
D-CLIP STANDARDNI/MINI APLIKATOR/ODSTRANJEVALEC, BAJONET, VARIABILNA ČELJUST, 230 MM
D-CLIP PLADENJ ZA STERILIZACIJO IN SHRANJEVANJE 23 KLIPOV IN APLIKATORJEV, VEL. 528 x 254 x 40 MM
D-CLIP IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA KLIPOV ZA PLADENJ ZA SHRANJEVANJE IN STERILIZACIJO
Standarden set 20 najpogosteje uproabljenih klipov:
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAVEN 7 MM, MAX. ODPRTJE 8,0 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAVEN 9 MM, MAX. ODPRTJE 8,9 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAHLO UKRIVLJEN 9 MM , MAX. ODPRTJE 8,9 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAHLO UKRIVLJEN 11 MM, MAX. ODPRTJE 10,2 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAHLO UKRIVLJEN 18 MM, MAX. ODPRTJE 13,3 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, MOČNO UKRIVLJEN 8,6 MM, MAX. ODPRTJE 8,4 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAVEN 10 MM, POD KOTOM 45°, MAX. ODPRTJE 9,8 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAVEN 9 MM, POD KOTOM 50°, MAX. ODPRTJE 9,5 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAHLO UKRIVLJEN 8,6 MM, MAX. ODPRTJE 8,4 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAHLO UKRIVLJEN 11 MM, MAX. ODPRTJE 9 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAVEN 12 MM, POD KOTOM 40°, MAX. ODPRTJE 10,5 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, BAYONET 12 MM, MAX. ODPRTJE 13,6 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, FENESTRIRAN Ø3,5 MM, RAVEN 6 MM, MAX. ODPRTJE 9,4 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, FEN. Ø5 MM, RAVEN 7,5 MM, POD KOTOM 45°, MAX. ODPRTJE 8,5 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, FEN. Ø3,5 MM, RAVEN 7,5 MM, POD KOTOM 45°, MAX. ODPRTJE 7,3 MM STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, UPOGNJEN 10 MM, POD KOTOM 90°, MAX. ODPRTJE 7,3 MM, STERILNO
D-KLIP, STALNI, IZ TITANA, VELIK, BAYONET 20 MM, MAX. ODPRTJE 13,5 MM, STERILNO
D-KLIP MINI, STALNI, IZ TITANA, RAVEN 5 MM, MAX. ODPRTJE 6,0 MM, STERILNO
D-KLIP MINI KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAHLO UKRIVLJEN 6 MM, MAX. ODPRTJE 7,1 MM, STERILNO
D-KLIP MINI KLIP, STALNI, IZ TITANA, RAHLO UKRIVLJEN 7 MM, MAX. ODPRTJE 7,3 MM, STERILNO
D-KLIP, ZAČASNI, IZ TITANA, RAVEN 12 MM, MAX. ODPRTJE 10,2 MM, STERILNO
D-KLIP, ZAČASNI, IZ TITANA, RAVEN 7,5 MM, POD KOTOM 45°, MAX. ODPRTJE 9,1 MM, STERILNO
D-KLIP, ZAČASNI, IZ TITANA, BAYONET 7 MM, MAX. ODPRTJE 10,9 MM, STERILNO
INVESTICIJA
SKUPAJ: MEDICINSKA OPREMA |  |  |  |  | 0