Obrazec št. 3

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

- izdelki v morajo imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji ali v drugih državah EU

- ponudniki morajo na zahtevo naročnika za prijavljene izdelke v skupinah 1 in 2 predložiti Povzetek temeljnih značilnosti zdravila v slovenskem ali angleškem jeziku

- izbrani ponudnik bo moral ob dobavi priložiti navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku

- naročanje izdelkov mora potekati v slovenskem ali angleškem jezik

- vse cene morajo vključevati transportne stroške (DDP, razloženo v skladišču naročnika)

- navedene količine so okvirne in niso zavezujoče

- SKUPINA: Kompleti za pripravo 68Ga-radiofarmakov

| Sklop | Komplet za pripravo radiofarmaka | EM | Kol. za 2 leti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komplet za pripravo 68Ga-gozetotida (68Ga-PSMA-11) za injekcije | viala | 800 |
| 2 | Komplet za pripravo 68Ga-edotreotida (68Ga-DOTA-TOC) za injekcije | viala | 100 |

Dodatne zahteve:

Izdelka morata imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.

- SKUPINA: 68Ge/68Ga generator

| Sklop | Ime | Kalibracijska aktivnost [kot Ge-68] | Kol. za 2 leti |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 68Ge/68Ga generator | 1,85 GBq | 3 |

Dodatne zahteve:

- generator mora imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji

- generator mora biti naveden med generatorji v preglednici 5 točke 12. Navodila za pripravo radiofarmakov Povzetka glavnih značilnosti zdravila LOCAMETZ (Novartis)

- v ceno mora biti vključen ves potrošni material, ki je potreben za vzpostavitev uporabe generatorja

- dobavitelj mora poskrbeti za pravilen odvoz in odlaganje starega generatorja (vključeno v ceno)

Poleg zgornjih  zahtev morajo biti v ceni generatorja zajete tudi naslednje zahteve:

- Sistem, ki omogoča samostojno eluiranje (v odsotnosti delavca) z naslednjimi lastnostmi:

- mora omogočati možnost nastavitve eluiranja v prihodnosti brez prisotnosti delavca (npr. ob nedeljah ob želeni uri)

- mora omogočati daljinsko proženje eluiranja

- mora imeti priložen nosilec za raztopino za eluiranje

- ponudnik nosi odgovornost za pravilno delovanje sistema, da je sistem redno servisiran in validiran v zahtevanih intervalih

- proizvajalec mora ob morebitni okvari sistem popraviti oz. zamenjati v najkrajšem možnem času oz. v največ sedmih delovnih dneh

- Potrošni material za celotno obdobje uporabe generatorja:

- potrošni material, potreben ob zamenjavi raztopine za eluiranje ter njeni povezavi na sistem za avtomatsko eluiranje generatorja (8 menjav na generator)

- 0,1 M ultra-čista raztopina HCl za eluiranje za 400 eluiranj (npr. 8 kosov po 250 ml)

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da naša ponudba v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis: