## C lok
OBR-1A Izjava o izpolnjevanju zahtev
Ponudnik:
post.št. | Tehnične specifikacije gama kamera
| NAVODILA: | Vse zahteve so pogoj za sodelovanje. Ponudnik priloži dokazila za vsako posamezno zahtevo. V kolikor podatek za določeno zahtevo ni predviden v katalogu ali drugih uradnih dokumnetih in potrdilih, ponuniki priložijo izjavo.
Splošne zahteve
|  | Izpolnjevanje zahteve: vpišite DA (izpolnjuje), NE (ne izpolnjuje). | Dokazilo o izpolnjeni zahtevi: vpišite NAZIV IN ŠTEVILKO STRANI DOKUMENTA
1 | SPLOŠNE ZAHTEVE
1.1 | Sistem mora biti nov, nerabljen in serijsko izdelan
1.2 | namen: slikanje miokardne perfuzije MPI pri odraslih bolnikih
1.3 | istem mora omogočati rutinsko klinično uporabo v kardiologiji
2 | DETEKTORSKI SISTEM / TEHNOLOGIJA
2.1 | CZT (Cadmium-Zinc-Telluride) ali enakovredna tehnologija
2.2 | več detektorski sistem ( 9 ali več polprevodniških detektorjev)
2.3 | kolimatorji (multi-pinhole ali ekvivalentni sistemi)
2.4 | energijska ločljivost: ≤ 6,2 % pri 140 KEV (Tc-99m)
2.5 | prostorska ločljivost: ≤ 5-7 mm FWHM (ali boljša)
2.6 | energijski razpon: 60-200 keV
3 | ZMOGLJIVOST SISTEMA
3.1 | detektor kamere mora omogočati vsaj 30 slikanj 10 ur v enem dnevu
3.2 | čas slikanja (stres ali mirovanje ≤ 10 minut)
3.3 | visoka občutljivost (500 – 1100 cps/MBq)
3.4 | možnost low-dose protokolov
3.5 | možnost hitrega slikanja (fast protocol)
4 | KARDIOLOŠKE FUNKCIJE – SISTEM MORA OMOGOČITI
4.1 | gated SPECT
4.2 | izračun EF, EDV, ESV
4.3 | dinamični zajem (list mode)
4.4 | kvantifikacijo perfuzije (SSS, SRS, SDS)
4.5 | polarne karte (bull`s eye)
4.6 | samodejno segmentacijo levega prekata
4.7 | primerjavo z normalnimi bazami (normal database)
4.8 | quatitativni software paketi: INVIA 4DM
5 | GEOMETRIJA, POLOŽAJ BOLNIKA in ERGONOMIJA
5.1 | nosilnost mize: ≥ 200 kg
5.2 | enostaven dostop za bolnike
5.3 | prilagodljiv položaj paciena sedeči ali ležeči (supine in upright) položaj
5.4 | suport za glavo, roke , noge , Velcro trakovi za roke in noge
6 | PROGRAMSKA OPREMA
6.1 | vključena mora biti rekonstrukcija:
6.2 | iteratvina ( ali ekvivalent)
6.3 | korekcija attenuation correction (s CT ali programska rešitev)
6.4 | korekcija scatter correction
6.5 | korekcija motion correction
6.6 | kvantifikacijska programska oprema z MPI
6.7 | DICOM, storage/querry/retrieve, work list
6.8 | integracija s PACS/RIS/BIRPIS brez dodatnih stroškov za naročnika
7 | KAMERA
7.1 | Kamera mora imeti integriran EKG trigger (ECG Gating)
7.2 | Kamera mora vsebovati QC kalibracijske kite
7.3 | Kamera mora omogočiti nadgradnjo v zmoglivejši sistem (več CZT detektorjev) z možnostjo dinamičnega slikanja in izračuna pretokov.
8 | DELOVNE POSTAJE
8.1 | ena akvizicijska postaja z akvizicijskim QC orodjem in dnevnim QC »application software« (monitor 1920 x 1200)
8.2 | vsaj 2 diagnostični delovni postaji (monitor 1920x1200)
8.3 | možnost avtomatske analize
8.4 | možnost ročnih popravkov (možna ponovna obdelava »surovih« podatkov)
8.5 | možnost arhiviranja podatkov
9 | PRINTER
9.1 | barvni printer
10. | AI
10.1 | Vsebovati mora napredno AI analizo
11 | VALIDACIJA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
11.1 | Pomoč pri validaciji opreme (acceptance test)
11.2 | tehnična dokumentacija
12 | IZOBRAŽEVANJE
12.1 | šolanje za uporabo kamere, iz osnov vzdrževanja in izvajanje QC testov za zdravnike
12.2 | šolanje za uporabo kamere, iz osnov vzdrževanja in izvajanje QC testov za rad. inženirje
12.3 | minimalno 3 dni onsite
13 | GARANCIJA IN SERVIS
13.1 | garancija: najmanj 60 mesecev (vključeni letni pregledi, validacije, nadgradnje)
13.2 | servis in rezervni deli za čas garancije in vzdrževanja
14 | DODATNE ZAHTEVE
14.1 | uporabniški vmesnih v angleškem jeziku
14.2 | sistem mora omogočati nadgradnjo (software upgrade)
14.3 | nizki obratovalni stroški
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža gama kamere« objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.
Datum: |  | Žig in podpis:

## MRI
OBR-1A Izjava o izpolnjevanju zahtev
Ponudnik:
Št. javnega naročila:
post.št. | Splošna bolnišnica Izola Tehnične specifikacije za nakup magnetno resonančnega tomografa jakosti 1,5 Tesla
Splošne zahteve
- Osnova MR tomografa mora biti superprevodni magnet z gostoto magnetnega polja 1,5T, ki omogoča vse standardne in napredne klinične preiskave. - MR tomograf mora omogočati izvajanje diagnostičnih kliničnih preiskav celega telesa. - Imeti mora najsodobnejše funkcionalnosti za klinično delo v MR slikovni diagnostiki. - Vsa oprema mora imeti CE certifikat in ES izjavo o skladnosti ter v kolikor gre za medicinski pripomoček tudi ostale certifikate glede na razred tveganja. - Materiali zahtevanih komponent morajo biti primerni za delo v magnetnem polju MR tomografa. - Demontaža in odstranitev starega MR tomografa in pripadajoče opreme, vključno z RF kletko in hladilnim sistemom za hlajenje MR tomografa in diagnostičnega prostora. - Dostava, vnos, namestitev in montaža novega MR tomografa, demontaža stare RF kletke, montaža nove RF kletke in hladilnih sistemov za hlajenje MR tomografa in diagnostičnega prostora vključno s potrebnimi prilagoditvami instalacijskih priključkov. - Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene. - Ob prevzemu mora izbrani ponudnik naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MR tomografa in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme. - Priloženi morajo biti ustrezni fantomi za preverjanje in zagotavljanje kakovosti delovanja (Quality Assurance). - Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. - Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo. Navodila za uporabo in vzdrževanje mora predati vsaj en mesec pred namestitivijo MR tomografa. - Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe. - Ponudniki tiste tehnične zahteve naročnika, ki jih ni mogoče dokazati z standardnimi dokumenti proizvajalca, kot so brošure in podatkovni listi, lahko dokazujejo z izjavo proizvajalca. - Izpis iz sodnega registra ali enakovrednega uradnega registra, ki potrjuje datum registracije in neprekinjeno dejavnost ponudnika v Sloveniji. - Ponudnik mora imeti vzpostavljeno servisno mrežo v Republiki Sloveniji. Ekvivalentov, efektivnih, performančnih, uspešnostnih, vektorskih vrednosti ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije, razen če je to pri posamezni tehnični zahtevi navedeno drugače. Vse zahtevane vrednosti morajo biti dosegljive uporabniku pri normalnem delu v kliničnem okolju.
|  | Izpolnjevanje zahteve: vpišite DA (izpolnjuje), NE (ne izpolnjuje). | Dokazilo o izpolnjeni zahtevi: vpišite NAZIV IN ŠTEVILKO STRANI DOKUMENTA
1 | Magnet
1.1 | Magnet MR tomografa, mora biti zgrajen na osnovi superprevodne tehnologije in mora ustvarjati statično magnetno polje z gostoto 1,5T [Tesla].
1.2 | Odprtina magneta (gantry) mora biti premera 70 cm ali širša.
1.3 | Zajem podatkov (scan range) mora biti 150 cm ali daljši.
1.4 | Magnet mora biti opremljen z avtomatskim izračunavanjem SAR vrednosti in omejitvami snemanj oz. opozorili pri preseženih SAR vrednostih. Imeti mora sistem za znižanje SAR vrednosti ob nespremenjeni kakovosti slik.
1.5 | Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred sipanjem magnetnega polja v prostor in zunanjimi motnjami.
1.6 | Sipanje magnetnega polja mora biti minimalno in ne sme segati izven prostora magneta (limit je < 5 Gauss oz. toliko, kot v trenutku dobave zahtevajo minimalni standardi). Ponudnik mora ob prevzemu magneta predložiti potrdilo o izvedenih meritvah o sipanju magnetnega polja izven MR prostora.
1.7 | Sistem za shimming mora vključevati vsaj 3 linearne kanale za shimming prvega reda.
1.8 | Ponudnik naj navede širino, višino in globino instaliranega magneta z nameščenimi pokrovi.
1.9 | Ponudnik naj navede dolžino magneta (magnet z gradientnimi tuljavami, nameščenimi pokrovi in z mizo).
1.10 | Ponudnik naj navede dimenzije magneta pri transportu.
1.11 | Ponudnik naj navede bruto skupno težo (v kilogramih) magneta v delujočem stanju, vključno s priporočeno količino helija ter pokrovi.
1.12 | Ponudnik naj navede skupno priporočeno količino helija za delovanje magneta.
1.13 | Dolgoročna stabilnost magnetnega polja mora biti <0,1 ppm/h
Zahtevane so vrednosti homogenosti magnetnega polja znotraj sferičnega volumna:
1.14 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 45 cm (zagotovljen Vrms ≤ 2,0 ppm).
1.15 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 40 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,75 ppm).
1.16 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 30 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,25 ppm).
1.17 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 20 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,12 ppm).
1.18 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 10 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,04 ppm).
2 | Gradientni sistem in RF sistem
2.1 | Največja jakost gradientnih tuljav mora biti 33 mT/m za vsako od treh osi pri 100 % obremenitvi (100 % duty cycle) ali večja.
2.2 | Največja hitrost gradientnih tuljav (»slew rate«) vsaj 125 T/m/s za vsako od treh osi.
2.3 | Največje jakosti in hitrosti gradientnega sistema pri uporabi, ko se gradienti vseh treh osi seštevajo.
2.4 | Gradientne tuljave morajo biti aktivno ščitene.
2.5 | RF sistem mora omogočati močno in čim bolj brezšumno oddajanje RF pulza.
2.6 | Največje vidno polje slikanja, ki ga še omogočajo obravnavane gradientne tuljave mora biti 50 cm x 50 cm x 50 cm ali večje.
3 | RF tuljave
3.1 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje priključenih tuljav.
3.2 | Tuljave morajo omogočati slikanje s paralelnimi tehnikami - tako v 2D kot 3D.
Slikovne tuljave vključene v ponudbo
Glava in vrat
3.3 | Namenska nefleksibilna sprejemna tuljava za glavo in vrat mora imeti vsaj 15 tuljavnih elementov ali več. Omogočati mora prikazovanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Omogočati mora možnost nagiba (tilt) ali mehanizem v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi za prilagoditev položaja pacienta. Nagibni mehanizem mora biti certificiran s strani proizvajalca MR naprave ali njegov proizvod. Prilagoditev naklona mora biti možna med 0 in vsaj 18 stopinjami. Opremljena mora biti s snemljivim ogledalom za možnost pogleda navzven.
Hrbtenica, trup in spodnji okončini
3.4 | V preiskovalno mizo integrirana posteriorna tuljava za prikaz hrbtenice, prsnega koša, trebuha, medenice, spodnjih okončin in žilja. Zahteva se posteriorna tuljava, ki ustreza vsaj eni od dveh opredeljenih karakteristik, navedenih v nadaljevanju: Karakteristika 1: posteriorna tuljava z vsaj 24 tuljavnimi elementi, kar omogoča zajem anatomije z visokim signalom in prostorsko ločljivostjo. Karakteristika 2: posteriorna tuljava, ki omogoča zajem anatomije neodvisno od števila sprejemnih kanalov (channel independent).
3.5 | Namenska tuljava (body/torso coil) za preiskave telesa - prsnega koša, trebuha, medenice, spodnjih okončin. Tuljava mora imeti vsaj 12 tuljavnh elementov ali več.
Okončine in sklepi (MSK)
3.6 | Rama: Namenska nefleksibilna tuljava mora imeti vsaj 3 tuljavne elemente. Ponudnik lahko ponudi tudi dodatno univerzalno 16 kanalno tuljavo tipa "wrap around".
3.7 | Mala fleksibilna tuljava za slikanje perifernih sklepov - npr. komolec. Tuljava mora imeti vsaj 8 tuljavnih elementov ali več. Zajem anatomije v smeri glava-noge med 19 in 24 cm. Tuljava mora imeti vgrajen senzor, ki omogoča hitro pozicioniranje anatomije v izocenter magneta, na podlagi pravilno nameščene tuljave.
3.8 | Koleno: Namenska nefleksibilna sprejemna ali oddajno/sprejemna tuljava za koleno z vsaj 8 tuljavnimi elementi.
3.9 | Velika fleksibilna tuljava tipa "wrap around" za slikanje perifernih sklepov - npr. masivno koleno, masivna rama. Tuljava mora imeti vsaj 8 tuljavnih elementov ali več.
Slikovne tuljave - Dodatno
3.10 | V kolikor proizvajalec za posamezne slikovne tuljave namesto števila tuljavnih elementov navaja število kanalov, velja kot enakovredno tudi število kanalov iz te tuljave, ki sodelujejo pri nastanku slike v enem pregledu (brez posegov uporabnika med pregledom, brez premeščanja tuljav med pregledom).
3.11 | Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov.
4 | Slikovna zaporedja (sekvence) in programska oprema
4.1 | Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme, ki so na voljo.
4.2 | Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih slikovnih zaporedij in programske opreme, le kjer je to mogoče oziroma kjer to ime obstaja. Ponudnik v primerih, kjer lastno ime ne obstaja oziroma se ne uporablja, zgolj navede, da zahtevano funkcionalnost oziroma opremo ponuja, ter to ustrezno dokaže z dokumenti.
4.3 | K zahtevanim slikovnim zaporedjem mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc.
4.4 | Osnovna slikovna zaporedja za slikanje anatomskih področij: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, žilje, prsni koš, trebušni organi, medenica.
4.5 | DIXON (tako za TSE/FSE kot GRE/FFE sekvence) z istočasnim zajemom 4 vrste slik: samo voda, v fazi, iz faze, samo maščoba. Kompatibilnost z ASSET/SENSE/mSENSE paralelnimi tehnikami in Propeller/Blade/MultiVane ali enakovrednimi tehnikami za korekcijo gibanja.
4.6 | Napredne DIXON tehnike za visokoresolucijsko 2D in 3D slikanje pri hitrih SE in GRE sekvencah.
4.7 | Sekvence za korekcijo artefaktov premikanja za GRE oz FFE 3D radialne zajeme s prostim dihanjem za glavo, vrat, hrbtenico, prsni koš, medenico, abdomen, ki se jih da kombinirati tudi za DIXON/IDEAL/mDIXON algoritmi za supresijo maščobe.
4.8 | Možnost rekonstrukcije s pomočjo metod umetne inteligence "deep learning". Rekonstrukcijska tehnologija mora omogočati zvišanje razmerja signal/šum pri rekonstrukciji podatkov iz pospešenih akvizicij. Tehnologija mora podpirati pospešene akvizicije bodisi na osnovi paralelnega slikanja ali na osnovi compressed sensing. Podprta morajo biti naslednja anatomska področja: glava, hrbtenica, mišično-skeletni sistem, preiskave telesa (body) in preiskave perifernega žilja. Uporabno za vsaj 95% kliničnih protokolov.
4.9 | MR angiografija z uporabo kontrastnega sredstva (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja.
4.10 | Metode za korekcijo artefaktov pretoka za vse anatomije in kontraste.
4.11 | 3D TSE ali FSE izotropne sekvence za prikaz možganov z izničenjem signala iz vaskularnega sistema - tipa Black Blood Imaging.
4.12 | 4D dinamična angiografija z aplikacijo intravenoznega kontrastnega sredstva.
4.13 | 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo. Sprejemljivo je tudi, če gre za 3D sekvenco z uporabo iterativne rekonstrukcije in kontinuiranega zajema podatkov radialnega k-prostora, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna z visoko časovno ločljivostjo (4D). Sekvenca mora omogočati slikanje med prostim dihanjem pacienta, brez potrebe po zadrževanju diha ali zunanjem proženju (triggeringu). Metoda mora zagotavljati avtomatsko rekonstrukcijo klinično relevantnih kontrastnih faz (nativna, arterijska, venska, pozna) iz neprekinjenega niza zajetih podatkov.
4.14 | Slikovno zaporedje za 3D MR mielografijo.
4.15 | Slikovna zaporedja, ki omogočajo 2D/3D slikanje toraksa in abdomna v free-breathing načinu z uporabo zaznavanja pacientovega dihanja brez uporabe respiratornega pasu.
4.16 | Whole-body diffusion weighted MRI (STIR, DWI). Tehnika za slikanje celotnega telesa (npr. pri multiplem mielomu), ki omogoča oceno razširjenosti bolezni po celotnem telesu in kvantifikacijo obsega tumorskih sprememb.
4.17 | Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na kakovost slike ali časa. Ta zaporedja naj bodo omogočena za slikanje glave (vsaj za T1, T2, FLAIR in DWI), vseh segmentov hrbtenice, perifernih sklepov vred z lokalizatorji.
4.18 | MR aparat mora omogočati ultra-kratko ali ničelno časovno zakasnitev pri pridobivanju signala (uTE ali ZTE) ali ekvivalentno sekvenco (npr. SWIFT, PETRA, 3D Radial UTE, mFFE multiecho metoda), ki omogoča slikanje tkiv (npr. temporomandibularni sklep) s kratkim T2. Ponudnik mora v primeru alternativne rešitve dokazati primerljivost na podlagi signal-noise razmerja (SNR), prostorske ločljivosti in sposobnosti vizualizacije tkiv s kratkim T2.
2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje s spinskim odmevom (SE) za vsa anatomska področja:
4.19 | Osnovna SE zaporedja.
4.20 | Hitra SE zaporedja.
4.21 | Single shot SE zaporedja.
4.22 | Multi shot SE zaporedja.
4.23 | 3D hitra SE zaporedja z različnimi odklonilnimi koti.
4.24 | SE za T1, T2, PD (proton density) obtežitve.
4.25 | Dual echo SE za T2 in PD kontrast v enem slikanju brez zvišanja časa sekvence na račun kakovosti.
4.26 | Black blood tehnike.
4.27 | True IR za visok T1 kontrast.
Turbo SE, Fast SE (TSE, FSE):
4.28 | TSE ali FSE za T1, T2 in PD kontrast.
4.29 | Dual contrast TSE ali FSE v posameznem slikanju (PD in T2).
4.30 | 3D TSE ali FSE z variabilnim flip kotom za vse kontraste in vse dele telesa.
2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje z gradientnim odmevom (GRE) za vsa anatomska področja:
4.31 | Osnovna GRE zaporedja.
4.32 | Spoiled GRE zaporedja na področju, žilja, prsnega koša, trebuha in skeleta. Spoiled GRE (Flash, Spoiled GRASS, T1-FFE): 2D in 3D tehnike, Dual Echo tehnike za in-phase/out-phase za slikanja neoplazem in metastaz skeleta, Ultra hitri GRE za kontrastne MR angiografije z najkrajšimi TR in TE, 3D tehnike morajo biti kompaibilne z eliptičnim in centric eliptičnim zajemanjem signala.
4.33 | GRE z delno transverzalno povrnitivijo faze (GRASS, FISP, FFE) v 2D in 3D.
4.34 | GRE z RF povrnitvijo (CE-FST, PSIF, T2-FFE) v 2D in 3D.
4.35 | Fast GRE s pripravljalnimi pulzi (Turbo Flash, MPRAGRE, MOGRASS, TFE) v 2D in 3D.
4.36 | GRE s popolno transverzalno povrnitvijo faze (TrueFISP, B-FFE, FIESTA) v 2D in 3D. V kolikor ima proizvajalec na voljo več različnih sekvenc tega tipa, mora biti vključena sekvenca, ki ima najmanj banding artefaktov.
4.37 | 3D susceptibilnostno slikanje možganov (SWI) z visoko resolucijo in kontrastom, možnost prikaza fazne slike.
4.38 | Pospeševalne tehnike za hitrejše slikanje SWI.
4.39 | Multi Echo Data Image Combination sekvenca ali ekvivalentno.
4.40 | Double Echo Steady State sekvenca.
4.41 | Steady state GRE zaporedja na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno.
4.42 | Koherentna GRE zaporedja (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...) na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno.
4.43 | Compressed sensing podprt na 2D in 3D sekvencah, tako TSE ali FSE kot GRE - na vseh anatomskih področjih in kontrastih kjer je to uporabno: glava, hrbtenica, periferni sklepi, prsni koš, abdomen, medenica, žilje in preiskave telesa. Uporabno vsaj za 95% kliničnih protokolov. V kolikor ponudnik ne more ponuditi Compressed sensinga za 2D sekvence lahko ponudi ekvivalentno rešitev (npr. Multiband).
4.44 | Zaporedje za ehoplanarno slikanje (EPI).
4.45 | 2D in 3D zaporedja za slikanje z obratom magnetizacije (IR - Inversion Recovery) kot so short tau (STIR), long tau, Double IR, Turbo Inversion Recovery (Turbo STIR), Turbo Dark Fluid FLAIR, True Inversion Recovery za močan T1 kontrast.
4.46 | MR aparat mora omogočati hibridna SE/GRE hitra zaporedja ali ekvivalentne sekvence, ki zagotavljajo enakovredno diagnostično vrednost in kombinacijo prednosti Spin Echo ter Gradient Echo metodologij. Ponudnik mora v primeru ekvivalentne sekvence dokazati primerljivost na podlagi tehničnih specifikacij in klinične uporabnosti.
4.47 | 2D in 3D TOF (Time of flight) angiografija.
4.48 | PCA (Phase contrast angiography) angiografija.
4.49 | Visokoresolucijska T1 3D GRE sekvenca (npr. VIBE, THRIVE sekvenca ali ekvivalentno).
4.50 | True Fisp/Dual excitation sekvenca.
Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa.
4.51 | Omogočeno mora biti popravljanje artefaktov premikanja.
4.52 | Avtomatski izračun ADC map.
4.53 | EPI difuzijska sekvenca s korekcijo geometričnega popačenja za boljše ujemanje z anatomskimi sekvencami.
4.54 | Difuzijsko obteženo slikanje celotnega telesa, s tehnologijo za zmanjševanje artefaktov na prehodih med posameznimi postajami.
4.55 | Napredne EPI sekvence za prikaz DWI glave in hrbtenice z zmanjšanim FOV do največ 200x50 mm, brez artefaktov okolnih tkiv, ki niso vključena v polje pregleda.
4.56 | Sekvenca z možnostjo redukcije artefaktov premikanja pri EPI difuzijski sekvenci na osnovi 2D navigatorja.
4.57 | Možnost mapiranja B0.
4.58 | Ne EPI tehnike difuzijskega slikanja z zmanjšanim popačenjem v predelih z visokimi vrednostmi magnetne susceptibilnosti - temporalna kost, hrbtenica - v primerjavi s standardno EPI sekvenco – TSE ali FSE ali TGSE difuzijska sekvenca z možnostjo korekcije artefaktov premikanja.
4.59 | Sekvence in programska orodja za obdelavo (izračun) za neinvazivno merjenje pretoka cerebrospinalnega likvorja.
4.60 | Izotropna 3D TSE ali FSE sekvenca za visokoresolucijski prikaz hrbtenice z možnostjo uporabe paralelnega slikanja.
4.61 | Sekvence za prikaz hrbtenjače s supresijo artefaktov pulziranja likvorja in pretočnih artefaktov krvi in s prikazom razlike v kontrastu med sivino in belino hrbtenjače.
4.62 | Sekvenca za 3D izotropni prikaz perifernih živcev, brahialnega in lumbalnega pleteža s tehnikami za homogeno supresijo maščevja v pregledovanem področju.
4.63 | Pospeševalne tehnike za hitrejše slikanje DWI.
4.64 | Ponudnik mora zagotoviti sistem, ki omogoča visoko kakovostno difuzijsko slikanje (DWI) z bistvenim zmanjšanjem artefaktov susceptibilnosti, še posebej na anatomsko zahtevnih področjih lobanje, celotne hrbtenice in medenice. Sistem mora zagotavljati minimalno popačenje slike in maksimalno homogenost polja.
4.65 | Sistem mora vsebovati tehnologijo za slikanje z visoko ločljivostjo in manjšo občutljivostjo na premikanje pacienta (motion-robustness) pri difuzijskem slikanju.
Perfuzijsko slikanje z aplikacijo kontrastnega sredstva (T1 DCE, T2* DSC, permeabilnost)
4.66 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov zaradi premikanja.
4.67 | Sistem mora omogočati ustvarjanje in izračun perfuzijskih parametričnih map na podlagi dinamičnega kontrastnega slikanja, vključno s kazalniki, kot so relativni delež bolusa ob vrhuncu (npr. Percentage Bolus at Peak) in čas do doseganja vrha signala (npr. Time to Peak) ali drugo po priporočilih proizvajalca.
4.68 | Sekvence za DSC, DCE in Permeabilnostno perfuzijsko slikanje.
4.69 | MR T1 perfuzija - relativno obarvanje, maksimalno obarvanje, TTP, wash-in in wash-out.
4.70 | MR DSC T2* perfuzija (sekvence za zajem podatkovnih setov za MR DSC T2* perfuzijo na zajemalni delovni postaji).
Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (hipofiza, abdomen):
4.71 | Omogoča naj korekcijo artefaktov zaradi premikanja.
4.72 | Omogočena je možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja ter zajem slik v breathhold in free-breathing zajem.
4.73 | Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija.
4.74 | Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k- prostoru z najvišjo možno temporalno resolucijo za 3D slikanje glave, hrbtenice, prsnega koša, abdomna in medeničnega predela v free-breathing načinu.
4.75 | Slikovna zaporedja, ki omogočajo 2D/3D slikanje toraksa in abdomna v free-breathing načinu z uporabo zaznavanja pacientovega dihanja brez uporabe respiratornega pasu.
Napredne metode za slikanje hrustanca.
4.76 | Napredna slikovna zaporedja za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. Zahtevane so osnovne tehnike npr: VAT ali enakovredno in napredne tehnike napr: MAVRIC SL, SEMAC ali enakovredno.
4.77 | Vsaj ena tehnika za slikanje v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj mora imeti možnost pospešitve za skrajšanje časa zajema z nekoherentnim vzorčenjem k- prostora z iterativno rekonstrukcijsko metodo.
Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav.
4.78 | Napredne 3D izotropne pospešene slikovne tehnike z nekoherentnim vzorčenjem k- prostora in iterativno rekonstrukcijo slike za pospešitev T1, T2 in protonsko obteženega slikanja glave, telesa in mišičnoskeletnega sistema.
4.79 | Napredne visokoločljive in pospešene GRE slikovne tehnike, neobčutljive na gibanje, za statično slikanje abdomna, toraksa in medenice, v free-breathing načinu in neobčutljive za premikanje, tudi z možnostjo izključitve signala maščobe.
4.80 | Zajemalna in rekonstrukcijska tehnika, ki temelji na nekoherentnem vzorčenju k-prostora, transformiranju razpršenosti podatkov in na iterativni rekonstrukciji slike (npr. Compressed Sensing, Compressed Sense, HyperSense … ali podobno). Mora biti na voljo vsaj za 3D slikanje glave, telesa, perifernih sklepov in hrbtenice s T1, T2 in PD kontrasti, SWI, TOF preiskavo glave. V kolikor ponudnik za SWI sekvenco zahtevane funkcionalnosti nima, mora zagotoviti funkcionalno ekvivalentni pohitritveni način zajema MR podatkov.
4.81 | Možnost rekonstrukcije s pomočjo metod umetne inteligence "deep learning". Rekonstrukcijska tehnologija mora omogočati zvišanje razmerja signal/šum pri rekonstrukciji podatkov iz pospešenih akvizicij. Tehnologija mora podpirati pospešene akvizicije bodisi na osnovi paralelnega slikanja ali na osnovi compressed sensing. Podprta morajo biti naslednja anatomska področja: glava, hrbtenica, mišično-skeletni sistem, preiskave telesa (body) in preiskave žilja, tako v 2D kot 3D zajemu.
4.82 | Napredna tehnologija zajema podatkov z uporabo umetne inteligence za znatno krajšanje časa akvizicije in izboljšanje razmerja signal/šum, ki ustreza vsaj eni od dveh opredeljenih karakteristik, navedenih v nadaljevanju: Karakteristika 1: - Paket tehnik za zajem MR slik za vse anatomije, ki temeljijo na umetni inteligenci (deep learning) tako v 2D kot 3D zajemu. - Lokalno razšumljenje MR slik z iterativnim preverjanjem konsistentnosti podatkov v k- prostoru. - Ne-interpolacijsko AI podvojevanje prostorske ločljivosti v slikovnem prostoru s preverjanjem konsistentnosti podatkov s centralnim delom k- prostora. - AI deep learning rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča zajem z visoko stopnjo pospešitve z neposredno rekonstrukcijo iz surovih podatkov, hkrati pa zagotavlja visoko razmerje signal/šum. - Specializirani algoritmi umetne inteligence, ki omogočajo izjemno hiter zajem nevro preiskav vseh ključnih in diagnostično pomembnih MR sekvenc (tudi DWI) in kontrastov, ki so običajno potrebni za celovito nevrološko preiskavo možganov in hrbtenice. - Podprto je slikanje na področju glave, hrbtenice, perifernih sklepov in telesa, vključno z difuzijskim slikanjem (DWI) glave, hrbtenice in telesa. - Paket mora vključevati podporo za napredne protokole, kot so DIXON, angiografija, dinamično slikanje mehkotkivnih tumorjev in hipofize. - Zajem brez potrebe po zadrževanju diha (free breathing način) vsaj za 3D T1 GRE sekvence. - Uporabno tudi z zaporedji za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. - Uporabno vsaj za 95% kliničnih protokolov. Karakteristika 2: - Paket tehnik za zajem MR slik za vse anatomije, ki temeljijo na umetni inteligenci dveh pogonov AI (deep learning) v 2D, ter z enim pogonom AI (deep learning) pri 3D zajemu. - Mora temeljiti na pospešenih akvizicijah, kot je npr. compressed sensing. - Imeti mora vsaj dva (2) pogona umetne inteligence. Pri tem prvi AI pogon znižuje šum v surovih podatkih, drugi AI pogon pa nato izboljša ostrino slike in zmanjša pojav artefaktov, kot so npr. ringing artefakti. - Specializirani algoritmi umetne inteligence, ki omogočajo izjemno hiter zajem nevro preiskav vseh ključnih in diagnostično pomembnih MR sekvenc (tudi DWI) in kontrastov, ki so običajno potrebni za celovito nevrološko preiskavo možganov in hrbtenice. - Podprto je slikanje na področju glave, hrbtenice, perifernih sklepov in telesa, vključno z difuzijskim slikanjem (DWI) glave, hrbtenice in telesa. - Prav tako mora tehnologija vključevati podporo za napredne protokole, kot so DIXON, angiografija in dinamično slikanje mehkotkivnih tumorjev in hipofize. - Zajem brez potrebe po zadrževanju diha (free breathing način) vsaj za 3D T1 GRE sekvence. - Uporabno tudi z zaporedji za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. - Uporabno vsaj za 95% kliničnih protokolov. V kolikor ponudnik za nevrološke sekvence SWI, DWI in TOF (možgani in hrbtenica) ne razpolaga z rešitvijo na osnovi algoritmov umetne inteligence (deep learning rekonstrukcije), lahko zahtevo izpolni z drugo tehnološko enakovredno rešitvijo za pospešeno MR slikanje, ne glede na uporabljeni tehnični pristop, pod pogojem, da je zagotovljeno klinično relevantno in objektivno dokazljivo skrajšanje časa akvizicije ob enakovredni ali izboljšani diagnostični kakovosti slik. Izpolnjevanje zahteve mora ponudnik izkazati z uradno tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugim verodostojnim strokovnim dokazilom.
Vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (kot npr. Multiband zajem ali enakovredno)
4.83 | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno) vsaj za slikanje glave. V kolikor ponudnik funkcionalnosti Multiband (SMS) za MSK nima, mora zagotoviti funkcionalno ekvivalentni pohitritveni način zajema MR podatkov.
4.84 | Sistem mora omogočati sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno) za difuzijsko slikanje glave (EPI sekvenca).
Slikanje srca
4.85 | Sekvence in programska oprema za izračun vsaj T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za srce.
4.86 | Napredna pospešena slikovna tehnika z nekoherentnim vzorčenjem k-prostora in iterativno rekonstrukcijsko metodo za dinamično 2D slikanje srca v cine (kino) načinu.
5 | Preiskovalna miza
5.1 | Višina preiskovalne mize v najnižjem položaju največ 60 cm ali nižje.
5.2 | Največja dovoljena obremenitev mize, ki še omogoča dvig in spust mize, ter premik mize v in iz gantrija, mora biti ≥250kg.
5.3 | Pomik preiskovalne mize omogoča efektivno vidno polje vsaj 150 cm ali daljše.
5.4 | Miza ali del mize, ki omogoča enako funkcionalnost kot odklopna miza, mora biti odklopen. Omogočati mora pripravo pacienta izven MR prostora z namestitvijo tuljav.
6 | MR konzola - upravljanje sistema
6.1 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme, ki so na voljo. Potrebno je navesti ime in različico ponujenega paketa programske opreme.
6.2 | Ponudnik mora izvajati posodabljanje operacijskega sistema in aplikacij na MR konzoli ter delovni postaji celotno življenjsko dobo MR aparata.
6.3 | Upravljalna konzola mora biti opremljena z vsaj dvema 23-palčnima zaslonoma ali enim 24 palčnim zaslonom.
6.4 | Upravljalna konzola mora omogočati multitasking: Obdelovanje zajetih podatkov pacienta med preiskavo, še preden je preiskava zaključena.
6.5 | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav in obdelavo slik že zajetih sekvenc. Obdelave morajo biti vsaj sledeče: MPR (paralelno in radialno), MIP, MinIP, VRT, zlivanje izbranih slik (fusion), lepljenje slik (stitching), možnost meritev razdalj in kotov tudi na fusion in stitching slikah.
6.6 | Zunanje shranjevanje: USB port, DVD-drive, DICOM STD-CTMR in E-MR format.
6.7 | Licence za pošiljanje slik na več računalnikov v omrežju.
6.8 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov.
6.9 | Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja).
6.10 | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na dihanje, EKG in periferni pulz pacienta.
6.11 | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole.
6.12 | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela.
6.13 | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave (dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc).
6.14 | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave, itd).
6.15 | Sistem mora omogočati samodejno poravnavo rezin v standardne ravnine pri preiskavah anatomskih področij vsaj glave in kolena
6.16 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za glavo.
6.17 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za koleno.
6.18 | Slikanje celega telesa - možnost slikanja več sekvenc na posamezni postaji z možnostjo poravnave oziroma združitve posameznih sekvenc v enotno sliko.
6.19 | Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca za oddaljeno pomoč.
6.20 | Funkcionalnost na osnovi umetne inteligence, ki omogoča prihranek časa pri planiranju preiskav in izbiri ustreznih protokolov.
6.21 | Možnost izbire pacienta na tabličnem zaslonu na gantriju.
6.22 | Možnost zagona slikovnih zaporedij na tabličnem zaslonu na gantriju.
6.23 | MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki mora biti dovolj zmogljiv, da omogoča varno zaustavitev sistema in zagotavlja dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave.
7 | Integracija z RIS/PACS sistemom in sistemom EDMO
7.1 | Povezava MR tomografa in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti izvedena tako, da je omogočena polna funkcionalnost, kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu.
7.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko SB Izola in ponudnikom sistema RIS/PACS.
7.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping).
7.4 | Povezava MR aparata preko sistem PACS oziroma ustreznega vmesnika v sistem EDMO (evidenca drage medicinske opreme) ali drugače poimenovanega z enakim namenom, kar je ponudnik dolžan izvesti v sodelovanju s službo za informatiko javnega zavoda in ponudnikom sistema PACS.
Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
7.5 | DICOM Send/Receive.
7.6 | DICOM SC Storage commitment.
7.7 | DICOM Modality Worklist.
7.8 | DICOM MPPS Modality performed procedures steps.
7.9 | DICOM Query/Retrive.
7.10 | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS.
8 | Delo s pacientom, varnost, nadzor in kakovost
8.1 | Stikalo za izklop MR aparata v sili.
8.2 | MR aparat mora imeti možnost večstopenjskega nastavljanja osvetljenosti ter večstopenjskega prezračevanja magnetne odprtine, kjer leži preiskovanec.
8.3 | Ponudba mora vsebovati set blazin, peščenih vrečk, fiksacijskih trakov in podobnih pripomočkov za udobno pozicioniranje in stabilno imobilizacijo pacienta in tuljav.
8.4 | Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG za proženje npr. slikanja celotnega cikla srčnega utripa, periferni pulz za sinhronizacijo slikanja s pulzirajočim tokom krvi, respiracijo npr. za sinhronizacijo slikanja z respiratornim gibanjem).
8.5 | Senzorski sistem za zaznavanje EKG in perifernega pulza - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
8.6 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
8.7 | Sistem za zaznavanje dihanja brez uporabe pasov preko trupa - infrardeči, senzorji v tuljavi, druga tehnologija. Navedite katera.
8.8 | MR aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja/upravlja preiskovanec med preiskavo (pumpica/nurse call).
8.9 | Sekvence za zajem podatkov z zmanjšanim hrupom.
8.10 | Kamera za nadzor pacienta v območju MR diagnostike in monitor za nadzor v upravljalnem prostoru.
8.11 | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter v prostor MR. Urediti mora označevanje varnostnih območij (npr. napisi, talne oznake), skladno s priporočili standardov kakovosti.
8.12 | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola različnih anatomskih delov telesa.
8.13 | Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik. Priloženi morajo biti vsi fantomi za testno slikanje (QAQC).
8.14 | Sistem za pomoč pri pozicioniranju vsaj za glavo in koleno.
8.15 | Sistem mora vključevati prikaz pacientovih fizioloških parametrov na ekranu ohišja magneta z namenom enostavnega spremljanja pacientovih funkcij.
9 | RF kletka
9.1 | V ponudbi mora biti zajeta kakovostna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke in vrat kletke. Odprtina vrat mora biti vsaj 120 cm široka in 220 cm visoka ali kolikor določajo standardi za bolnišnice v EU.
9.2 | RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko.
9.3 | V RF kletki morajo biti instalirani priključki za dovod plinov (kisika in zraka) pacientu med preiskavo.
9.4 | Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR in na tehnični prostor, ne sme presegati 55 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata in tehničnega prostora) pri nobeni od sekvenc.
10 | Hladilni sistem in UPS
10.1 | V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje sistema vključno z avtomatsko redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote.
10.2 | Hlajenje MR sistema, diagnostičnega prostora in strojnice.
11 | Ostalo
11.1 | MR kompatibilna omara za odklopne slikovne tuljave, fantome in dodaten material.
11.2 | MR kompatibilen voziček na koleščkih za tuljave, fiksacijske trakove, peščene vrečke in blazin za podlaganje.
11.3 | Komfortno oblazinjenje preiskovalne mize.
12 | Šolanje
12.1 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno).
12.2 | Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno in napredno), pri čemer skupni čas šolanja on-site ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno). Način šolanja: 1. sklop je osnovno usposabljanje v trajanju 10 dni pred primopredajo 2. sklop je nadaljevalno usposabljanje v trajanju 5 dni 3. sklop je napredno usposabljanje v trajanju 5 dni 2. in 3. sklop se izvedeta po dogovoru z naročnikom.
12.3 | Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti.
13 | Garancijska doba, servis, vzdrževanje
13.1 | Garancija MR tomografa in ostale dobavljene opreme najmanj 12 mesecev.
13.2 | Vzdrževanje in servis MR tomografa in ostale dobavljene opreme najmanj 6 let po preteku garancijske dobe.
13.3 | Ponudnik MR tomografa mora podati ponudbo za 6 letno pogarancijsko vzdrževanje MR tomografa in ostale dobavljene opreme po sistemu ˝all inclusive˝.
13.4 | Ponudnik mora izvajati nadgradnje in posodobitve operacijskega sistema, aplikacij tako na MR konzoli kot na delovni postaji celotno življenjsko dobo MR aparata.
13.5 | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre.
13.6 | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje.
13.7 | MR aparat mora imeti direktno oddaljeno povezavo s servisnim centrom za hitro odkrivanje in reševanje napak.
13.8 | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva (2) strokovno usposobljena serviserja za MR aparature z vsaj tremi (3) leti veljavnim uradnim certifikatom o usposobljenosti in vsaj tremi (3) leti delovnih izkušenj.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava in montaža MR aparata in C-loka« objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2026-___.
Datum: |  | Žig in podpis: