OBR-6

Predmet javnega naročila: »UZ aparat«, št. NMV021/2026

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO

OSNOVNE LASTNOSTI APARATA

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti   demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo razpoložljivo verzijo programske opreme

(ne starejše kot leto 2025)

- Operacijski sistem najmanj Windows 11

- Aparat mora imeti programsko opremo za podporo delovanja sond z 2D aktivno matrično tehnologijo. Tehnologija naj permanentno uporablja vse tri vrste elementov za fokusiranje ultrazvočnega žarka tudi v elevacijski ravnini, kar omogoča nadzor debelina ultrazvočnega žarka v vseh treh dimenzijah: lateralni, aksialni in elevacijski ravnini

- Digitalni Beam former s širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo, z individualno kontrolo

posameznih elementov ultrazvočne sonde in optimalno frekvenco na posameznih globinah

(adaptacija na pacienta), kar omogoča izredno vidljivost detajlov na vseh globinah prikaza in s tem poveča klinično natančnost

- Full-Fokus tehnologija – fokusiranje na širokem območju, jasna slika brez prilagajanja fokusa od površine do globine. Funkcijo Full-Fokus je možno vklopiti in izklopiti.

- Najmanj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom

- Vsaj dve neaktivni priključni mesti za sonde ali dve odlagalni mesti za sonde na stranskem delu UZ aparata

- Čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 50 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti  (Standby način) pa ne sme biti daljši kot 25 sekund

- Transportibilen aparat, štiri vrtljiva kolesa, s centralnim zavornim mehanizmom, ki omogoča hkraten  zaklep vseh štirih koles

- Dinamično območje vsaj 420 390 dB

- Glasnost sistema največ 39 45 dB

- Aparat podpira delovanje sond s frekvenco vsaj 33 MHz.

- Teža osnovne – ultrazvočne enote naj ne presega 118 kg +/-5%, širina osnovne ultrazvočne enote pa naj   ne presega 580 mm +/-5%

UPRAVLJALNI PANEL:

- Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona, velikosti vsaj 12'', z možnostjo nastavitve naklona minimalno 15° in z možnostjo listanja (swipe funkcija)

- Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata

- Digitalni STC gumbi na LCD dotikalnem zaslonu ter STC gumbi na upravljalnem panelu aparata

- Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata

- Električno nastavljiv upravljalni panel po višini za vsaj 36 cm

- Možnost premikanja upravljalnega panela naprej/nazaj ter levo/desno vsaj +/-40°

- Upravljalni panel mora biti nastavljiv po višini, z minimalno nastavitvijo 63 cm od tal

- Na upravljalnem panelu – plošči mora biti vsaj 20 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira za nastavitve različnih funkcij

- Vsaj 24 pred nastavljenih uporabniških programov z možnostjo kreiranja vsaj 40 dodatnih - lastnih uporabniških programov

- Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko

- Grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu aparata

- Nosilec za kable ultrazvočnih sond

- Horizontalni nosilec za endorektalno ultrazvočno sondo

LCD MONITOR:

- Vsaj 23'' Full HD LCD zaslon (resolucija najmanj 1920x1080)

- Vidni kot minimalno 178°, kontrastno razmerje minimalno 1000:1

- Monitor nameščen na fleksibilni ročici, nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno z zmožnostjo nagiba naprej in nazaj

- Na frontalnem delu monitorja mora biti ergonomsko držalo – ročaj za enostavno, enoročno  postavitev monitorja med preiskavo, v želeno pozicijo

- Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo omogočeno monitor položiti

SLIKOVNI PARAMETRI – NAČINI PRIKAZA:

- 2D mode

- Globina 2D UZ prikaza z standardno konveksno ultrazvočno sondo do vsaj 50cm

- M-mode in barvni M-mode

- Dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (B-mode in Color mode)

- Pulzni Doppler (PW)

- Frekvenca PWD Dopplerja, vsaj v območju med 0,3 kHz – 52,1 kHz

- Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF)

- Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler)

- Barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni Doppler

- Harmonični prikaz tkiva (THI) s PS THI (Pulse Subtraction THI)

- Write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike

- Možnost zoomiranja izbranega področja (Spot zoom)

- Simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji

- Retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno

- Avtomatična meritev debeline stene Intime Media

- Trapezoidni prikaz pri delu z linearnimi sondami

- Panoramski prikaz B slike za prikaz daljših področij mišičnih in ostalih struktur,

- Avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike

- Avtomatska optimizacija Dopplerja z eno tipko

PROGRAMSKA OPREMA:

- Programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano

oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)

- Programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging''

- Programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter

odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah

- Programska oprema – posebna Ultra fast Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju cist in tumorjev. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame-ratem vsaj do 130 slik na sekundo in mora delovati na vseh ponujenih ultrazvočnih sondah

- Programska oprema za vrhunsko vizualizacijo mikro pretokov krvi, ki omogoča natančnejše in

izboljšano ločevanje pretoka v zelo majhnih, tesnih mikro žilnih strukturah in podpira natančnejšo oceno in večjo diagnostično zanesljivost prikaza mikrovaskularizacije.

Funkcija omogoča preučevanje in ocenjevanje struktur vseh velikosti ali lokacij, tudi na območjih, ki jih prizadenejo gibanje ali artefakti in tako izboljša vizualizacijo pretoka krvi ter poveča občutljivost pretoka krvi (angio mikro prikaz ožilja)

- Programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto  tkiva z eno tipko (omogočeno pri uporabi konveksne in linearne ultrazvočne sonde)

- Programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D prikaz

- Programska oprema, ki pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami

- Programska oprema za shearwave elastografijo, ki v realnem času omogoča merjenje stopnje »togosti« v tkivu jeter (fibroza), dojk in ščitnice v kPa ali m/s. Programska oprema mora prikazovati elastogram in v realnem času prikazovati širjenje vala preko konture, ki jo opazujemo, kar omogoča natančno in zanesljivo merjenje. Naprava naj na podlagi opravljenih meritev, samodejno izračuna povprečje, SD, mediano, IQR in razmerje IQR/mediana.

Možnost predhodnega pred-skeniranja vala, ki prilagodi nastavitve sistema glede na specifično togost tkiva za vsakega pacienta, preden se izvedejo dejanske meritve.

Možnost  Quad view prikaza.

- Programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva jeter – za kvantifikacijo steatoze jeter.

Programska oprema naj omogoča:

  - Enostavno in ponovljivo kvantifikacijo steatoze

  - Algoritem za odstranitev subkapsularnih artefaktov

  - ROI (Region of interest) fiksne ali poljubne velikosti

  - Parametric report s temporalnim monitoringom jetrnih meritev

  - Prikaz različnih meritev v enojni akviziciji

  - Prikaz grafa, ki prikazuje vrednosti steatoze pacienta skozi čas za oceno bolezni

- Možnost hkratnega prikaza SWE elastografije in atenuacije tkiva

- Na voljo mora biti programski paket za celovito primerjalno numerično in grafično predstavitev

rezultatov, pridobljenih z Shear Wave elastografijo in koeficientom slabljenja jeter, s priporočenimi mejnimi vrednostmi za vsako od teh diagnostičnih metod. Možnost ustvarjanja grafov mejnih vrednosti, ki jih določi uporabnik

- Programska oprema – tehnika, ki omogoča prikaz trdote – togosti in konsistence samega tkiva jeter, kar omogoča lažjo in hitrejšo diagnostiko jeter

- Programska opremo za delo s kontrastnimi sredstvi, Hi, Low, Mi index – obojesmerni pretok v

realnem času v kombinaciji s parenhimsko perfuzijo, mikro flow imaging. Omogočati mora tudi

detekcijo nizkih pretokov ter tudi Quad view prikaz

- Programska oprema za kvantifikacijo kontrastov

- Programska oprema – integriran sistem umetne inteligence (AI-assisted Imaging) za enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo

ARHIVIRANJE:

1.   Interni slikovni arhiv na trdem disku, kapacitete vsaj 1 TB

2.   Možnost priklopa zunanjega trdega diska s kapaciteto do 6TB - USB 3.0 (vsaj 7200rpm)

3.   USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 2x USB 3.0

4.   Video izhodi - vsaj: Composite video 1x, S-video 1x,  HDMI (digitalni video) 1x

5.   ČB tiskalnik – termalni papir

6.   Povezava aparata preko LAN omrežja

7.   Polna Dicom komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, printanje, prenos liste naročenih

pacientov na aparat in ogled slik iz serverja:

- DICOM data type:

  - US image (still image)

  - US Multi Frame (dynamic image)

  - SC image (storage in a separate file)

  - Enhanced US Volume (Volume data image)

  - Structured Report (measurement result information)

- Server connection:

  - Storage (Server/Media)

  - MWM (Modality Worklist Management)

  - MPPS (Modality Performed Procedure Step)

- Storage function

  - Storage Commitment

  - Query/retrieve

- Standard conformity check function

  - Verification (export/import)

- Print function:

  - DICOM Print

PRIPADAJOČE ULTRAZVOČNE SONDE:

KONVEKSNA MONOKRISTALNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Frekvenčno območje vsaj od 1,8 do 6,4 MHz

- Vidni kot vsaj 70° z možnostjo razširitve kota na vsaj 90° in vsaj 140°

- Možnost delovanja s tretjim harmonikom, kar izboljša resolucijo prikaza, izboljša razmerje  šum/kontrast ter eliminira artefakte v sliki

- Podpira Shearwave elastografijo, CEUS

- Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo z osnovnim kompletom vodil(1 kos).

Odprta zasnova vodila za enkratno uporabo omogoča uporabo več kotov za plitek in globok  dostop med biopsijo tkiva, aspiracijo tekočine,…

LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, perifernega ožilja,…

- Frekvenčno območje vsaj od 3,8 do 14,0 MHz

- Vsaj 192 elementov

- Širina vsaj 58mm

- Podpira Shearwave elastografijo, CEUS

- Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo z osnovnim kompletom vodil(1 kos).

Odprta zasnova vodila za enkratno uporabo omogoča uporabo več kotov za plitek in globok dostop med biopsijo tkiva, aspiracijo tekočine,…

LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled perifernega ožilja, mehkih delov, muskoloskeleta

- Frekvenčno območje vsaj od 3,0 do 8,5 MHz

- Vsaj 192 elementov

- Širina vsaj 45mm

- Centralna oznaka sredine sonde

- Podpira CEUS

MIKROKONVEKSNA ULTRAZVOČNA SONDA

- Za pregled neonatalnih glavic, pediatrični abdomen,…

- Frekvenčno območje vsaj od 4,3 do 11,0 MHz, ponudniki pa lahko ponudijo tudi ustrezno mikrokonveksno sondo z večjim frekvenčnim območjem

- Vsaj 128 elementov

- Vidni kot vsaj 100°

- Lahko omogoča CEUS

- Vse ponujene ultrazvočne sonde naj bodo lahke, ergonomsko oblikovane in primerne za  vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom.

- Omogočen mora biti izredno hiter preklop med sondami in vzpostavitev pripadajočega programa v manj kot 2 sekundah.

Kompatibilnost:

Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na radiološkem oddelku (PVI-475BX, PLT-1005BT, PLT-705BT, PLI-1205BX). Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond s ponujenim ultrazvočnim aparatom bo naročniku omogočila uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem UZ aparatu, kar pomeni večjo fleksibilnost pri organizaciji dela v več ambulantah, možnost dela v primeru okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata in racionalizacijo nabave ultrazvočne opreme.

Ponudniki lahko ponudijo tudi UZ aparat, ki kompatibilnosti z obstoječimi ultrazvočnimi sondami ne omogoča, vendar morajo v tem primeru dodatno ponuditi še matrično linearno ultrazvočno sondo, s frekvenčnim razponom vsaj 4,0 – 18,0 MHz, ter širine vsaj 45 mm.

MOŽNOSTI NADGRADNJE (strojna in programska oprema mora biti pri proizvajalcu že dobavljiva):

- Sistem, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo. Funkcija mora omogočati tudi Quad view prikaz.

- Programska oprema za navigacijo punkcijske igle ali pištole, z možnostjo istočasne navigacije do treh igel

- Programska oprema, ki v kombinaciji z matričnimi ultrazvočnimi sondami omogoča spreminjanje širine ultrazvočnega snopa, kar omogoča tridimenzionalni prikaz relevantnih struktur v enem pogledu

- Programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo

- Programska oprema, ki omogoča avtomatsko volumensko navigacijo po votlih delih, kanalih in žilah

- Možnost nadgradnje z vsaj 30 MHz matrično linearno ultrazvočno sondo

- Možnost nadgradnje UZ aparata z laparoskopsko sondo, s frekvenčnim razponom vsaj

- od 3,5 do 9,0 MHz ter vidnim kotom vsaj 30°

- Programska oprema, ki preko kamere, poleg ultrazvočnih slik, z uporabo pogleda slika v sliki, omogoča videoposnetek ultrazvočne sonde in pacienta v živo, kar zdravniku, v primeru oddaljenega skeniranja omogoča, da v realnem času vidi kaj se skenira

- Programska oprema, ki v realnem času omogoča prenos anonimizirane ultrazvočne slike na oddaljene naprave kot na primer na pametne telefone, tablice, računalnike,.. ter tako v realnem času omogoča posvetovanje sodelavcev v oddaljenem okolju

Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz priložene dokumentacije proizvajalca

(prospekt, tehnična dokumentacija, navodila za uporabo, izjava proizvajalca,…)

Ostali pogoji:

-  Rok dobave: v roku 90 60 dni po naročilu

-  Garancija: vsaj 12 mesecev

-  CE certifikat

| Kraj in datum |  | ime in priimek odgovorne osebe gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Žig in podpis odgovorne osebe |