Tehnične specifikacije za javno naročilo: Visokofrekvenčna merilna komora

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2

Oznaka javnega naročila: 302/3-RIUM2-FERI-12/26 »Visokofrekvenčna merilna komora«

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: je nabava visokofrekvenčne merilne komore s frekvenčnim razponom od vsaj 18 GHz to vsaj 87 GHz in referenčnimi merilnimi antenami ter pripadajočo programsko opremo za natančne tridimenzionalne meritve sevalnih lastnosti anten in visokofrekvenčnih elektronskih naprav v bližnjem ali daljnem polju primerne za laboratorijsko uporabo z računalniško vodenim pozicioniranjem preizkušanca, združljive z vektorskim omrežnim in spektralnim analizatorjem R&S ZNA43 – obstoječa oprema,  vključno s transportom,  dostavo, namestitvijo, montažo, instalacijo, zagonom opreme/sistema, ter kalibracijo pri uporabniku, skladno s tehničnimi specifikacijami.

Rok dobave: največ 10 tednov od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancija in vzdrževanje:  najmanj eno (1) leto od podpisa prevzemnega zapisnika.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora  biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika;

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva z obstoječo opremo – vektorskim omrežnim analizatorjem;

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem (tudi z obstoječo opremo), v skladu s tehničnimi specifikacijami;

- da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- da bo vso opremo po specifikaciji dobavil v kompletu,

- inštaliranje in povezavo vseh komponent oz. opreme s strani proizvajalca ali dobavitelja na lokaciji Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor v prostoru G201,

- hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvesti oz. zagotoviti demonstracijo deovanja predati navodila za rokovanje z opremo angleškem jeziku.

Za vso opremo velja, da mora ponujena cena vključevati tudi:

- ustrezen transport opreme od dobavitelja do kraja namestitve, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev na končno lokacijo Univerze v Mariboru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter, namestitev in priključitev (instalacijo) potrebnih enot za delovanje in preverjanje delovanja opreme, zagon opreme, ter demonstracijo delovanja pri uporabniku;

- tehnično dokumentacijo proizvajalca v elektronski za strojno in programsko opremo.

V ponudbi mora biti zajeti ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (visokofrekvenčna merilna komora z referenčnimi antenami in računalniško vodenim pozicioniranjem merjene naprave, oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, navodila ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Visokofrekvenčna merilna komora je sestavljena iz več vgrajenih komponent in predstavlja en kos opreme, za katero se v razpisni dokumentaciji uporablja tudi skupni izraz »oprema« ali »visokofrekvečna merilna komora«.

V ponudbi morajo biti vključene vse komponente, ki bodo omogočale realizacijo vseh zahtev naročnika.

Ponudniki morajo podati ponudbo, ki vključuje vse postavke opreme, ki je zahtevana v minimalnih tehničnih zahtevah. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne ponujajo vseh postavk opreme in bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

Oprema bo nameščena v laboratoriju članice Univerze v Mariboru Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, prostor G201. V bližini namestitve so/bodo vtičnica 230 V in Ethernet mrežni priključek.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za opremo. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Visokofrekvenčna merilna komora: - Frekvenčni razpon od vsaj 18 GHz to vsaj 87 GHz. - Radiofrekvenčna izolacija najmanj 50 dB v zahtevanem frekvenčnem razponu. - Dvoosno pozicionirnje za meritve po stožčastih prerezih (Conical Cut) s kotno razločljivostjo vsaj 0,03° ter ponovljivostjo pozicioniranja vsaj 0,1° v obsegu najmanj od –10° do +365° po azimutni osi in najmanj od –10° do +168° po elevacijski osi. - Neprekinjen prenos radiofrekvenčnih signalov preko vgrajenih kablov in vrtljivih visokofrekvenčnih spojev s frekvenčnim dosegom do najmanj 40 GHz. - Zmožnost namestitve centrično nameščenega preizkušanca z maso do najmanj 20 kg in največjimi prečnimi dimenzijami do najmanj 20 cm × 20 cm. - Krožno polarizirana širokopasovna (Vivaldi) merilna antena s frekvenčnim razponom od vsaj 4 GHz do vsaj 85 GHz. - Kalibrirana rogovna (horn) antena z znanim dobitkom in frekvenčnim razponom od vsaj 18 GHz to vsaj 26,5 GHz. - Kalibrirana rogovna (horn) antena z znanim dobitkom in frekvenčnim razponom od vsaj 26,5 GHz to vsaj 40 GHz. - Laserski namerilni sistem za poravnavo preizkušanca. - Povezovanje preizkušanca z vmesniki LAN, USB, D-Sub 9 in D-Sub 25. - Filter za omrežno napajanje 230V (16A). - Združljivost z obstoječim vektorskim omrežnim in spektralnim analizatorjem R&S ZNA43 za sinhronizirano proženje meritev med neprekinjenim pozicioniranjem. - Možnost izvajanja pasivnih antenskih meritev. - Možnost izvajanja OTA (Over-the-Air) antenskih meritev. - Možnost transformacije meritev iz bližnjega v daljno polje. - Možnost obdelave merilnih podatkov, izračun karakteristik antene ter prikaz in izvoz tridimenzionalnega sevalnega diagrama. - Kompaktna in mobilna izvedba s kolesi ter zunanjimi merami (širina x višina x dolžina): ≤ 100 x 210 x 153 cm. |

| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 1 | Dobava, namestitev in zagon: - dostava opreme na naslov Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v G201, - namestitev in priklop opreme na mesto uporabe in testni zagon opreme. |
| 1.3 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 70 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. |
| 1.4 | 1 | Garancijsko obdobje: a) 12 mesecev. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave