Tehnična specifikacija: Ginekološko-porodniška operacijska miza

| Naročnik | Bolnišnica |
| --- | --- |
| Strokovna priprava | Jernej Bernik, dr. med. spec. ginekologije in porodništva; Nina Gaber, dipl. m. s. |
| Datum dopolnitve | 18. 8. 2026 |
| Namen dokumenta | Priloga k razpisni dokumentaciji javnega naročila |

Najem za obdobje 8 let.

1. Dimenzije, nosilnost in mobilnost

- Dolžina osnovne operativne plošče (brez nastavkov): razpon 100 - 110 cm; ponudnik navede razpon nastavitve dolžine, če je ploščo mogoče podaljšati z nastavki.

- Širina operativne plošče: razpon 53–55 cm.

- Razpon višine mize: najnižja točka največ razpon 60 - 70 cm, najvišja točka najmanj 110 cm.

- Nosilnost: najmanj 160 kg.

- Miza mora omogočati premikanje po prostoru, s kolesi s centralno (nožno ali električno) zavoro za fiksacijo med posegom.

2. Gibljivost in pozicioniranje

- Električno daljinsko upravljanje in ročno upravljanje ob izpadu električne energije.

- Funkcije daljinskega upravljanja:

- gor, dol

- nagib levo, desno – obseg najmanj ±20°

- Trendelenburg / anti-Trendelenburg (na glavo / na noge) – obseg najmanj ±25°

- samo zgornji del gor/dol (polsedeči položaj)

- samo spodnji del (noge) gor in dol

- Neposredna (enotipkovna) funkcija za litotomijski položaj (kombinacija Trendelenburga in dviga nog) – standarden položaj pri ginekoloških posegih.

- Tipka za poravnavo mize v nevtralni položaj.

- Miza mora omogočati shranjevanje (programiranje) pogosto uporabljenih položajev v pomnilnik mize.

3. Snemljivi deli in dodatki

- Blazina, na kateri pacient leži, mora imeti v predelu medenice del oblikovan v polkrog (t. i. lunica).

- Snemljive ginekološke noge.

- Snemljive ravne noge (univerzalni položaj na hrbtu).

- Stojalo za infuzijske tekočine.

- Držali za fiksacijo roke ob telesu.

- Držali za roko odročeno.

- Standardne stranske tirnice (rails) za pritrditev dodatne opreme (Mayo standard 25 × 10 mm ali enakovredno), z navedbo dolžine in položaja tirnic.

4. Napajanje in akumulator

- Kapaciteta akumulatorja – navedba števila ciklov/premikov pred praznjenjem.

- Vizualni indikator napolnjenosti baterije na mizi in/ali daljinskem upravljalniku.

- Čas polnjenja akumulatorja do polne kapacitete.

5. Varnost in standardi

- Električna zaščita in ozemljitev.

- Skladnost s standardom IEC 60601-2-46 (posebne zahteve za varnost operacijskih miz) in splošnim standardom IEC 60601-1, v veljavni izdaji, in skladnost z Uredbo (EU) 2017/745 (MDR) ter vpisu v register medicinskih pripomočkov pri JAZMP.

- Predložitev CE certifikata in izjave o skladnosti.

- Stikalo za zasilno zaustavitev (Emergency stop) na daljinskem upravljalniku in/ali na sami mizi.

- Varnostni pasovi oz. sistem za preprečitev zdrsa/padca pacienta pri nagibih.

- Razred zaščite pred vdorom tekočin (IP klasifikacija), pomembno zaradi razkuževanja in tekočin med posegom.

6. Oblazinjenje

- Oblazinjenje mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje.

- Material blazin: protipožarna odpornost, neprepustnost za tekočine, antibakterijska obdelava; navedba debeline blazin (v cm).

- Antidekubitusna blazina.

- Grelna blazina, z omejitvijo največje temperature (največ 46 °C, da se prepreči pregrevanje pacienta in tveganje za opekline.

7. Izobraževanje

- Izobraževanje osebja ob dobavi in namestitvi opreme.

8. Ostale zahteve

- Barva in material zunanjih površin mize, primeren za čiščenje z razkužili.

Priloga: Tabela zahtev za presojo ponudb (izpolnil ponudnik)

Spodnja tabela povzema zahteve iz točk 1–8 v obliki, primerni za ocenjevanje ponudb. Ponudnik izpolni stolpca »Ponujeno« in »Dokazilo/stran v katalogu«. Kjer v besedilu specifikacije minimalna vrednost ni bila določena, je predlagana vrednost označena z »(predlog)« in jo naročnik potrdi ali spremeni.

1. Dimenzije, nosilnost in mobilnost

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dolžina osnovne operativne plošče (brez nastavkov) | 100–110 cm; ponudnik navede razpon nastavitve in možnost podaljšanja z nastavki |  |  |
| 1.2 | Širina operativne plošče | 53–55 cm |  |  |
| 1.3 | Razpon višine mize | najnižja točka v razponu 60–70 cm; najvišja točka najmanj 110 cm |  |  |
| 1.4 | Nosilnost | najmanj 160 kg |  |  |
| 1.5 | Mobilnost mize | premikanje mize po prostoru; kolesa s centralno (nožno ali električno) zavoro za fiksacijo med posegom |  |  |

2. Gibljivost in pozicioniranje

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Električno daljinsko upravljanje | da; z možnostjo ročnega upravljanja ob izpadu električne energije |  |  |
| 2.2 | Nastavitev višine (gor/dol) | da, električno |  |  |
| 2.3 | Nagib levo/desno | najmanj ±20° |  |  |
| 2.4 | Trendelenburg / anti-Trendelenburg | najmanj ±25° |  |  |
| 2.5 | Ločena nastavitev zgornjega dela (polsedeči položaj) | da |  |  |
| 2.6 | Ločena nastavitev spodnjega dela (noge) gor/dol | da |  |  |
| 2.7 | Enotipkovna funkcija litotomijskega položaja | da (kombinacija Trendelenburga in dviga nog) |  |  |
| 2.8 | Tipka za poravnavo mize v nevtralni položaj | da |  |  |
| 2.9 | Programabilni položaji v pomnilniku mize | najmanj 3 |  |  |

3. Snemljivi deli in dodatki

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Blazina z izrezom v predelu medenice (»lunica«) | širina izreza najmanj 30 cm, globina najmanj 15 cm |  |  |
| 3.2 | Snemljive ginekološke noge | 2 kosa |  |  |
| 3.3 | Snemljive ravne noge (položaj na hrbtu) | 1 komplet |  |  |
| 3.4 | Stojalo za infuzijske tekočine | 1 kos |  |  |
| 3.5 | Držali za fiksacijo roke ob telesu | 2 kosa |  |  |
| 3.6 | Držali za odročeno roko | 2 kosa |  |  |
| 3.7 | Stranske tirnice za pritrditev dodatne opreme | Mayo standard 25 × 10 mm ali enakovredno; ponudnik navede dolžino in položaj tirnic |  |  |

4. Napajanje in akumulator

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Kapaciteta akumulatorja | najmanj 50 popolnih ciklov premikov brez polnjenja; ponudnik navede kapaciteto v Ah |  |  |
| 4.2 | Indikator napolnjenosti baterije | vizualni, na mizi in/ali daljinskem upravljalniku |  |  |
| 4.3 | Čas polnjenja do polne kapacitete | največ 8 ur |  |  |
| 4.4 | Delovanje mize med polnjenjem oz. priklopom na omrežje | da |  |  |

5. Varnost in standardi

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Električna zaščita in ozemljitev | skladno z IEC 60601-1 (v veljavni izdaji) |  |  |
| 5.2 | Skladnost s standardi | IEC 60601-2-46 in IEC 60601-1 skladnost z Uredbo (EU) 2017/745 (MDR) vpis v register medicinskih pripomočkov pri JAZMP |  |  |
| 5.3 | CE certifikat in izjava o skladnosti | da |  |  |
| 5.4 | Skladnost z Uredbo (EU) 2017/745 (MDR) in vpis v register medicinskih pripomočkov pri JAZMP | da |  |  |
| 5.5 | Stikalo za zasilno zaustavitev (Emergency stop) | na daljinskem upravljalniku in/ali na mizi |  |  |
| 5.6 | Sistem za preprečitev zdrsa/padca pacienta pri nagibih | varnostni pasovi ali enakovredno |  |  |
| 5.7 | Razred zaščite pred vdorom tekočin | najmanj IPX4 |  |  |

6. Oblazinjenje

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Čiščenje in razkuževanje oblazinjenja | omogočeno brez poškodb materiala |  |  |
| 6.2 | Odpornost blazin na vžig | skladno z EN 597-1 in EN 597-2 |  |  |
| 6.3 | Neprepustnost za tekočine | da |  |  |
| 6.4 | Antibakterijska obdelava | da |  |  |
| 6.5 | Debelina blazin | najmanj 6 cm |  |  |
| 6.6 | Antidekubitusna blazina | da |  |  |
| 6.7 | Grelna blazina | da; omejitev najvišje temperature na 46 °C |  |  |

7. Servis, vzdrževanje, dokumentacija in izobraževanje

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vzdrževanje opreme ves čas najema | vključeno v najemnino |  |  |
| 7.2 | Razpoložljivost rezervnih delov | najmanj 10 let |  |  |
| 7.3 | Odzivni čas servisa na lokaciji naročnika | Skladno z vzorcem pogodbe |  |  |
| 7.4 | Nadomestna enakovredna miza ob okvari, ki je ni mogoče odpraviti na lokaciji | Skladno z vzorcem pogodbe |  |  |
| 7.5 | Navodila za uporabo in servisna dokumentacija | v slovenskem jeziku |  |  |
| 7.6 | Izobraževanje osebja ob dobavi in namestitvi | najmanj 4 ure, najmanj 8 oseb, na lokaciji naročnika, pisno potrdilo kot pogoj za prevzem |  |  |

8. Ostale zahteve (najem)

| Zap. št. | Zahteva | Minimalna vrednost | Ponujeno (izpolni ponudnik) | Dokazilo/stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Trajanje najema | 8 let |  |  |
| 8.2 | Oprema nova in neuporabljena | letnik izdelave 2026 |  |  |
| 8.3 | Redni servisni pregledi, potrošni material in nadomestni deli | vključeni v najemnino |  |  |
| 8.4 | Dobavni rok | največ 90 dni od sklenitve pogodbe |  |  |
| 8.5 | Montaža ob dobavi in demontaža ob koncu najema | vključeni v najemnino |  |  |
| 8.6 | Zavarovanje opreme med najemom | zagotovi najemodajalec |  |  |
| 8.7 | Odpornost zunanjih površin na razkužila | seznam razkužil z izjavo proizvajalca |  |  |