Tehnične specifikacije za javno naročilo: Microgrid eksperimentalni sistem

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2

Oznaka javnega naročila: 302/01-RIUM2-FERI-08/2026 »Microgrid eksperimentalni sistem«

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: je nabava microgrid eksperimentalnega sistema,  vključno s transportom,  dostavo, skladno s tehničnimi specifikacijami.

Rok dobave: največ 70 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancija in vzdrževanje:  najmanj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora  biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika;

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva z obstoječo opremo – dinamičnim preskusnim strojem;

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem (tudi z obstoječo opremo), v skladu s tehničnimi specifikacijami;

- da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- da bo vso opremo po specifikaciji dobavil v kompletu.

Za vso opremo velja, da mora ponujena cena vključevati tudi:

- ustrezen transport opreme od dobavitelja do kraja namestitve, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev na končno lokacijo Univerze v Mariboru Fakultete Elektrotehniko Računalništvo in Informatiko,

- tehnično dokumentacijo proizvajalca v elektronski in fizični obliki za strojno in programsko opremo.

V ponudbi mora biti zajeti ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve,  zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Microgrid eksperimentalni sistem je sestavljen iz več komponent (postavk), za katere se v razpisni dokumentaciji uporablja tudi skupni izraz »oprema« ali »Microgrid eksperimentalni sistem«.

V ponudbi morajo biti vključene vse komponente, ki bodo omogočale realizacijo vseh zahtev naročnika.

Ponudniki morajo podati ponudbo, ki vključuje vse postavke opreme, ki je zahtevana v minimalnih tehničnih zahtevah. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne ponujajo vseh postavk opreme in bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za opremo. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 4 | Krmilnik: - Vsaj 24 ADC vhodov (20 MSPS) - ≥ 24 PWM optičnih izhodov - FPGA jedro - ≥ štiri jederni ARM z ≥ 1.5 GHz |
| 1.2 | 4 | Programska oprema za generiranje kode za Simulink |
| 1.3 | 4 | Filter set: - ≥ 32A ≥ 2,2mH dušilke - ≥ 10uF kondenzatorji - Rack izvedba ohišja |
| 1.4 | 28 | SIC Polmostiči - ≥ 32A - SIC tehnologija - Phase-leg topologija - ≥ 800 V - ≥ 200 kHz |
| 1.5 | 4 | Set za povezovanje na električno omrežje - 3f inštalacijski odklopnik 16A - 2x 3f ≥ 25A rele - Polnilni upori |
| 1.6 | 16 | Analogni senzor napetosti - ≥ 500V - ≥ 2MHz - Izolacija ≥ 1 kVrms - Za DIN letev |
| 1.7 | 12 | Analogni senzor napetosti - ≥ 1000V - Izolacija ≥ 1.5 kVrms - ≥ 100 kHz - Za DIN letev |
| 1.8 | 24 | Analogni senzor toka - ≥ 25A - ≥ 1 MHz - Izolacija ≥ 3000 V |
| 1.9 | 4 | Set povezovalnih kablov in integracija - Coax - Optični - RJ45 analog - Varnostni banana kabli - Integracija sistema v 19’ omari |
| 1.10 | 2 | Dvosmerni DC vir - ≥ 800 V - ≥ 50 A - 12 kW |
| 1.11 | 2 | Dvosmerni DC vir - ≥ 80 V - ≥ 150 A - 5 kW |
| 1.12 | 1 | Simulator v realnem času - AMD Kintex™-7 410T ali bolje - ≥ 16 GB RAM - ≥ 1 TB NVMe SSD drive - ≥ 6 PWM - ≥ 4 SFP, ≥ 1Gbits/s - 2 PCIe - RS485 - RS422 - USB C3.2 - HDMI - Rx/Tx FO - Rx/Tx LVDS - 2x 16ch I/O module |

| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.13 | 1 | Dobava, namestitev in zagon: - dostava opreme na naslov Koroška cesta 46, 2000 Maribor, |
| 1.14 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 70 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. |
| 1.15 | 1 | Izobraževanje: - Online o stroju/opremi in delu s strojem/z opremo udeležencev |
| 1.16 | 1 | Garancijsko obdobje: a) 24 mesecev. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave