Tehnične specifikacije za javno naročilo: Nabava sistema za preizkušanje električnih strojev, pogonov in komponent v klimatski komori po sklopih

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2

Oznaka javnega naročila: 302/4-RIUM2-FERI-9/26

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega sestavne dele in integracijo sistema za preizkušanje električnih strojev, pogonov in komponent v klimatski komori, ki bo služil kot platforma za raziskave na tem področju. Obsega dva aktivna pogonska sistema nazivnih moči 30 kW in 10 kW, pasivni zavorni sistem nazivne moči 6 kW ter klimatsko komoro z vgrajeno merilno mizo. Aktivna pogonska sistema morata omogočati integracijo z obstoječo opremo v laboratoriju, kar omogoča testiranje pogonov v širokem razponu moči in vrtljajev v kontroliranih klimatskih pogojih. Kombinacija obstoječe in nove opreme omogoča razvoj in laboratorijsko preizkušanje naprednih električnih pogonov, strojev in elektromagnetnih komponent ter vodenja.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika;

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva;

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami;

- da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- da bo vso opremo po specifikaciji dobavil istočasno v kompletu,

- inštaliranje in povezavo vseh komponent oz. opreme na lokaciji Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor v laboratoriju G-030.

- hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvesti oz. zagotoviti demonstracijo in predati navodila za rokovanje z opremo vsaj v slovenskem ali angleškem jeziku.

V ponudbi mora biti zajet ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Oba sklopa morata končno biti integrirana v skupen delujoč sistem.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve po posameznih sklopih.

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

Sklop 1: Pogonski/zavorni sistemi

Sklop obsega dva aktivna pogonska sistema nazivnih moči 30 kW in 10 kW ter pasivni zavorni sistem nazivne moči 6 kW s spodaj navedeno konfiguracijo. Naročnik ima vzpostavljeno standardizirano avtomatizirano okolje, ki temelji na okolju Siemens TIA Portal. Zaradi zagotavljanja interoperabilnosti, poenotenega vzdrževanja in zmanjševanja stroškov življenjskega cikla morata ponujena aktivna pogonska sistema omogočati popolno integracijo v navedeno okolje ter omogočati uvoz in upravljanje strojne konfiguracije neposredno v TIA Portal brez dodatnih programskih orodij. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo o združljivosti.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| Oprema |  |  |
| 1.1 | 1 | Aktivni pogonski sistem 30 kW: - Vodno hlajen motor (Siemens 1PH8135-1UG22-0MA1 enakovredno ali boljše): - Nazivna moč: najmanj 30 kW in največ 35 kW. - Nazivna hitrost: najmanj 2300 vrt/min. - Največja hitrost: najmanj 15000 vrt/min. - Vgrajen inkrementalni enkoder: najmanj 20 bit. - Krmilna enota (Siemens SINAMICS CU320-2 PN enakovredno ali boljše): - Število digitalni vhodov: najmanj 12. - Število digitalni vhodov/izhodov: najmanj 8. - Integriran vmesnik PROFINET. - Popolna konfiguracija, parametriranje in diagnostika v programskem okolju Siemens TIA Portal brez uporabe dodatnih proizvajalčevih konfiguracijskih programskih paketov. - Pomnilniški medij za shranjevanje parametrov in firmware. - Razširitveni I/O modul (Siemens TM31 Terminal Module enakovredno ali boljše): - Popolna združljivost s krmilno enoto. - Digitalni vhodi in izhodi za povezavo s procesno opremo. - Analogni vhodi in izhodi za meritve in vodenje. - Motorni modul – pretvornik (Siemens SINAMICS s120 Single motor module enakovredno ali boljše): - Napetost enosmernega vodila: najmanj 600 V. - Izhodna napetost: najmanj 3x 400 V izmenično. - Izhodni nazivni tok: najmanj 130 A. - Največji izhodni tok: najmanj 200 A. - Omogoča najmanj vektorsko vodenje asinhronskih in sinhronskih motorjev. - Popolna združljivost z vodno hlajenim motorjem. - Aktivni usmerniški modul (Siemens SINAMICS s120 Active Line Module enakovredno ali boljše): - Nazivna moč: najmanj 80 kW. - Omogoča aktivno vračanje zavorne energije v električno omrežje. - Aktivni vhodni modul (Siemens SINAMICS s120 Active Interface Module enakovredno ali boljše): - Nazivna moč: najmanj 80 kW. - Nazivni tok: najmanj 128 A. - Nazivna vhodna napetost: najmanj 3 × AC 380–480 V. - Omogoča dvosmerni pretok energije in povezave z aktivnim usmerniškim modulom in zagotavlja industrijsko okolje C3 ali boljše skladno z EN 61800-3. - Operaterski panel (Siemens HMI TP700 enakovredno ali boljše): - Možnost upravljanje in nastavljanje vrtljajev in momenta. - Merilnik navora (Kistler Torque Sensor Type 4503B enakovredno ali boljše): - Izvedba za višje hitrosti: najmanj 15000 vrt/min. - Merilno območje: 200 Nm. - Izhodna napetost: +/- 10 V. - Točnost: ≤ ±0,1 % FS. - Frekvenčni odziv: ≥ 10 kHz. - Drugo merilno območje: 1:10 - Signal položaja: najmanj 2 x 8192 Pulse + Z. - Kalibracijski certifikat. - Nosilec. - Povezovani kabli. - Ustrezna sklopka za povezavo motorja in merilnika navora: - Nazivna hitrost: najmanj 15000 vrt/min. - Zaščitni mehanski elementi za preprečevanje dotika rotirajočih delov. - Krmilna omara s stikalno in zaščitno opremo in prisilnim hlajenjem: - Izklop v sili. - Varnostni rele. - Funkcija Safe Torque Off (STO) za varen izklop navora motorja preko zunanjega varnostnega tokokroga. - Potrebni priključni in montažni elementi za sestavo funkcionalnega sistema. - Tehnična dokumentacija in navodila za uporabo v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| 1.2 | 1 | Aktivni pogonski sistem 10 kW: - Vodno hlajen motor (Siemens 1PH8103-1UM20-0MA1 enakovredno ali boljše): - Nazivna moč: najmanj 10 kW in največ 13 kW. - Nazivna hitrost: najmanj 3300 vrt/min. - Največja hitrost: najmanj 15000 vrt/min. - Vgrajen inkrementalni enkoder: najmanj 20 bit. - Krmilna enota (Siemens SINAMICS CU320-2 PN enakovredno ali boljše): - Število digitalni vhodov: najmanj 12. - Število digitalni vhodov/izhodov: najmanj 8. - Integriran vmesnik PROFINET. - Popolna konfiguracija, parametriranje in diagnostika v programskem okolju Siemens TIA Portal brez uporabe dodatnih proizvajalčevih konfiguracijskih programskih paketov. - Pomnilniški medij za shranjevanje parametrov in firmware. - Razširitveni I/O modul (Siemens TM31 Terminal Module enakovredno ali boljše) - Popolna združljivost s krmilno enoto. - Digitalni vhodi in izhodi za povezavo s procesno opremo. - Analogni vhodi in izhodi za meritve in vodenje. - Motorni modul – pretvornik (Siemens SINAMICS s120 Single motor module enakovredno ali boljše): - Napetost enosmernega vodila: najmanj 600 V. - Izhodna napetost: najmanj 3x 400 V izmenično. - Izhodni nazivni tok: najmanj 85 A. - Največji izhodni tok: najmanj 140 A. - Omogoča najmanj vektorsko vodenje asinhronskih in sinhronskih motorjev. - Popolna združljivost z vodno hlajenim motorjem. - Aktivni usmerniški modul (Siemens SINAMICS s120 Active Line Module enakovredno ali boljše): - Nazivna moč: najmanj 55 kW. - Omogoča aktivno vračanje zavorne energije v električno omrežje. - Aktivni vhodni modul (Siemens SINAMICS s120 Active Interface Module enakovredno ali boljše): - Nazivna moč: najmanj 55 kW. - Nazivni tok: najmanj 88 A. - Nazivna vhodna napetost: najmanj 3 × AC 380–480 V. - Omogoča dvosmerni pretok energije in povezave z aktivnim usmerniškim modulom in zagotavlja industrijsko okolje C3 ali boljše skladno z EN 61800-3. - Operaterski panel (Siemens HMI TP700 enakovredno ali boljše): - Možnost upravljanje in nastavljanje vrtljajev in momenta. - Merilnik navora (Kistler Torque Sensor Type 4503B enakovredno ali boljše): - Izvedba za višje hitrosti: najmanj 15000 vrt/min. - Merilno območje: 100 Nm. - Izhodna napetost: +/- 10 V. - Točnost: ≤ ±0,1 % FS. - Frekvenčni odziv: ≥ 10 kHz. - Drugo merilno območje: 1:10. - Signal položaja: najmanj 2 x 8192 Pulse + Z. - Kalibracijski certifikat. - Nosilec. - Povezovani kabli. - Ustrezna sklopka za povezavo motorja in merilnika navora: - Nazivna hitrost: najmanj 15000 vrt/min. - Zaščitni mehanski elementi za preprečevanje dotika rotirajočih delov. - Krmilna omara s stikalno in zaščitno opremo in prisilnim hlajenjem. - Izklop v sili. - Varnostni rele. - Funkcija Safe Torque Off (STO) za varen izklop navora motorja preko zunanjega varnostnega tokokroga. - Potrebni priključni in montažni elementi za sestavo funkcionalnega sistema. - Tehnična dokumentacija in navodila za uporabo v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| 1.3 | 1 | Pasivni zavorni sistem: - Histerezni dinamometer (Magtrol HD-815-5C2-020H z Blower BL-002 enakovredno ali boljše): - Nazivna moč: najmanj 6 kW. - Nazivni navor: najmanj 28 Nm. - Največja hitrost: najmanj 15000 vrt/min. - Napajalni sistem s pripadajočimi kabli. - Sistem za prisilno zračno hlajenje. - Krmilni sistem (Magtrol DSP 7011 Programmable Controller enakovredno ali boljše): - Programsko okolje za preizkušanje motorjev. - Digitalna PID regulacija navora in hitrosti. - Povezljivost z osebnim računalnikom. - Napajalnik. - Združljiv s histereznim dinamometrom. - Trifazni analizator moči (Magtrol Power Analyzer 7530 enakovredno ali boljše): - Merjenje števila faz: najmanj 3. - Merilno območje: najmanj do 600 V RMS pri 20 A trajno. - Pasovna širina: najmanj DC do 80 kHz. - Povezovalni kabli za PC. - Združljiv s krmilnim sistemom in histereznim dinamometrom. - Merilna miza (TABLE FOR HD-815 WITH BLOWER KIT enakovredno ali boljše): - Ustrezne velikosti za namestitev histereznega dinamometra in hladilnega sistema. - Potrebni priključni in montažni elementi za sestavo funkcionalnega sistema. - Tehnična dokumentacija in navodila za uporabo v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| 1.4 | 1 | Dobava, namestitev, zagon in izobraževanje: - izdelava aplikativne programske opreme za operaterska panela aktivnih pogonskih sistemov: - Prenos vseh projektnih datotek. - Licence brez časovne omejitve. - Možnost samostojnih sprememb s strani naročnika. - dostava opreme na naslov Koroška cesta 46, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v G-030, - namestitev in priklop sistemov na mesto uporabe, - testni zagon: - Aktivna pogonska sistema sta dostopna in parametrično obvladljiva iz okolja TIA Portal. - Stabilno delovanje (regulacija hitrosti oziroma navora) brez napak v celotnem območju. - Vračanje energije v omrežje med zaviranjem - Prikaz stanja na operaterskem panelu. - Uspešno delovanje izklopa v sili. - Pravilno zaustavljanje pogonskega sistema ob aktivaciji varnostnega signala. - šolanje uporabnikov (8 ur za vsaj 5 udeležencev na lokaciji uporabnika). |
| 1.5 | 1 | Garancijsko obdobje: - 12 mesecev. |
| 1.6 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 90 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. |

Sklop 2: Klimatska komora z vgrajeno merilno mizo

Klimatska komora z vgrajeno merilno mizo, ki omogoča preizkušanje pogonov, naprav in komponent v širokem razponu moči in vrtljajev v kontroliranih klimatskih pogojih. Vgrajena merilna miza omogoča, da je merjenec nameščen v klimatski komori, aktivna zavora pa izven klimatske komore.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Klimatska komora z vgrajeno merilno mizo (Kambič KK-500 CHLT UF enakovredno ali boljše): - Hermetično zaprt kompresorski hladilni agregat. - Delovni volumen: vsaj 500 l. - Minimalna širina komore: najmanj 850 mm. - Minimalna globina komore: najmanj 800 mm. - Regulacija relativne vlage: vsaj od 10% do 95%. - Regulacija temperature: vsaj od -40°C do +180°C. - Temperaturna stabilnost: vsaj +/-0,1°C. - Hitrost segrevanja/ohlajevanja: vsaj 10°C/min. - Vmesnik RS 232. - Notranja osvetlitev z opazovalnim oknom. - Premer luknje gredi vsaj 90 mm. - Luknja za gred na višini, ki omogoča namestitev obeh aktivnih pogonskih sistemov in ustrezna podstavka za motorja 10 kW in 30 kW (višina središča odprtine za gred od montažne površine mora znašati najmanj 142 mm). - Silikonske prevodnice s čepi (gred, ožičenje merjenca). - Navodila v angleškem ali slovenskem jeziku v natisnjeni ali elektronski obliki. |
| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| 2.2 | 1 | Dobava, namestitev, zagon in izobraževanje: - dostava opreme na naslov Koroška cesta 46, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v G-030, - namestitev in priklop komore na mesto uporabe, - integracija aktivnih pogonskih sistemov na merilno mizo komore, - testni zagon: - Integriran sistem omogoča izvedbo preskusa merjenca v klimatski komori. - Doseganje minimalne in maksimalne temperature v komori. - šolanje uporabnikov (8 ur za vsaj 5 udeležencev na lokaciji uporabnika). |
| 2.3 | 1 | Garancijsko obdobje: - 12 mesecev. |
| 2.4 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 180 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave

302/4-RIUM2-FERI-9/26