## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda:mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4202
RS | Šifra | #1614-3
RN | Način | C
RO | Opis | Endoproteze-Brezcementna TEP kolka
AO | Velja od | 2026-12-04
AD | Velja do | 2028-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N004007 | TEP 4 BREZCEMENTNA PONVICA DOUBLE MOBILITY |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Acetabularna komponenta naj bo z dvojno mobilnostjo (t.i. Double mobility), ki mora zagotoviti uporabo pri primarni in nekaterih revizijskih operacijah z namenom povečati stabilnost kolčne endoproteze. Ponvica naj ima zunanji kovinski del, kateri naj ima cilindrosferično obliko ter notranji vmesni polietilenski insert, na katerem se vrši dvojno gibanje in v katerega se vstavi endoproteticna kolčna glavica. Brezcementa izvedba naj bo iz jekla prevlečenega s hidroksiapatitom. Ponvica z dvojno mobilnostjo naj bo v velikostih vsaj 44 do 64 mm premera. Acetabularni vložki naj bodo na razpolago za glavico premera 22 in 28 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004008 | TEP 4 CEMENTA PONVICA DOUBLE MOBILITY |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Acetabularna komponenta naj bo z dvojno mobilnostjo (t.i. Double mobility), ki mora zagotoviti uporabo pri primarni in nekaterih revizijskih operacijah z namenom povečati stabilnost kolčne endoproteze. Ponvica naj ima zunanji kovinski del, kateri naj ima cilindrosferično obliko ter notranji vmesni polietilenski insert, na katerem se vrši dvojno gibanje in v katerega se vstavi endoproteticna kolčna glavica.Cementa časica naj bo iz železove zlitine polirana v visokem sijaju, z brazdami na zunanji površini za boljšo fiksacijo v cement. Po celotni hemisferični površini naj ima utore, ki omogočajo dodatno cementno fiksacijo. Ponvica z dvojno mobilnostjo naj bo v velikostih vsaj 44 do 60 mm premera. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004009 | TEP 4 POLIETILENSKI INSERTI ZA DOUBLE MOBILITY PONVICO |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inserti iz polietilena, na katerih se vrši dvojno gibanje. Inserti naj po velikosti ustrezajo velikosti cementne ali brezcemnte acetabularne komponente in omogočajo vstavitev glavice premera 22 in 28 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004010 | TEP 4 KOVINSKA GLAVICA |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premera 22 vsaj 3 velikosti ter 28, 32 in 36mm, vsaj 5 velikosti, konus 12/14, iz materiala CoCr. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004011 | TEP 4 KERAMIČNA GLAVICA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premera 28 vsaj 3 velikosti ter 32 in 36mm, vsaj 4 velikosti, konus 12/14, iz delta keramike. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009283 | TEP 4 CEMENTNO FEMORALNO DEBLO KLINASTO STANDARD CCD |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cementna kolčna endoproteza z ravnim klinastim deblom izdelanim iz nerjavečega jekla. Površina debla je visokopolirana. Prečni presek proteze naj bo pravokotne oblike z gladkimi robovi. Vrat naj bo popolnoma poliran s konusom 12/14mm. Deblo mora imeti najmanj 9 različnih velikosti (dolžina 129-177mm). CCD vratu 135o. Obstajati mora enotni inštrumentarij, ki kirurgu omogoča intraoperativno odločitev glede tipa implantiranega debla. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009284 | TEP 4 CEMENTNO FEMORALNO DEBLO KLINASTO LATERAL |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lateralizirajoča cementna kolčna endoproteza z ravnim klinastim deblom izdelanim iz nerjavečega jekla. Površina debla je visokopolirana. Prečni presek proteze naj bo pravokotne oblike z gladkimi robovi. Vrat naj bo lateralizirajoč, kar omogoča večji off-set, popolnoma poliran s konusom 12/14mm. Deblo mora imeti najmanj 9 različnih velikosti (dolžina 129-177mm). CCD vratu 135o. Obstajati mora enotni inštrumentarij, ki kirurgu omogoča intraoperativno odločitev glede tipa implantiranega debla. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011969 | TEP 4 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO STANDARD CCD - protetika Trauma |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna kolčna endoproteza. Deblo iz titanijeve zlitine (Ti6A14V). V spodnjem delu mora biti deblo ravno. Proksimalni del naj bo v obliki tulipana z dvema zožitvama, prečni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa četverokoten vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne, navzgor lomljene zareze, na distalnem delu debla pa navpične. Navpične zareze morajo na lateralnem delu debla potekati po celotni dolžini debla. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. CCD kot je 135 stopinj . Vrat proteze naj bo sploščen, kar omogoča povečenje obsega gibljivosti za 9 stopinj. Konus vratu naj bo 12/14 mm. Deblo naj ima vsaj 9 različnih velikosti, dolžine 129 – 177 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011970 | TEP 4 FEMORALNO BREZCEMENTNO DEBLO KLINASTO LATERAL - protetika Trauma |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna kolčna endoproteza. Deblo iz titanijeve zlitine (Ti6A14V). V spodnjem delu mora biti deblo ravno. Proksimalni del naj bo v obliki tulipana z dvema zožitvama, prečni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa četverokoten vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne, navzgor lomljene zareze, na distalnem delu debla pa navpične. Navpične zareze morajo na lateralnem delu debla potekati po celotni dolžini debla. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. CCD kot je 135 stopinj s 6 mm zamikom. Vrat proteze naj bo sploščen, kar omogoča povečenje obsega gibljivosti za 9 stopinj. Konus vratu naj bo 12/14 mm. Deblo naj ima vsaj 9 različnih velikosti, dolžine 129 – 177 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet