Številka: 411-9/2026

Datum: 12. 8. 2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila po postopku: Postopek naročila male vrednosti

Predmet javnega naročila:

NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA

Naročnik: 	Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice (JZZSBB)

Naročnik JZZSBB izvaja javno naročilo za nabavo diagnostičnega UZ aparata, šolanje kadra ter vzdrževanje aparata v pogarancijskem obdobju sedmih (7) let v svojem imenu in za svoj račun

- Povabilo k oddaji ponudbe

  - Povabilo

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F – v nadaljevanju: ZJN-3), naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vso razpisno dokumentacijo.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje vsebino te razpisne dokumentacije in sprejema pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

  - Osnovni podatki o javnem naročilu

  - Naročnik

Naročnik javnega naročila je Splošna bolnišnica Brežice (v nadaljevanju: naročnik). Naročnik izvaja javno naročilo za nabavo diagnostičnega UZ aparata (v nadaljevanju: UZ aparat), šolanje kadra ter vzdrževanje aparata v pogarancijskem obdobju sedmih (7) let v svojem imenu in za svoj račun.

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nabava diagnostičnega UZ aparata, šolanje kadra ter izvajanje rednih letnih pregledov in vzdrževanje aparata v pogarancijskem obdobju sedmih (7) let.

POMEMBNO:

Naročnik bo na podlagi v postopku pridobljenih ponudb izdal odločitev o oddaji javnega naročila, pri čemer si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom ne bo sklenil posamezne pogodbe oz. izdal naročilnice.

Ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti, ki jo mora ponudnik predložiti v ponudbi.

Ponudnik mora v ponudbi podati dobavni rok ponujenega UZ aparata in vse ostale opreme, vezane na UZ aparat.

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju.

Ponudnik mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo.

UZ aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali predstavitvene/razstavne namene.

Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo UZ aparata in vse pripadajoče dobavljene opreme, vezane na UZ aparat.

Ob prevzemu mora izbrani ponudnik naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja UZ aparata, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja.

Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre.

Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo. Navodila za uporabo in vzdrževanje mora predati vsaj en mesec pred namestitvijo UZ aparata.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe.

  - Vrsta postopka

Postopek naročila male vrednosti po 47. členu ZJN-3.

  - Tehnične specifikacije

Skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 v popisih oz. specifikacijah del in opreme, kjer so navedeni elementi, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

  - Rok za postavljanje vprašanj, oddaja in odpiranje ponudb

  - Rok za postavljanje vprašanj

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, razvidnima iz objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki popravkov oz. dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

  - Rok in način za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do datuma in ure, razvidnima iz objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan in ob uri, razvidnima iz objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena« v del »Predračun«.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do 5. 1. 2027.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

  - Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila odda ponudbo vsak gospodarski ali drug subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

  - Kontaktna/e oseba/e naročnika

Samo Zorko

tel.: 07/46 68 114, 031 603 613

e-mail: samo.zorko@sb-brezice.si

Vlasta Mikolavčič, dr. med. spec. radio.,

predstojnica oddelka

tel.: 07/46 68 203

e-mail: vlasta.mikolavcic@sb-brezice.si.

Kontaktna/e oseba/e je/so navedena/e le za primer tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem ali uporabo razpisne dokumentacije oz. v zvezi z dogovorom glede ogleda lokacije izvedbe predmeta javnega naročila. V zvezi z vsebinskimi pojasnili razpisne dokumentacije glej določila v splošnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

- Navodila za izdelavo ponudbe

- Vsebina ponudbe

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo v nadaljevanju tega poglavja našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem, vzorcem, dokumentom in drugim navodilom iz te razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti izdelana in oddana v skladu z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije.

  - Obvezni deli ponudbe

- Izpolnjen obrazec »ESPD« ponudnika

Naložiti v razdelek »ESPD«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« ostalih izvajalcev

Naložiti v razdelek »ESPD«

- Izpolnjen obrazec »Predračun« - priloga 1

Naložiti v razdelek »Predračun«

- Osnovne zahteve naročnika – priloga 2

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca – priloga 3

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Referenčna lista ponudnika – lastni seznam ponudnika

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«);

- Potrditev referenc ponudnika (vzorec) – priloga 4

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«);

- Menična izjava za resnost ponudbe (v kolikor ponudnik v zavarovanje resnosti ponudbe ne položi depozita) – priloga 5

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Izjava ponudnika o ponujeni garancijski dobi – lastna izjava ponudnika

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Tehnični listi oz. druga tehnična dokumentacija

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«);

- Podatki o znamki in modelu UZ aparata, ki ga ponudnik ponuja – lastna priloga ponudnika

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Izjava o zastopstvu, servisu in vzdrževanju opreme – priloga 8

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Popis rednih preventivnih pregledov – lastna priloga

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Izjava o strokovno usposobljenem serviserju za UZ aparat z uradnim certifikatom o usposobljenosti - lastna izjava;

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Cenik rezervnih delov in urne postavke za delo izven rednega pogarancijskega vzdrževanja - lastna priloga

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«.

  - Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ponudnik predloži na poziv naročnika

Opomba: Dokazila ponudnik predloži na zahtevo naročnika, lahko pa jih predloži že ob oddaji ponudbe in sicer jih naloži v razdelek »Drugi dokumenti«

  - Drugi obrazci in vzorci naročnika

- Izjava o lastništvu (vzorec – priloga 9)

- Izjava o odsotnosti osebnih povezav (vzorec – priloga 10)

- Izjava gospodarskega subjekta (vzorec – priloga 11)

  - Izvedba posla s partnerjem in/ali podizvajalcem

- Akt o skupnem nastopanju

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla

  - Druge priloge

- Izpis iz ustreznega sodnega registra glede izpolnjevanja pogoja iz točke B.III.2.2..

- Dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika, če le-ta ni razvidna iz javnih uradnih evidenc (AJPES e-PRS)

- Drugo – če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji oz. to opredli naročnik v pozivu k dopolnitvi ponudbe

- Opredelitev javnega naročila

  - Roki in kraj izvedbe javnega naročila

Rok za dobavo in namestitev  UZ aparata:

Največ devetdeset (90) dni od sklenitve pogodbe. Ponudnik lahko ponudi krajši dobavni rok.

Šolanje kadra: zaključek do primopredaje predmeta javnega naročila.

Letni pregledi in vzdrževanje v pogarancijskem obdobju: 7 let po izteku garancijskega roka.

Kraj izvedbe javnega naročila: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice, RTG oddelek.

  - Opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je nabava  UZ aparata v Splošni bolnišnici Brežice.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna in tehničnih specifikacij, ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo diagnostičnega UZ aparata. Za šolanje kadra ter za vsakokratno izvedbo rednega letnega pregleda in vzdrževanja oz. izven rednega vzdrževanja v pogarancijskem obdobju, bo izbranemu ponudniku izdana naročilnica.

  - Način izvajanja del

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede skupaj s partnerji ali podizvajalci.

V primeru, da ponudnik v svoji ponudbi poda izjavo, da predmeta javnega naročila ne bo izvajal s podizvajalci, le-ti pa se bodo pojavili v teku izvajanja pogodbe, bo naročnik smatral, da je ponudnik podal neresnično izjavo, in bo Državni revizijski komisiji predlagal uvedbo prekrškovnega postopka, kar je lahko razlog za razvezo pogodbe.

  - Izvajanje plačil

Naročnik bo plačila za poravnavo obveznosti iz predmetnega javnega naročila izvedel na naslednji način:

- v enkratnem pogodbenem znesku v 60 (šestdesetih) dneh po izstavitvi računa za dobavo  UZ aparata;

- v enkratnem znesku v 60 (šestdesetih) dneh po izstavitvi računa za šolanje kadra;

- v enkratnem pogodbenem znesku v 60 (šestdesetih) dneh po izstavitvi vsakokratnega računa za izveden letni pregled in vzdrževanje.

Naročnik bo opravljeno storitev plačal na podlagi izstavljenega e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa.

  - Oblikovanje cene ponudbe

Ponudnik mora vse cene navesti v evrih.

Neto cena je fiksna in dokončna. Končna cena mora vključevati vse stroške ponudnika, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, stroški količinskega in kakovostnega prevzema ter stroški vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe). Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, dostavljeno in razloženo z vsemi elementi pri naročniku.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni.

- Navodila za izdelavo ponudbe

Kjer v razpisni dokumentaciji ni drugače zapisano, oddajajo partnerji in podizvajalci ponudnika enaka dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot ponudnik.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni in odražati aktualno stanje.

Način oddaje posameznih dokumentov je podrobneje opredeljen v točki B.IV. te razpisne dokumentacije.

  - Ponudbeni obrazci

  - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih zahtev naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške in dajatve).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

  - Pogoji in dokazila

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Ponudniki izpolnjevanje pogojev dokažejo z dokumenti kot sledi v nadaljevanju.

  - Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi za izključitev ponudnika v skladu z določili 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko ponudnika izključi tudi v primerih, ki niso navedeni v tej razpisni dokumentaciji, in za katere tako določa šesti odstavek 75. člena ZJN-3.

| a) Ponudnik oz. osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izkazati, da mu oz. ji ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo naknadno zahteval podatke, ki jih potrebuje za preveritev zakonitih zastopnikov, v kolikor le ti ne bodo izkazani v ponudbeni dokumentaciji (npr. v ESPD obrazcu). |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| b) Ponudnik izkazuje, da izpolnjuje vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| c) Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| d) Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| e) Ponudnik ni v enem od naslednjih položajev: - nad ponudnikom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije o zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelja ali sodišče, ali - so ponudnikove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali - se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami kot v prvih dveh alinejah. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| f) Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika tudi v naslednjih primerih: - če naročnik na kakršen koli način izkaže, da je ponudnik kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN -3, ali - če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco (alineja č) šestega odstavka 75. člena ZJN-3) ali - če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| g) V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb: - ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; - pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali - fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | »Izjava gospodarskega subjekta« (priloga 12) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |

  - Poklicna sposobnost ponudnika

| V skladu s 15. členom Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25) se mora distributer s sedežem v Republiki Sloveniji pred začetkom izvajanja dejavnosti na trgu Republike Slovenije registrirati v informacijski sistem, ki ga vodi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register distributerjev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika medicinskih pripomočkov zahteval predložitev dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga izda pristojni organ v državi sedeža (npr. potrdilo). |

  - Tehnična sposobnost ponudnika

| Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 3 letih, šteto od roka za predložitev ponudb, kot glavni dobavitelj ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel vsaj dve dobavi diagnostičnega UZ aparata, za kateri je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez reklamacij in pritožb) izpolnil vse pogodbene obveznosti. Referenčno potrdilo iz razpisne dokumentacije naročnika je vzorčni obrazec. Ponudnik lahko dokazila o izpolnjevanju referenčnih zahtev predloži na drugem obrazcu ali dokumentu, vendar pa morajo biti izkazani vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcu, ki ga je pripravil naročnik. Referenčno potrdilo mora biti fizično ali elektronsko podpisano s strani potrjevalca reference. Upoštevajo se tudi reference, ki jih je ponudnik pridobil kot podizvajalec, pri čemer mora referenco potrditi končni naročnik storitve - lastnik objekta oz. naročnik opreme in ne glavni izvajalec storitve. V kolikor se v času izvajanja pogodbe (v primeru izbora) zamenja eden od partnerjev oz. eden od podizvajalcev, ki izkazuje reference ob oddaji ponudbe, se mora nadomestiti s partnerjem oz. s podizvajalcem, ki izkazuje ustrezne reference v skladu s to dokumentacijo. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO – ob oddaji ponudbe: | Obrazec: Referenčna lista ponudnika – lastna priloga |
| DOKAZILO – ob oddaji ponudbe | Obrazci Potrditev referenc ponudnika – priloga 5 |
| Opomba: | Ponudnik lahko dokazila o izpolnjevanju referenčnih zahtev predloži na drugem obrazcu ali dokumentu, vendar pa morajo biti izkazani vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcu »Potrditev referenc ponudnika« |
| Partnerji v skupni ponudbi | Pogoj mora v CELOTI izpolnjevati VSAJ EDEN od partnerjev v skupni ponudbi ali eden od podizvajalcev |
| Podizvajalci |  |

  - Finančna zavarovanja (garancije)

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku JZZSBB:

- nakazati brezobrestni denarni depozit v znesku 5.100,00 EUR;

ali

- izročiti bianco menico »brez protesta« z menično izjavo.

Brezobrestni depozit se nakaže na podračun pri UJP št. 01100-6030276730 naročnika Splošne bolnišnice Brežice. Na plačilnem nalogu mora navesti naslednje podatke: namen nakazila: garancija za resnost ponudbe št. ________ (številka ponudbe ponudnika), sklic SI00 ____-_____ (številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil RS – npr.: JN004925/2022).

Ponudnik kot dokazilo predloži v ponudbi potrdilo o nakazilu depozita.

Brezobrestni denarni depozit se ponudniku vrne po pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila na podlagi zahteve ponudnika v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema zahtevka, v katerem mora ponudnik navesti št. TRR. Izbranemu ponudniku depozita ni mogoče vrniti pred iztekom roka za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje v obliki bianco menice »brez protesta« ponudnik predloži v ponudbi lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta, v znesku 1.800,00 EUR z veljavnostjo do 5. 1. 2027. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži skeniran izvod originala menice in original menično izjavo. Na poziv naročnika mora ponudnik naročniku nemudoma (najkasneje v 2 dneh) dostaviti original menico, v nasprotnem primeru se bo ponudba štela za nedopustno.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih (15) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % v posamezni pogodbi določene pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo vsaj 30 dni daljšo od končnega roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje je lahko v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki jo/ga izda banka oz. zavarovalnica v državi naročnika. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev, pri čemer se upoštevajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

V kolikor finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, se šteje, da k izvedbi posla ne bo pristopil in da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Unovčenje finančnega zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru unovčenja finančnega zavarovanja je izbrani ponudnik dolžan priskrbeti novo v skladu z določili razpisne dokumentacije.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo novega pod istimi pogoji. V primeru, da se le te ne zagotovi, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dokazilo v fazi ponudbe: ESPD obrazec

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje 15 dni po izvedeni primopredaji kot jamstvo za brezhibno delovanje oz. za odpravo napak v garancijskem roku naročniku JZZSBB izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od pogodbene vrednosti za nabavo UZ aparata z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji oz. v pogodbi.

Finančno zavarovanje mora veljati še vsaj 30 dni po preteku garancijskega roka, kot začetek veljavnosti garancije pa mora biti naveden datum primopredaje. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja. V primeru, da se le ta ne zagotovi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Merilo za izbor izvajalca

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer je edino merilo najnižja cena.

- Priprava ponudbe

  - Jezik, oblika in vsebina ponudbe

  - Jezik ponudbe

Ponudniki morajo ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

V slovenskem jeziku morajo biti predloženi vsi dokumenti z izjemo dokumentov, ki se nanašajo na tehnične zahteve (npr. certifikati, prospekti, dokazila o preizkusih in podobno), ki so lahko v angleškem jeziku.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

  - Oddaja drugih obrazcev ali izjav naročnika

(kot so: Referenčna lista ponudnika, Seznam kadrov ponudnika, Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD, Izjava (ne vodilnega) partnerja v skupni ponudbi o izpolnjevanju pogojev…)

  - Ponudnik mora posamezne podatke oddati na obrazcih predpisanih v teh navodilih.

  - Obrazci morajo biti fizično (podpis, žig) ali elektronsko podpisani.

  - Ponudnik mora v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami.

  - Če se obrazec izpolnjuje elektronsko, mora struktura in vsebina računalniškega izpisa ustrezati zahtevam iz originalnega obrazca.

Obrazce in izjave ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev naloži v razdelek »Izjava – ponudnik«.

Posamezne obrazce in izjave ponudnik odda, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji glej točko B.IV). V primeru, da pri predmetnem javnem naročilu ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, za te dokumentov ne oddaja (niti praznih).

  - Ostali dokumenti oz. lastne priloge ponudnika

Med ostale dokumente oz. lastne obvezne ali neobvezne priloge ponudnika spadajo akt o skupnem nastopanju, računovodski izkazi, dogovor med izvajalcem in podizvajalcem, zavarovalne police, tehnični listi, atesti in certifikati, poročila o preizkusih, prospekti ipd..

Ponudnik dokumente naloži v razdelku »Drugi dokumenti« na način in v obliki, da so iz elektronske oblike dokumenta razvidni podatki, ki jih zahteva naročnik. Prav tako mora biti razvidno, katera institucija je dokument izdala (npr. zavarovalna polica) oz. spletni vir (npr. prospekti s spletne strani). Če je zahteva, da je dokument podpisan s strani izdajatelja (npr. certifikati), mora biti naložen popoln dokument (kot npr. sken originalnega certifikata).

Naročnik lahko v točki B.III. oz. B.IV. določi drug način oz. obliko oddaje »ostalih dokumentov«.

  - Žigosanje dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo žigosa v skladu z določili te razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko ponudnik ne posluje z žigom, kar je opredeljeno v njegovem ustanovnem aktu oz. se dokumentacija podpisuje elektronsko.

  - Veljavnost dokumentov

V kolikor obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

V primerih, ko starost dokumenta ni določena, morajo le-ti izkazovati aktualno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

  - Dokazila tujih ponudnikov

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki predložijo v razpisni dokumentaciji zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov oz. le-ti ne zajemajo vseh primerov, ki so opredeljeni z razlogi za izključitev ponudnika, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

Za način dostave dokazil iz te točke se smiselno uporabljajo druga določila te razpisne dokumentacije.

1.7  Preverjanje predloženih izjav in podatkov

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh izjav in podatkov, ki jih predloži ponudnik, v skladu z določili ZJN-3. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

Dokazil, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije (npr. potrjene reference, dovoljenja, nekaznovanost, finančna sposobnost in podobno), ni potrebno priložiti k ponudbi – naročnik bo ponudnika k predložitvi teh dokazil pozval po potrebi v skladu z določili točke B.I.2. teh navodil. To NE velja za dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so vezani na merila, ter za dokazila vezana na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

  - Nedopustno spreminjanje razpisne dokumentacije

Vsako spreminjanje razpisne dokumentacije bo imelo za posledico izključitev ponudbe iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nedopustne. K nedopustnemu spreminjanju razpisne dokumentacije med drugim sodi tudi spreminjanje, dopisovanje ali brisanje delov besedila – besedila, ki ga je zapisal oz. določil naročnik javnega naročila (na obrazcu, vzorcu pogodbe, tehničnih specifikacijah ali popisu del in podobno) in ki ni namenjeno izpolnjevanju.

Ponudba sme vsebovati le spremembe, ki so potrebne za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravek parafirati odgovorna oseba ponudnika.

  - Stroški priprave ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala ponudniku, ne glede na potek postopkov v zvezi s predmetnim javnim naročilom in glede na končno izbiro izvajalca javnega naročila.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu (najpozneje na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače). Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudb ne zahteva določene pravne oblike.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila in sicer mora biti iz akta nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi nosilca za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt  in njegove odgovornosti v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo,

- zaveza, da gospodarski subjekti naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Sestavni del akta o skupnem nastopanju je tudi seznam podizvajalcev ali partnerjev posameznih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Vsak od gospodarskih subjektov, ki nastopajo v skupni ponudbi, mora izkazovati, da zanj niso podani razlogi za izključitev, podani v 75. členu ZJN-3 in so navedeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

Izpolnjevanje pogojev partnerstva za sodelovanje, ki jih opredeljuje 76. člen ZJN-3 in so navedeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe, se ugotavlja na način, kot je to za posamezni pogoj določeno s to razpisno dokumentacijo.

Opomba: V primeru oddaje partnerske ponudbe se šteje, da je glavni ponudnik (nosilec posla) z oddajo ponudbe oddal ponudbo tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi, potrjujejo ponudbeno ceno s ponudbenim predračunom, vzorec pogodbe, roke za izvedbo naročila, dane garancije in podobno.

  - Podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročil ali okvirni sporazum, izvaja gradnjo oz. storitev ali dobavlja blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, jih mora navesti v ponudbi.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca, ki ga navede v ponudbi, navesti oz. dostaviti naslednje podatke oz. dokumente, na način, kot je to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji

- ESPD ali drug s to razpisno dokumentacijo zahtevan obrazec (izjavo) izpolnjen s strani podizvajalca (ob preložitvi ponudbe).

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla, v katerem morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: predmet, količina, vrednost, delež posla, kraj in rok izvedbe (najpozneje na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače).

- Ostale podatke oz. dokumente, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji (na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače).

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, bo moral ob podpisu pogodbe predložiti pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se upošteva tudi na vrednost del, ki jih izvede podizvajalec.

Pogoji, ki jih morajo, poleg pogojev določenih v ZJN-3 kot obveznih, izpolnjevati podizvajalci ponudnika, so opredeljeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Morebitno zavrnitev zamenjave podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca bo naročnik glavnega izvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Vsak na novo nominiran podizvajalec (zamenjava ali nov podizvajalec) mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal pisni predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Naročnik bo v primeru, če se bo ponudnik skliceval na zmogljivosti drugih subjektov, ravnal v skladu z 81. členom ZJN-3.

  - Določbe ZIntKP

Naročnik bo pri oddaji javnega naročila upošteval določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni lis RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri, v nadaljevanju: ZIntPK).

Zapisano velja za ponudnika ter vse partnerje in podizvajalce v skupni ponudbi.

Ponudnik lahko namesto izjav iz točke B.IV.6. lahko uporabi lastno izjavo, pri čemer mora biti vsebina le-te identična vzorcu izjav iz te razpisne dokumentacije.

  - Podatki o lastništvu

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: »Izjava o lastništvu« (vzorec – priloga 10)

  - Izjava o odsotnosti osebnih povezav

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati izjavo, da navedeni gospodarski subjekt ni (oz. kot s.p. ni) povezan s funkcionarjem naročnika in po svojem vedenju ni (oz. kot s.p. ni) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Dokazilo: »Izjava o odsotnosti osebnih povezav« (vzorec – priloga 11)

  - Protikorupcijska klavzula

Prvi odstavek 14. člena ZIntPK: Naročnik bo iz postopka izbora izključil ponudbe ponudnikov, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri ponudnika.

  - Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami pri naročniku

Naročnik JZZSBB vodi evidenco ponudnikov, ki imajo pri njem negativne reference. Za negativne reference se štetje zamuda pri izvedbi del, obračunane pogodbene kazni, unovčeni instrumenti za zavarovanje dobre izvedbe del ali odprave napak v garancijski dobi ali garancij za resnost ponudbe, izvajanje del s podizvajalci, čeprav je izvajalec v ponudbeni dokumentaciji zagotavljal, da podizvajalcev ne bo imel in za uvedbo podizvajalcev ni podal opravičljivega oz. za naročnika sprejemljivega razloga, zamenjava v pogodbi določenega podizvajalca brez soglasja naročnika, neredno plačevanje izvedenih del svojim podizvajalcem ali drugim izvajalcem (npr. kooperantom), nekakovostna izvedba del, nepravočasno izstavljanje situacij, neupoštevanje dogovorov na gradbišču, nepravočasna dostava finančnih zavarovanj, neizpolnjevanje obveznosti do naročnika, neustrezna ali neuspešna odprava napak (reklamacije) v garancijski dobi, ne sklenitev pogodbe z naročnikom, ko je bil ponudnik obveščen, da je njegova ponudba sprejeta in podobno. Vse navedeno velja za naročila, ki jih je ponudnik izvajal za naročnika.

O uvrstitvi v naročnikovo evidenco ponudnikov z negativnimi referencami je posamezni ponudnik pisno obveščen ob nastanku dogodka iz prejšnjega odstavka. V obvestilu naročnik navede tudi čas trajanja negativne reference, ki pa ne more biti daljša, kot jo sicer določa ZJN-3 v 112. členu.

  - Odločitev in obvestilo o oddaji javnega naročila

Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb vse ponudnike obvestil o sprejeti odločitvi glede oddaje javnega naročila.

Odločitev se objavi na Portalu javnih naročil in se z dnem objave šteje za vročeno vsem ponudnikom.

Naročnik ponudnike opozarja, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

  - Sklenitev pogodbe in sprememba pogodbe

  - Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila najugodnejšega ponudnika pozval k podpisu pogodbe, katere vsebina je v skladu z določili vzorca pogodbe iz te razpisne dokumentacije.

V kolikor izbrani ponudnik podpisane pogodbe naročniku ne vrne najpozneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, lahko naročnik sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

  - Ničnost pogodbe

Sklenjena pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

  - Sprememba pogodbe brez novega postopka

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.

  - Sprememba pogodbe s postopkom s pogajanji brez predhodne objave

Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe na podlagi predmetnega javnega naročila v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih gradnjah, storitvah oz. nabavah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj, storitev oz. dobav in so te dodatne gradnje, storitve oz. dobave v skladu z osnovnim javnim naročilom.

  - Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih bo ponudnik pravilno označil za zaupne oz. kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene tega postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so vključene v postopek predmetnega javnega naročila.

Kot zaupno oz. poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente ali dele dokumentov, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter druge poslovne podatke, ki so na podlagi 39. in 40 člena ZGD-1 s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni oz. opredeljeni kot zaupni oz. poslovna skrivnost.

Naročnik bo v primeru, da bi razkritje ponudniku lahko povzročilo škodo, kot zaupne oz. poslovno skrivnost obravnaval tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju podatkov oz. jih bo ponudnik kot zaupne oz. poslovno skrivnost označil na drug nedvoumen način.

Naročnik opozarja ponudnike, da so na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni podatki specifikacije ponujene opreme, storitev ali gradenj, količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posameznih postavk, skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

  - Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spr.; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, vloži pa se ga preko portala eRevizija – ustrezna povezava je vzpostavljena na portalu javnih naročil v dosjeju predmetnega javnega naročila.

Višina takse je 2.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – taksa za predrevizijski postopek.

Predstavnica naročnika:

Anica Hribar, direktorica

PRILOGA 1

PREDRAČUN

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »Nabava diagnostičnega UZ aparata«

ZAP. ŠT.; ARTIKEL/STORITEV; EM; KOLIČINA; Cena/EM brez DDV; DDV/EM; Cena/EM z DDV; SKUPNA VREDNOST z DDV. v EUR; v EUR; v EUR; v EUR. 1; 2; 3; 4; 5; 6=5*22%; 7=5+6; 8=4*7. I.; DIAGNOSTIČNI UZ APARAT; kos; 1. II.; ŠOLANJE KADRA; kpl; 1. III.; LETNI PREVENTIVNI PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE DOBAVLJENE OPREME V OBDOBJU 7 LET; mesec; 84. SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):. Opomba: - Ponujeni uz aparat mora izpolnjevati zahteve skladno s tehničnimi zahtevami naročnika – priloga 2. - Ponudnik mora k ponudbi predložiti lasten obrazec, v katerem opredeli znamko in model opreme, ki jo ponuja. - Neto cene iz posameznih postavk predračuna so fiksne in dokončne. Cena mora vključevati vse stroške ponudnika, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, stroški integracije opreme, količinskega in kakovostnega prevzema, stroški izobraževanja uporabnikov ter stroški vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi). Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, razloženo in montirano in integrirano z vsemi elementi in priključki pri naročniku. Datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 2

OSNOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA DIAGNOSTIČNI UZ APARAT

- Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. - Ponujena oprema mora imet ES (EU) izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo o medicinskih pripomočkih ter CE certifikat, če je le ta, glede na stopnjo tveganja medicinskega pripomočka, zahtevan.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

1.1.	 SPLOŠNO

- Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model, imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme (ne starejše kot leto 2026).

- Aparat mora soditi v najvišji (Premium) kakovostni razred proizvajalca.

- Integriran sistem umetne inteligence (AI) za enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo.

1.2.	 APARAT

- Najmanj 4 enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom.

- Vsaj 2 neaktivni priključni mesti za sonde na sprednjem delu UZ aparata.

- Štiri vrtljiva kolesa z zavornim mehanizmom.

- Teža osnovne - ultrazvočne enote naj ne presega 150 kg, širina aparata ne sme presegati 55 cm.

- Čas zagona aparata (Boost up time) ne sme biti daljši kot 54 sekund, čas izklopa pa ne daljši kot 20 sekund.

- Dinamično območje vsaj 383 dB in hitrost osveževanje vsaj 3.300 slik/sekundo.

1.3.	 MONITOR

- Najmanj 23,8'' Full HD LCD zaslon na prilagodljivi ročici (resolucija najmanj 1920x1080).

- Monitor nastavljiv pa višini, vrtljiv v levo in desno z zmožnostjo nagiba naprej in nazaj (neodvisno od upravljalne konzole).

- Na zadnjem delu monitorja naj bo utor za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo.

- Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo omogočeno monitor položiti.

1.4.	 UPRAVLJALNI PANEL

- Barvni LCD dotikalni zaslon.

- Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata.

- C	STC gumbi na upravljalnem panelu.

- Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata.

- Možnost premikanja upravljanega panela levo/desno vsaj +/- 25 stopinj.

- Poljubno programiranje fizičnih upravljalnih gumbov aparata in možnost premikanja po upravljanem panelu, vsaj 10 poljubno nastavljivih gumbov.

- Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tìpko.

- Grelec gela integriran - vgrajen v upravljalnem panelu aparata.

- Nosilec za kable ultrazvočnih sond.

1.5.	PARAMETRI SLIKE - NAČINI PRIKAZA, MERITVE

- 2D mode.

- Globina 2D UZ prikaza vsaj do 50 cm s kontinuiranim dinamičnim fokusiranjem.

- M-mode in barvni M-mode.

- Dual mode prikaz levo/desno (B-mode in Color mode).

- Pulzni Doppler (PW).

- Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF).

- Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler).

- Barvni prikaz tkiva (TDI).

- Harmonični prikaz tkiva (THI).

- Funkcija za povečevanje žive in zamrznjene UZ slike ob majhni izgubi kvalitete.

- Možnost povečave izbranega področja ter možnost premikanja povečanega območja.

- Simultani "Real-time" triplex mode.

- Retrospektivni spomin (cineloop), B mode vsaj 70.000 slik.

- Trapezoidni prikaz.

- Beam steer funkcija za linearne sonde za 2D sliko.

- Avtomatske Doppler meritve v realnem času in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota.

- Avtomatična meritev debeline stene Intime Media.

- Sistem vodenih protokolov za standardizacijo meritev.

- Avtomatska in ročna optimizacija hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva.

1.6. 	KAKOVOST SLIKE

- Sistem mora imeti avtomatsko optimizacijo 2D ultrazvočne slike.

- Avtomatska optimizacija: PW Doppler (osnovnica, PW Gain, hitrostna skala) in Color Doppler Gain.

1.7.	PROGRAMSKA OPREMA – SOFTWARE

- Programska oprema za kontinuirano fokusiranje vzdolž celotne globine UZ slike.

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound).

- Programska oprema, ki omogoča ostrenje robov posameznih tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov (vsaj 8 stopenj).

- Programska oprema — posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (kot npr. SMI, DFI ali enakovredno) z visokim osveževanjem slike (frame rate) in minimalnim vplivom utripanja žil.

- Programska oprema za avtomatsko in ročno spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva.

- Programska oprema, ki pri delu z linearno sondo oz. pri punkciji omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami .

- Programska oprema za Shearwave elastografijo in Shearwave meritve.

- Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi in analizo na aparatu.

- Programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva - izmera indeksa atenuacije ATT in izmera indeksa povratnega razpršenega signala pri steatozi (Steatosis Backscatter index).

- Programska oprema za  Strain elastografijo, z indikatorjem pravilne amplitude kompresije ter avtomatske meritve.

- Programska oprema za Panoramski prikaz B slike.

1.8. 	SHRANJEVANJE PODATKOV

- lnterni slikovni arhiv na trdem disku (SSD), kapaciteta vsaj 1 TB.

- USB izhodi - najmanj 3x USB 2.0 na zunanjem delu aparata in vsaj 1x USB 3.0 na sprednjem delu aparata.

- DVI-D ali HDMI izhod za priklop zunanjega dodatnega monitorja.

- ČB tiskalnik - termalni papir.

- Polna DICOM komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, tiskanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz serverja na UZ aparatu.

- Žična in brezžična povezava v PACS omrežje.

1.9. UZ SONDE

a.)	KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA

•	Frekvenčno območje od 1 do vsaj 6 MHz

•	Osnovni vidni kot 70° z možnostjo razširitve do vsaj 150°

•	Podpira Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS

•	Punkcijski nastavek

b.)	MIKRO-KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA

•	Frekvenčno območje od 3 do vsaj 12 MHz

•	Osnovni vidni kot 85° z možnostjo razširitve do vsaj 100°

•	Podpira Elastografijo, CEUS

c.)	LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA

•	Za pregled mehkih delov, muskuloskeleta, perifernega ožilja

•	Frekvenčno območje od 5 do vsaj 13 MHz

•	Širina vidnega polja od 45 mm do največ 50 mm (v primeru brez trapezoidnega prikaza)

•	Podpira Elastografijo

•	Punkcijski nastavek

d.)	LINEARNA 'HOCKEY STICK' ULTRAZVOČNA SONDA

•	Za pregled drobnih struktur, ki jih ni mogoče natančno pregledati z večijimi sondami - mehkih delov, muskuloskeletnega sisteam in ostalih struktur.

•	Frekvenčno območje od 3 do vsaj 25 MHz

•      Širina vidnega polja največ 20 mm

•      Podpira Elastografijo, CEUS

1.10. MOŽNOST NADGRADNJE (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA MORA BITI PRI PROIZVAJALCU ŽE DOBAVLJIVA)

- Programska oprema za dostop in oddaljeno podporo ter servis aparata preko varnega omrežja (Remote Decktop).

- LINEARNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA, frekvenčno območje od 2 do vsaj 22 MHz, širina vidnega polja od 38 mm do največ 40 mm (v primeru brez trapezoidnega prikaza), vsaj 1728 elementov, podpira Elastografijo

- ENDOKAVITARNA ULTRAZVOČNA SONDA, bi-plane, frekvenčno območje konveks 2-10 MHz / linear 2-14 MHz, vidni kot za konveksni del sonde 200 stopinj, za linearni del 63 mm. Punkcijski nastavek z možnostjo sterilizacije.

- Strojna in programska oprema, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo (fuzijski UZ).

- Programska in strojna oprema in protokol za kvantitativno merjenje in analizo elastičnosti arterijskih žilnih sten (meritve na osnovi samodejnega zaznavanja faznih zamikov RF signala z natančnostjo 0,01 mm) v realnem času.

2.	DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA

-	izobraževanje kadra naročnika za delo z novim aparatom;

-	garancijska doba 24 mesecev, v katerim mora ponudnik zagotavljati preventivno in izredno vzdrževanje opreme;

-	zagotavljanje rezervnih delov, servisiranje in preventivno vzdrževanje po izteku garancijske dobe za obdobje najmanj 7 let;

-	eventualna zamenjava in izvedba ustrezne inštalacije za potrebe novega UZ aparata.

3.	ZAHTEVE V ZVEZI Z DOBAVO IN MONTAŽO OPREME

Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo javnega naročila.

Če so po mnenju ponudnika potrebna dela, oprema, material in storitve, ki jih naročnik ni zajel v svojem popisu za opremo, so pa nujno potrebna da se doseže pogoj funkcionalni ključ v roke, mora le-te vključiti v ponudbo.

Izvajalec je dolžan pred montažo izvesti prilagoditve vseh vrst instalacijskih priključkov na izbrano opremo oz. sodelovati z izvajalcem priprave prostora, da bodo priključki ustrezni.

Opremo se dobavi in razpakira v stavbi, kjer bo montirana. Izvajalec je dolžan na svoje stroške počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.

Rok dobave

Dobavitelj je opremo dolžan dobaviti, montirati in dati v uporabo najkasneje v roku devetdeset (90) dni od sklenitve pogodbe.

Dobava opreme

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (enakovredno) v primeru, če jo naročnik ali uporabnik zavrne predvsem zaradi sledečih razlogov:

-	da je oprema poškodovana,

-	da je oprema rabljena,

-	da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka,

-	da dobavljena oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo ali priključki uporabnika in podobno (v primerih, kjer je kompatibilnost zahtevana v razpisni dokumentaciji),

-	da ne predloži potrdil o skladnosti v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25) za opremo, ki sodi med medicinske pripomočke.

V primeru, da se ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oz. pogodbi, je dolžan dobavitelj manjkajočo opremo dobaviti.

Ob kvalitativnem pregledu montirane opreme in prostorov je ugotovljene pomanjkljivosti dolžan dobavitelj odpraviti v pogodbenem roku. Za datum dokončanja del, ki pa ne pomeni primopredaje opreme, se smatra očiščen objekt in oprema ter uspešno opravljen kvalitativen in količinski pregled.

4.	ZAHTEVE GLEDE GARANCIJSKIH ROKOV

Zagotovljen mora biti najmanj 24 (štiriindvajset) mesečni garancijski rok v okviru katerega mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje aparata.

V času garancijske dobe (brezplačno) in v času pogarancijske dobe (plačljivo) mora biti zagotovljeno naslednji nivo vzdrževanja:

- Preventivno vzdrževanje:

zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih rezervnih delov (tudi dragih rezervnih delov …) in potrošnim materialom. Vključeni so vsi stroški dela in potni stroški; npr.: kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

- Kurativno vzdrževanje:

servisna popravila/odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala ter tehničnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Kurativno vzdrževanje se opravlja po pozivu naročnika oz. uporabnika in vključuje tudi dobavo in vgradnjo oziroma zamenjavo vseh potrebnih rezervnih delov in potrošni material. V ceno kurativnega vzdrževanja so vključeni tudi vsi transportni in vsi ostali stroški.

5.	ZAHTEVE V ZVEZI S SERVISOM IN VZDRŽEVANJEM MEDICINSKE OPREME

Zagotovljen mora biti kvaliteten servis in rezervni deli v Republiki Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da je zagotovljen servis in rezervni deli, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Izkaz sposobnosti za izvedbo servisiranja (o zagotovljenem servisiranju):

Ponudnik v ponudbi predloži v nadaljevanju navedena dokazila (izjava, dokazila, spisek) o svoji sposobnosti za izvedbo servisiranja ponujene opreme. V primeru, da jih naročniku ne bo predložil oziroma predložena dokazila ne bodo izkazovala ponudnikove sposobnosti, bo naročnik njegovo ponudbo spoznal za nedopustno in jo izločil.

Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem roku in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu oz. serviserju, ki bo izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti ime in priimek strokovno usposobljenega serviserja za UZ z uradnim certifikatom o usposobljenosti (lastna izjava).

Za ponujene aparate, naprave oz. stroje je potrebno podati lastno izjavo o zagotavljanju kakovostnih pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji ali vsaj eni državi članici EU in dobavi rezervnih delov. Servisi morajo omogočati zahtevani odzivni čas in dobavo rezervnih delov za dobo minimalno sedmih let. Odzivni čas servisa mora biti največ dve uri po obvestilu naročnika/uporabnika o okvari. Servis mora takoj po poteku odzivnega časa pričeti z diagnostiko in po možnosti izvesti popravilo na daljavo, v kolikor to ni možno, pa mora ponudnik zagotoviti prihod serviserja najpozneje naslednji delovni dan. Ponudnik mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, skladno z besedilom vzorca  pogodbe v razpisni dokumentaciji. Odzivni čas in čas za odpravo napake tečeta znotraj rednega delovnega časa t. j. od ponedeljka do petka med 07.00 in 17.00 uro.

Nadomestilo opreme v času popravila je smiselno v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti uporabnika.

V izjavi je potrebno navesti elektronski naslov servisa za sporočanje okvar in telefonske številke kontaktnih oseb, na katere so dosegljivi.

Datum:                                                                    Žig                                Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 3

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

| Podizvajalec - naziv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov/sedež |  |  |
| Davčna številka / matična številka | DŠ | MŠ |
| TRR |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca (ime in priimek, funkcija) |  |  |

IZJAVA

Pri izvedbi javnega naročila »NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA« bomo za glavnega izvajalca oz. njegovega partnerja izvajali naslednja dela:

| Vrsta del | Količina | Vrednost (brez DDV) |
| --- | --- | --- |

Na podlagi petega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo

(ustrezno obkrožiti)

DA 		NE

- Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

- Izjavljamo, da ima ponudnik do nas poravnane vse svoje obveznosti, zapadle do dneva oddaje ponudbe.

- Izjavljamo, da smo seznanjeni s popustom, ki ga je glavni ponudnik podal na ponudbeno ceno (velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci in ponuja popust na ponudbeno ceno).

- V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, bomo naročniku izročili ustrezno soglasje k neposrednim plačilom (v primeru, da zahtevamo neposredna plačila) oz. izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu najpozneje v 30 dneh od zadnjega nakazila poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Datum:                   				Žig                  Odgovorna oseba podizvajalca:

___________________________

PRILOGA  4

POTRDITEV REFERENC PONUDNIKA

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA« Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 3 letih, šteto od roka za predložitev ponudb, kot glavni dobavitelj ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel vsaj dve dobavi diatnostičnega UZ aparata, za kateri je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez reklamacij in pritožb) izpolnil vse pogodbene obveznosti.

Naziv naročnika referenčnega posla:

naslov:

Na prošnjo ponudnika       (naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javno naročilo »Nabava diagnostičnega UZ aparata«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik       (navesti naziv in naslov ponudnika)

dne

dobavil naslednji diagnostični UZ aparat

ki se nanaša na (vpisati podatke za referenčni posel):

naziv pogodbe:        številka pogodbe:

datum sklenitve pogodbe:

v vrednosti:       EUR brez DDV

KRATEK OPIS REFERENČNEGA DELA (vrsta in obseg izvedenih del):

Naše mnenje o izvršenem delu:

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim referenčnim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek:

telefon:

elektronska pošta:

Potrdilo se lahko izključno uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila dobave diagnostičnega UZ aparata naročnika JZZSBB.

Datum:                   		          Žig                      Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla:

___________________________

PRILOGA 5

MENIČNA  IZJAVA (vzorec)

Datum:

V zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo             kot izdajatelj       podpisane bianco menice s klavzulo brez protesta, na katerih je podpisana odgovorna oseba podjetja      , funkcija odgovorne osebe:       izročamo naročniku Javnemu zdravstvenemu zavodu Splošna bolnišnica Brežice lastno podpisano menico.

Izdajatelj menice pooblašča Javni zdravstveni zavod Splošno bolnišnico Brežice, da izpolni bianco menico s klavzulo brez protesta do višine 1.800,00 EUR, z veljavnostjo do 5. 1. 2027, ter da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni in uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v primeru:

- če bomo umaknili ali spremenili ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če bomo zavrnili sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ali

- če ne bomo pristopili k izvedbi del, kljub podpisani pogodbi o izvedbi javnega naročila ali

- če ne bomo dostavili ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili predmetne razpisne dokumentacije, zaradi česar podpisana pogodba ne bo stopila v veljavo.

Izdajatelj pooblašča Javni zdravstveni zavod Splošno bolnišnico Brežice, da menico domicilira pri      , ki vodi račun izdajatelja številka       ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Izdajatelj izrecno pooblašča Javni zdravstveni zavod Splošno bolnišnico Brežice, da na menico vpiše klavzulo “brez protesta”. Izdajatelj menice       izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe odgovornih oseb podjetja.

IZDAJATELJ MENICE:

_____________________________

## PRILOGA 6

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice (odvisno od pogodbe).

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba izvajalca:

PRILOGA 7

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758 - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

PRILOGA 8

IZJAVA O ZASTOPSTVU, SERVISU IN VZDRŽEVANJU OPREME

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni,

- bomo v času izvajanja pogodbe izvajali preventivne preglede po spodaj zapisanem načrtu proizvajalca.

Pooblaščen servis je:

Naslov

Ime in priimek kontaktne osebe

Telefonska številka

Obvezne priloge:

- V letu 2026 veljavna izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji iz tretje točke te izjave. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

- Ponudnik mora ponudbi priložiti cenik rezervnih delov in urne postavke za delo izven rednega pogarancijskega vzdrževanja, iz katerega morajo biti razvidni podatki o morebitnih letnih kalibracijah, meritvah, nastavitvah overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroški dela, potni stroški, dnevnice, kilometrina in drugi morebitni stroški za izvajanje vzdrževanja opreme.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 9

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA IN O POVEZANIH DRUŽBAH

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA«

V postopku oddaje javnega naročila »NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA « naročnika JZZSBB, dajemo naslednjo izjavo o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih osebah. V lastništvu zgoraj navedenega ponudnika so udeležene naslednje osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov | Matična št. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oz. navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

Opomba:

OBRAZCA NI POTREBNO IZPOLNITI. JE DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE KOT INFORMACIJA. V IZPOLNITEV IN PODPIS BO POSLAN IZBRANIM PONUDNIKOM.

PRILOGA 10

IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba ponudnika):

v postopku oddaje javnega naročila »NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA« naročnika Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, kot gospodarski subjekt (s.p.) ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv:

Sedež:

Matična št.:

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni (oz. kot s.p. nisem) povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni (oz. kot s.p. nisem) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

Opomba:

OBRAZCA NI POTREBNO IZPOLNITI. JE DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE KOT INFORMACIJA. V IZPOLNITEV IN PODPIS BO POSLAN IZBRANEMU PONUDNIKU.

PRILOGA 11

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt:

Naziv:

Sedež:

Matična št.:

Vezano na našo ponudbo za izvedbo javnega naročila »NABAVA DIAGNOSTIČNEGA UZ APARATA« pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Hkrati izjavljamo:

a)	da nam ni prepovedano poslovanje z naročnikom ali katerim od uporabnikov na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);

b)	da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, in nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Uveljavljajmo popravni mehanizem v zvezi s kršitvijo:      .

Ukrepi, s katerimi dokazujemo svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev:      .

Podpis zastopnika/pooblaščene

osebe gospodarskega subjekta:

_________________________________

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Vpisati datum izdaje menične izjave

Vpisati naziv javnega naročila, številka in datum objave na portalu JN

Naziv in naslov izdajatelja menice: podjetja

Vpisati število priloženih menic

Vpisati ime in priimek in odgovorne osebe – izdajatelja menice oz. menične izjave (fizična oseba)

Funkcija odgovorne osebe – vpisati npr. direktor, prokurist

Ime bank-e ali drug-e/ih organizacij-e, ki opravlja plačilni promet, pri kateri je odprt račun ponudnika

Številka računa ponudnika pri banki

Vpisati naziv ponudnika

Vpisati ime in priimek izdajatelja menice – odgovorne osebe gospod. družbe

Podpis izdajatelja menice (fizične osebe – odgovorne osebe gospodarske družbe) in hkrati menične izjave, dodajte tudi žig