Tehnične specifikacije za javno naročilo: Sistem za razvoj in karakterizacijo funkcionalnih premazov za tekstilije

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2

Oznaka javnega naročila: 302/1-RIUM2-FS12/26

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava sestavnih delov opreme za razvoj in karakterizacijo funkcionalnih premazov za tekstilije, vključno z dobavo, montažo, priključitvijo, konfiguracijo in zagonom opreme znotraj posameznega sklopa, skladno s temi tehničnimi specifikacijami. Sistem sestoji iz dveh funkcionalno samostojnih sklopov, ki skupaj omogočata podatkovno podprt razvoj premaznih formulacij od priprave disperzij do potrditve njihove termične stabilnosti in funkcionalnosti. Sklop 1 vsebuje instrument za strukturno karakterizacijo delcev in disperzij, ki omogoča zanesljivo določanje velikosti, oblike in porazdelitve delcev v disperzijah, prahovih in granuliranih materialih. Sklop 2 vsebuje integriran sistem za napredno termično analizo, ki omogoča izvajanje standardnih in ultra hitrih kalorimetričnih meritev za celovit vpogled v termične prehode in procese, ki določajo uporabnost tekstilnih premazov: od natančne, referenčne karakterizacije steklastega prehoda, taljenja, kristalizacije, toplotne kapacitete ter reakcijske kinetike (npr. utrjevanje, zamreževanje, vpliv aditivov) in oksidativne stabilnosti (vključno z OIT in temperaturno moduliranimi pristopi z uporabo standardnega DSC), do spremljanja hitrih strukturnih sprememb v režimih, ki posnemajo realne procesne pogoje sušenja, fiksiranja in termične obdelave. Zahtevane hitrosti segrevanja in hlajenja so potrebne za raziskovanje kinetično omejenih faznih prehodov in mikrostrukturnih sprememb pri hitrih termičnih procesih, ki jih s standardnimi meritvami ni mogoče ustrezno reproducirati. Sklopa omogočata opredelitev delčne sestave in stabilnost disperzij, ki neposredno vplivata na enakomernost, oprijem in funkcionalnost premaza na tekstilijah ter meritve, kako izbrana formulacija in mikrostruktura vplivata na termično obnašanje, stabilnost in trajnost premaznega sloja v realnih pogojih uporabe in vzdrževanja.

Vsak sklop predstavlja funkcionalno samostojno celoto. Zahteve glede medsebojne združljivosti, dobave, namestitve, zagona, garancije in servisiranja veljajo znotraj posameznega sklopa. Medsebojna povezljivost opreme iz Sklopa 1 in Sklopa 2 ni zahtevana.

Rok dobave za posamezni sklop je najpozneje 56 dni in začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila naročnika oziroma uporabnika in plačnika o izpolnitvi odložnega pogoja.

Za vso opremo velja, da mora zanjo v času garancijskega roka proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme (varnostni popravki, popravki napak, firmware, gonilniki in vzdrževalne posodobitve, ki so potrebne za ohranitev zahtevane funkcionalnosti) brez dodatnih stroškov. Uradne posodobitve, varnostni popravki, firmware in gonilniki morajo biti izdani oziroma odobreni s strani proizvajalca opreme ali programske opreme. Namestitev in tehnično podporo lahko zagotavlja proizvajalec ali njegov pooblaščeni oziroma ustrezno usposobljeni servisni partner.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema mora  biti nova in nerabljena ter dostavljena v zahtevani prostor uporabnika;

- vsa dobavljena oprema mora izpolnjevati vse zanjo veljavne zahteve zakonodaje Evropske unije in Republike Slovenije; kjer je glede na veljavno zakonodajo zahtevano, mora biti oprema opremljena z oznako CE in dobavljena z ustrezno EU izjavo o skladnosti;

- da bo vso opremo posameznega sklopa dobavil istočasno kot funkcionalno celoto;

- hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvedel demonstracijo in predal navodila za rokovanje z opremo vsaj v slovenskem ali angleškem jeziku.

V ponudbi mora biti zajet ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Ponudba mora vključevati vse licence, potrebne za izvajanje obveznih funkcionalnosti sistema, ki morajo biti trajne. Po poteku garancijskega obdobja mora sistem ostati polno funkcionalen z zadnjo zakonito nameščeno različico programske opreme brez obveznosti plačevanja dodatne naročnine. Morebitne naročniške storitve za dodatne, neobvezne funkcionalnosti morajo biti v ponudbi posebej navedene.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve po posameznih sklopih: Sklop 1 in Sklop 2.

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

SKLOP 1: Instrument za strukturno karakterizacijo delcev in disperzij

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| Oprema |  |  |
| 1.1 | 1 | Instrument za določanje porazdelitve velikosti in oblike delcev po principu dinamične slikovne analize, skladen s standardom ISO 13322-2:2021 ali enakovrednim standardom, ki izpolnjuje najmanj naslednje zahteve: - Strojna oprema: - Merjenje delcev v mokri disperziji, suhi disperziji in načinu prostega pada na istem osnovnem instrumentu, nameščenem na delovnem pultu. - Sistem za merjenje delcev v mokrem mediju mora biti primeren za analizo delcev v disperzijskih medijih, kot so voda, rastlinska olja, etanol in izopropanol in mora omogočati meritve delcev v velikostnem območju najmanj od 0,5 µm do 2.500 µm ter zagotavljati učinkovito in ponovljivo dispergiranje vzorca z vgrajenim mešalom in nastavljivim ultrazvočnim dispergiranjem. Vsi deli, ki prihajajo v stik z vzorcem ali disperzijskim medijem, morajo biti kemijsko odporni in primerni za dolgotrajno uporabo z navedenimi tekočinami. - Sistem za merjenje delcev v suhem načinu v toku stisnjenega zraka mora omogočati meritve delcev v velikostnem območju najmanj od 0,5 µm do 3.500 µm. Ponudba mora vključevati vse komponente, potrebne za delovanje suhe disperzne enote, vključno z ustreznim brez oljnim kompresorjem, filtracijskim sistemom za vstopni zrak in ustreznim sistemom za odsesavanje in zbiranje odpadnega vzorca. - Sistem za merjenje delcev v načinu prostega pada mora omogočati meritve delcev v velikostnem območju najmanj od 0,5 µm do 16.000 µm. - Menjava disperzijskih enot mora biti izvedljiva brez uporabe orodja in brez potrebe po ponovni optični poravnavi. Vsi priključki, potrebni za delovanje posamezne disperzijske enote (električni, komunikacijski ter priključki za medije), morajo biti integrirani oziroma omogočati hitro in pravilno priključitev ob menjavi. - Optični sistem mora omogočati samodejno izbiro najmanj treh optičnih povečav ali drugo enakovredno optično rešitev, ki omogoča pokritje celotnega zahtevanega merilnega območja brez ročne optične poravnave ter samodejno združevanje rezultatov posameznih merilnih območij. - Optični in slikovni sistem mora zagotavljati ločljivost in kakovost slike, ki omogočata zanesljivo določanje velikosti in oblike delcev v celotnem zahtevanem merilnem območju, vključno z delci velikosti 0,5 µm. - Računalniška delovna postaja za upravljanje in analizo podatkov z najmanj 8-jedrnim procesorjem, 64 GB RAM, 2 TB NVMe SSD, 24-palčnim monitorjem, omrežnim priključkom najmanj 1 Gb/s ter operacijskim sistemom v 64-bitni različici, ki je ob dobavi uradno podprt s strani proizvajalca instrumenta in proizvajalca operacijskega sistema ter prejema varnostne posodobitve (če je uporabljen Microsoft Windows, najmanj Windows 11 Pro 64-bit oziroma novejša podprta različica). - Programska oprema mora v enotnem programskem okolju omogočati: - Upravljanje instrumenta in vseh disperzijskih enot. - Določanje porazdelitve velikosti delcev. - Določanje parametrov oblike posameznih delcev. - Prikaz in pregled slik posameznih delcev. - Filtriranje delcev glede na velikost in parametre oblike. - Ponovno vrednotenje že zajetih merilnih podatkov brez ponovitve meritve. - Izdelavo in shranjevanje merilnih metod. - Primerjavo več rezultatov. - Izvoz rezultatov in slik brez dodatnih licenc v formate najmanj CSV/XLSX za numerične podatke, PDF za poročila ter PNG/TIFF/JPEG za slike. - Izdelavo uporabniško prilagodljivih poročil. |
| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| 1.2 | 1 | Dobava, namestitev in zagon: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v D1-104, - namestitev in priklop opreme na mesto uporabe in - testni zagon opreme, funkcionalni preizkus vseh dobavljenih disperzijskih enot in začetno preverjanje delovanja sistema; za vsako disperzijsko enoto mora ponudnik dobaviti ustrezen certificiran ali sledljiv referenčni material oziroma kontrolni vzorec ter dokumentiran postopek preverjanja; za vsak disperzijski način mora biti rezultat preverjanja znotraj certifikata oziroma dokumentirane tolerance proizvajalca; o preverjanju se izdela prevzemni zapisnik. |
| 1.3 | 1 | Izobraževanje: - O opremi in delu z opremo 2 dni po 8 ur za vsaj 3 udeležence na lokaciji uporabnika. |
| 1.4 | 1 | Garancijsko obdobje: - 36 mesecev. - Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega končnega prevzema opreme. |
| 1.5 |  | Servis: - Servis mora izvajati ustrezno strokovno usposobljeno osebje. Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti certifikat proizvajalca, potrdilo o opravljenem usposabljanju ali drugo enakovredno dokazilo o strokovni usposobljenosti serviserja. - Potrditev in oddaljena diagnostika v 2 delovnih dneh. Če je za odpravo napake potreben poseg na lokaciji naročnika, mora biti servis na lokaciji zagotovljen najpozneje v 5 delovnih dneh. - Če zaradi objektivnih razlogov popravilo ni možno v 20 dneh od prijave napake, mora ponudnik, kadar je to tehnično izvedljivo, zagotoviti funkcionalno enakovredno nadomestno rešitev do popravila oziroma zamenjave opreme. - Morebitne napake se sporoča v pisni obliki (e-pošta) ali po telefonu. - Zagotavljanje rezervnih delov in servisne podpore najmanj 10 let od datuma prevzema opreme. - Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako ali boljšo novo v roku največ 30 dni. - Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. |
| 1.6 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 56 dneh in začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila naročnika oz. uporabnika in plačnika o izpolnitvi odložnega pogoja. - Rok dobave je izpolnjen, ko je oprema dostavljena na mesto uporabe, nameščena, priključena, zagnana in pripravljena za izvedbo prevzemnega preizkusa. |

SKLOP 2: Integriran sistem za napredno termično analizo

Predmet nabave predstavlja integriran sistem za napredno termično analizo, ki omogoča izvajanje standardnih in ultra hitrih kalorimetričnih meritev ter primerljivost rezultatov.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| Oprema |  |  |
| 2.1 | 1 | Sistem za napredno termično analizo z uporabo standardnega in ultra hitrega diferencialnega dinamičnega kalorimetra (DSC) za določanje steklastega prehoda, taljenja, kristalizacije, specifične toplote, reakcijske kinetike, oksidativne stabilnosti (OIT) ter drugih termičnih pojavov, ki izpolnjuje najmanj naslednje zahteve: - Strojna oprema: - Standardni DSC: - Temperaturno območje DSC mora znašati najmanj od –85 °C do +700 °C. - Programirana hitrost segrevanja mora pokrivati najmanj območje od 0,02 do 300 K/min. Programirano hlajenje mora dosegati hitrost najmanj 50 K/min. - Temperaturna točnost največ ±0,2 K, temperaturna ponovljivost največ ±0,02 K. - Kalorimetrična občutljivost največ 0,04 µW oziroma dokumentirano enakovredna ali boljša meroslovna zmogljivost, če proizvajalec občutljivost izraža z drugim primerljivim parametrom. - Avtomatska regulacija, programiranje in preklapljanje različnih plinskih atmosfer. - Avtomatsko odpiranje in zapiranje peči. - Uporabniška zamenjava senzorja brez servisnega posega. - Dobava začetnega kompleta najmanj 100 lončkov za DSC meritve, od tega najmanj 50 aluminijastih lončkov, primernih za meritve do najmanj 600 °C, in najmanj 50 keramičnih oziroma drugih kemijsko in temperaturno primerljivo obstojnih lončkov, primernih za meritve nad 600 °C. Lončki morajo biti po prostornini in konstrukciji združljivi s ponujenim DSC sistemom ter primerni za predvidene meritve majhnih vzorcev. Ponudba mora vključevati tudi ustrezne pokrove ter stiskalnico oziroma drugo ustrezno opremo za njihovo zapiranje, kjer je zapiranje potrebno. - Sistem mora omogočati izvajanje temperaturno moduliranih DSC-meritev oziroma drugo enakovredno merilno metodo, ki omogoča ločevanje skupnega toplotnega toka najmanj na reverzibilno in nereverzibilno komponento. Sistem oziroma pripadajoča programska oprema mora omogočati ločen prikaz in vrednotenje skupnega, reverzibilnega in nereverzibilnega toplotnega toka ter določanje specifične toplotne kapacitete oziroma sprememb toplotne kapacitete. Funkcionalnost mora omogočati izboljšano ločevanje prekrivajočih se termičnih pojavov, zlasti steklastega prehoda, relaksacijskih pojavov, kristalizacije in reakcijskih procesov. - Ultra hitri DSC: - Temperaturno območje ultra hitrega DSC mora znašati najmanj od –95 °C do +1000 °C. Največja deklarirana hitrost segrevanja mora znašati najmanj 3.000.000 K/min, največja deklarirana hitrost hlajenja pa najmanj 2.400.000 K/min. - Časovna konstanta ultra hitrega senzorja največ 0,2 ms. - Meritve v kontrolirani oziroma atmosferi brez kisika. - Optični mikroskop za pripravo in natančno pozicioniranje mikro vzorcev. - Standardni pribor za pripravo vzorcev, kalibracijo, rokovanje s senzorji ter začetni komplet potrošnega materiala, ki mora vključevati najmanj 20 senzorjev oziroma merilnih čipov, popolnoma združljivih s ponujenim ultra hitrim DSC. Komplet senzorjev mora kot celota omogočati izvajanje meritev v celotnem zahtevanem temperaturnem območju. Dopustna je uporaba različnih tipov senzorjev za različna temperaturna območja. Senzorji morajo omogočati doseganje zahtevanih merilnih karakteristik sistema. - Računalniška delovna postaja z monitorjem za upravljanje standardnega in ultra hitrega DSC, izvajanje meritev, obdelavo, shranjevanje in izvoz podatkov. Delovna postaja mora biti del Sklopa 2 in neodvisna od opreme Sklopa 1. Izpolnjevati mora najmanj priporočene zahteve proizvajalca programske opreme ter imeti najmanj 8-jedrni procesor, 32 GB RAM, 1 TB NVMe SSD, monitor z diagonalo najmanj 24", omrežni priključek najmanj 1 Gb/s in 64-bitni operacijski sistem, ki je ob dobavi uradno podprt. - Programska oprema: - Skupno ali interoperabilno programsko okolje, ki omogoča prenos in skupno obdelavo oziroma primerjavo rezultatov standardnega in ultrahitrega DSC brez ročnega prepisovanja merilnih podatkov. - Dokumentirano avtomatizirano umerjanje merilnih parametrov. - Avtomatsko zaznavanje in vrednotenje termičnih pojavov, pri čemer mora uporabnik rezultat pregledati in po potrebi popraviti. - Programska oprema mora omogočati vrednotenje najmanj steklastega prehoda, taljenja, kristalizacije, specifične toplotne kapacitete, oksidativne stabilnosti (OIT) in reakcijske kinetike. - Centralizirano podatkovno okolje oziroma podatkovna baza, ki omogoča arhiviranje, iskanje, ponovno obdelavo in primerjavo rezultatov. - Istočasni prikaz in primerjava rezultatov standardnega in ultra hitrega DSC. Ponudba mora vključevati vse hladilne enote, regulatorje pretoka plinov, ventile, cevi, priključke in drugo opremo, potrebno za doseganje vseh zahtevanih temperaturnih območij in plinskih atmosfer, razen laboratorijskih virov plinov oziroma drugih infrastrukturnih priključkov, za katere je izrecno navedeno, da jih zagotovi naročnik. Naročnik zagotavlja standardno laboratorijsko infrastrukturo (električno napajanje, dovod procesnega plina ustrezne čistoče, odvod/ventilacijo in omrežni priključek). Ponudnik mora v ponudbi izrecno navesti vse zahteve glede napajanja, tlaka in pretoka plina, prezračevanja in drugih inštalacijskih pogojev, potrebnih za pravilno delovanje ponujene opreme, naročnik pa jih zagotovi pred namestitvijo. |

| Dobava in namestitev, izobraževanje, garancija, dobavni rok za opremo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 1 | Dobava, namestitev in zagon: - dostava opreme na naslov Smetanova 17, 2000 Maribor, - dostava v laboratorij v D1-104, - namestitev in priklop opreme na mesto uporabe in - testni zagon opreme, pri katerem mora ponudnik izvesti temperaturno in, kjer je relevantno, entalpijsko kalibracijo ter funkcionalno preverjanje standardnega in ultra hitrega DSC po validiranem postopku proizvajalca z ustreznimi sledljivimi referenčnimi materiali. Pri prevzemnem preizkusu se funkcionalno preveri tudi izvedba temperaturno modulirane DSC-meritve na standardnem DSC ter ločen prikaz zahtevanih komponent toplotnega toka. Ostale tehnične karakteristike se preverijo na podlagi uradne tehnične dokumentacije proizvajalca. O vseh izvedenih preverjanjih se izdela prevzemni zapisnik. |
| 2.3 | 1 | Izobraževanje: O opremi in delu z opremo 2 dni po 8 ur za vsaj 3 udeležence na lokaciji uporabnika. |
| 2.4 | 1 | Garancijsko obdobje: - 12 mesecev. - Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega končnega prevzema opreme. |
| 2.5 | 1 | Servis: - Servis mora izvajati ustrezno strokovno usposobljeno osebje. Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti certifikat proizvajalca, potrdilo o opravljenem usposabljanju ali drugo enakovredno dokazilo o strokovni usposobljenosti serviserja. - Potrditev in oddaljena diagnostika v 2 delovnih dneh. Če je za odpravo napake potreben poseg na lokaciji naročnika, mora biti servis na lokaciji zagotovljen najpozneje v 5 delovnih dneh. - Če zaradi objektivnih razlogov popravilo ni možno v 20 dneh od prijave napake, mora ponudnik, kadar je to tehnično izvedljivo, zagotoviti funkcionalno enakovredno nadomestno rešitev do popravila oziroma zamenjave opreme. - Morebitne napake se sporoča v pisni obliki (e-pošta) ali po telefonu. - Zagotavljanje rezervnih delov in servisne podpore najmanj 10 let od datuma prevzema opreme. - Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako ali boljšo novo v roku največ 30 dni. - Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. |
| 2.6 | 1 | Dobavni rok: - Dobava najkasneje v 56 dneh in začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila naročnika oz. uporabnika in plačnika o izpolnitvi odložnega pogoja. - Rok dobave je izpolnjen, ko je oprema dostavljena na mesto uporabe, nameščena, priključena, zagnana in pripravljena za izvedbo prevzemnega preizkusa. |

# POSEBNE ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKI DELOVNI POSTAJI IN MONITORJA IZ TOČK 1.1.h IN 2.1.C

Oprema v postavkah 1.1.h IN 2.1.C mora v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), in sicer:

NAMENSKI PROCESNI RAČUNALNIK

Poraba električne energije OBVEZNO: Osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima izdelek znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjujejo opredeljene zahteve. Kot ustrezna dokazila se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov, ki jih pridobijo preskusni organi, akreditirani po standardu ISO 17025, v skladu s standardom IEC 62623.

ELEKTRONSKI PRIKAZOVALNIKI

Poraba električne energije OBVEZNO – Vsak elektronski prikazovalnik, dobavljen v okviru naročila, mora biti uvrščen v najvišji energijski razred dostopen na trgu in sicer v energijski razred najmanj B,* kot je določeno v Uredbi (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2013 v zvezi z označevanjem elektronskih prikazovalnikov z energijskimi nalepkami, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340. Način dokazovanja: Ponudnik mora v ponudbi, za vsak ponujeni model predložiti: - veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami ali - izjavo, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko, izdano v skladu z Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami. * Opomba: naročnik se sklicuje na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov elektronskih prikazovalnikov v evropski podatkovni zbirki za označevanje energijske učinkovitosti (EPREL).

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave

302/1-RIUM2-FS12/26