## Navodila
PRILOGA 2: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA IN SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME
Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2¹
Oznaka javnega naročila: 302/1-RIUM2-FS12/26
OBRAZEC – DOKAZOVANJE TEHNIČNE SKLADNOSTI
¹ Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave
NAVODILO PONUDNIKU: Za vsako zahtevo mora ponudnik navesti konkretno ponujeno tehnično vrednost oziroma jasno opisati ponujeno funkcionalnost. Zgolj navedba »DA«, »ustreza« ali »skladno« ne zadostuje, kadar je zahtevana konkretna tehnična vrednost ali funkcionalnost. V stolpcu »Dokazilo in natančen sklic« je treba navesti dokument in stran oziroma drugo natančno mesto, kjer je izpolnjevanje zahteve mogoče preveriti. Kot dokazilo se praviloma upošteva uradna tehnična dokumentacija proizvajalca, podatkovni list, katalog, priročnik ali drugo ustrezno tehnično dokazilo proizvajalca.
Namen obrazca
Obrazec je sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponudnik izpolni samo tiste liste, ki se nanašajo na sklop(e), za katere oddaja ponudbo. V stolpcih za ponudnika se navedejo dejanske tehnične karakteristike ponujene opreme, proizvajalec/tip/model ter natančen sklic na dokazilo. Pri zahtevah zelenega javnega naročanja se priložijo dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji. Ponudnik v zavihku »ZeJN« izpolni samo zahteve, ki se nanašajo na sklop oziroma sklope, za katere oddaja ponudbo.
Listi v delovnem zvezku
List | Vsebina
Sklop 1 | Instrument za strukturno karakterizacijo delcev in disperzij
Sklop 2 | Integriran sistem za napredno termično analizo
ZeJN | Posebne zahteve zelenega javnega naročanja za računalniški delovni postaji in monitorja

## Sklop 1
PRILOGA 2: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA IN SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME
Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2¹
Oznaka javnega naročila: 302/1-RIUM2-FS12/26
SKLOP 1 – Instrument za strukturno karakterizacijo delcev in disperzij
¹ Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave
NAVODILO PONUDNIKU: Za vsako zahtevo mora ponudnik navesti konkretno ponujeno tehnično vrednost oziroma jasno opisati ponujeno funkcionalnost. Zgolj navedba »DA«, »ustreza« ali »skladno« ne zadostuje, kadar je zahtevana konkretna tehnična vrednost ali funkcionalnost. V stolpcu »Dokazilo in natančen sklic« je treba navesti dokument in stran oziroma drugo natančno mesto, kjer je izpolnjevanje zahteve mogoče preveriti. Kot dokazilo se praviloma upošteva uradna tehnična dokumentacija proizvajalca, podatkovni list, katalog, priročnik ali drugo ustrezno tehnično dokazilo proizvajalca.
Št. | Področje | Zahtevana tehnična karakteristika / funkcionalnost | Ponujena karakteristika / vrednost (izpolni ponudnik) | Proizvajalec / tip / model | Dokazilo in natančen sklic (dokument, stran) | Izpolnjuje DA/NE
1.1 | Oprema | Instrument za določanje porazdelitve velikosti in oblike delcev po principu dinamične slikovne analize, skladen s standardom ISO 13322-2:2021 ali enakovrednim standardom.
1.1.a | Strojna oprema | Merjenje delcev v mokri disperziji, suhi disperziji in načinu prostega pada na istem osnovnem instrumentu, nameščenem na delovnem pultu.
1.1.b-1 | Strojna oprema | Mokri način: primernost za analizo delcev najmanj v vodi, rastlinskih oljih, etanolu in izopropanolu.
1.1.b-2 | Strojna oprema | Mokri način: merilno območje najmanj od 0,5 µm do 2.500 µm.
1.1.b-3 | Strojna oprema | Mokri način: učinkovito in ponovljivo dispergiranje vzorca z vgrajenim mešalom in nastavljivim ultrazvočnim dispergiranjem.
1.1.b-4 | Strojna oprema | Vsi deli v stiku z vzorcem ali disperzijskim medijem morajo biti kemijsko odporni in primerni za dolgotrajno uporabo z navedenimi tekočinami.
1.1.c-1 | Strojna oprema | Suhi način v toku stisnjenega zraka: merilno območje najmanj od 0,5 µm do 3.500 µm.
1.1.c-2 | Strojna oprema | Vključen ustrezen brezoljni kompresor.
1.1.c-3 | Strojna oprema | Vključen filtracijski sistem za vstopni zrak.
1.1.c-4 | Strojna oprema | Vključen ustrezen sistem za odsesavanje in zbiranje odpadnega vzorca.
1.1.d | Strojna oprema | Način prostega pada: merilno območje najmanj od 0,5 µm do 16.000 µm.
1.1.e-1 | Strojna oprema | Menjava disperzijskih enot brez uporabe orodja in brez potrebe po ponovni optični poravnavi.
1.1.e-2 | Strojna oprema | Priključki za delovanje posamezne disperzijske enote morajo biti integrirani oziroma omogočati hitro in pravilno priključitev ob menjavi.
1.1.f | Strojna oprema | Optični sistem: samodejna izbira najmanj treh optičnih povečav ali druga enakovredna optična rešitev za pokritje celotnega zahtevanega merilnega območja brez ročne optične poravnave ter samodejno združevanje rezultatov posameznih merilnih območij.
1.1.g | Strojna oprema | Optični in slikovni sistem mora zagotavljati ločljivost in kakovost slike za zanesljivo določanje velikosti in oblike delcev v celotnem zahtevanem merilnem območju, vključno z delci velikosti 0,5 µm.
1.1.h-1 | Računalnik | Računalniška delovna postaja: najmanj 8-jedrni procesor.
1.1.h-2 | Računalnik | Računalniška delovna postaja: najmanj 64 GB RAM.
1.1.h-3 | Računalnik | Računalniška delovna postaja: najmanj 2 TB NVMe SSD.
1.1.h-4 | Računalnik | Monitor najmanj 24-palčni.
1.1.h-5 | Računalnik | Omrežni priključek najmanj 1 Gb/s.
1.1.h-6 | Računalnik | 64-bitni operacijski sistem, ki je ob dobavi uradno podprt s strani proizvajalca instrumenta in proizvajalca operacijskega sistema ter prejema varnostne posodobitve; če je Microsoft Windows, najmanj Windows 11 Pro 64-bit oziroma novejša podprta različica.
SW-a | Programska oprema | Upravljanje instrumenta in vseh disperzijskih enot v enotnem programskem okolju.
SW-b | Programska oprema | Določanje porazdelitve velikosti delcev.
SW-c | Programska oprema | Določanje parametrov oblike posameznih delcev.
SW-d | Programska oprema | Prikaz in pregled slik posameznih delcev.
SW-e | Programska oprema | Filtriranje delcev glede na velikost in parametre oblike.
SW-f | Programska oprema | Ponovno vrednotenje že zajetih merilnih podatkov brez ponovitve meritve.
SW-g | Programska oprema | Izdelava in shranjevanje merilnih metod.
SW-h | Programska oprema | Primerjava več rezultatov.
SW-i-1 | Programska oprema | Izvoz numeričnih podatkov brez dodatnih licenc najmanj v formata CSV/XLSX.
SW-i-2 | Programska oprema | Izvoz poročil brez dodatnih licenc najmanj v PDF.
SW-i-3 | Programska oprema | Izvoz slik brez dodatnih licenc najmanj v formate PNG/TIFF/JPEG.
SW-j | Programska oprema | Izdelava uporabniško prilagodljivih poročil.
1.2 | Dobava in zagon | Dobava v laboratorij D1-104, namestitev, priklop, testni zagon, funkcionalni preizkus vseh disperzijskih enot, začetno preverjanje delovanja, ustrezen certificiran ali sledljiv referenčni material/kontrolni vzorec za vsako disperzijsko enoto, dokumentiran postopek preverjanja in prevzemni zapisnik.
1.3 | Izobraževanje | Izobraževanje o opremi in delu z opremo: 2 dni po 8 ur za vsaj 3 udeležence na lokaciji uporabnika.
1.4 | Garancija | Garancijsko obdobje 36 mesecev; začne teči z dnem uspešnega končnega prevzema opreme.
1.5.a | Servis | Servis izvaja strokovno usposobljeno osebje; na zahtevo se predloži certifikat proizvajalca, potrdilo o usposabljanju ali drugo enakovredno dokazilo.
1.5.b | Servis | Potrditev in oddaljena diagnostika v 2 delovnih dneh; če je potreben poseg na lokaciji, servis najpozneje v 5 delovnih dneh.
1.5.c | Servis | Če popravilo iz objektivnih razlogov ni možno v 20 dneh, ponudnik, kadar je tehnično izvedljivo, zagotovi funkcionalno enakovredno nadomestno rešitev do popravila oziroma zamenjave.
1.5.e | Servis | Zagotavljanje rezervnih delov in servisne podpore najmanj 10 let od datuma prevzema opreme.
1.5.f | Servis | Če popravilo v garancijskem roku traja nad 45 dni, zamenjava z enako ali boljšo novo opremo v roku največ 30 dni.
1.5.g | Servis | Vsi transportni in drugi stroški popravil v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.
1.6 | Dobavni rok | Dobava najkasneje v 56 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe; rok je izpolnjen, ko je oprema dostavljena, nameščena, priključena, zagnana in pripravljena za prevzemni preizkus.
IZJAVA PONUDNIKA: Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki v tej primerjalni tabeli resnični in se nanašajo na dejansko ponujeno konfiguracijo opreme. Zahtevane tehnične lastnosti morajo biti iz ponudbe in priloženih dokazil nedvoumno razvidne že ob roku za oddajo ponudbe. Naročnik lahko zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila za preveritev že ponujene konfiguracije.
| Kraj in datum: |  | Žig: |  | Podpis odgovorne osebe:
v kolikor ponudnik z njim posluje

## Sklop 2
PRILOGA 2: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA IN SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME
Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2¹
Oznaka javnega naročila: 302/1-RIUM2-FS12/26
SKLOP 2 – Integriran sistem za napredno termično analizo
¹ Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave
NAVODILO PONUDNIKU: Za vsako zahtevo mora ponudnik navesti konkretno ponujeno tehnično vrednost oziroma jasno opisati ponujeno funkcionalnost. Zgolj navedba »DA«, »ustreza« ali »skladno« ne zadostuje, kadar je zahtevana konkretna tehnična vrednost ali funkcionalnost. V stolpcu »Dokazilo in natančen sklic« je treba navesti dokument in stran oziroma drugo natančno mesto, kjer je izpolnjevanje zahteve mogoče preveriti. Kot dokazilo se praviloma upošteva uradna tehnična dokumentacija proizvajalca, podatkovni list, katalog, priročnik ali drugo ustrezno tehnično dokazilo proizvajalca.
Št. | Področje | Zahtevana tehnična karakteristika / funkcionalnost | Ponujena karakteristika / vrednost (izpolni ponudnik) | Proizvajalec / tip / model | Dokazilo in natančen sklic (dokument, stran) | Izpolnjuje DA/NE
2.1.A.a | Standardni DSC | Temperaturno območje standardnega DSC najmanj od –85 °C do +700 °C.
2.1.A.b-1 | Standardni DSC | Programirana hitrost segrevanja mora pokrivati najmanj območje od 0,02 do 300 K/min.
2.1.A.b-2 | Standardni DSC | Programirano hlajenje mora dosegati hitrost najmanj 50 K/min.
2.1.A.c-1 | Standardni DSC | Temperaturna točnost največ ±0,2 K.
2.1.A.c-2 | Standardni DSC | Temperaturna ponovljivost največ ±0,02 K.
2.1.A.d | Standardni DSC | Kalorimetrična občutljivost največ 0,04 µW oziroma dokumentirano enakovredna ali boljša meroslovna zmogljivost, če proizvajalec občutljivost izraža z drugim primerljivim parametrom.
2.1.A.e | Standardni DSC | Avtomatska regulacija, programiranje in preklapljanje različnih plinskih atmosfer.
2.1.A.f | Standardni DSC | Avtomatsko odpiranje in zapiranje peči.
2.1.A.g | Standardni DSC | Uporabniška zamenjava senzorja brez servisnega posega.
2.1.A.h-1 | Standardni DSC | Začetni komplet najmanj 100 lončkov za DSC meritve.
2.1.A.h-2 | Standardni DSC | Najmanj 50 aluminijastih lončkov, primernih za meritve do najmanj 600 °C.
2.1.A.h-3 | Standardni DSC | Najmanj 50 keramičnih oziroma drugih kemijsko in temperaturno primerljivo obstojnih lončkov, primernih za meritve nad 600 °C.
2.1.A.h-4 | Standardni DSC | Lončki morajo biti po prostornini in konstrukciji združljivi s ponujenim DSC sistemom ter primerni za predvidene meritve majhnih vzorcev.
2.1.A.h-5 | Standardni DSC | Vključeni ustrezni pokrovi ter stiskalnica oziroma druga ustrezna oprema za zapiranje, kjer je zapiranje potrebno.
2.1.A.i-1 | Temperaturno modulirane DSC-meritve | Standardni DSC mora omogočati temperaturno modulirane DSC-meritve oziroma drugo enakovredno merilno metodo, ki omogoča ločevanje skupnega toplotnega toka najmanj na reverzibilno in nereverzibilno komponento.
2.1.A.i-2 | Temperaturno modulirane DSC-meritve | Ločen prikaz in vrednotenje skupnega, reverzibilnega in nereverzibilnega toplotnega toka.
2.1.A.i-3 | Temperaturno modulirane DSC-meritve | Določanje specifične toplotne kapacitete oziroma sprememb toplotne kapacitete.
2.1.A.i-4 | Temperaturno modulirane DSC-meritve | Izboljšano ločevanje prekrivajočih se termičnih pojavov, zlasti steklastega prehoda, relaksacijskih pojavov, kristalizacije in reakcijskih procesov.
2.1.B.a-1 | Ultra hitri DSC | Temperaturno območje ultra hitrega DSC najmanj od –95 °C do +1000 °C.
2.1.B.a-2 | Ultra hitri DSC | Največja deklarirana hitrost segrevanja najmanj 3.000.000 K/min.
2.1.B.a-3 | Ultra hitri DSC | Največja deklarirana hitrost hlajenja najmanj 2.400.000 K/min.
2.1.B.b | Ultra hitri DSC | Časovna konstanta ultra hitrega senzorja največ 0,2 ms.
2.1.B.c | Ultra hitri DSC | Meritve v kontrolirani oziroma atmosferi brez kisika.
2.1.B.d | Ultra hitri DSC | Optični mikroskop za pripravo in natančno pozicioniranje mikro vzorcev.
2.1.B.e-1 | Ultra hitri DSC | Začetni komplet najmanj 20 senzorjev oziroma merilnih čipov, popolnoma združljivih s ponujenim ultra hitrim DSC.
2.1.B.e-2 | Ultra hitri DSC | Komplet senzorjev kot celota mora omogočati izvajanje meritev v celotnem zahtevanem temperaturnem območju; dopustni so različni tipi senzorjev za različna temperaturna območja.
2.1.B.e-3 | Ultra hitri DSC | Senzorji morajo omogočati doseganje zahtevanih merilnih karakteristik sistema.
2.1.C-1 | Računalnik | Računalniška delovna postaja: najmanj 8-jedrni procesor.
2.1.C-2 | Računalnik | Računalniška delovna postaja: najmanj 32 GB RAM.
2.1.C-3 | Računalnik | Računalniška delovna postaja: najmanj 1 TB NVMe SSD.
2.1.C-4 | Računalnik | Monitor najmanj 24-palčni.
2.1.C-5 | Računalnik | Omrežni priključek najmanj 1 Gb/s.
2.1.C-6 | Računalnik | 64-bitni operacijski sistem, ki je ob dobavi uradno podprt.
SW-a | Programska oprema | Skupno ali interoperabilno programsko okolje, ki omogoča prenos in skupno obdelavo oziroma primerjavo rezultatov standardnega in ultrahitrega DSC brez ročnega prepisovanja merilnih podatkov.
SW-b | Programska oprema | Dokumentirano avtomatizirano umerjanje merilnih parametrov.
SW-c | Programska oprema | Avtomatsko zaznavanje in vrednotenje termičnih pojavov, pri čemer mora uporabnik rezultat pregledati in po potrebi popraviti.
SW-d-1 | Programska oprema | Vrednotenje steklastega prehoda.
SW-d-2 | Programska oprema | Vrednotenje taljenja in kristalizacije.
SW-d-3 | Programska oprema | Določanje specifične toplotne kapacitete.
SW-d-4 | Programska oprema | Vrednotenje oksidativne stabilnosti (OIT).
SW-d-5 | Programska oprema | Vrednotenje reakcijske kinetike.
SW-e | Programska oprema | Centralizirano podatkovno okolje oziroma podatkovna baza, ki omogoča arhiviranje, iskanje, ponovno obdelavo in primerjavo rezultatov.
SW-f | Programska oprema | Istočasni prikaz in primerjava rezultatov standardnega in ultra hitrega DSC.
2.1-P1 | Periferija in infrastruktura | Vse hladilne enote, regulatorji pretoka plinov, ventili, cevi, priključki in druga oprema, potrebna za doseganje vseh zahtevanih temperaturnih območij in plinskih atmosfer, razen infrastrukture, ki jo zagotovi naročnik.
2.1-P2 | Periferija in infrastruktura | Ponudnik mora navesti vse zahteve glede napajanja, tlaka in pretoka plina, prezračevanja in drugih inštalacijskih pogojev, potrebnih za pravilno delovanje ponujene opreme.
2.2 | Dobava in zagon | Dobava v laboratorij D1-104, namestitev, priklop, testni zagon, temperaturna in kjer relevantno entalpijska kalibracija ter funkcionalno preverjanje standardnega in ultra hitrega DSC po validiranem postopku proizvajalca z ustreznimi sledljivimi referenčnimi materiali; prevzemni zapisnik.
2.2-TMDSC | Dobava in zagon | Pri prevzemnem preizkusu se funkcionalno preveri tudi izvedba temperaturno modulirane DSC-meritve na standardnem DSC ter ločen prikaz zahtevanih komponent toplotnega toka.
2.3 | Izobraževanje | Izobraževanje o opremi in delu z opremo: 2 dni po 8 ur za vsaj 3 udeležence na lokaciji uporabnika.
2.4 | Garancija | Garancijsko obdobje 12 mesecev; začne teči z dnem uspešnega končnega prevzema opreme.
2.5.a | Servis | Servis izvaja strokovno usposobljeno osebje; na zahtevo se predloži certifikat proizvajalca, potrdilo o usposabljanju ali drugo enakovredno dokazilo.
2.5.b | Servis | Potrditev in oddaljena diagnostika v 2 delovnih dneh; če je potreben poseg na lokaciji, servis najpozneje v 5 delovnih dneh.
2.5.c | Servis | Če popravilo iz objektivnih razlogov ni možno v 20 dneh, ponudnik, kadar je tehnično izvedljivo, zagotovi funkcionalno enakovredno nadomestno rešitev do popravila oziroma zamenjave.
2.5.e | Servis | Zagotavljanje rezervnih delov in servisne podpore najmanj 10 let od datuma prevzema opreme.
2.5.f | Servis | Če popravilo v garancijskem roku traja nad 45 dni, zamenjava z enako ali boljšo novo opremo v roku največ 30 dni.
2.5.g | Servis | Vsi transportni in drugi stroški popravil v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.
2.6 | Dobavni rok | Dobava najkasneje v 56 dneh od pričetka veljavnosti pogodbe; rok je izpolnjen, ko je oprema dostavljena, nameščena, priključena, zagnana in pripravljena za prevzemni preizkus.
IZJAVA PONUDNIKA: Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki v tej primerjalni tabeli resnični in se nanašajo na dejansko ponujeno konfiguracijo opreme. Zahtevane tehnične lastnosti morajo biti iz ponudbe in priloženih dokazil nedvoumno razvidne že ob roku za oddajo ponudbe. Naročnik lahko zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila za preveritev že ponujene konfiguracije.
| Kraj in datum: |  | Žig: |  | Podpis odgovorne osebe:
v kolikor ponudnik z njim posluje

## ZeJN
PRILOGA 2: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA IN SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME
Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur 2 – RIUM 2¹
Oznaka javnega naročila: 302/1-RIUM2-FS12/26
POSEBNE ZAHTEVE ZELENEGA JAVNEGA NAROČANJA
¹ Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, v okviru cilja politike 1: Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT, na prednostni nalogi 1: Inovacijska družba znanja, na specifičnem cilju RSO1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij v sklopu področja krepitve kapacitet za raziskave
NAVODILO PONUDNIKU: Za vsako zahtevo mora ponudnik navesti konkretno ponujeno tehnično vrednost oziroma jasno opisati ponujeno funkcionalnost. Zgolj navedba »DA«, »ustreza« ali »skladno« ne zadostuje, kadar je zahtevana konkretna tehnična vrednost ali funkcionalnost. V stolpcu »Dokazilo in natančen sklic« je treba navesti dokument in stran oziroma drugo natančno mesto, kjer je izpolnjevanje zahteve mogoče preveriti. Kot dokazilo se praviloma upošteva uradna tehnična dokumentacija proizvajalca, podatkovni list, katalog, priročnik ali drugo ustrezno tehnično dokazilo proizvajalca.
Zahteve se nanašajo na namenski procesni računalnik in elektronski prikazovalnik iz točk 1.1.h in 2.1.C tehničnih specifikacij.
Št. | Področje | Zahtevana tehnična karakteristika / funkcionalnost | Ponujena karakteristika / vrednost (izpolni ponudnik) | Proizvajalec / tip / model | Dokazilo in natančen sklic (dokument, stran) | Izpolnjuje DA/NE
ZJN-R1 | Namenski procesni računalnik | Računalniška delovna postaja Sklopa 1 (točka 1.1.h): osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.
ZJN-R2 | Namenski procesni računalnik | Računalniška delovna postaja Sklopa 2 (točka 2.1.C): osebni računalnik spada v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.
ZJN-D1 | Dokazovanje – računalnik | Dokazilo: znak za okolje tipa I ali znak iz drugega sistema označevanja (npr. Energy Star V9.0, EPEAT, TCO), ki izpolnjuje opredeljene zahteve; kot ustrezna se sprejmejo tudi alternativni rezultati preskusov akreditiranih organov po ISO 17025 v skladu z IEC 62623.
ZJN-M1 | Elektronski prikazovalnik | Monitor Sklopa 1: najmanj energijski razred B oziroma najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in vključuje najmanj 25 registriranih modelov v EPREL.
ZJN-M2 | Elektronski prikazovalnik | Monitor Sklopa 2: najmanj energijski razred B oziroma najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in vključuje najmanj 25 registriranih modelov v EPREL.
ZJN-D2 | Dokazovanje – monitor | Za vsak ponujeni model: veljavna zahtevana energijska nalepka po Uredbi (EU) 2017/1369 ali izjava, da bodo vsi dobavljeni izdelki imeli veljavno zahtevano energijsko nalepko.
IZJAVA PONUDNIKA: Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki v tej primerjalni tabeli resnični in se nanašajo na dejansko ponujeno konfiguracijo opreme. Zahtevane tehnične lastnosti morajo biti iz ponudbe in priloženih dokazil nedvoumno razvidne že ob roku za oddajo ponudbe. Naročnik lahko zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila za preveritev že ponujene konfiguracije.
| Kraj in datum: |  | Žig: |  | Podpis odgovorne osebe:
v kolikor ponudnik z njim posluje