## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-57/26
Predmet JN: | MEDICINSKI PRIPOMOČKI III
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN: | 1. pog. obdobje: 1.2.2027 - 31.1.2028
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Da, za obdobje od 1.2.2027 do 31.1.2030
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | KATETRI
* | 1. | podsklop: KATETER URINSKI ENOPOTNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI ENOPOTNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URINSKI ENOPOTNI NELATON CH10, dolžina 40-42 cm | KATETER URINSKI ENOPOTNI, iz PVC-ja za medicinsko uporabo ali funkcionalno in kakovostno najmanj enakovrednega materiala, DEHP free, konica nelaton, | sterilen | brez ftalatov |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URINSKI ENOPOTNI NELATON CH14, dolžina 40-42 cm | KATETER URINSKI ENOPOTNI, iz PVC-ja za medicinsko uporabo ali funkcionalno in kakovostno najmanj enakovrednega materiala, DEHP free, konica nelaton, | sterilen | brez ftalatov |  | KOS | 450 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER URINSKI NELATON CH14, 16-20CM | KATETER URINSKI ENOPOTNI, iz PVC-ja za medicinsko uporabo ali funkcionalno in kakovostno najmanj enakovrednega materiala, DEHP free, konica nelaton | sterilen | brez ftalatov |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: KATETER URINSKI DVOPOTNI, konica Nelaton, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI DVOPOTNI, konica Nelaton, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter urinski dvopotni CH 14, konica Nelaton | KATETER URINSKI DVOPOTNI, silikoniziran lateks, balon 5-15 ml (lahko tudi 5-10 ml), konica nelaton, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev, dolžina 40-42 cm | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot |  |  | KOS | 180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter urinski dvopotni CH 16, konica Nelaton | KATETER URINSKI DVOPOTNI, silikoniziran lateks, balon 5-15 ml (lahko tudi 5-10 ml), konica nelaton, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev, dolžina 40-42 cm | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot |  |  | KOS | 290 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter urinski dvopotni CH 18, konica Nelaton | KATETER URINSKI DVOPOTNI, silikoniziran lateks, balon 5-15 ml (lahko tudi 5-10 ml), konica nelaton, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev, dolžina 40-42 cm | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: KATETER URINSKI DVOPOTNI, konica Tiemann, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI DVOPOTNI, konica Tiemann, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter urinski dvopotni CH 14, konica Tiemann | 100% silikon, balon 10-15ml, z enim očesom ali dvem očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev, dolžina 40-42 cm | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter urinski dvopotni CH 16, konica Tiemann | 100% silikon, balon 10-15ml, z enim očesom ali dvem očesi oz. na način, ki preprečuje zamašitev, dolžina 40-42 cm | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot | brez ftalatov |  | KOS | 70 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter urinski dvopotni CH 18, konica Tiemann | 100% silikon, balon 10-15ml, z enim očesom ali dvem očesi oz. na način, ki preprečuje zamašitev, dolžina 40-42 cm | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: KATETRI URINSKI ZA SAMOKATETRIZACIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI URINSKI ZA SAMOKATETRIZACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter urinski moški CH12, 40cm, samokateterizacija | Moški urinski Nelaton kateter za intermitentno kateterizacijo, pripravljen za takojšnjo uporabo, ne zahteva aktivacije z vodo ali uporabe dodatnega gela. Posamično pakiran, sterilni kateter iz poliuretana, prevlečen s hidrofilnim slojem, v fiziološki raztopini, brez PVC-ja in ftalatov. Dolžina 40 cm. Ima obarvan konusni nastavek. Kateter je za enkratno uporabo. | Nelaton konica | Ali enakovredno |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter urinski moški CH14, 40cm, samokateterizacija | Moški urinski Nelaton kateter za intermitentno kateterizacijo, pripravljen za takojšnjo uporabo, ne zahteva aktivacije z vodo ali uporabe dodatnega gela. Posamično pakiran, sterilni kateter iz poliuretana, prevlečen s hidrofilnim slojem, v fiziološki raztopini, brez PVC-ja in ftalatov. Dolžina 40 cm. Ima obarvan konusni nastavek. Kateter je za enkratno uporabo. | Nelaton konica | Ali enakovredno |  | KOS | 90 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter urinski moški CH12, 40cm, samokateterizacija | Urinski kateter Tiemann za intermitentno kateterizacijo, pripravljen za takojšnjo uporabo, ne zahteva aktivacije z vodo ali uporabe dodatnega gela. Posamično pakiran, sterilni kateter iz poliuretana, prevlečen s hidrofilnim slojem, v fiziološki raztopini, brez PVC-ja in ftalatov. Dolžina 40 cm. Ima obarvan konusni nastavek. Kateter je za enkratno uporabo. | Tiemann konica | Ali enakovredno |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kateter urinski ženski CH 12, 20cm, samokateterizacija | Ženski urinski Nelaton kateter za intermitentno kateterizacijo, pripravljen za takojšnjo uporabo, ne zahteva aktivacije z vodo ali uporabe dodatnega gela. Posamično pakiran, sterilni kateter iz poliuretana, prevlečen s hidrofilnim slojem, v fiziološki raztopini, brez PVC-ja in ftalatov. Dolžina 20 cm. Ima obarvan konusni nastavek. Kateter je za enkratno uporabo. | Nelaton konica | Ali enakovredno |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: KATETER URINSKI DVOPOTNI, cilindrični, silikonski , sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI DVOPOTNI, cilindrični, silikonski , sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 12 | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 40-42 cm, 100% silikon, balon 10-15ml, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 14 | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 40-42 cm, 100% silikon, balon 10-15ml, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 770 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 16 | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 40-42 cm, 100% silikon, balon 10-15ml, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 3050 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 18 | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 40-42 cm, 100% silikon, balon 10-15ml, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 710 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 20 | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 40-42 cm, 100% silikon, balon 10-15ml, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 140 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 22 | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 40-42 cm, 100% silikon, balon 10-15ml, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: KATETER URINSKI DVOPOTNI, silikonski, otroški |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI DVOPOTNI, silikonski, otroški
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 6, balon 1,5- 3ml | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 30 -33 cm, 100% silikon, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 8, balon 1,5- 3ml (lahko tudi 3-5ml) | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 30 -33 cm, 100% silikon, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER URINSKI, DVOPOTNI, SILIKONSKI CH 10, balon 3 -10ml (lahko tudi 3 - 5 ml) | KATETER URINSKI, dvopotni, cilindrični, dolžina 30 -33 cm, 100% silikon, dve očesi razporejeni diagonalno oz. na način, ki preprečuje zamašitev | Podatki, ki morajo biti natisnjeni na katetru so: velikost v CH in kapaciteta balona v ml. Pakiranje: dvojni sterilni omot,radiopačen | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: KATETER URINSKI DVOPOTNI, S TEMPARATURNIM SENZORJEM, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI DVOPOTNI, S TEMPARATURNIM SENZORJEM, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URINSKI DVOPOTNI, S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 14 | Kateter urinski dvopotni, silikonski (za dolgotrajno uporabo) s temperaturnim senzorjem, sterilno pakiranje. Volumen balona naj bo 5-10 ml, dolžina 40-44cm, konica katetra z vsaj dvema očesoma. Omogoča kontinuirano merjenje centralne telesne temperature. | Kompatibilen z modulom AW-800PA in priključnim kablom C400-10; oziroma z njima funkcionalno in tehnično kompatibilnim sistemom; za povezavo med urinskim katetrom in modulom, monitor-Nihon Kohden in Ohmeda Datex in aparatom za ohlajanje Ciritic Cool in Blanketrol. | Priložena brizga s primerno raztopino za napolnitev balona. Če brizga ni priložena, naj bo jasno označeno koliko ml in kakšna raztopina se uporablja za napolnitev balona. |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URINSKI DVOPOTNI, S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 16 | Kateter urinski dvopotni, silikonski (za dolgotrajno uporabo) s temperaturnim senzorjem, sterilno pakiranje. Volumen balona naj bo 5-10 ml, dolžina 40-44cm, konica katetra z vsaj dvema očesoma. Omogoča kontinuirano merjenje centralne telesne temperature. | Kompatibilen z modulom AW-800PA in priključnim kablom C400-10; oziroma z njima funkcionalno in tehnično kompatibilnim sistemom; za povezavo med urinskim katetrom in modulom, monitor-Nihon Kohden in Ohmeda Datex in aparatom za ohlajanje Ciritic Cool in Blanketrol. | Priložena brizga s primerno raztopino za napolnitev balona. Če brizga ni priložena, naj bo jasno označeno koliko ml in kakšna raztopina se uporablja za napolnitev balona. |  | KOS | 350 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER URINSKI DVOPOTNI, S TEMPERATURNIM SENZORJEM CH 18 | Kateter urinski dvopotni, silikonski (za dolgotrajno uporabo) s temperaturnim senzorjem, sterilno pakiranje. Volumen balona naj bo 5-10 ml, dolžina 40-44cm, konica katetra z vsaj dvema očesoma. Omogoča kontinuirano merjenje centralne telesne temperature. | Kompatibilen z modulom AW-800PA in priključnim kablom C400-10; oziroma z njima funkcionalno in tehnično kompatibilnim sistemom; za povezavo med urinskim katetrom in modulom, monitor-Nihon Kohden in Ohmeda Datex in aparatom za ohlajanje Ciritic Cool in Blanketrol. | Priložena brizga s primerno raztopino za napolnitev balona. Če brizga ni priložena, naj bo jasno označeno koliko ml in kakšna raztopina se uporablja za napolnitev balona. |  | KOS | 70 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: KATETER URINSKI TRIPOTNI NELATON, silikonski, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI TRIPOTNI NELATON, silikonski, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATET.BAL. 3-POTNI NELATON CH18, balon 30-80ml, dolžina 40-42cm | irigacijski kateter s trojnim lumnom, nelaton konico z 2 stranskima očescema in s centralno odprtino | Naročnik dovoljuje tudi zaprto konico. | brez ftalatov |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATET.BAL. 3-POTNI NELATON CH20, balon 30-80ml, dolžina 40-42cm | irigacijski kateter s trojnim lumnom, nelaton konico z 2 stranskima očescema in s centralno odprtino | Naročnik dovoljuje tudi zaprto konico. | brez ftalatov |  | KOS | 141 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATET.BAL. 3-POTNI NELATON CH22, balon 30-80ml, dolžina 40-42cm | irigacijski kateter s trojnim lumnom, nelaton konico z 2 stranskima očescema in s centralno odprtino | Naročnik dovoljuje tudi zaprto konico. | brez ftalatov |  | KOS | 90 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | KATET.BAL. 3-POTNI NELATON CH24, balon 30-80ml, dolžina 40-42cm | irigacijski kateter s trojnim lumnom, nelaton konico z 2 stranskima očescema in s centralno odprtino | Naročnik dovoljuje tudi zaprto konico. | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: KATETER URINSKI TRIPOTNI DUFOR, silikonski, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI TRIPOTNI DUFOR, silikonski, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATET.BAL. 3-POTNI DUFOR CH20, balon 40-80ml, dolžina 40-42cm | irigacijski kateter s trojnim lumnom, dufour konico z 2 stranskima očescema | Dufour konica mora biti dovolj stabilna in oblikovno prilagojena za lažjo uvedbo katetra. Kateter mora zagotavljati optimalno ravnovesje med fleksibilnostjo in togostjo (primerna odpornost proti upogibanju), kar omogoča varno in enostavno vstavljanje. | brez ftalatov |  | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATET.BAL. 3-POTNI DUFOR CH22, balon 40-80ml, dolžina 40-42cm | irigacijski kateter s trojnim lumnom, dufour konico z 2 stranskima očescema | Dufour konica mora biti dovolj stabilna in oblikovno prilagojena za lažjo uvedbo katetra. Kateter mora zagotavljati optimalno ravnovesje med fleksibilnostjo in togostjo (primerna odpornost proti upogibanju), kar omogoča varno in enostavno vstavljanje. | brez ftalatov |  | KOS | 135 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATET.BAL. 3-POTNI DUFOR CH24, balon 40-80ml, dolžina 40-42cm | irigacijski kateter s trojnim lumnom, dufour konico z 2 stranskima očescema | Dufour konica mora biti dovolj stabilna in oblikovno prilagojena za lažjo uvedbo katetra. Kateter mora zagotavljati optimalno ravnovesje med fleksibilnostjo in togostjo (primerna odpornost proti upogibanju), kar omogoča varno in enostavno vstavljanje. | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: KATETER URINSKI HEMATURIČNI, Z ODPRTO KONICO I |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI HEMATURIČNI, Z ODPRTO KONICO I
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URINSKI DVOPOTNI - HEMATURIČNI BALONSKI, CH18, 40cm, nelaton, balon 30-50ml | Konica katetra mora biti odprta, možnost ustavljanja preko vodilne žice. | silikon | sterilen | Kot Urovision KI-011880 | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URINSKI DVOPOTNI - HEMATURIČNI BALONSKI, CH20, 40cm, nelaton, balon 40-60ml | Konica katetra mora biti odprta, možnost ustavljanja preko vodilne žice. | silikon | sterilen | Kot Urovision KI-012080 | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: KATETER URINSKI HEMATURIČNI, Z ODPRTO KONICO II |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI HEMATURIČNI, Z ODPRTO KONICO II
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URINSKI DVOPOTNI - HEMATURIČNI BALONSKI, CH12, 40 - 43 cm, nelaton, balon 10 ml | Dvožilni (2-potni) balonski urinski kateter, velikosti Ch 12, dolžine 43 cm, izdelan iz 100 % silikona, s kratko konično odprto konico in dvema drenažnima odprtinama; z 10 ml balonom, širokim drenažnim lumnom in centralnim kanalom, ki omogoča uvedbo po vodilni žici 0,035"/0,038". Sterilen, za enkratno uporabo. | silikon | Sterilen | Kot Uromed 1111-12 | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URINSKI DVOPOTNI - HEMATURIČNI BALONSKI, CH14, 40-43 cm, nelaton, balon 10ml | Dvožilni (2-potni) balonski urinski kateter, velikosti Ch 12, dolžine 43 cm, izdelan iz 100 % silikona, s kratko konično odprto konico in dvema drenažnima odprtinama; z 10 ml balonom, širokim drenažnim lumnom in centralnim kanalom, ki omogoča uvedbo po vodilni žici 0,035"/0,038". Sterilen, za enkratno uporabo. | silikon | Sterilen | Kot Uromed 1111-14 | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER URINSKI DVOPOTNI - HEMATURIČNI BALONSKI, CH16, 40-43 cm, nelaton, balon 10ml | Dvožilni (2-potni) balonski urinski kateter, velikosti Ch 12, dolžine 43 cm, izdelan iz 100 % silikona, s kratko konično odprto konico in dvema drenažnima odprtinama; z 10 ml balonom, širokim drenažnim lumnom in centralnim kanalom, ki omogoča uvedbo po vodilni žici 0,035"/0,038". Sterilen, za enkratno uporabo. | silikon | Sterilen | Kot Uromed 1111-16 | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: KATETER URINSKI SUPRAPUBIČNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URINSKI SUPRAPUBIČNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URINSKI SUPRAPUBIČNI DVOPOTNI Z VODILOM; CH16, 40 - 42 cm, balon 10-15 ml | Za urologijo pri težavnem vstavljanju urinskega katetra. Vodilo mora biti kovinsko. | silikon | sterilen | Kot Urovision SV-511640 | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URINSKI SUPRAPUBIČNI DVOPOTNI Z VODILOM; CH18, 40 - 42 cm, balon 10-15 ml | Za urologijo pri težavnem vstavljanju urinskega katetra. Vodilo mora biti kovinsko. | silikon | sterilen | Kot Urovision SV-511840 | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: KATETRI URETERNI, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI URETERNI, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URETERNI, CH 3, brez balona, dol.: 69-75cm | raven, odprti tip z dvema stranskima odprtinama, z luer lock adapterjem za brizgo, s plastičnim ali kovinskim mandrenom,radiopačen z graduacijo v cm, sterilen |  | brez ftalatov |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URETERNI, CH 4, brez balona, dol.: 69-75cm | raven, odprti tip z dvema stranskima odprtinama, z luer lock adapterjem za brizgo, s plastičnim ali kovinskim mandrenom,radiopačen z graduacijo v cm, sterilen |  | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER URETERNI, CH 5, brez balona, dol.: 69-75cm | raven, odprti tip z dvema stranskima odprtinama, z luer lock adapterjem za brizgo, s plastičnim ali kovinskim mandrenom,radiopačen z graduacijo v cm, sterilen |  | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | KATETER URETERNI, CH 6, brez balona, dol.: 69-75cm | raven, odprti tip z dvema stranskima odprtinama, z luer lock adapterjem za brizgo, s plastičnim ali kovinskim mandrenom,radiopačen z graduacijo v cm, sterilen |  | brez ftalatov |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | KATETER URETERNI, CH 8, brez balona, dol.: 69-75cm | raven, odprti tip z dvema stranskima odprtinama, z luer lock adapterjem za brizgo, s plastičnim ali kovinskim mandrenom,radiopačen z graduacijo v cm, sterilen |  | brez ftalatov |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: KATETER URETER STENT, sterilen I |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KATETER URETER STENT, sterilen I
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URETER STENT, 4,5 - 4,7 FR, 28 CM, odprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URETER STENT, 6 FR, 28 CM, odprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER URETER STENT, 4,5 - 4,7 FR, 26 CM, odprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | KATETER URETER STENT, 6 FR, 26 CM, odprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | KATETER URETER STENT, 4,5 - 4,7 FR, 28 CM, zaprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | KATETER URETER STENT, 4,5 - 4,7 FR, 26 CM, zaprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | KATETER URETER STENT, 6 FR, 28CM, zaprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | KATETER URETER STENT, 6 FR, 26CM, zaprta konica | vodilna žica 0,035inc, obojestransko mehki konici stenta, Uvajalni sistem mora omogočati mehansko fiksacijo stenta na vodilo (zaklepni mehanizem) med uvajanjem. Sprostitev stenta mora biti izvedena šele po doseženi ustrezni poziciji, s čimer se zagotavlja natančna namestitev in zmanjšuje tveganje za migracijo stenta. | prevlečen z ogljično prevleko ali drugo funkcionalno in kakovostno enakovredno prevleko, za dolgotrajne ustavitve, vsaj 6 mesecev | Sterilen |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | KATETER URETER STENT MONO J, 6 FR, 80-90cm, zaprta konica | izdelan iz poliuretana, z enim zavitim koncem tipa »pigtail«, cilindrično zaprto konico ter drenažnimi odprtinami, nameščenimi samo vzdolž zavitega dela stenta; stent je v celoti radiopačen, z graduacijo v centimetrih. | Kot: Rusch 334400 | Sterilen |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | KATETER URETEROKUTANEOSTOMSKI 25CM 3,5MM | retencijska krilca in premični disk, ki pomagata pri namestitvi in zadrževanju katetra. | Kot: Rusch 850270-000035 | Sterilen |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: KATETER URETER STENT, sterilen II |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER URETER STENT, sterilen II
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER URETER STENT CH 4,7-5FR, 28CM – NA ENI STRANI J KATETER NA DRUGI STRANI ZANKA | Urologija. Stent ne iritira površine v mehurju, zelo primeren za nosečnice in bolnike, ki ne prenesejo drugih stentov v mehurju. Prevlečen je s Hydroplus prevleko. Set je sestavljen iz: stenta 4,7-5FR x 28cm, pozicioner za stent, senzor žica 0,035 inc (0,89mm)/150cm | Sterilen |  | Sterilen | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER URETER STENT CH 4,7-5FR, 28CM – DVOJNI J KATETER | Urologija. Prevlečen je s Hydroplus prevleko. Set je sestavljen iz: stenta 4,7-5FR x 28cm, pozicioner za stent, Senzor žica 0,035 inc (0,89mm)/150cm | Sterilen |  | Sterilen | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: ŽICA VODILNA ZA UVAJANE URINSKEGA KATETRA, sterilna |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ŽICA VODILNA ZA UVAJANE URINSKEGA KATETRA, sterilna
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica vodilna za uvajanje urinskega katetra, 0,038 incha, dolžina 145-150cm, ravna , 3,0-3,5 cm fleksibilna konica | Urologija - pri težavnem uvajanju urinskega katetra (žica mora biti čvrsta). | Sterilen | Kot Boston Scientific ref: M006640109 |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 17. | podsklop: KATETER ZA EMBOLEKTOMIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER ZA EMBOLEKTOMIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter za embolektomijo ch 2, dol. 60-80 cm | enolumenski, z balonom, zaobljena mehka konica za enostavno vstavljanje in minimiziranje travme. Velikost napolnjena balon naj bo natisnjena na proksimalnem koncu katetra. |  |  |  | KOS | 28 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter za embolektomijo ch 3, dol. 80-90 cm | enolumenski, z balonom, zaobljena mehka konica za enostavno vstavljanje in minimiziranje travme. Velikost napolnjena balon naj bo natisnjena na proksimalnem koncu katetra. |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter za embolektomijo ch 4, dol. 80-90 cm | enolumenski, z balonom, zaobljena mehka konica za enostavno vstavljanje in minimiziranje travme. Velikost napolnjena balon naj bo natisnjena na proksimalnem koncu katetra. |  |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kateter za embolektomijo ch 5, dol. 80-90 cm | enolumenski, z balonom, zaobljena mehka konica za enostavno vstavljanje in minimiziranje travme. Velikost napolnjena balon naj bo natisnjena na proksimalnem koncu katetra. |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kateter za embolektomijo ch 6, dol. 80-90 cm | enolumenski, z balonom, zaobljena mehka konica za enostavno vstavljanje in minimiziranje travme. Velikost napolnjena balon naj bo natisnjena na proksimalnem koncu katetra. |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 18. | podsklop: KATETRI IN UVAJALA ZA ŽILNO KIRURGIJO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KATETRI IN UVAJALA ZA ŽILNO KIRURGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Uvajalo žilno 11 cm x 1,0 mm, ch 3 | Za netravmatsko punkcijo perifernih arterij, | sterilno | Kot Intra ref: 307 113 |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Žica vodilna, tip J, 150mm | 0.035’’ / 0.89 mm | sterilno | Kot Intra ref: 471 155 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter žilni 6F – 70 cm | S podaljškom in mehko konico, za lasersko zdravljenje žil | sterilno | Kot: Intra ref: 331 704 |  | KOS | 675 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Adapter zaklepni za pritrditev laserske fibre na kateter | z Luer-Lock priključkom, namenjen varnemu povezovanju, ločevanju in zapiranju sistema | sterilno | Kot: Intra ref: IN010 015 |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kateter aortni okluzijski 12Fr (4,0mm) | Fi balončka max. 50mm, en kanal za polnjenje balona in drugi kanal za izpiranje oziroma dostop do žile distalno od mesta okluzije. Kateter je namenjen začasni transluminalni okluziji aorte in nadzoru pretoka krvi, zlasti pri akutnih aortnih stanjih in rupturiranih anevrizmah | sterilno | Kot: LeMaitre ref: 2100-12M |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 19. | podsklop: ZANKE ZA OBEŠANJE ŽIL IN ŽIVCEV |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ZANKE ZA OBEŠANJE ŽIL IN ŽIVCEV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL (LOOPS) 2,5mm, 2x45-50cm, silikon, rdeč | Kirurška silikonska retrakcijska zanka, radiopačna, neabsorbilna, brez igle, sterilna in za enkratno uporabo, namenjena intraoperativni izolaciji, označevanju, objemanju in retrakciji organov, krvnih žil, živcev in tetiv. |  | Sterilno |  | KOS | 168 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL (LOOPS)2,5mm, 2x45-50cm, silikon, moder | Kirurška silikonska retrakcijska zanka, radiopačna, neabsorbilna, brez igle, sterilna in za enkratno uporabo, namenjena intraoperativni izolaciji, označevanju, objemanju in retrakciji organov, krvnih žil, živcev in tetiv. |  | Sterilno |  | KOS | 96 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL (LOOPS) 2,5mm, 2x45-50cm, silikon, rumen | Kirurška silikonska retrakcijska zanka, radiopačna, neabsorbilna, brez igle, sterilna in za enkratno uporabo, namenjena intraoperativni izolaciji, označevanju, objemanju in retrakciji organov, krvnih žil, živcev in tetiv. |  | Sterilno |  | KOS | 48 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 20. | podsklop: SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za plevralno punkcijo CH 8 | Set za punkcijo sekreta in prsne votline. Set mora vsebovati varnostno iglo 8Ch, poliuretanski kateter dolžine 12,5cm. Kateter mora imeti oznake globine, radiopačen, s stranskimi drenažnimi odprtinami. Vsebovati mora kroglično zvočno varnostno valvulo (nepovratna valvula, ob vstopu v plevralni prostor se mora slišati klik) in petelinček. Varnostna igla mora imeti ostro in topo konico, barvni indikator pozicije igle in varnostno valvulo za prepust tekočine in preprečevanje vdora zraka. V igli je top mandren na vzmet. | Set mora vsebovati 50-60 ml brizgo z luer lock navojem in drenažno vrečko. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. |  | KOS | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 21. | podsklop: SET ZA ABDOMINALNO PUNKCIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA ABDOMINALNO PUNKCIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za abdominalno punkcijo G16 | Set mora vsebovati verasovo iglo 16gx100mm, katetere 70mm ki mora imeti podaljšek za točenje punktata v zbiralno vrečko najmanj 2000ml. Mora imeti varnostno zaponko in dva vhoda za odvzem materiala. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. |  |  | KOS | 169 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 22. | podsklop: EKSTRAKTOR – dormia |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | EKSTRAKTOR – dormia
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | EKSTRAKTOR -dormia, 2,7 - 3 CH | Nitinolna helikalna košarica za ekstrakcijo uroloških kamnov, 4-žična, za enoročno upravljanje, z ovojem 2,7 -3 Ch, uporabne dolžine 90 cm, premera košarice 11-12 mm in dolžine 20-25 mm. |  | Sterilno |  | KOS | 55 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 23. | podsklop: KATETER ASPIRACIJSKI, sterilen |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER ASPIRACIJSKI, sterilen
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 10 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti dolžine 50-60 cm. | PVC material, atraumatska konica, 2 očesi stranski, sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 12 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti dolžine 50-60 cm | PVC material, atraumatska konica, 2 očesi stranski, sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 420 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 14 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti dolžine 50-60 cm | PVC material, atraumatska konica, 2 očesi stranski, sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 480 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 16 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti dolžine 50-60 cm | PVC material, atraumatska konica, 2 očesi stranski, sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Regulator vleka za aspiracijske katetre | Regulator vleka mora biti kompatibilen z cevjo za aspiracijo ter aspiracijsko cevko. | Sterilno pakiran, PVC material, odprtina za regulacijo s pokrovom za zapiranje. |  |  | KOS | 2100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 5 | Kateter z regulatorjem vleka in cm oznakami naj bo dolžine 50 - 60 cm, iz PVC materiala, s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama in z barvno kodiranimi priključki. | sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 6 | Kateter z regulatorjem vleka in cm oznakami naj bo dolžine 50 - 60 cm, iz PVC materiala, s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama in z barvno kodiranimi priključki. | sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 8 | Kateter z regulatorjem vleka in cm oznakami naj bo dolžine 50 - 60 cm, iz PVC materiala, s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama in z barvno kodiranimi priključki. | sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 10 | Kateter z regulatorjem vleka in cm oznakami naj bo dolžine 50 - 60 cm, iz PVC materiala, s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama in z barvno kodiranimi priključki. | sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 480 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 12 | Kateter z regulatorjem vleka in cm oznakami naj bo dolžine 50 - 60 cm, iz PVC materiala, s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama in z barvno kodiranimi priključki. | sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 2280 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 14 | Kateter z regulatorjem vleka in cm oznakami naj bo dolžine 50 - 60 cm, iz PVC materiala, s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama in z barvno kodiranimi priključki. | sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 5700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 16 | Kateter z regulatorjem vleka in cm oznakami naj bo dolžine 50 - 60 cm, iz PVC materiala, s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama in z barvno kodiranimi priključki. | sterilnost zagotovljena, neprodušen ovoj. |  |  | KOS | 2790 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 24. | podsklop: KATETER ASPIRACIJSKI YANKAUER Z ROČAJEM |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER ASPIRACIJSKI YANKAUER Z ROČAJEM
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER ASPIRACIJSKI YANKAUER Z ROČAJEM, 8MM | Aspiracijski kateter tipa Yankauer za enkratno uporabo. Brez lateksa. Sterilno posamično pakiranje. Ergonomsko oblikovan ročaj za varen oprijem in natančno rokovanje. Rigidna, rahlo ukrivljena konica, premera 8mm, z atravmatsko oblikovanim vrhom in stranskimi odprtinami za zmanjšanje možnosti poškodbe tkiva ter preprečitve zamašitve. | Namenjen učinkoviti aspiraciji krvi, tekočin in gostejših izločkov pri zagotavljanju prehodnosti dihalne poti. | Univerzalen priključek, združljiv s standardnimi aspiracijskimi cevmi. |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 25. | podsklop: KATETRI ASPIRACIJSKI ZA ZAPRTO ASPIRACIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI ASPIRACIJSKI ZA ZAPRTO ASPIRACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter za zaprto aspiracijo iz trahealne kanile CH12, dolžina 30,5 cm, 72 urni | Konica katetra mora biti atraumatska z 2 (lahko tudi 4) lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za kanilo. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev (to ni pogoj, set je lahko tudi brez vial z fiziološko raztopino). Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s traheokanilo. | Kateter naj vsebuje zaščitni pokrovček (pritrjen na sistem), ki omogoča zaprtje aspiracijskega katetra, pri priklopu na aspiracijsko cevko. Priložena nalepka za oznako dnevne menjave sistema. | KOS | 120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter za zaprto aspiracijo iz trahealne kanile CH14, dolžina 30,5 cm, 72 urni | Konica katetra mora biti atraumatska z 2 (lahko tudi 4) lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za kanilo. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev (to ni pogoj, set je lahko tudi brez vial z fiziološko raztopino). Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s traheokanilo. | Kateter naj vsebuje zaščitni pokrovček (pritrjen na sistem), ki omogoča zaprtje aspiracijskega katetra, pri priklopu na aspiracijsko cevko. Priložena nalepka za oznako dnevne menjave sistema. | KOS | 320 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter aspiracijski - zaprt sistem za aspiracijo iz tubusa CH 12, dolžina 54 cm, 72 urni | Kateter naj bo dolžine 54 cm, velikosti CH12. Konica katetra mora biti atraumatska z 2 (lahko tudi 4) lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za tubus.. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev(to ni pogoj, set je lahko tudi brez vial z fiziološko raztopino). Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s tubusom od številke 7 naprej. | Kateter naj vsebuje zaščitni pokrovček (pritrjen na sistem), ki omogoča zaprtje aspiracijskega katetra, pri priklopu na aspiracijsko cevko. Priložena nalepka za oznako dnevne menjave sistema. | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kateter aspiracijski - zaprt sistem za aspiracijo iz tubusa CH 14, dolžina 54 cm, 72 urni | Kateter naj bo dolžine 54 cm, velikosti CH14. Konica katetra mora biti atraumatska z 2 (lahko tudi 4) lateralnima luknjicama za aspiracijo. Imeti mora posebno turbočistilno komoro z izolirnim ventilom za spiranje katetra, avtomatskim zaklopom, nepovratno valvulo, mehek zaščiten rokav iz poliuretana in dvojno vrtljivi nastavek za tubus.. | Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino ter upogljiva cev(to ni pogoj, set je lahko tudi brez vial z fiziološko raztopino). Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s tubusom od številke 8 naprej. | Kateter naj vsebuje zaščitni pokrovček (pritrjen na sistem), ki omogoča zaprtje aspiracijskega katetra, pri priklopu na aspiracijsko cevko. Priložena nalepka za oznako dnevne menjave sistema. | KOS | 720 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Viale s fiziološko raztopino 10-15 ml, plastična | Za izpiranje zračnih poti in čiščenje zaprtih aspiracijskih katetrov. | Viala naj ima označeno merilno skalo po 5 ml (ni pogoj); na viali mora biti označen rok uporabe, lot številka. |  |  | KOS | 9552 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 26. | podsklop: KATETER ZA ZAPRTO ASPIRACIJO IN BRONHOSKOPIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER ZA ZAPRTO ASPIRACIJO IN BRONHOSKOPIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter za zaprto aspiracijo in bronhoskopijo za tubus CH12, 72 urni, dol. 58 - 58,5 cm | Nastavek za tubus in kateter morata biti ločena z vrtljivim razdelilnikom, ki mora omogočati aspiracijo ali bronhoskopijo ob hkratni ventilaciji (z obračanjem le tega določimo pozicijo). Na vrtljivem razdelilniku mora biti zaokrožen bat, da prepreči poškodbe katetra, vzmet na disku mora omogočati slišno potrditev pravilnega položaja. Posebno okence na razdelilniku mora omogočati odčitavanje globinskih oznak na katetru, kaseta za diagnostiko mora dobro tesniti, kar pomaga vzdrževanje PEEPa. Sistem mora imeti zaklopko, ki loči kateter od ventilacijskega kroga in mora omogočati turbulentni tok v čistilni komori. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. Naročnik dovoljuje tudi štiri lateralne luknjice. | Sistem naj vsebuje oznako na kateteru za preprečitev prevelikega izvleka katetra, gumb za sprožitev vakuma z oznako ali je zaklenjen ali odklenjen položaj. Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino (to ni pogoj, set je lahko tudi brez vial z fiziološko raztopino) ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s tubusom. | Kateter naj vsebuje zaščitni pokrovček (pritrjen na sistem), ki omogoča zaprtje aspiracijskega katetra, pri priklopu na aspiracijsko cevko. Priložena nalepka za oznako dnevne menjave sistema. | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter za zaprto aspiracijo in bronhoskopijo za tubus CH14, 72 urni, dol. 58 - 58,5 cm | Nastavek za tubus in kateter morata biti ločena z vrtljivim razdelilnikom, ki mora omogočati aspiracijo ali bronhoskopijo ob hkratni ventilaciji (z obračanjem le tega določimo pozicijo). Na vrtljivem razdelilniku mora biti zaokrožen bat, da prepreči poškodbe katetra, vzmet na disku mora omogočati slišno potrditev pravilnega položaja. Posebno okence na razdelilniku mora omogočati odčitavanje globinskih oznak na katetru, kaseta za diagnostiko mora dobro tesniti, kar pomaga vzdrževanje PEEPa. Sistem mora imeti zaklopko, ki loči kateter od ventilacijskega kroga in mora omogočati turbulentni tok v čistilni komori. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. Naročnik dovoljuje tudi štiri lateralne luknjice. | Sistem naj vsebuje oznako na kateteru za preprečitev prevelikega izvleka katetra, gumb za sprožitev vakuma z oznako ali je zaklenjen ali odklenjen položaj.Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino (to ni pogoj, set je lahko tudi brez vial z fiziološko raztopino) ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s tubusom. | Kateter naj vsebuje zaščitni pokrovček (pritrjen na sistem), ki omogoča zaprtje aspiracijskega katetra, pri priklopu na aspiracijsko cevko. Priložena nalepka za oznako dnevne menjave sistema. | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter za zaprto aspiracijo in bronhoskopijo za trahealno kanilo, CH12, 72 urni, dol. 35 - 36,5 cm | Nastavek za tubus kateter morata biti ločena z vrtljivim razdelilnikom, ki mora omogočati aspiracijo ali bronhoskopijo ob hkratni ventilaciji (z obračanjem le tega določimo pozicijo). Na vrtljivem razdelilniku mora biti zaokrožen bat, da prepreči poškodbe katetra, vzmet na disku mora omogočati slišno potrditev pravilnega položaja. Posebno okence na razdelilniku mora omogočati odčitavanje globinskih oznak na katetru, kaseta za diagnostiko mora dobro tesniti, kar pomaga vzdrževanje PEEPa. Sistem mora imeti zaklopko, ki loči kateter od ventilacijskega kroga in mora omogočati turbulentni tok v čistilni komori. Konica katetra mora biti atraumatska z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo. Naročnik dovoljuje tudi štiri lateralne luknjice. | Sistem naj vsebuje oznako na kateteru za preprečitev prevelikega izvleka katetra, gumb za sprožitev vakuma z oznako ali je zaklenjen ali odklenjen položaj.Vključenih naj bo 10-12 vial s fiziološko raztopino (to ni pogoj, set je lahko tudi brez vial z fiziološko raztopino) ter upogljiva cev. Imeti mora barvne oznake velikosti katetrov po standardu. Zagotovljena mora biti sterilnost in uporabnost sistema za 72 ur. Možnost MDI porta za aplikacijo zdravil. | Za zaprto aspiracijo dihalne poti pri pacientu s traheokanilo. | Kateter naj vsebuje zaščitni pokrovček (pritrjen na sistem), ki omogoča zaprtje aspiracijskega katetra, pri priklopu na aspiracijsko cevko. Priložena nalepka za oznako dnevne menjave sistema. | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 27. | podsklop: KATETER ZA STERILEN ODVZEM ASPIRATA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER ZA STERILEN ODVZEM ASPIRATA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter za sterilen odvzem vzorca iz spodnjih dihalnih poti (mini-BAL), dim. 90-95 cm | Teleskopski kateter, ki omogoča sterilen in varen odvzem vzorcev iz spodnjih dihalnih poti. Kateter za odvzem je v katetru (zunanji in notranji kateter), ima zaščiteno konico z gobico, omogočati mora spiranje/lavažo | V setu mora biti priložena sterilna posodica za vzorce. | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 28. | podsklop: KATETRI TERMODILUCIJSKI IN UVAJALA I |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI TERMODILUCIJSKI IN UVAJALA I
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter Swan ganz 7,5 FR, dol. 110 cm | Vsebovati mora vsaj eno brizgo z navojem. Kompatibilen mora biti s setom za uvajanje. | Kompatibilen z monitorjem Edwards Hemosphere, z možnostjo kontinuirane meritve minutnega volumna srca, RVEF, RVEDV, SvO2.. |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Set za uvajanje Swan Ganz katetra 8,5F | Set mora vsebovati vodilo 8,5F (2,8mm) s hemostatsko valvulo z zaklepnim obturatorjem, zaščitno srajčko za kateter dolžine 80 cm, ki mora imeti nastavek za kateter. Na vrhu vodila mora biti zamašek (v primeru, da ne uvedemo katetera), ob strani pa širok poliuretanski krak za hitro dovajanje infuzijskih tekočin. Vsebovati mora 8,5F dilatator, dolžine 17cm z notranjim premeron 0,9mm, uvajalno žico dolžine 45cm za uvajanje po Seldingerjevi metodi, 22G iglo in 20G iglo z 18G katetrom. Vsebovati mora še 18G tankostensko iglo (thin-wall needle), vsaj eno brizgo in skalpel. | Material je iz biokompatibilnega in radiopačnega poliuretana s hidrofilnim premazom, ki ne poškoduje žile, ne kolenči, je dobro gibljiv. Set ima dodaten zaščitni ovoj (plastika), na zunanji embalaži in ovitku mora biti naveden proizvajalec, ime izdelka z karakteristikami, sterilnost, rok uporabe. | Kompatibilen s katetrom pod zap. št. 1 |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 29. | podsklop: KATETRI TERMODILUCIJSKI IN UVAJALA II |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI TERMODILUCIJSKI IN UVAJALA II
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem za meritve PICCO PV 8215 | Sistem mora vsebovati priključke za povezavo do PICCO monitorja in termodilucijskega femoralnega katetera PICCO in obstoječega monitorja Nihon Kohden. Imeti mora infuzijski sistem z vbodno iglo na eni strani za v infuzijsko tekočino, ki se vstavi v manšeto pod tlakom, na drugi strani se priključi preko temperaturnega senzorja za merjenje temperature injektata na centralne venske dostope. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. Uporaben za termodilucijske meritve pri kritično bolnih. | Kompatibilen z termodilucijskim katetrom PV2014L16-A |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter termodilucijski z sistemom za uvajanje 4Fx 16cm PV2014L16-A | Set mora vsebovati kateter femoralni 4 Fr dolžine 16 cm, vodilno žico z mehko ravno in J-konico dolžine 60 cm, debeline 0,53 mm, 2 punkcijski igli (18G dolžine 80 mm in 20 G dolžine 55 mm, dilatator ustrezen debelini katetra (4Fr) in dolžine 12 cm. Uporaben za termodilucijske meritve pri kritično bolnih. | Kateter je iz gladkega poliuretana, konica katetra mora biti mehka in fleksibilna. Kateter mora delovati v temperaturnem območju od 27-47°C. Imeti mora stranska krilca za pritrditev ali prišitje na kožo. Noben del katetra in sistema ne sme vsebovati lateksa. kompatibilen z PICCO Monitoring Kit setom PV8215 | Mora biti kompatibilen z obstoječim aparatom PICCO, obstoječim modulom AW-800PA ter monitorji Nihon Kohden. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Senzor temperaturni | Temperaturni senzor za merjenje temperature injektata, ki ustreza sistemu PICCO. Vstavi se med sistem za PICCO meritve in centralno venski pristop.Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. | Posamezni kosi, kadar se med meritvami temperaturni senzor okvari, da ni potrebno odpirati novega sistema. | Kompatibilen z termodilucijskim sistemom za meritve PICCO PV 8215 |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 30. | podsklop: KATETER TORAKALNI S SETOM ZA UVAJANJE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER TORAKALNI S SETOM ZA UVAJANJE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter torakalni s setom za uvajanje 12F, po Seldingerjevi metodi, dol. 30 cm | Set za punkcijo toraksa po Seldingerjevi metodi, ki nam omogoča evakuacijo zraka ali tekočine iz prsnega koša. Vsebovati mora: plevralni kateter, skalpel za incizijo kože, Touhyjevo iglo in 10ml brizgo, vodilno žico (vsaj 50cm), dilatator, 3-potni petelinček in nastavek za konekcijo na torakalno drenažo. | Plevralni kateter mor biti iz mehkega PVC radiopačnega materiala, da preprečuje knikanje katetera. Radiopačna nitka mora potekati vzdolžno po celi dolžini katetra, konica katetra mora biti atravmatska z drenažnimi očesi. Kateter mora imeti centimetrske oznake, ki nam določajo globino vstavitve katetra. | Primeren za uporabo pri otrocih in odraslih. |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 31. | podsklop: DRENAŽE TORAKALNE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | DRENAŽE TORAKALNE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Drenaža torakalna, enokomorna, mokra, od 2000-2500 ml | Uporablja se za zbiranje sekreta iz plevralne votline. Lastnosti: dobro slišno(brbotanje), omogočati mora odvzem vzorca (spodaj do višine 20ml) ter spremembo vleka; imeti mora zapiralno ploščo; omogočati mora možnost sterilnega brezigelnega odvzema vzorca za preiskave. | za odrasle in otroke | sterilno pakiranje |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 32. | podsklop: KATETER ARTERIJSKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KATETER ARTERIJSKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter arterijski 18G, 80 - 120 mm | Arterijski kateter mora biti iz PTFE (politetrafloretilen) ali PEBA materiala, radiopačen; imeti mora krilca, ki omogočajo brezšivno in šivno fiksacijo in luer-lock navoj za priključitev arterijskega sistema. Imeti mora integriran sistem za samodejno zapiranje oziroma omejevanje pretoka krvi (mehanizem za regulacijo pretoka, ki preprečuje povratni tok in razlitje krvi - Floswitch ali enakovredno). Za uvajanje v predel kubitalnih in femoralnih arterij, kadar je potreben daljši kateter. | Omogoča kontinuirano merjenje krvnega pritiska in odvzem krvi. | Brez lateksa, PVC in DEHP. Varno ali pogojno varno za MR. | Set naj vsebuje vodilno žico in uvajalno iglo. | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter arterijski 20G, 80 - 160 mm | Arterijski kateter mora biti iz PTFE (politetrafloretilen) ali PEBA materiala, radiopačen; imeti mora krilca, ki omogočajo brezšivno in šivno fiksacijo in luer-lock navoj za priključitev arterijskega sistema. Imeti mora integriran sistem za samodejno zapiranje oziroma omejevanje pretoka krvi (mehanizem za regulacijo pretoka, ki preprečuje povratni tok in razlitje krvi - Floswitch ali enakovredno). Za uvajanje v predel kubitalnih in femoralnih arterij, kadar je potreben daljši kateter. | Omogoča kontinuirano merjenje krvnega pritiska in odvzem krvi. | Brez lateksa, PVC in DEHP. Varno ali pogojno varno za MR. | Set naj vsebuje vodilno žico in uvajalno iglo. | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter arterijski 20G, 45-50mm | Arterijski kateter mora biti iz PTFE (politetrafloretilen) ali PEBA materiala, radiopačen; primeren za vstavljanje v predel arterij v zapestju; imeti mora krilca, ki omogočajo brezšivno in šivno fiksacijo in luer-lock navoj za priključitev arterijskega sistema. Imeti mora integriran sistem za samodejno zapiranje oziroma omejevanje pretoka krvi (mehanizem za regulacijo pretoka, ki preprečuje povratni tok in razlitje krvi - Floswitch ali enakovredno). | Omogoča kontinuirano merjenje krvnega pritiska in odvzem krvi. | Brez lateksa, PVC in DEHP. Varno ali pogojno varno za MR. | V setu je lahko vodilna žica (če je to potrebno) in uvajalna igla. | KOS | 1525 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 33. | podsklop: ŽICA ZA UVAJANJE ARTERIJSKEGA KATETRA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ŽICA ZA UVAJANJE ARTERIJSKEGA KATETRA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica za uvajanje arterijskega katetra, Ø 0,64 mm, dolžine 30–35 cm | Žica mora biti dvojno zaključena z ravnima koncema. Sistem za enoročno uvajanje in markacija žice sta zaželena, vendar nista obvezna. | Žica je namenjena uvajanju arterijskega katetra v primerih, ko je standardno uvajanje oteženo. |  |  | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 34. | podsklop: KATETRI CV I |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI CV I
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter CV (baktericidna zaščita), trilumenski, 20-30cm, 16G/18G/18G | Mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra, brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna (pisava se kljub razkuževanju ne sme zbrisati). Lumni morajo biti barvno ločeni. | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 35. | podsklop: KATETRI CV II |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | KATETRI CV II
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER CV, enolumenski, 6F/7F,14 G, 20 cm | Centralni venski kateter 6F (lahko 7F), 14G, dolžine 20 cm, enolumenski. Mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra. Prozoren podaljšek s stiščkom mora omogočati kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER CV, dvolumenski, 7F, 20cm | Centralni venski kateter 7F, dolžine 20 cm, dvolumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Dve svetlini (lumna) morata omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtini svetlin morata biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna (pisava se kljub razkuževanju ne sme zbrisati). Lumni morajo biti barvno ločeni. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER CV, trolumenski, 7F,16/18/18G, 20cm | Centralni venski kateter 7F, 16/18/18G, dolžine 20 cm, trolumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna (pisava se kljub razkuževanju ne sme zbrisati). Lumni morajo biti barvno ločeni. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | KATETER CV, trolumenski, 7F,16/18/18G, 30cm | Centralni venski kateter 7F, 16/18/18G, dolžine 30 cm, trolumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna (pisava se kljub razkuževanju ne sme zbrisati). Lumni morajo biti barvno ločeni. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | KATETER CV, štirilumenski, 8,5F,16/14/18/18G, 20 cm | Centralni venski kateter 8,5F, 16/14/18/18G, dolžine 20 cm, štirilumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna (pisava se kljub razkuževanju ne sme zbrisati). Lumni morajo biti barvno ločeni. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | KATETER CV, štirilumenski, 8,5F,16/14/18/18G, 30 cm | Centralni venski kateter 8,5F, 16/14/18/18G, dolžine 30 cm, štirilumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna (pisava se kljub razkuževanju ne sme zbrisati). Lumni morajo biti barvno ločeni. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | KATETER CV, petlumenski, 9,5F,16/14/18/18/18G, 20 cm | Centralni venski kateter 9,5F, 16/14/18/18/18G, dolžine 20 cm, petlumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo (po principu Raulersonove brizge) z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice. Set mora vsebovati žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna. Lumni morajo biti barvno ločeni. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | KATETER CV, set, trilumenski, 60cm, 7F | Centralni venski kateter 7F, 16/18/18G, dolžine 60 cm, trolumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set naj vsebuje vodilno iglo (preferenca: s posebnim Y krakom z nepovratnim ventilom za enostavno uvajanje vodilne žice za kateter v enem posegu - brez dekonektiranja ali posebno uvajalno brizgo, po principu Raulersonove brizge, z nepovratnim ventilom za enostavno direktno uvajanje vodilne žice). Set mora vsebovati nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in dilatator. Uporaben za femoralni pristop v urgentnih primerih, pri pacientih z nizkimi trombociti in hudih krvavitvah | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna. Lumni morajo biti barvno ločeni. | Aplikacija infuzijskih tekočin, zdravil, krvi in krvnih derivatov. | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 36. | podsklop: KATETRI CV PEDIATRIČNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI CV PEDIATRIČNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER CV, trilumenski, 4 -4,5F, 20/22-23/22-23G, 8cm, pediatrični | Centralni venski kateter 4,5-5,5F, 20/22/22G, dolžine 8 cm, trilumenski; mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile in pri uporabi ne kolenči. Imeti mora stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo z brezšivno ali šivno fiksacijo ter sponko, ki preprečuje zdrs ali izvlek katetra in prozorne podaljške s stiščkom za kontrolo infundiranih tekočin in morebitnega vračanja krvi. Več svetlin (lumna) morajo omogočati sočasno dovajanje več učinkovin, krvi in krvnih derivatov in ločeno dajanje med seboj nekompatibilnih zdravil. Odprtine svetlin morajo biti različno oddaljeni od konice katetra. | Set mora vsebovati brizgo, dilatator, vodilno iglo in nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi in sistem za enoročno uvajanje. | Na prozornih podaljških s stiščkom za zapiranje mora biti oznaka lumna (pisava se kljub razkuževanju ne sme zbrisati). Lumni morajo biti barvno ločeni. | Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 37. | podsklop: KATETRI CV ZA VELIKE PRETOKE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETRI CV ZA VELIKE PRETOKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER CV za velike pretoke, 9F, 10cm | Dvolumenski CVK, ki ima en lumen premera 9 F za masovne transfuzije in infuzije; minimalni pretok, ki se zahteva v glavnem (distalnem) lumnu je več kot 400ml/min, če kateter ni uveden | Set mora vsebovati kateter s krilci za šivanje in integriran hemostatski ventil, ki preprečuje zračno embolijo ali krvavitev; uvajalno iglo, brizgo, dilatator in nitinol žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 38. | podsklop: ŽICA ZA UVAJANJE CV KATETRA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ŽICA ZA UVAJANJE CV KATETRA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Žica za uvajanje CV katetra, 0.032 - 0,038", 60 - 80 cm | Žica za uvajanje centralno venskega katetera, s sistemom za enoročno uvajanje, markirana, dvojno zaključena ( J in ravna). | Dodatna uporaba kadar ob uvajanju pride do zapleta in je potrebna nova žica (da ne odpiramo celega seta). |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 39. | podsklop: KATETER PICC |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER PICC
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter picc 4F, enolumenski | Enolumenski kateter za periferno vstavitev, z enako debelino po celotni dolžini (4F), z vijolično barvno oznako. Kateter mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, s centimetrskimi oznakami za kontrolo globine vstavitve. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve in prepreči knikanje. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka za infuzijo ali aspiracijo, ki omogoča enostavno nego in vzdrževanje, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Dolžina katera mora biti vsaj 50 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. | Set vsebuje: skalpel št. 11, 20G iv kateter, 21G uvajalno iglo, 7cm mikro-uvajalo, papirnato merilno skalo, zapiralne kapice za lumne, kožni fiksator, brizgo, nitinol vodilno žico dolžine 50cm,debeline 0,018˝, ki je odporna na knikanje, z ukrivljenim proksimalnim delom dolžine 10cm in atravmatsko konico. | Za kratkoročni ali dolgoročni dostop do centralno venskega sistema, za večnamensko uporabo (intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva – 5ml/sec oz. 300psi pritiska; merjenje centralnega venskega pritiska; aplikacija krvi in krvnih derivatov, odvzem krvi za laboratorijske preiskave... ). |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter picc 5F, enolumenski | Enolumenski kateter za periferno vstavitev, z enako debelino po celotni dolžini (5F), z vijolično barvno oznako. Kateter mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, s centimetrskimi oznakami za kontrolo globine vstavitve. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve in prepreči knikanje. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka za infuzijo ali aspiracijo, ki omogoča enostavno nego in vzdrževanje, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Dolžina katera mora biti vsaj 50 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. | Set vsebuje: skalpel št. 11, 20G iv kateter, 21G uvajalno iglo, 7cm mikro-uvajalo, papirnato merilno skalo, zapiralne kapice za lumne, kožni fiksator, brizgo, nitinol vodilno žico dolžine 50cm,debeline 0,018˝, ki je odporna na knikanje, z ukrivljenim proksimalnim delom dolžine 10cm in atravmatsko konico. | Za kratkoročni ali dolgoročni dostop do centralno venskega sistema, za večnamensko uporabo (intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva – 5ml/sec oz. 300psi pritiska; merjenje centralnega venskega pritiska; aplikacija krvi in krvnih derivatov, odvzem krvi za laboratorijske preiskave... ). |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kateter picc 5F, dvolumenski | Dvolumenski kateter za periferno vstavitev, z enako debelino po celotni dolžini (5F), z vijolično in rdečo barvno oznako. Kateter mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, s centimetrskimi oznakami za kontrolo globine vstavitve. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve in prepreči knikanje. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka za infuzijo ali aspiracijo, ki omogoča enostavno nego in vzdrževanje, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Dolžina katera mora biti vsaj 50 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. | Set vsebuje: skalpel št. 11, 20G iv kateter, 21G uvajalno iglo, 7cm mikro-uvajalo, papirnato merilno skalo, zapiralne kapice za lumne, kožni fiksator, brizgo, nitinol vodilno žico dolžine 50cm,debeline 0,018˝, ki je odporna na knikanje, z ukrivljenim proksimalnim delom dolžine 10cm in atravmatsko konico. | Za kratkoročni ali dolgoročni dostop do centralno venskega sistema, za večnamensko uporabo (intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva – 5ml/sec oz. 300psi pritiska; merjenje centralnega venskega pritiska; aplikacija krvi in krvnih derivatov, odvzem krvi za laboratorijske preiskave... ). |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kateter picc 6F, trilumenski | Trilumenski kateter za periferno vstavitev, z enako debelino po celotni dolžini (6F), z vijolično, sivo, rdečo in belo barvno oznako. Kateter mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, s centimetrskimi oznakami za kontrolo globine vstavitve. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve in prepreči knikanje. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka za infuzijo ali aspiracijo, ki omogoča enostavno nego in vzdrževanje, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Dolžina katera mora biti vsaj 50 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. | Set vsebuje: skalpel št. 11, 20G iv kateter, 21G uvajalno iglo, 7cm mikro-uvajalo, papirnato merilno skalo, zapiralne kapice za lumne, kožni fiksator, brizgo, nitinol vodilno žico dolžine 50cm,debeline 0,018˝, ki je odporna na knikanje, z ukrivljenim proksimalnim delom dolžine 10cm in atravmatsko konico. | Za kratkoročni ali dolgoročni dostop do centralno venskega sistema, za večnamensko uporabo (intravenska terapija, hitro vbrizgavanje kontrastnega sredstva – 5ml/sec oz. 300psi pritiska; merjenje centralnega venskega pritiska; aplikacija krvi in krvnih derivatov, odvzem krvi za laboratorijske preiskave... ). |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 40. | podsklop: KATETER PICC, otroški |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER PICC, otroški
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER PICC, 3 FR 1 LUMENSKI | Enolumenski kateter za periferno vstavitev, z enako debelino po celotni dolžini (3F), z vijolično barvno oznako. Kateter mora biti iz gladkega radiopačnega poliuretana, ki se pri uvajanju v žilo zmehča in zaradi svojih fizikalnih lastnosti zmanjša možnost nastanka tromboz, baktericidna zaščita na notranji in zunanji površini katetra (ni pogoj), brez lateksa, s centimetrskimi oznakami za kontrolo globine vstavitve. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve in prepreči knikanje. Konica mora biti mehka, atravmatska in vodljiva, ne sme povzročati draženja, poškodbe ali perforacijo žile. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka za infuzijo ali aspiracijo, ki omogoča enostavno nego in vzdrževanje, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Kateter mora imeti možnost krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. | Set vsebuje: skalpel, iv kateter, uvajalno iglo, mikro-uvajalo, papirnato merilno skalo, zapiralne kapice za lumne, kožni fiksator, brizgo, nitinol vodilno žico dolžine, ki je odporna na knikanje, z ukrivljenim proksimalnim delom. | Za kratkoročni ali dolgoročni dostop do centralno venskega sistema, za večnamensko uporabo (intravenska terapija, vbrizgavanje kontrastnega sredstva; merjenje centralnega venskega pritiska; aplikacija krvi in krvnih derivatov, odvzem krvi za laboratorijske preiskave...). |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 41. | podsklop: SET ZA PUNKCIJO PERIKARDA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA PUNKCIJO PERIKARDA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za punkcijo perikarda | Set mora vsebovati vodilno iglo in žico za uvajanje katetra po Seldinger metodi. Kateter pigtail (7-10 F X 30 - 40cm) za drenažo perikarda. Ima ošiljen vrh, mora biti iz radiopačnega poliuretana, je mehek, se ne kolenči, ima stranske odprtine (vsaj 2). Imeti mora vodilno žico, dolžine vsaj 60cm. Vstopna igla 18G, dolžine 10-15 cm, dilatator in večnamenski cevni adapter, luer-lock navoj. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 42. | podsklop: SET ZA IZPIRANJE ŽELODCA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA IZPIRANJE ŽELODCA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET ZA IZPIRANJE ŽELODCA CH 24, za otroke | Set vsebuje 140-150 ml brizgo in gastrično cev 150 cm z zapiralom. Set mora biti primeren za priključitev na želodčno sondo; set mora vsebovati ustrezne priključne cevi in povezave. Iz PVC materiala, brez lateksa in za enkratno uporabo | Omogočati mora izmenično dovajanje tekočine za izpiranje in aspiracijo želodčne vsebine; priključki morajo biti varni in preprečevati nenamerno izključitev med uporabo. Omogočati mora priključitev na zbiralno vrečko oziroma aspiracijski sistem. |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SET ZA IZPIRANJE ŽELODCA CH 34, za odrasle | Set vsebuje 140-150 ml brizgo in gastrično cev 150 cm z zapiralom. Set mora biti primeren za priključitev na želodčno sondo; set mora vsebovati ustrezne priključne cevi in povezave. Iz PVC materiala, brez lateksa in za enkratno uporabo | Omogočati mora izmenično dovajanje tekočine za izpiranje in aspiracijo želodčne vsebine; priključki morajo biti varni in preprečevati nenamerno izključitev med uporabo. Omogočati mora priključitev na zbiralno vrečko oziroma aspiracijski sistem. |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 43. | podsklop: SET ZA MERJENJE INTRAKRANIALNEGA TLAKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA MERJENJE INTRAKRANIALNEGA TLAKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za merjenje intrakranialnega tlaka (ICP) za subduralno/intraparenhimsko vstavitev | Lastnosti: iz poliuretana, primeren za MR preiskavo, uporaben takoj po odprtju brez potrebe po dodatni manipulaciji | Set mora vsebovati: a) kateter za intraparenhimsko merjenje znortaj lobanjskega tlaka,vidne centimeterske oznake,pripomoček za prišitje katetra; b) bolt za uvajanje in fiksacijo katetra,ki ni kovinski največ dolg 3cm; c) pripomoček za predtje dure; d)sveder za pripravo za uvajanje katetra,z varnostnim sistemom in pripadajočim pripomočkom za nastavljanje globine vrtanja. | Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Set za merjenje intrakranialnega tlaka (ICP) in temperature za subduralno/intraparenhimsko vstavitev | Lastnosti: iz poliuretana, primeren za MR preiskavo, uporaben takoj po odprtju brez potrebe po dodatni manipulaciji | Set mora vsebovati: a)kateter za intraparenhimsko merjenje znotraj lobanjskega tlaka in temperature,vidne centimeterske oznake,pripomoček za prišitje katetra; b) bolt za uvajanje in fiksacijo katetra,ki ni kovinski največ dolg 3cm; c)pripomoček za predtje dure; d)sveder za pripravo za uvajanje katetra,z varnostnim sistemom in pripadajočim pripomočkom za nastavljanje globine vrtanja. | Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). |  | kos | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 44. | podsklop: POSODICA ZA ODVZEM ASPIRATA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POSODICA ZA ODVZEM ASPIRATA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Posodica za odvzem aspirata | V posodico morata biti vstavljeni 2 cevki (cevka velikosti Ch14 z vstavljenim regulatorjem vleka, možnost odstranitve in cevka velikosti Ch12-14 ), iz PVC materiala. Priložen mora biti zamašek za zamašitev posodice. Sam sistem aspirira točno določeno količino aspirata. | Set za sterilen odvzem aspirata med bronhoskopijo ter iz tubusa in traheokanile; omogoča enostaven odvzem aspirata preko zaprtega sistema za aspiracijo. Možnost priklopa na aspiracijsko cevko za odvzem aspirata pri neintubiranem pacientu. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. | Maximalen premer najširšega dela zaprte posodice je 2,3cm. Maximalna višina zaprte posodice je 11cm (če je posodica zaključena v konus). | KOS | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 45. | podsklop: SET ZA KONTINUIRANO EPIDURALNO ANESTEZIJO IN ANALGEZIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA KONTINUIRANO EPIDURALNO ANESTEZIJO IN ANALGEZIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za kontinuirano epiduralno anestezijo in analgezijo | SESTAVA SETA: 1 kos - 18 G Tuhijevo igla, 80 - 90 mm, z oznakami po 1 cm, ki se končajo 3 cm pred koncem igle; 1 kos - krilca za Tuhijevo iglo; 1 kos – radiopačni epiduralni kateter z mehko atravmatsko zaprto konico, dolžine min 900 mm z notranjim premerom 0,45 mm in zunanjim premerom 0,83 mm; 1 kos - konektor za epiduralni kateter (rumen, ploščat, z možnostjo ponovne fiksacije katetra); 1 kos - 10 ml LORD brizga; 1 kos - vodilo za epiduralni kateter; 1 kos - rumena nalepka za označitev katetra; 1 kos - sistem za fiksacijo epiduralnega katetra na kožo,1 kos - filter 0,2 mikrometra |  |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 46. | podsklop: KATETER ZA POOPERATIVNO ZDRAVLJENJE BOLEČINE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER ZA POOPERATIVNO ZDRAVLJENJE BOLEČINE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kateter za v rano 22cm | Vsebina seta: - Kateter 19G, dolžine 70 cm, 88 luknjic na prvih 220 mm - Uvajalna igla ustrezne dolžine (peel - away sistem) - Samolepilni obliž za fiksacijo katetra premera vsaj 55 mm, s plastičnim ščitnikom, ki preprečuje izpad katetra - 4 nalepke s podatki o katetru - Filter 0,2 mikrometra | Kateter mora biti narejen brez latexa in DEPH, odporen na prepogibanje. Premer posamezne odprtine za doziranje zdravila do 0,05 mm. Kateter mora zagotavjati enokameren pretok zdravila v celotni dolžini perforiranega dela katetra. |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 47. | podsklop: SET ZA POOPERATIVNO ZDRAVLJENJE BOLEČINE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA POOPERATIVNO ZDRAVLJENJE BOLEČINE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM ZA PCA RUMEN Z VBODNO IGLO A12 | Sistemi za črpalko morajo imeti,mspike, flow stop sistem, priključek za vbod v vrečko, imeti morajo vgrajen nepovratni ventil, zapiralo in moški LL zaključek. Na sistemu mora biti integrirana vzmet, ki preprečuje zatekanje zdravila nazaj. | kompatibilnost s črpalkami za terapijo bolečine CADD |  |  | KOS | 108 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 48. | podsklop: SET S KATETROM ZA PERIFERNE BLOKADE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET S KATETROM ZA PERIFERNE BLOKADE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Set za kontinuirano blokado perifernih živcev | Vsebovati mora: kateter velikosti 25G, UZ vidno 19G (1,1x188mm) uvajalno iglo s konico 30 stopinj, s priključkom za nevrostimulator Stimuplex, proizvajalca Braun, sistem, ki omogoča injiciranje, filter 0,2mikrometra ter obliž za fiksacijo katetra. |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | SONDE IN DRENI
* | 1. | podsklop: CEVKA ČREVESNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | CEVKA ČREVESNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | CEVKA ČREVESNA CH 16-19, 40CM, 2-očesi, iz PVC | za klistir in odvajanje blata in plinov iz črevesja |  |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | CEVKA ČREVESNA CH 21-23, 40CM, 2-očesi, iz PVC | za klistir in odvajanje blata in plinov iz črevesja |  |  |  | KOS | 450 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | CEVKA ČREVESNA CH 27-28, 40CM, 2-očesi, iz PVC | za klistir in odvajanje blata in plinov iz črevesja |  |  |  | KOS | 650 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | CEVKA ČREVESNA CH 29-30, 40CM, 2-očesi, iz PVC | za klistir in odvajanje blata in plinov iz črevesja |  |  |  | KOS | 1625 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: DREN ABDOMINALNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DREN ABDOMINALNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | DREN ABDOMINALNI CH15 -16, | silikon, z vrečko najmanj 350 ml z nepovratnim ventilom , s kontrastno Rtg črto, z atravmatsko konico in stranskimi odprtinami, dolžina 1m | sterilno |  |  | KOS | 660 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DREN ABDOMINALNI CH20 | silikon, z vrečko najmanj 350 ml z nepovratnim ventilom , s kontrastno Rtg črto, z atravmatsko konico in stranskimi odprtinami, dolžina 1m | sterilno |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DREN ABDOMINALNI CH26 | silikon, z vrečko najmanj 350 ml z nepovratnim ventilom , s kontrastno Rtg črto, z atravmatsko konico in stranskimi odprtinami, dolžina 1m | sterilno |  |  | KOS | 160 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | DREN ABDOMINALNI CH30, | silikon, z vrečko najmanj 350 ml z nepovratnim ventilom , s kontrastno Rtg črto, z atravmatsko konico in stranskimi odprtinami, dolžina 1m | sterilno |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: DREN SILIKON |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DREN SILIKON
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | DREN PLOŠČAT 7MM x 20-22cm | Ploščati silikonski kirurški dren s 3/16 trokarjem in univerzalnim priključkom za rezervoar, s štirimi neprekinjenimi drenažnimi kanali (4/4), za zaprto aspiracijsko drenažo; radiopačen, z indikacijsko oznako, prozoren, brez lateksa | Sterilno |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: DREN TORAKALNI S TROKARJEM |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DREN TORAKALNI S TROKARJEM
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | DREN TORAKALNI S TROKARJEM, CH 16 | prozoren, PVC, termosenzitiven, na vodilu z ostro trokar konico za perkutano drenažo, atravmatsko oblikovan distalni del z odprtinami, proksimalni del lijakasto oblikovan za konektiranje na drenažni sistem | sterilno |  |  | kos | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DREN TORAKALNI S TROKARJEM CH20 400-415mm | prozoren, PVC, termosenzitiven, na vodilu z ostro trokar konico za perkutano drenažo, atravmatsko oblikovan distalni del z odprtinami, proksimalni del lijakasto oblikovan za konektiranje na drenažni sistem | Sterilno |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: DREN REDON |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DREN REDON
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | DREN REDON CH10 | PVC, s kontrastno Rtg črto in oznako za globino vstavitve, odprt vrh in stranske perforacije, dolžina drena 50cm, dolžina perforacij do 15 cm | sterilno |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | DREN REDON CH12 | PVC, s kontrastno Rtg črto in oznako za globino vstavitve, odprt vrh in stranske perforacije, dolžina drena 50cm, dolžina perforacij do 15 cm | sterilno |  |  | KOS | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | DREN REDON CH14 | PVC, s kontrastno Rtg črto in oznako za globino vstavitve, odprt vrh in stranske perforacije, dolžina drena 50cm, dolžina perforacij do 15 cm | sterilno |  |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | DREN REDON CH16 | PVC, s kontrastno Rtg črto in oznako za globino vstavitve, odprt vrh in stranske perforacije, dolžina drena 50cm, dolžina perforacij do 15 cm | sterilno |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SET DRENAŽNI 200ML | Plastenka z vakuum indikatorjem in stiščkom ter povezovalno cevjo dolžine 125 cm s stiščkom in stopničastim konektom za drene od Ch 6 do ch 18, large-lok povazava med cevjo in plastenko | sterilno |  |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SET DRENAŽNI 400ML | Plastenka z vakuum indikatorjem in stiščkom ter povezovalno cevjo dolžine 125 cm s stiščkom in stopničastim konektom za drene od Ch 6 do ch 18, large-lok povazava med cevjo in plastenko | sterilno |  |  | KOS | 680 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PLASTENKA 200ML | plastenka z vakuum indikatorjem in stiščkom, z large-lok povezavo med cevjo in plastenko | sterilno |  |  | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PLASTENKA 400ML | plastenka z vakuum indikatorjem in stiščkom, z large-lok povezavo med cevjo in plastenko | sterilno |  |  | KOS | 480 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: DRENI RAZNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DRENI RAZNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | DREN PENROSE 6mm X 20-42cm | Lateks ali silkolateks. | Sterilno |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: CEVI IN SETI YANKAUER |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | CEVI IN SETI YANKAUER
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET YANKAUER CH30, ID 8mm x 3m | Cev z nastavkom Yankauer, notranji prem.asp.nastavka 8mm, s 4 stranskimi odprtinami, nastavek rahlo upog. z ročnikom pritrjenim na povezovalno cev z lijakastim nastavkom. | Sterilen |  |  | KOS | 870 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SET YANKAUER CH25, ID 6mmx 3m | Cev z nastavkom Yankauer, notranji prem.asp.nastavka 6mm, s 4 stranskimi odprtinami in fino konico premera 4mm, nastavek rahlo upog. z ročnikom pritrjenim na povezovalno cev z lijakastim nastavkom. | Sterilen |  |  | KOS | 660 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | NASTAVEK YANKAUER 18FR, 6mm | Nastavek za aspirator Yankauer, rigiden, brez kontrole vleka | Sterilen | Za ortopedske operacije. Kot Helathcare ref: CTY618RR |  | KOS | 2150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: CEV POVEZOVALNA ZA ASPIRATOR |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | CEV POVEZOVALNA ZA ASPIRATOR
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | CEV POVEZOVALNA ASPIRACIJSKA, ID 7 mm, dol. 30 m | PVC cev, povezovalna, prozorna z razširitvami na 90-100cm, v roli |  |  |  | KOS | 270 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | CEV POVEZOVALNA ASPIRACIJSKA, ID 7mm X 300 - 330 CM | PVC cev, povezovalna, prozorna z razširitvami na konceh | Sterilno |  |  | KOS | 2750 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: KONEKTI ZA POVEZOVANJE CEVI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KONEKTI ZA POVEZOVANJE CEVI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KONEKTOR 5V1 8-14/S | Ravni bikonični konektor za povezovanje medicinskih cevi različnih premerov. Zunanji premer priključkov 7,8–15,7 mm / 7,8–15,7 mm. | Polipropilen | Kot: Vygon ref: 881.00 | Lahko sterilno ali nesterilno | KOS | 400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KONEKT, z nastavkoma za cevi zunanjega premera 3–5 mm in 7–10 mm | Ravni bikonični konektor za povezovanje medicinskih cevi različnih premerov, za varno in tesno povezavo dveh fleksibilnih cevi. Izdelan iz poliamida, brez lateksa in brez DEHP. Zunanji premer priključkov 7–10 mm / 3–5 mm. | Polipropilen | Kot: Vygon ref: 881.37 | Lahko sterilno ali nesterilno | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: ASPIRATOR ZA ILEUS |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ASPIRATOR ZA ILEUS
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | NASTAVEK ZA ASPIRATOR ZA ILEUS | Nastavek dolžine 27 cm mora biti kompatibilen na cev iz prve postavke (aspirator za ileus), nastavek naj bo iz dveh delov, zunanji mora imeti vsaj dvajst bočnih odprtin, distalni konec mora biti atravmatski in brez možnosti, da se tkivo vsesa v aspirator, notranja kanila mora imeti dve bočni odprtini in odprto distalno konico, velikost 34 CH. | Sterilno |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: CEVI ZA ASPIRACIJO - ORL ODD. |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | CEVI ZA ASPIRACIJO - ORL ODD.
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | CEV ZA ASPIRACIJO 1,4 mm X 80 mm | Sesanje tekočin in sekreta med operacijami; luer lock priključek | Sterilno |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | CEV ZA ASPIRACIJO 2,0 mm X 80 mm | Sesanje tekočin in sekreta med operacijami; luer lock priključek | Sterilno |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | CEV ZA ASPIRACIJO, 2,5 mm X 100 mm, RAVNA | Sesanje tekočin in sekreta pri ORL in kirurških posegih; z okroglim priključkom (round hub) | Sterilno |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | CEV ZA ASPIRACIJO 4,0 mm X 80 mm | Sesanje tekočin in sekreta med operacijami; z okroglim priključkom (round hub) | Sterilno |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | CEV ZA ASPIRACIJO 4,0 X 150 mm, 150, tip Ferg | Sesanje tekočin in sekreta pri ORL in rinoloških posegih; ergonomski transparentni ročaj, natančen nadzor vakuma | Sterilno |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | CEV ZA ASPIRACIJO, 4,0 mm X 120 mm, tip ENDO | Sesanje tekočin in sekreta med operacijami; atravmatska konica, ergonomski transparentni ročaj, natančen nadzor vakuma | Sterilno |  |  | KOS | 75 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO, otroški |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO, otroški
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje CH6 | Set mora vsebovati: PEG sondo iz poliuretana ali silikona, s proksimalnim konusom in vgrajeno zanko (gumbom) za fisiranje, radiopačna z markacijami od 2-16 cm v razmiku 2 mm in zaobljeno končno odprtino, skalpel za enkratno uporabo, punkcijska kanila z varovalnim zračnim ventilom, uvajalna dvojna nit s pomagalom za uvajanje, zunanjo fiksirno silikonsko ploščico, cevni stišček, vmesnik ENFit, sestavljen iz : 1. fiksacijskega vijaka, 2. priključka ENFit | sterilen |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje CH8 | Set mora vsebovati: PEG sondo iz poliuretana ali silikona, s proksimalnim konusom in vgrajeno zanko (gumbom) za fisiranje, radiopačna z markacijami od 2-16 cm v razmiku 2 mm in zaobljeno končno odprtino, skalpel za enkratno uporabo, punkcijska kanila z varovalnim zračnim ventilom, uvajalna dvojna nit s pomagalom za uvajanje, zunanjo fiksirno silikonsko ploščico, cevni stišček, vmesnik ENFit, sestavljen iz : 1. fiksacijskega vijaka, 2. priključka ENFit | sterilen |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: SET ZA JEJUNOSTOMO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA JEJUNOSTOMO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET ZA JEJUNOSTOMO, sterilen | Set mora vsebovati dve cepljivi uvajalni igli CH 9-10, 2 brizgi 3-5ml in uvajalno cevko ch.8 dolžine 75-80 cm | Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: SET ZA SUBPUBIČNO CITOSTOMO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA SUBPUBIČNO CITOSTOMO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET ZA SUBPUBIČNO CITOSTOMO, sterilen | Set mora vsebovati cepljivo iglo 3,6mm dolžine 120mm, kateter ch 10 dolžine 550 - 650mm na eni strani J na drugi priključek za na urinsko vrečko, ki mora biti na izpust, ploščica za fiksacijo katetra. | Sterilno |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: SONDE ZA GASTROSTOMO, z enfit nastavkom |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDE ZA GASTROSTOMO, z enfit nastavkom
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH 14, balonček 20cc, z enfit nastavkom | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 14, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Dovoljeno odstopanje v volumnu balončka +/-10% |  | KOS | 9 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH 16, balonček 20cc, z enfit nastavkom | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 16, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Dovoljeno odstopanje v volumnu balončka +/-10% |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH18, balonček 20cc, z enfit nastavkom | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 18, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Dovoljeno odstopanje v volumnu balončka +/-10% |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH 20, balonček 20cc, z enfit nastavkom | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 20, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Dovoljeno odstopanje v volumnu balončka +/-10% |  | KOS | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH22, balonček 20cc, z enfit nastavkom | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 22, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Dovoljeno odstopanje v volumnu balončka +/-10% |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SONDA ZA GASTROSTOMO CH24, balonček 20cc, z enfit nastavkom | sonda za gastrostomo, silikon, zamenljivi Y konekt nastavek CH 24, hranljivi del ne sme biti kompatibilen z luer lock ali IV konektom, da zmanjša tveganje z naključno povezavo na infuzijo, cev mora biti graduirana za enostavno merjenje globine stome, mora imeti napihljiv balonček, ki preprečuje uhajanje tekočine, distalno mora biti cevka odprta z zaobljeno konico | sterilen | Dovoljeno odstopanje v volumnu balončka +/-10% |  | KOS | 7 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO, odrasli |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO, odrasli
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje CH8 | Set mora vsebovati: PEG sondo iz poliuretana ali silikona, s proksimalnim konusom in vgrajeno zanko (gumbom) za fisiranje, radiopačna z markacijami od 2-16 cm v razmiku 2 mm in zaobljeno končno odprtino, skalpel za enkratno uporabo, punkcijska kanila z varovalnim zračnim ventilom, uvajalna dvojna nit s pomagalom za uvajanje, zunanjo fiksirno silikonsko ploščico, cevni stišček, vmesnik ENFit, sestavljen iz : 1. fiksacijskega vijaka, 2. priključka ENFit | sterilen |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje CH14 -16 | Set mora vsebovati: PEG sondo iz poliuretana ali silikona, s proksimalnim konusom in vgrajeno zanko (gumbom) za fisiranje, radiopačna z markacijami od 2-16 cm v razmiku 2 mm in zaobljeno končno odprtino, skalpel za enkratno uporabo, punkcijska kanila z varovalnim zračnim ventilom, uvajalna dvojna nit s pomagalom za uvajanje, zunanjo fiksirno silikonsko ploščico, cevni stišček, vmesnik ENFit, sestavljen iz : 1. fiksacijskega vijaka, 2. priključka ENFit | sterilen |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje CH20 | Set mora vsebovati: PEG sondo iz poliuretana ali silikona s proksimalnim konusom in vgrajeno zanko ( gumbom)za fisiranje, radiopačna z markacijami od 2-16 cm v razmiku 2 mm in zaobljeno končno odprtino, skalpel za enkratno uporabo, punkcijska kanila z varovalnim zračnim ventilom, uvajalna dvojna nit s pomagalom za uvajanje, zunanjo fiksirno silikonsko ploščico, cevni stišček, vmesnik ENFit, sestavljen iz : 1. fiksacijskega vijaka, 2. priključka ENFit | sterilen |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 17. | podsklop: SONDA ZA HRANJENJE, otroške |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA ZA HRANJENJE, otroške
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA ZA HRANJENJE CH6 - 6,5, dol. 40-60cm | krajši rok uporabe-3 dni pri otrocih, Pvc material (ali poliuretan), 2 stranski očesi, ustrezna velikost čepka za zapiranje sonde | za aplikacijo hrane in zdravil | s cm oznakami dolžine |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SONDA ZA HRANJENJE CH5, dol. 40-60cm | krajši rok uporabe-3 dni pri otrocih, Pvc material (ali poliuretan), 2 stranski očesi, ustrezna velikost čepka za zapiranje sonde | za aplikacijo hrane in zdravil | s cm oznakami dolžine |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 18. | podsklop: SONDA NAZOGASTRIČNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA NAZOGASTRIČNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA NAZOGASTRIČNA ENFit, 6FR, dolžina do 80 cm, z vodilno žico | Nazogastrična sonda za enteralno prehrano in aplikacijo enteralnih pripravkov in zdravil. Izdelana iz medicinskega poliuretana, ki se po vstavitvi zmehča in omogoča večje udobje. Imeti mora ENFit konektor skladen s standardom ISO 80369-3, ki preprečuje napačne povezave z drugimi medicinskimi sistemi. Na sondi morajo biti označbe dolžine, za nadzor globine. | Distalni konec z atravmatsko oblikovano konico in stranskimi odprtinami za učinkovito dovajanje enteralne prehrane. | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SONDA NAZOGASTRIČNA ENFit, 8FR, z vodilno žico | Nazogastrična sonda za enteralno prehrano in aplikacijo enteralnih pripravkov in zdravil. Izdelana iz medicinskega poliuretana, ki se po vstavitvi zmehča in omogoča večje udobje. Imeti mora ENFit konektor skladen s standardom ISO 80369-3, ki preprečuje napačne povezave z drugimi medicinskimi sistemi. Na sondi morajo biti označbe dolžine, za nadzor globine. | Distalni konec z atravmatsko oblikovano konico in stranskimi odprtinami za učinkovito dovajanje enteralne prehrane. | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SONDA NAZOGASTRIČNA ENFit, 10FR, z vodilno žico | Nazogastrična sonda za enteralno prehrano in aplikacijo enteralnih pripravkov in zdravil. Izdelana iz medicinskega poliuretana, ki se po vstavitvi zmehča in omogoča večje udobje. Imeti mora ENFit konektor skladen s standardom ISO 80369-3, ki preprečuje napačne povezave z drugimi medicinskimi sistemi. Na sondi morajo biti označbe dolžine, za nadzor globine. | Distalni konec z atravmatsko oblikovano konico in stranskimi odprtinami za učinkovito dovajanje enteralne prehrane. | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SONDA NAZOGASTRIČNA ENFit, 12FR, z vodilno žico | Nazogastrična sonda za enteralno prehrano in aplikacijo enteralnih pripravkov in zdravil. Izdelana iz medicinskega poliuretana, ki se po vstavitvi zmehča in omogoča večje udobje. Imeti mora ENFit konektor skladen s standardom ISO 80369-3, ki preprečuje napačne povezave z drugimi medicinskimi sistemi. Na sondi morajo biti označbe dolžine, za nadzor globine. | Distalni konec z atravmatsko oblikovano konico in stranskimi odprtinami za učinkovito dovajanje enteralne prehrane. | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SONDA NAZOGASTRIČNA ENFit 14F z vodilno žico | Nazogastrična sonda za enteralno prehrano in aplikacijo enteralnih pripravkov in zdravil. Izdelana iz medicinskega poliuretana, ki se po vstavitvi zmehča in omogoča večje udobje. Imeti mora ENFit konektor skladen s standardom ISO 80369-3, ki preprečuje napačne povezave z drugimi medicinskimi sistemi. Na sondi morajo biti označbe dolžine, za nadzor globine. | Distalni konec z atravmatsko oblikovano konico in stranskimi odprtinami za učinkovito dovajanje enteralne prehrane. | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SONDA NAZOGASTRIČNA 14F, za odrasle | Namenjena za enteralno hranjenje, aplikacijo zdravil, za gastrointestinalno dekompresijo in odvajanje želodčne vsebine. Izdelana iz poliuretana, brez lateksa, mehka, zaobljena in atravmatska konica, z ali brez uvajalne žice. Imeti mora bočne odprtine v distalnem delu sonde, biti mora radiopačna in imeti mora centimetrske oznake. | Primerna mora biti za daljše časovno obdobje enteralnega hranjenja (več kot 2 tedna) | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | SONDA NAZOGASTRIČNA 16F, za odrasle | Namenjena za enteralno hranjenje, aplikacijo zdravil, za gastrointestinalno dekompresijo in odvajanje želodčne vsebine. Izdelana iz poliuretana, brez lateksa, mehka, zaobljena in atravmatska konica, z ali brez uvajalne žice. Imeti mora bočne odprtine v distalnem delu sonde, biti mora radiopačna in imeti mora centimetrske oznake. | Primerna mora biti za daljše časovno obdobje enteralnega hranjenja (več kot 2 tedna) | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 19. | podsklop: SONDA ŽELODČNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA ŽELODČNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA ŽELODČNA CH 12 | Pvc material, 2 očesi, uporabnost najmanj 1 teden; sonde morajo biti markirane na vsaj 10 cm. Zaželjeno je da oznaka markacije vsebuje tudi številko. Omogočati mora priključitev na aspiracijski sistem in priključitev na zbiralno vrečko. | Za sukcijo želodčne vsebine. |  |  | KOS | 75 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SONDA ŽELODČNA CH 14 | Pvc material, 2 očesi, uporabnost najmanj 1 teden; sonde morajo biti markirane na vsaj 10 cm. Zaželjeno je da oznaka markacije vsebuje tudi številko. Omogočati mora priključitev na aspiracijski sistem in priključitev na zbiralno vrečko. | za sukcijo želodčne vsebine |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SONDA ŽELODČNA CH 16 | Pvc material, 2 očesi, uporabnost najmanj 1 teden; sonde morajo biti markirane na vsaj 10 cm. Zaželjeno je da oznaka markacije vsebuje tudi številko. Omogočati mora priključitev na aspiracijski sistem in priključitev na zbiralno vrečko. | za sukcijo želodčne vsebine |  |  | KOS | 575 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SONDA ŽELODČNA CH 18 | Pvc material, 2 očesi, uporabnost najmanj 1 teden; sonde morajo biti markirane na vsaj 10 cm. Zaželjeno je da oznaka markacije vsebuje tudi številko. Omogočati mora priključitev na aspiracijski sistem in priključitev na zbiralno vrečko. | za sukcijo želodčne vsebine |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 20. | podsklop: SONDA ŽELODČNA CH35 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA ŽELODČNA CH35
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA ŽELODČNA CH35 | Namenjena za izpiranje želodca in aspiracijo želodčne vsebine. Izdelana iz medicinsko ustreznega mehkega in fleksibilnega materiala z zaobljeno, atravmatsko konico. Imeti mora vsaj eno bočno odprtino za učinkovito izpiranje in aspiracijo. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje, brez lateksa. |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 21. | podsklop: SONDA ZA VARICE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA ZA VARICE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA ZA VARICE CH 18 - 20, 100 cm; SENGSTAKEN - BLAKEMORE SONDA | Sonda mora biti iz mehke gume, tripotna, z dvema balonoma iz silikolatexa ter dvema pilotnima balonoma iz latexa. Mora biti graduirana, radiopačna. Vrh naj bo cilindričen, kompatibilen za luer brizgo, konica naj ima 4 sukcijska očesa. | Uporabna za zaustavitev krvavitev iz ezofagealnih varic. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. Primerna za uvedbo skozi usta ali nos. | Jasno označeni in ločeni priključki za posamezne lumne/balone. | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 22. | podsklop: VREČKA ZA DRENAŽO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | VREČKA ZA DRENAŽO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Vrečka za žolčno drenažo, z volumnom 1,5L | vrečka je graduirana z natančnimi oznakmi, ima 80 - 90 cm dolgo cev z moškim LL navojem za univerzalen priklop na katetre za punkcije, sterilno, brez lateksa; volumen 2000ml | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo, brez lateksa | Kot pfm's medical, ref. 24002 |  | KOS | 100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Vrečka za žolčno drenažo, z volumnom 2 L | vrečka je graduirana z natančnimi oznakmi, ima 80 - 90 cm dolgo cev z moškim LL navojem, konektor za T-dren, sterilno, brez lateksa; volumen 1500ml; za drenažo želodčne vsebine in plevralne punkcije | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo, brez lateksa | Kot pfm's medical, ref. 24008 |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 23. | podsklop: KATETER TORAKALNI S TROKARJEM, enolumenski |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER TORAKALNI S TROKARJEM, enolumenski
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER TORAKALNI S TROKARJEM- enolumenski CH 16, dol. 25 cm | Dren mora biti raven in imeti ostro konico. Radiopačna linija po celotni dolžini katetra, oznake globine na vsaj 5cm, atravmatska konica drena z drenažnimi očesi. | Kateter mora biti iz termosenzitivnega PVC materiala, brez lateksa. Kateter uporaben za vstavitev v prsno votlino za evakuacijo zraka in tekočine iz prsnega koša (manjše zgostitve in glede na konstitucijo pacienta). | Trokar kateter mora biti v dodatnem plastičnem etuiu/ovoju, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlek trokar katetra ( da ostane sterilen). | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KATETER TORAKALNI S TROKARJEM - enolumenski CH 20, dol. 40 cm | Dren mora biti raven in imeti ostro konico. Radiopačna linija po celotni dolžini katetra, oznake globine na vsaj 5cm, atravmatska konica drena z drenažnimi očesi. | Kateter mora biti iz termosenzitivnega PVC materiala, brez lateksa. Kateter uporaben za vstavitev v prsno votlino za evakuacijo zraka in tekočine iz prsnega koša. | Trokar kateter mora biti v dodatnem plastičnem etuiu/ovoju, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlek trokar katetra ( da ostane sterilen). | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KATETER TORAKALNI S TROKARJEM - enolumenski CH 24, dol. 40 cm | Dren mora biti raven in imeti ostro konico. Radiopačna linija po celotni dolžini katetra, oznake globine na vsaj 5cm, atravmatska konica drena z drenažnimi očesi. | Kateter mora biti iz termosenzitivnega PVC materiala, brez lateksa. Kateter uporaben za vstavitev v prsno votlino za obsežne zgostitve, npr. empiem, kjer je potrebna debelejša odprtina, da se ne zamaši in za obsežne pneumotorakse (veliko zraka). | Trokar kateter mora biti v dodatnem plastičnem etuiu/ovoju, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlek trokar katetra ( da ostane sterilen). | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 24. | podsklop: KATETER TORAKALNI S TROKARJEM, dvolumenski |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KATETER TORAKALNI S TROKARJEM, dvolumenski
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KATETER TORAKALNI S TROKARJEM - dvolumenski CH 20, dol. 40 cm | Mora biti raven in imeti ostro konico ter radiopačno linijo po celotni dolžini katetra. Oznake globine na vsaj 5cm, atravmatska konica z drena z drenažnimi očesi. | Kateter mora biti iz termosenzitivnega PVC materiala, brez lateksa. Raven kateter s posebnim lumnom, ki omogoča izpiranje drenažnega prostora. Za posebne primere, kjer v dodaten lumen točimo zdravila za raztapljanje zgostitev v plevralnem prostoru. | Trokar kateter mora biti v dodatnem plastičnem etuiu/ovoju, ki omogoča enostavno odpiranje in izvlek trokar katetra ( da ostane sterilen). | Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo. | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 25. | podsklop: SET ZA PLEVRALNO DRENAŽO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET ZA PLEVRALNO DRENAŽO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET ZA PLEVRALNO DRENAŽO | SET MORA VSEBOVATI: 1000 ML vakumsko stekleničko, drenažno cevko, samolepilni obliž za fiksacijo,3 x alkoholne krpice, par sterilnih rokavic, valvulo, zaponko za nujno zapiranje, 4x sterilni zloženec in sterilno poliuretansko peno. | Sterilno |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 26. | podsklop: SONDA GASTRODUODENALNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SONDA GASTRODUODENALNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA GASTRODUODENALNA CH 14 | Dvolumenska gastroduodenalna cev, ki je zasnovana za sesanje želodčne vsebine, hranjenje in se lahko uporablja tudi za druge namene. Ima dva kanala: širšega za sesanje in ožjega, ki deluje kot zračnik za razbremenitev podtlaka pri sesanju. To med sesanjem prepreči prisesanje cevi na steno sluznice in sluznica ostane nepoškodovana. Vzdolž začetnega dela naj bo vsaj 6 ali več očes, uporabnost najmanj 1 teden; sonde morajo biti markirane na 10 cm, z začetkom pri 45 cm, pri zgornji meji ni omejitve. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo iz PVC materiala. |  |  | KOS | 130 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SONDA GASTRODUODENALNA CH 16 | Dvolumenska gastroduodenalna cev, ki je zasnovana za sesanje želodčne vsebine, hranjenje in se lahko uporablja tudi za druge namene. Ima dva kanala; širšega za sesanj in ožjega, ki deluje kot zračnik za razbremenitev podtlaka pri sesanju. To med sesanjem prepreči prisesanje cevi na steno sluznice in sluznica ostane nepoškodovana. Vzdolž začetnega dela naj bo vsaj 6 ali več očes, uporabnost najmanj 1 teden; sonde morajo biti markirane na 10 cm, z začetkom pri 45 cm, pri zgornji meji ni omejitve. | Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo iz PVC materiala. |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | INFUZIJSKI IN TRANSFUZIJSKI SISTEMI
* | 1. | podsklop: SISTEM TRANSFUZIJSKI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM TRANSFUZIJSKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEMI TRANSFUZIJSKI | ISO standard 1135-4z dvokanalno iglo, noben del sistema ne sme vsebovati lateksa, filter za delce je velik 200 mikronov (+,- 10%), dolžina 150 do 200 cm, nastavek LL, zagotovljeno sterilno pakiranje, enostavno odpiranje, enkratna uporaba, atoksično,apirogeno, z zračnim filtrom in regulatorjem pretoka;prehod med cevjo in nastavkom za priključitev na iv.kn mora biti fiksiran brez možnosti dekonjektiranja; stišček za reguliranje hitrosti primerne velikosti (5mm ali več); omogočati mora fiksacijo sistema ob stišček. | dobro odzračevanje- brez vmesnih zračnih mehurčkov |  |  | KOS | 4500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: SISTEM INFUZIJSKI ZA KEMOTERAPIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM INFUZIJSKI ZA KEMOTERAPIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM ZA KEMOTERAPIJO Z BREZIGELNIM KONEKTOM, ZAPRT, KRATEK | Zaprt sistem z dvokanalno iglo, brez PVC in lateksa, igla za varno zbadanje ter kompatibilnost z dimenzijo vrečke ali steklenice za zbadanje, 0,2 mikronski zračni filter s pokrovom. Konekt za dostop brez igle, brez nepovratne valvule, ustrezati mora specfikaciji za konekt. Stišček za zapiranje na klik, dolžina sistema med 40-43 cm, 2 priključka, navoj, zamašek s hidrofobnim filtrom in nepovratno valvulo | Sistem mora ustrezati specifikaciji za konekt za dostop brez igle, in sicer: Podaljšek mora imeti na koncu hidrofobni filter, da se tekočina napolne le do konca podaljška, mora imeti sponko za zapiranje, preko brezigelnega konekta se dodaja želena tekočina; brezigelni konekt ne sme omogočati preboda z iglo, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin. | Zaprt sistem za oznako CSTD |  | KOS | 10700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SISTEM INFUZIJSKI GRAVITACIJSKI S TREMI KONEKTI ZA DOSTOP BREZ IGLE | Dvokanalna igla za varno zbadanje ter kompatibilnost z dimenzijo vrečke ali steklenice za zbadanje, 0,2 mikronski zračni filter s pokrovom, brez lateksa , kapljalna komora z mehkejšo prozorno steno, dolga 5-8 cm, s 15 mikronskim filtrom, s hitro in enostavno polnitvijo ter mora omogočati nadzor pretoka tekočine, sistem mora omogočati konstanten pretok tekočine, brez nihanja pritiskov; dva konekta za dostop brez igle, morata biti brez zamaška, brez nepovratne valvule in locirana med dvokanalno iglo in kapalno komoro, tretji konekt za dostop brez igle mora biti tudi brez zamaška in nepovratne valvule, mora biti lociran na spodnjem delu sistema, 10 cm od priključka na pacienta. Sistem mora imeti fotosenzibilno zaščito, in sicer lahko je zaščiten celoten sistem ali samo na spodnji del, med priključkom na pacienta in konektom brez igle. Priključek na pacienta mora imeti hidrofobni filter, zamašek in LL navoj.Dolžina sistema mora biti med 160-200 cm.Za zapiranje pretoka morata biti dva stiščka, ki omogočata enoročno zapiranje; prvi na klik, lociran med dvokanalno iglo in konektom za dostop brez igle, drugi stišček z zapiranjem na kolesce, mora biti lociran med kapljalno komoro in priključkom na pacienta. | sistem mora ustrezati specifikaciji za konekt za dostop brez igle |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | VMESNIK ZA DODAJANJE CISTOSTATIKOV V SECNI MEHUR | polnitveni volumen 0,91 ml, za dodajanje citostatika preko urinskega katetra v mehur | Brezigelni konekt ne sme omogočati preboda z iglo, polnitveni volumen je lahko največ 0,05ml, premik krvi nevtralen največ 0,02ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin. |  |  | KOS | 450 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PODALJŠEK ZA DODAJANJE TERAPIJE V SEČNI MEHUR | z mikro konektom na Y portu, z možnostjo priključitve na urinsko vrečko | Brezigelni konekt ne sme omogočati preboda z iglo, polnitveni volumen je lahko največ 0,05ml, premik krvi nevtralen največ 0,02ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin. |  |  | KOS | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: SISTEM INFUZIJSKI, razni |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | SISTEM INFUZIJSKI, razni
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM INFUZIJSKI, STANDARDNI | ISO standard 8536-4 z dvokanalno iglo, noben del sistema ne sme vsebovati lateksa, bakterijsko zračni filter za delce, dolg 180 do 200cm, nastavek LL, kakovosten regulator pretoka, stišček mora omogočati fiksacijo sistema in shranjevanje dvokanalne igle; sistem mora onemogočati povratek krvi nazaj v sistem. | Infuzijska cev mora biti brez prekinitve ,pri odzračevanju ne sme delati zračnih mehurčkov |  |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SISTEMI INFUZIJSKI Z NEPOVRATNO VALVULO | infuzijski sistem z dvokanalno iglo; noben del sistema ne sme vsebovati lateksa; filter za delce 15 mikronov; dolžina 180 do 200cm, nastavek LL z zaščitnim zamaškom, z membrano, ki preprečuje izgubo tekočine iz sistema ob odzračevanju; nastavek LL ima vgrajeno nepovratno valvulo, stišček mora omogočati fiksacijo sistema in shranjevanje dvokanalne igle | nepovratna valvula onemogoča vdor krvi nazaj po sistemu in ob izteku zdravila preprečuje posebna membrana spraznitev sistema |  |  | KOS | 47600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: SISTEMI ZA INFUZIJSKO ČRPALKO BRAUN |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEMI ZA INFUZIJSKO ČRPALKO BRAUN
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM TRANSFUZIJSKI | Sistem mora omogočati natančno časovno in enakomerno aplikacijo transfuzije preko črpalke. | kompatibilen s črpalko Braun |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SISTEM INFUZIJSKI 250CM | Sistem mora omogočati natančno časovno in enakomerno aplikacijo zdravil, infuzijskih tekočin | kompatibilen s črpalko Braun |  |  | KOS | 6600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SISTEM INFUZIJSKI 300CM | Sistem mora omogočati natančno časovno in enakomerno aplikacijo zdravil, infuzijskih tekočin | kompatibilen s črpalko Braun |  |  | KOS | 4200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SISTEM INFUZIJSKI ZA DAJANJE CITOSTATIKOV | Sistem mora omogočati natančno časovno in enakomerno aplikacijo zdravil. | kompatibilen s črpalko Braun |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | SISTEM INFUZIJSKI 250-270CM, z dodatno membrano | Sistem mora omogočati natrančno časovno in enakomerno aplikacijo zdravil, infuzijskih tekočin. Sistem mora vsebovati dodatno membrano, katera preprečuje vstop zraka v sistem. To je dodatno varovalo, če kapljični senzor zataji. | kompatibilen s črpalko Braun |  |  | KOS | 3400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | SISTEM INFUZIJSKI 300CM, z dodatno membrano | Sistem mora omogočati natrančno časovno in enakomerno aplikacijo zdravil, infuzijskih tekočin. Sistem mora vsebovati dodatno membrano, katera preprečuje vstop zraka v sistem. To je dodatno varovalo, če kapljični senzor zataji. | kompatibilen s črpalko Braun |  |  | KOS | 1200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: SISTEMI ZA INFUZIJSKO ČRPALKO FRESENIUS |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEMI ZA INFUZIJSKO ČRPALKO FRESENIUS
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM INFUZIJSKI 270 CM | Sistem mora omogočati natančno časovno in enakomerno aplikacijo zdravil, infuzijskih tekočin; kompatibilen s črpalko Agilia |  |  |  | KOS | 780 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: SISTEMI ZA INFUZIJSKO ČRPALKO MEDIMA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEMI ZA INFUZIJSKO ČRPALKO MEDIMA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM INFUZIJSKI 285 CM | Sistem mora omogočati natančno časovno in enakomerno aplikacijo zdravil, infuzijskih tekočin; kompatibilen s črpalko Medima, model: P300 |  |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: SISTEM ZA NATANČNO DOZIRANJE INFUZIJSKIH RAZTOPIN |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA NATANČNO DOZIRANJE INFUZIJSKIH RAZTOPIN
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM ZA NATANČNO DOZIRANJE INFUZIJSKIH RAZTOPIN | Sistem ne sme vsebovati lateksa, natančni regulator pretoka tekočine s skalo- ml/h (od 0-10 in 250-300 ml), intergriran v gravitacijsko infuzijsko napravo, zračni filter 15 mikronov, natančna hitrost pretoka(odstopanja 5-10%), igla ustrezne ostrine in debeline za infudiranje tekočin, enostaven za odpiranje, dolžine 150-200 cm, konekt za popolno zaprtje sistema, nastavek LL z zaščitnim zamaškom, z membrano, ki preprečuje izgubo tekočine iz sistema ob odzračevanju; nastavek LL ima vgrajeno nepovratno valvulo | z vgrajeno gravitacijsko napravo, ki omogoča možnost enoročne manipulacije |  |  | KOS | 2950 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SISTEM ZA NATANČNO DOZIRANJE INFUZIJSKIH RAZTOPIN, otroški | Infuzijski z dozirno komoro, prostornine do 150 ml za natančno odmerjanje in nadzor količine tekočine pri intravenozni terapiji z merilno lestvico in plovcem za natančen nadzor |  |  |  | KOS | 150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: PODALJŠKI ZA PERFUZOR |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PODALJŠKI ZA PERFUZOR
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PODALJŠKI ZA PERFUZOR, luer lock navoj | Sistem ne sme vsebovati lateksa, fleksibilna cev dolžine 150-160 cm in premera 1,5 do 2,6 mm, zaščita za nastavke. |  |  |  | KOS | 12360 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PODALJŠEK SPIRALNI 150-200cm, luer lock | fleksibilna cev brez lateksa, zaradi spiralne oblike se ne dotika tal, dolžina 150-200cm, premer 3,2mm; zaščita za nastavke |  |  |  | KOS | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: SISTEM ZA KLIZMO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA KLIZMO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SISTEM ZA KLIZMO | Povezovalna cev, ki ima na eni strani stišček na zaklop. Sistem mora biti kompatibilen z črevesno cevko, na drugi strani pa mora imeti lijakast nastavek kompatibilen z irigacijsko posodo. |  |  |  | KOS | 1080 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: MANŠETA TLAČNA ZA HITRO INFUDIRANJE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MANŠETA TLAČNA ZA HITRO INFUDIRANJE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | MANŠETA TLAČNA ZA HITRO INFUDIRANJE 1000ML | Manšete za pospeševanje infuzijskih tekočin mora biti iz mehkega najlona,brez lateksa, na zadnji strani manšete je zapisano navodilo za uporabo in velikost manšete, sprednja stran pa je mrežasta. Na daleč mora biti dobro vidna barvna skala pritiska in imeti mora velik, mehak balon z vrtljivim konektom za enostavno napihnjenje manšete, ohranitev napihnjenosti manšete na 300mm Hg tlaka in izpust. | Napihnjena manšeta mora omogočati točenje infuzijskih tekočin in transfuzije v bolusu-hitro v urgentnih situacijah in za invazivno merjenje krvnega tlaka. Manšeta mora biti kompatibilna z infuzijsko vrečko 1000ml. |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MANŠETA TLAČNA ZA HITRO INFUDIRANJE 500ML | Manšete za pospeševanje infuzijskih tekočin mora biti iz mehkega najlona,brez lateksa, na zadnji strani manšete je zapisano navodilo za uporabo in velikost manšete, sprednja stran pa je mrežasta. Na daleč mora biti dobro vidna barvna skala pritiska in imeti mora velik, mehak balon z vrtljivim konektom za enostavno napihnjenje manšete, ohranitev napihnjenosti manšete na 300mm Hg tlaka in izpust. | Napihnjena manšeta mora omogočati točenje infuzijskih tekočin in transfuzije v bolusu-hitro v urgentnih situacijah in za invazivno merjenje krvnega tlaka. Manšeta mora biti kompatibilna z infuzijsko vrečko 500ml. |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: MANŠETA TLAČNA, za večkratno uporabo |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MANŠETA TLAČNA, za večkratno uporabo
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | MANŠETA TLAČNA ZA INFUZIJSKE VREČKE 500 ml | Imeti mora bučko za ročno napihovanje do vsaj 300 mmHg in dobro vidno skalo/manometer. Prilagojena za infuzijske vrečke volumna 500 ml. Namenjena večkratni uporabi; izdelana iz trpežnega materiala, ki omogoča dezinfekcijo s sredstvi, ki se uporabljajo v bolnišnicah. Imeti mora sistem za hitro sprostitev tlaka. Enostavno in varno zapiranje (ježek ali enakovredna rešitev) | Omogočati mora vzdrževanje konstantnega tlaka v 500ml infuzijski vrečki pri invazivnem hemodinamskem monitoringu. Omogočati mora neprekinjeno izpiranje tlačnega sistema in zagotavljati zanesljivo delovanje pri invazivnem merjenju arterijskega, centralnega ali drugega invazivnega krvnega tlaka. | Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). |  | kOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MANŠETA TLAČNA ZA INFUZIJSKE VREČKE 1000ml | Imeti mora bučko za ročno napihovanje do vsaj 300 mmHg in dobro vidno skalo/manometer. Prilagojena za infuzijske vrečke volumna 500 ml. Namenjena večkratni uporabi; izdelana iz trpežnega materiala, ki omogoča dezinfekcijo s sredstvi, ki se uporabljajo v bolnišnicah. Imeti mora sistem za hitro sprostitev tlaka. Enostavno in varno zapiranje (ježek ali enakovredna rešitev) | Omogočati mora vzdrževanje konstantnega tlaka v 1000ml infuzijski vrečki pri invazivnem hemodinamskem monitoringu. Omogočati mora neprekinjeno izpiranje tlačnega sistema in zagotavljati zanesljivo delovanje pri invazivnem merjenju arterijskega, centralnega ali drugega invazivnega krvnega tlaka. | Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: MANŠETA TLAČNA, MR VARNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MANŠETA TLAČNA, MR VARNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | MANŠETA TLAČNA ZA INFUZIJSKE VREČKE 500 ml, MR varna | Imeti mora bučko za ročno napihovanje do vsaj 300 mmHg in dobro vidno skalo/manometer. Prilagojena za infuzijske vrečke volumna 500 ml. Namenjena večkratni uporabi; izdelana iz trpežnega materiala, ki omogoča dezinfekcijo s sredstvi, ki se uporabljajo v bolnišnicah. Imeti mora sistem za hitro sprostitev tlaka. Enostavno in varno zapiranje (ježek ali enakovredna rešitev) | Omogočati mora vzdrževanje konstantnega tlaka v 500ml infuzijski vrečki pri invazivnem hemodinamskem monitoringu. Omogočati mora neprekinjeno izpiranje tlačnega sistema in zagotavljati zanesljivo delovanje pri invazivnem merjenju arterijskega, centralnega ali drugega invazivnega krvnega tlaka. | Ponudnik mora omogočati naročniku naročanje tudi po 1 kos (ne glede na osnovno pakiranje). Manšeta mora biti združljiva z uporabo v okolju magnetne resonance (MR). Manšeta mora biti označena kot MR safe, pri čemer mora proizvajalec zagotoviti ustrezno dokumentacijo. |  | kOS | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: SET MERILNI- ARTERIJSKI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SET MERILNI- ARTERIJSKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SET MERILNI-ARTERIJSKI – enojni | Zaprt sistem za odvzem vzorca arterijske krvi mora omogočati enoročni odvzem vzorca preko brezigelnega konekta s priključenim petelinčkom. Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. Sistem mora imeti integriran antibakterijski filter. Sistem se mora po odvzemu vzorca popolnoma izprazniti. Kri ne sme zastajati. | Pretvorniki tlaka morajo biti povezani z eno vrečko raztopine. Povezava pretvornikov do monitorja mora potekati preko kontakne ploščice z enim kablom, stiki med pretvorniki tlaka in kontakno ploščico morajo biti vodotesni, trdni in omogočati čiščenje z namakanjem kontaktne ploščice v čistilno sredstvo in razkužilo. Sistemi morajo biti ustrezno barvno označeni. | Vsi sistemi morajo biti kompatibilni z obstoječimi monitroji v SB NM (monitor-Nihon Kohden in Ohmeda Datex). PONUDNIK mora v ceni zagotoviti ustrezne priključke. |  | KOS | 775 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SET MERILNI-ARTERIJSKI – VENSKI dvojni | Zaprt sistem za odvzem vzorca mešane krvi mora omogočati enoročni odvzem vzorca preko brezigelnega konekta s priključenim petelinčkom. Omogočati mora tudi kontinuirano merjenje CVP-ja in Swan Ganz meritve. Sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. Sistem mora imeti integriran antibakterijski filter. Sistem se mora po odvzemu vzorca popolnoma izprazniti. Kri ne sme zastajati. | Pretvorniki tlaka morajo biti povezani z eno vrečko raztopine in povezava pretvornikov do monitorja mora potekati preko kontakne ploščice z enim kablom, stiki med pretvorniki tlaka in kontakno ploščico vodotesni, trdni in omogočati čiščenje z namakanjem kontakne ploščice v čistilno sredstvo in razkužilo. Sistemi morajo biti ustrezno barvno označeni. | Vsi sistemi morajo biti kompatibilni z obstoječimi monitroji v SB NM (monitor-Nihon Kohden in Ohmeda Datex). PONUDNIK mora v ceni zagotoviti ustrezne priključke. |  | KOS | 525 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: SISTEM ZA SPIRANJE MEHURJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | SISTEM ZA SPIRANJE MEHURJA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Sistem za spiranje mehurja, ENOJNI, pretok 23 ml | Sistem mora vsebovati enostransko iglo, dolžina cevi mora biti najmanj 150 cm, sistem mora imeti kateter adapter in silikonsko cev dolgo 10 do 15 cm, ki gre na eni strani na kateter adapter in na drugi strani na cistoskop, cev mora biti snemljiva, vsebovati mora stišček za reguliranje hitrosti in sponko za zapiranje sistema. | namen uporabe za urologijo | Sterilno |  | KOS | 1050 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sistem za spiranje mehurja, DVOJNI, pretok 39 ml | Sistem mora vsebovati y konekt z dvema iglama, dolžina cevi mora biti najmanj 150 cm, sistem mora imeti kateter adapter in silikonsko cev dolgo 10 do 15 cm, ki gre na eni strani na kateter adapter in na drugi strani na cistoskop, cev mora biti snemljiva, vsebovati mora stišček za reguliranje hitrosti in sponko za zapiranje sistema. | namen uporabe za urologijo | Sterilno |  | KOS | 500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | MEDICINSKI PRIPOMOČKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI, PRETOČNE IN VBODNE IGLE
* | 1. | podsklop: KONEKTI BREZIGELNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KONEKTI BREZIGELNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KONEKT BREZIGELNI, MIKRO, prozoren | za zapiranje venskih dostopov, minimalen polnitveni volumen | Polnitveni volumen je lahko največ 0,07 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin; žareči obroč |  |  | KOS | 52800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | KONEKT BREZIGELNI ZA ZAPIRANJE CV KATETROV | Konekt mora preprečevati vse vrste refluksov v kateter. Imeti mora notranji mehanizem, ki preprečuje povratek krvi v žilni kateter. Polnitveni volumen med 0,1-0,15ml, pretok 55 ml/min - 150ml/min; za zapiranje neaktivnih lumnov | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 3900 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | KONEKT BREZIGELNI Z ZELENO OZNAKO IN NEPOVRATNO VALVULO | Možna je le aplikacija in ne aspiracija. Za aplikacijo Arterenola. Polnitveni volumen 2,4 ml. | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 1100 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: PODALJŠKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PODALJŠKI Z BREZIGELNIMI KONEKTI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PODALJŠEK 1-KANALNI Z MIKRO KONEKTOM | Uporaba: za zapiranje žilnih dostopov, omogočati mora enostaven dostop brez premikanja kanile. Dolžina: 10-19 cm, Polnitveni volumen: 0,2-0,35 ml | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 2150 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PODALJŠEK 1-KANALNI Z MIKRO KONEKTOM, S FLUOROSCENTO OZNAKO | Uporaba: za zapiranje žilnih dostopov, omogočati mora enostaven dostop brez premikanja kanile. Dolžina: 10-18 cm, Polnitveni volumen: 0,2-0,35 ml | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PODALJŠEK 2-KANALNI Z DVEMA B.MIKROKONEKTOMA | Uporaba: za zapiranje žilnih dostopov, omogočati mora enostaven dostop brez premikanja kanile. Dolžina: 10-15cm, Polnitveni volumen: 0,42 - 0,46 ml | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 850 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PODALJŠEK 2-KANALNI Z DVEMA B.MIKROKONEKTOMA | Uporaba: za zapiranje žilnih dostopov, omogočati mora enostaven dostop brez premikanja kanile. Dolžina: 10 -15cm, Polnitveni volumen: 0,57 - 0,87 ml | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 2800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PODALJŠEK 3-KANALNI S TREMI B.MIKROKONEKTI | Uporaba: za zapiranje žilnih dostopov,kadar so potrebni trije dostopi. Dolžina: 10-18cm, Polnitveni volumen: 0,47 - 0,81ml | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Podaljšek s tremi zaporednimi konekti za dostop brez igle | Uporaba: za kontinuirano dovajanje tekočin, kjer je potreben večji pretok in štiri dostope. Polnitveni volumen med 1,3 in 1,5 ml, dolžina podaljška: 25-27cm. Prvi konekt naj ima pretok v obe smeri, ostala dva konekta pa naj omogočata le injiciranje tekočin. | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 1750 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PODALJŠEK TROKANALNI s tremi konekti in enim micro konektom za dostop brez igle | Dolžina 28 cm, polnitveni volumen med 2,1 in 2,3 ml, s stiščki za zapiranje na klik. | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, premik krvi nevtralen največ 0,02 ml, konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 950 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: IGLE VBODNE Z BREZIGELNIMI KONEKTI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | IGLE VBODNE Z BREZIGELNIMI KONEKTI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | IGLA VBODNA Z B.KONEKTOM IN DVEMA ZATIČKOMA | za aspiracijo tekočin iz stekleničk z ozkim vratov - vial | Konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna |  |  | KOS | 850 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | IGLA VBODNA Z B.KONEKTOM, TANKA | za aspiracijo majhnih količin iz stekleničk z zelo ozkim vratom | Konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna |  |  | KOS | 2550 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | IGLA VBODNA Z B.KONEKTOM - ZA BIOLOŠKA ZDRAVILA | za aspiracijo tekočin, ki ne smejo priti v stik z zrakom ali s kovino - igla se odzračuje preko notranjega ali zunanjega balončka, ki preprečuje da bi zdravilo prišlo v stik z zrakom; zdravilo se pri aspiraciji ne sme peniti. | Konekt uporaben za 7 dni, površina konekta, kjer se razkužuje mora biti popolnoma ravna |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: VMESNIKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | VMESNIKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | VMESNIK ZA ZAŠČITO BRIZGALKE ALI INF.SISTEMA - SPIROS | Vmesnik, ki se zaklene ob namestitvi brizgalke in ga ni mogoče odstraniti, pritok se sprosti ob priključitvi na venski dostop. Vmesnik se mora ob odmiku konekta avtomatsko zapreti. Oznako CSTD. | Polnitveni volumen je lahko največ 0,05 ml, omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin; ob priključitvi na iglo, zdravilo ne sme priteči brez pritiskanja. Z oznako CSTD. |  |  | KOS | 1000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | VMESNIK ZA NG SONDO - LOPEZ VALVULA | Uporaba: za prebrizgavanje ali dodajanje zdravil v hranilno sondo. Nastavek se mora premikati po želji (prilegati hranilni sondi). | Omogočati mora kontinuirano in intermitentno dovajanje tekočin |  |  | KOS | 50 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | FILTER ZA INFUZIJE 1,2 MIKRONA | na obeh straneh luer lok nastavek; luer- lok nastavek M+Ž ,dol. 15 - 32 cm,uporaben pri infundiranju z inf.črpalko | Na ovojnini mora biti dobro vidno označena velikost filtra. |  |  | KOS | 250 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | FILTER ZA INFUZIJE 0,2 MIKRONA | na obeh straneh luer lok nastavek; luer- lok nastavek M+Ž ,dol. 15 - 32 cm,uporaben pri infundiranju z inf.črpalko | Na ovojnini mora biti dobro vidno označena velikost filtra. |  |  | KOS | 95 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | VMESNIK ZA ČRPALKO Z DVEMA BREZIGLNIMA KONEKTOMA | Za aplikacijo tekočin (citostatikov ali antibiotikov) preko črpalk. Dolžina od 25 - 31 cm. Polnitveni volumen 2,4 ml. |  |  |  | KOS | 700 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: PRETOČNE IN VBODNE IGLE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PRETOČNE IN VBODNE IGLE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | IGLA PRETOČNA, OBOJESTRANSKA, DOLŽINA 62,5MM, ZA STEKLENICE DO 100 ML | Omogočati mora pretok celotnega volumna iz viale. Iz PVC materiala. Sterilno pakirano. Ostra konica, ki omogoča lažji prebod viale. |  |  |  | KOS | 28800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | IGLA PRETOČNA, PVC, Z ZRAČNIM FILTROM 0,45 MIK. IN FILTROM ZA DELCE 5 MIKRONOV, Z ZAMAŠKOM, BREZ LATEKSA, LL |  |  |  |  | KOS | 6600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | IGLA PRETOČNA, PVC, Z ZRAČNIM FILTROM 0,45 MIK., BREZ FILTRA ZA DELCE, Z ZAMAŠKOM, BREZ LATEKSA, LL |  |  |  |  | KOS | 13600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | IGLA PRETOČNA ZA ZAPRTO REDČENJE | Brezigelni sistem za zaprto redčenje zdravil. Omogočati mora neprekinjen pretok iz viala v infuzijsko tekočino. Uporaben za manjše viale. | zaščita medicinske sestre pri redčenju |  |  | KOS | 25 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | IGLA PRETOČNA | Brezigelni sistem za redčenje zdravil. Omogočati mora neprekinjen pretok iz viale v infuzijsko tekočino. Uporaben za manjše viale. | Kot Ecoflac mix, kat. 16401 |  |  | KOS | 8500 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: ZAMAŠKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ZAMAŠKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | ZAMAŠEK ZA KANILO ALI ZAŠČITO SISTEMA | ena stran za zaščito sistema, druga stran za zamašitev kanile | sterilno, posamično pakiranje |  |  | KOS | 106000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ZAMAŠEK ZA URINSKI KATETER |  | sterilno, posamično pakiranje |  |  | KOS | 2800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ZAMAŠEK DEZINFEKCIJSKI ZA MOŠKE LUER PRIKLJUČKE | Zamašek z 70% izopropilnim alkoholom za dezinfekcijo in zaščico distalnega konca intravenskih cevk in drugih moških priključkov luer |  |  |  | KOS | 13000 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ZAMAŠEK DEZINFEKCIJSKI ZA ODPRTE ŽENSKE LUER PRIKLJUČKE | Zamašek z 70% izopropilnim alkoholom za dezinfekcijo kritičnih površin odprtih ženskih luer priključkov. Imeti mora navoj. Primerni morajo biti za uporabo na različnih vrstah odprtih priključkov. |  |  |  | KOS | 3240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ZAMAŠEK ZA DEZINFEKCIJO LUMNOV | Zamašek z 70% izopropilnim alkoholom za dezinfekcijo lumnov. Ščititi mora 7 dni, imeti mora navoj, da varno ostane na mestu pogosto uporabljenih priključkih brez igle. |  |  |  | KOS | 47800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: KONEKTOR Z NEPOVRATNO VALVULO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KONEKTOR Z NEPOVRATNO VALVULO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KONEKTOR Z NEPOVRATNO VALVULO | Omogočati mora pretok infuzijskih tekočin, vsaj 165 ml/min, ne sme omogočati pretoka krvi nazaj v infuzijski sistem | Sterilno |  |  | KOS | 6400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: PRIKLJUČKI |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PRIKLJUČKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PRIKLJUČEK 3-POTNI | ima 3 dostope, sterilno pakiranje, ne vsebuje lateksa, odporen na lipide | omogoča hkrati priključitev infuzij in natančno merjenje CVP-ja, uporaben tudi za citratne hemodialize |  |  | KOS | 5400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PRIKLJUČEK MED URINSKIM KATETROM IN URINSKO VREČKO, dol. 10 cm | Luer lock priključek omogoča spoj s katetrom, ki ima Luer priključek. Priključek omogoča povezavo z vrečko. | Kot TIK, kat. št. 53688 |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: KONEKTI BREZIGELNI, za novorojenčke |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KONEKTI BREZIGELNI, za novorojenčke
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KONEKT BREZIGELNI- KRATEK, za uporabo pri novorojenčkih | za zapiranje venskih dostopov; konekt mora biti iz dveh delov, in sicer iz plastičnega ohišja ter silikonske vstopne površine; gladka površina za razkuževanje, prozoren, omogočati mora visok pretok (min. 145ml/min), brez lateksa |  |  |  | KOS | 300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0