| Zap.št. | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA APARAT ZA RTG APARAT |
| --- | --- |
| 1 . | OSNOVNA ENOTA |
|  | Motorizirana miza, vzdolžni nagib mize vsaj med – 90º in + 90º. |
|  | Lateralni pomik plošče za pacienta vsaj 35 cm. |
|  | Vertikalni pomik mize v vodoravnem položaju vsaj med 50 - 100 cm. |
|  | Največja dovoljena teža pacienta za opravljanje preiskav z nagibanjem in dviganjem mize vsaj 240 kg. |
|  | Velikost radioprepustne površine mizne plošče vsaj 200 x 50 cm. |
|  | Odstranljiva rešetka. |
|  | Samodejna ustavitev gibanja mize v položaju 0°. |
|  | Spremenljiva razdalja SID vsaj 115 cm, 150 cm in 180 cm. |
|  | Nožna plošča. Nastavitev/uporaba nožne plošče pri vznožju in pri vzglavju. |
|  | Aparat mora biti v preiskovalnem (diagnostičnem) prostoru opremljen z brezžično nožno stopalko za proženje diaskopije in ekspozicije. |
|  | Aparat mora omogočati upravljanje tudi ob mizni plošči ali na dodatni konzoli na stojalu (vsaj premik mize, RTG cevi, vklop svetlobnega vizirja, nastavitev zaslonk). |
|  | Oblazinjeno radiotransparentno ležišče za mizo. |
|  | Ročica za oprijem bolnika. |
|  | Držalo za ramena. |
|  | Merilo za možnost dodatne ročne kalibracije slik. |
|  | Najmanj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije. |
|  | Neprekinjena povezava med cevjo in slikovnim detektorjem (center primarnega snopa je v položaju na sredini slikovnega sprejemnika). |
| 2. | STENSKI STATIV |
|  | Omogočeno slikanje z RTG cevjo na stropnem stativu. |
|  | Stenski stativ naj bo opremljen s fiksnim detektorjem. |
|  | Pomik po višini (centralni žarek od tal) naj bo vsaj med 32 in 175 cm. |
|  | Stenski stativ mora biti opremljen z držali za pacienta pri slikanju pljuč. |
|  | Nagib predala z detektorjem vsaj med -20 do +90°. |
|  | Omogočeno mora biti samodejno sledenje RTG cevi na stropnem stativu premikom bucky naprave stenskega stativa po višini. |
|  | Opremljen mora biti z odstranljivo univerzalno rešetko, fokusirano na vsaj 115 - 180 cm, ki omogoča slikanja pljuč in skeleta. |
| 3. | STROPNI POMIČNI NOSILEC ZA RTG CEV |
|  | Vertikalni premik stropne RTG cevi naj bo vsaj v obsegu 180 cm. |
|  | Omogočeno mora biti slikanje na mizi Gantryja v prečni smeri in posebnih projekcijah ter slikanje na stenskem stativu, ko je le ta v vodoravnem položaju. |
|  | Omogočeno mora biti sledenje premikov Bucky naprave stenskega stativa po višini. |
|  | Na stropni RTG cevi je omogočen prikaz kota prenosnega detektorja za optimalno izvedbo prostih ekspozicij s prenosnim detektorjem. |
|  | Sistem za nadzor pacienta med preiskavo (3D kamera), ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz komandnega prostora ter avtomatsko kolimacijo prsnega koša, ki se izvede za vsakega individualnega pacienta posebej (niso mišljeni prednastavljeni programi slikanja). |
| 4. | RTG GENERATOR |
|  | Kompaktna rešitev z enim generatorskim kabinetom. |
|  | Nominalna moč: vsaj 80 kW. |
|  | Izbira napetosti [kV] vsaj med 40 - 150 kV. |
|  | Tokovna jakost v obseg [mA] vsaj med 5 - 800 mA. |
|  | Najmanjši čas ekspozicije ne sme biti večji od 1 ms. |
|  | Avtomatska kontrola ekspozicije, AEC. |
|  | Samodejna kontrola kV/mA med fluoroskopijo. |
| 5. | DIGITALNI SISTEM ZA NADZOR NAD APARATOM, PROCESOM SLIKANJA IN REZULTATI PREISKAV |
|  | Omogočeno mora biti slikanje na vgrajeni detektor v Gantryju, vgrajeni detektor v stenskem stativu ter brezžični detektor, ki so del ponudbe. |
|  | V nadzornem (operaterskem) prostoru pri glavni konzoli naj bo nožna stopalka za proženje fluoroskopije in ekspozicije. |
|  | Pulzna fluoroskopija visoke resolucije, matrika pridobivanja vsaj 1k z globinsko ločljivostjo 12 bit. |
|  | Shranjevanje in prikaz dinamičnih fluoroskopskih sekvenc (»fluoro loop«/ »cine loop«). |
|  | Način zmanjševanja doze pri fluoroskopiji (pulzna fluoroskopija) vsaj med 6 in 30 p/s. |
|  | Anatomski programi za digitalno fluoroskopijo s funkcijo shranjevanja zadnje slike in sekvence. |
|  | Dodajanje oznak slikam. |
|  | Samodejna prilagoditev kontrasta in svetlosti slike. |
|  | Programi za rekonstrukcijo in obdelavo slik. |
|  | Možnost ročnega spreminjanja kontrasta in svetlosti slike. |
|  | Naknadna obdelava slike npr. za izboljšanje ostrine, zmanjšanje šuma ipd. |
|  | Meritve kotov in razdalj. |
|  | Možnost osnovnega procesiranja slike pred shranjevanjem v PACS kot so npr. dodajanje oznak slikam, zoom, window/level. |
|  | Kapaciteta vgrajenega pomnilnika vsaj 1TB. |
|  | Pridobivanje podatkov o bolniku iz RIS/PACS sistema. |
|  | Možnost ročnega vnosa podatkov o bolniku preko tipkovnice in miške ali na dotik občutljivega zaslona. |
|  | V preiskovalnem prostoru mora biti stropno montiran visoko-kontrasten LCD monitor. Velikost diagonale zaslona vsaj 30''. Ločljivost monitorja vsaj 3840 x 2160. |
|  | V nadzornem prostoru mora biti vsaj 1 visoko-kontrasten LCD monitor na akvizicijski delovni postaji. Resolucija vsaj 3840 x 2160, velikost diagonale zaslona vsaj 30''. |
|  | Povezljivost v sistem RIS/PACS. Aparat mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo RIS-PACS sistema. Komunikacija mora potekati na osnovi DICOM standarda, in sicer mora delovati vsaj: |
|  | - DICOM WorklistMPPS |
|  | - DICOM Send/Storage Commitment |
|  | - DICOM print |
|  | - DICOM Query/Retrieve |
|  | - DICOM Dose Structure Report |
|  | Napredne tehnike za zmanjševanje doze (samodejno shranjevanje fluoro slikovnih nizov, avtomatska dozna regulacija na podlagi histogramske analize slike). |
|  | UPS za varno zaustavitev slikovnega sistema v primeru izpada omrežne električne energije. |
| 6. | RTG CEVI (2 kosa) |
|  | Rotirajoča anoda. |
|  | Cev z dvema fokusoma: manjši 0,6 mm, večji 1,0 mm, merjeno po IEC 60336. |
|  | Toplotna kapaciteta anode vsaj 800 kHU (obe cevi). |
|  | Kot angulacije cevi vsaj: 40º kranialno do 40º kavdalno (RTG cev na aparatu). |
|  | Avtomatski kolimator. |
|  | Luč za pozicioniranje. |
|  | Merilec doze (DAP) na obeh ceveh. |
|  | Vgrajeni filtri mehkih žarkov, ki se nastavljajo avtomatično in ročno. |
|  | V ohišje obeh RTG cevi mora biti vgrajena sistem za nadzor pacienta med preiskavo (3D kamera), ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz komandnega prostora. |
| 7. | DIREKTNI DIGITALNI DETEKTORJI (3 kosi) |
| 7.1 | Vgrajeni dinamični ploščati detektor v Gantryju |
|  | Vidno polje detektorja (FOV) vsaj 42 cm x 42 cm. |
|  | Izhodna matrika vsaj 2800 x 2800 pixlov pri vsaj 14 bitih globine. |
|  | Velikost pixla največ 150 µm. |
|  | Sloji materiala za detektor: CsI na a-Si. |
|  | Detektor naj omogoča več različnih povečav, poleg osnovnega polja vsaj 3 dodatne. |
| 7.2. | Vgrajeni statični ploščati detektor v stenskem stativu |
|  | Vidno polje detektorja (FOV) vsaj 42 cm x 42 cm. |
|  | Izhodna matrika vsaj 2800 x 2800 pixlov pri vsaj 14 bitih globine. |
|  | Velikost pixla največ 150 µm. |
|  | Sloji materiala za detektor: CsI na a-Si. |
|  | Čas do polno rekonstruirane slike manj kot 10 s. |
| 7.3. | Brezžični ploščati digitalni detektor |
|  | Detektor dimenzije 34 cm x 42 cm. |
|  | Omogočena postavitev oz. pritrditev po celotni dolžini mize RTG aparata za možnost stranskega posnetka z RTG cevjo na stropnem nosilcu. V ponudbo naj bo vključen ustrezen nosilec detektorja za postavitev na mizo aparata. |
|  | Izhodna matrika detektorja vsaj 2300 x 2800 pri vsaj 14 bitih globine. |
|  | Velikost pixla največ 150 µm. |
|  | Sloji materiala za detektor: CsI na a-Si. |
|  | Teža detektorja največ 4 kg. |
|  | Detektorju mora biti priložena odstranljiva rešetka (anti scater grid). |
|  | Omogočena mora biti varna brezžična povezava z osnovnim aparatom. |
|  | Sistem polnjenja detektorja ali baterije detektorja, ko ni v uporabi. |
|  | Priložena mora biti rezervna baterija. |
|  | Zaščita za detektor pri stoječih posnetkih. |
| 8. | OSTALO |
| 8.1. | Aparat mora imeti dve upravljalni konzoli, eno za upravljanje aparata iz operaterskega prostora in drugo na premičnem vozičku za upravljanje aparata iz diagnostičnega prostora. |
| 8.2. | Omogočeno mora biti avtomatsko pozicioniranje sistema glede na izbran protokol slikanja s pritiskom na en gumb. |
| 8.3. | Zvočna povezava (interkom) med kontrolno in preiskovalno sobo. |
| 8.4. | Pregled in meritve sevanja. Po končani montaži izbrani ponudnik preko pooblaščene institucije izvede pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec-ZVD; priložiti poročilo). |
| 8.5. | Izobraževanje osebja za delo z aparatom. Pred pričetkom šolanja mora izbrani ponudnik oz. aplikacijski specialist opraviti vse potrebne začetne nastavitve aparata. Šolanje naj bo izvedeno v dveh delih (osnovno, nadaljevalno), pri čemer skupni čas šolanja ne sme biti krajši od 5 dni (delovni dan traja 6 ur šolanja dnevno). |
| 8.6. | Garancijska doba najmanj 12 mesecev od uspešnega zagona in primopredaje |