## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 11, 1000 Ljubljana
Datum: |  | september 2026
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Marja Konečnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Sedej, univ.dipl.inž.arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje za tri leta | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 2 | ČRPALKE |  | 0 | 0 | 24 ur | do 48 ur | -
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 2 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 2 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošno
SPLOŠNE OPOMBE
Splošno
- | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (medicinska oprema samostojna ali vgrajena), mora biti izdelan tako, da odgovarja namenu in
je primeren za uporabo v okolju bolnišnice.
- | V tehničnih specifikacijah za aparate in naprave so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim
tehničnim in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
- | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
- | Glede na predviden čas gradnje mora ponudnik izdelati terminski načrt izvedbe vgradnje ponujene opreme
- | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo locirana ali pa vgrajena.
- | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za vgradnjo opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
- | Vgradna oprema mora biti dobavljena, sestavljena in vgrajena v prostore, ki so določeni v načrtu dispozicije opreme po prostorih. V kolikor je
predmet vgradnje kompleksen sistem mora ponudnik/izvajalec pred vgradnjo predložiti načrte vgradnje (za vsa GOI dela) v potrditev.
- | Ponudnik mora v ponudbi za vgradno opremo zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli
- | Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
- | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na standardna bolnišnična čistila in razkužila.
Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili
- | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
Dodatno
- | Ponudbi mora biti priložen originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na
prospektu morajo jasno in nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v
stolpcu D
- | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični
s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
- | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno
življenjsko dobo proizvoda (odvisno od naprave),
- | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače
dogovorjeno.
Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na
lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem
jeziku (tudi v slikovni obliki).
Navodilo
- | Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
- | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe.
in ločeno še cene posameznih elementov vsakega kompleta – v barvno označene celice

## Sklop 2-19 Črpalke
SKLOP 2
19.0 | ČRPALKE
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
ali izjava priglašenega organa (NB) za Uredbo
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka, št. strani kataloga | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | ocenjena vrednost vzdrževanja na enoto/letna cen | skupna cena vzdrževanja za tri leta
19.10.1 | modularna infuzijska delovna postaja I. | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
2. nadstropje - Intenzivna terapija
3x A512_03,
2x A512_02,
1x A512_01.1, A512_01.2, A512_01.3, A512_01.4, A512_01.5,
1x A512_01.6, A512_01.7, A512_01.8, A512_01.9, A512_01.10,
1x A512_01.11, A512_01.12
OPIS:
Vsaka infuzijska delovna postaja mora vsebovati:
| - organizator črpalk - 4kos | 4x17
| - volumetrična infuzijska črpalka (19.1.1) - 8 kos | 8x17
| - injekcijska infuzijska črpalka - perfuzor (19.1.2) - 8 kos | 8x17
| - modul za prenos podatkov - 1 kos | 1x17
- licence za centralni monitoring sistem za črpalke
| - čitalec črtne kode | 1x17
19.10.2 | modularna infuzijska delovna postaja II | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
3. nadstropje - Polintenzivna terapija
1x A132_01.1, A132_01.2, A132_01.3, A132_01.4, A132_01.5,
1x A132_01.6, A132_01.7, A132_01.8, A132_01.9, A132_01.10, A132_01.11,
1x A132_01.12, A132_01.13, A132_01.14, A132_01.15, A132_01.16,
OPIS:
Infuzijska delovna postaja mora vsebovati:
| - organizator črpalk - 2 kos | 2x16
| - volumetrična infuzijska črpalka (19.1.1) - 4 kos | 4x16
| - injekcijska infuzijska črpalka - perfuzor (19.1.2) - 4 kos | 4x16
| - modul za prenos podatkov - 1 kos | 1x16
- licence za centralni monitoring sistem za črpalke
| - čitalec črtne kode | 1x16
OPIS ELEMENTOV MODULARNIH DELOVNIH POSTAJ I. in II.:
Organizator črpalk
OPIS:
Sistem za združevanje / organiziranje črpalk:
- naj bo enostaven za prenašanje preko nosilnega ročaja
- električno napajanje (230 V) preko enega električnega kabla
- pritrditev črpalk v sistem z enostavnim »klik« sistemom
- komunikacijo med črpalko in organizatorjem naj omogoča npr. IR komunikator
- v eno postajo možnost vstavitve do 4-ih črpalk (perfuzorjev ali infuzomatov – možne
različne kombinacije).
- možnost združitve več organizatorjev v eno enoto brez uporabe posebnega orodja
- modularen sistem sestavljanja organizatorjev - 6 organizatorjev v en stolp (do npr. 24 črpalk)
ustreza tudi modularen sistem na dveh stojalih (12+12 ali 16+8)
- v primeru modularnega sestavljanja organizatorjev naj se potrebuje le en pokrov črpalk in
en električni kabel, ustreza tudi organizator pri katerih je »pokrov« oblikovan tako, da je
integriran v prvi organizator, vsi nadaljnji razširitveni moduli pa so brez zaslona in se med
seboj povezujejo, vsi skupaj pa se napajajo le z uporabo enega priključnega kabla
- stranska vodila/gume za organizacijo infuzijskih sistemov
- ob odstranitvi katerekoli črpalke iz sistema prenos podatkov mora ostati nemoten
- dva porta za kabel in klic osebja, vsaj en priključek za kabel in klic osebja, možnost
priključitve ostale opreme preko USB vhodov. .bo ustrezen tudi organizator, ki je opremljen z
enim priključkom za kabel in klic osebja, ostala dodatna oprema pa se po možnosti lahko
priključi tudi v USB vhode
- omogoča naj oddaljene posodobitve / nadgradnje programske opreme in knjižnic zdravil
neposredno na mestu oskrbe, brez vpliva na klinične delovne procese
- opremljen z zvočni in vizualni alarmi
- nastavitev glasnosti alarma, lahko se nastavlja na pokrovu
- vzdržljivost baterije najmanj 4h
- indikator baterije, glasnosti in el.napajanja naj bo vizualno prikazano npr.na pokrovu
organizatorja
- oblika mora omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje
- možnost pritrditve na infuzijsko stojalo, tirnico ali stranico bolniške postelje (vertikalno,
horizontalno)
- teža cca.3,6 kg, ustrezen tudi organizator s težo največ 3,9 kg
- območje delovanja med vsaj +5°C in +40°C
Skladnost s standardi:
- stopnja električne zaščite po standardu SIST EN 60601-1
- CF odpornost proti defibrilaciji.
- zaščita pred prahom in delci diametra velikosti nad 1.0 mm Stopnja zaščite pred prahom
in tekočinami iz vseh smeri - minimalno zahtevan IP44
- zaščita pred vodo IP44
- certifikat za uporabo pri helikopterskih in letalskih prevozih po EU standardih
19.1.1 | Volumetrična infuzijska črpalka - infuzomat
OPIS:
Volumetrična infuzijska črpalka:
- napajanje iz električnega omrežja (230V) in iz vgrajenih akumulatorskih baterij, kadar črpalka
ni priključena v električno omrežje (ko deluje avtonomno).
- stopnja električne zaščite po normativih IEC
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- odpornost proti defibrilaciji tipa CF
- barvni ekran v skladu z ISO standardi 26825
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 3 %, v vseh razponih pretoka, v skladu z IEC
- teža do največ 1,9 kg
- vnos parametrov s pomočjo tipk in "touch" zaslona
- vnos željenih parametrov s pomočjo vodenih navodil na zaslonu črpalke
- pretok v razponu od vsaj 0,1 - 1200 ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml:
od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0.1 ml in 1000-1200 ml/h v koraku po 1ml
- hitrost bolusa nastavljiva med vsaj 1-1200 ml/h
- možna aplikacija bolusa v mg, µg, IU, mmol/kg in /ali na časovni interval (min)
- vgrajeni nosilec za prenašanje črpalk
- funkcija KVO
- KVO (pretok ≥10 ml/h: KVO pretok 3 ml/h; pretok <10 ml/h:KVO pretok 1 ml/h;
pretok < 1ml/h : KVO pretok=pred nastavljen pretok
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska vsaj od 9 stopenj (0,067-1,1 bar, 50-825mmHg)
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo več možnosti stopenj okluzijskega tlaka
- senzor zgornje okluzije zazna zaprt stišček na infuzijski liniji
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
(Dose Rate Calculation)
- odporen več kapacitativni barvni "touch" ekran, odziven in hiter
- možnost uporabe "touch" ekrana tudi z rokavicami
(zaslon mora biti odporen na večkrat dnevno razkuževanje z razkužili za tovrstne ekrane, za
večkratno dotikanje s prsti ali z uporabo rokavic)
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg),
gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne
enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq),
kalorije (kcal), površina (m2)
- detektor za zrak - ustrezne infuzijske črpalke, ki so opremljene z vsaj enim detektorjem za zrak
dvema detektorjema za zrak
- varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali, ko je črpalka
ugasnjena
- osvetljeni barvni prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, čas preostale baterije, indikator delovanja
črpalke, sporočilo o vzroku alarma, ime zdravila, možnost bolusa, vrednost okluzijskega
pritiska v mmHg
ustrezajo tudi infuzijske črpalke, ki na barvnem prikazovalniku prikazujejo tako volumen
zdravila, ki ga je prejel pacient kot tudi podatek koliko volumna je še potrebno dovesti do
konca infuzije. Ustrezen tudi prikaz baterije v %.
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov med
trajanjem infuzije
ustreza tudi infuzijska črpalka, ki spremlja količino dovedene infuzije do 24 ur nazaj, oziroma
po določenih časovnih intervalih (npr. 6 ur), oziroma v časovnem oknu, ki ga konfigurira
uporabnik (npr. 14.30-16.45 ure),
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije ("Stand by" 1 min-24h)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (npr. do 10.000 zdravil, 31 kategorij, minimalno
5 32 različnih profilov pacientov)
- možnost nastavitve imena zdravila iz baze zdravil ko infuzija že teče (urgentni primeri)
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 13 ur pri pretoku 100 ml/h
- pred - alarmi za: obvestilo o skoraj prazni brizgalki, obvestiko pred iztekom terapije - 3 min
pred iztekom, opozorilo o prazni bateriji
- alarmi so zvočni in vizualni z vključenim besedilnim obvestilom na barvnem ekranu
- alarmi za: okluzija, alarm zgornje okluzije, alarm za zračne mehurčke, KVO alarm, alarm
prazne baterije, alarm nepravilno vstavljene infuzijske linije, …itd.
ustrezne tudi črpalke, ki omogočajo prikaz alarmov tako za okluzijo v zgornjem kot tudi alarm
za okluzijo v spodnjem delu,
- možnost različnih konfiguracij prioritet alarmov (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo dve stopnji nastavitve alarma
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako pri doziranju
zdravila
- "prime" funkcija (avtomatsko prebrizgavanje linije) - pred začetkom infuzije in ob alarmu za
zrak v sistemu
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk
- integrirano držalo za nosilnost črpalk
- integrirano držalo naj omogoča prenos do 3 črpalk
- možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim
vmesnikom
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki se jih lahko uporablja z organizatorjem črpalk in centralnim
informacijskim vmesnikom, ne potrebujejo pa ločenega programerja črpalk
- možna uporaba v modularnem sistemu, ki omogoča sestavljanje 6 organizatorjev črpalk/24
infuzijskih črpalk (perfuzor, infusomat)
ustrezen tudi modularni sistem organizatorjev, ki omogoča povezovanje do 24 črpalk
(16+8 ali 12+12),
- črpalka ima integriran WIFI vmesnik
- možnost uporabe kot črpalko za točenje enteralne prehrane
- možnost uporabe kot črpalko za točenje transfuzije
- možnost uporabe kot črpalko za točenje citostatične terapije
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TCI, Ramp and Taper (npr.za
parenteralno prehrano), TPN, Intermitentna infuzija, Piggyback (brez doplačila)
ustrezno drugačno poimenovanje, ponuditi vse opisane funkcionalnosti
- možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v
električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- omogoča kodno zaklepanje podatkov določenih zdravil
- možnost uporabe originalnega varnostnega potrošnega sistema s SafeSet filtrom - hidrofilna
membrana, ki preprečuje vstop zraka in drugih kontaminant v infuzijski sistem, tudi ko
infuzija steče. Vnos VTBI-ja naj ne bo potreben (črpalka naj ga ne zahteva)
- črpalka naj deluje brez kapljičnega senzorja, '- črpalka deluje v kombinaciji z ustreznim
potrošnim materialom proti vdoru zraka v sistem. Črpalka zazna, ko tekočine zmanjka v
kapljični komori.
ustrezne so tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo tudi priključitev kapljičnega senzorja, pri čemer
mora infuzijski sistem z vgrajenimi varnostnimi mehanizmi zagotavljati enakovreden nadzor nad
pretokom tekočine brez vnosa vrednosti VTBI in brez obvezne uporabe kapljičnega senzorja.
Kljub temu pa mora tudi sam infuzijski sistem z varnostnimi mehanizmi omogočati nadzor
nad tekočinami brez vnosa VTBI-ja in brez kapljičnega senzorja
- IR komunikator omogoča, da delovna postaja avtomatsko prebira podatke iz črpalke
- brez dodatne opreme se lahko poveže v centralni monitoring sistem
- zadnjih vsaj 1000 dogodkov shranjenih v spomin črpalke
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo shranjevanje do 3500 dogodkov
- črpalka vizualno na ekranu poda obvestilo o naslednjem servisu ali tehnično-varnostnem
pregledu
- jezik črpalke slovenski
Dodatne zahteve:
- kompatibilnost z različnimi ponudniki monitorjev
- omogoča naj oddaljene posodobitve / nadgradnje programske opreme in knjižnic zdravil
neposredno na mestu oskrbe, brez vpliva na klinične delovne procese.
- nadgradnje, posodobitve softwareov in izdelava knjižnic morajo biti brezplačni
Skladnost s standardi:
- stopnja električne zaščite po standardu SIST EN 60601-1
- zaščita pred prahom in delci diametra velikosti nad 1.0 mm Stopnja zaščite pred prahom
in tekočinami iz vseh smeri - minimalno zahtevan IP44
- zaščita pred vodo IP44
- certifikat za uporabo pri helikopterskih in letalskih prevozih po EU standardih
(podobno kot npr.: B. Braun Space PLUS ali enakovredno)
19.1.2 | Injekcijska infuzijska črpalka - perfuzor
OPIS:
Injekcijska infuzijska črpalka - perfuzor:
- napajanje iz električnega omrežja 230V in iz vgrajenih akumulatorskih baterij, ko črpalka ni
priključena v električno omrežje (ko deluje avtonomno).
- stopnja električne zaščite po normativih IEC
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- odpornost proti defibrilaciji tipa CF
- barvni ekran v skladu z ISO standardi 26825
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %, v vseh razponih pretoka, v skladu z IEC
- teža do največ 1,9 kg
- vgrajen nosilec za prenašanje črpalk
- integrirano držalo naj omogoča prenos vsaj do 3 črpalk
- možnost uporabe brizgalk od 2 - 60ml ali od 1 - 60ml
- perfuzor mora imeti odprt nabor brizgalk za vsaj 6 različnih proizvajalcev, ki mora biti
razviden iz navodil za uporabo
- vnos parametrov s pomočjo tipk in "touch" zaslona
- vnos željenih parametrov s pomočjo vodenih navodil na zaslonu perfuzorja
- kontinuiran pretok v razponu od najmanj 0,01 do najmanj 1800 ml/h (0,01 - 99,99 ml/h v
koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml; od 1000 do 1800 po 1 ml)
- hitrost bolusa nastavljiva od najmanj 1 do najmanj 1800 ml/h.
- možna aplikacija bolusa v mg, µg, IU, mmol/kg in/ali na časovni interval (min)
- funkcija KVO
ustezna tudi črpalka, kjer se lahko hitrost KVO nastavi po lastnih željah
- KVO (pretok ≥10 ml/h: KVO pretok 3 ml/h; pretok <10 ml/h:KVO pretok 1 ml/h;
pretok < 1ml/h : KVO pretok=pred nastavljen pretok
- odporen več kapacitativni barvni "touch" ekran, odziven in hiter
- možnost uporabe "touch" ekrana tudi z rokavicami
(zaslon mora biti odporen na večkrat dnevno razkuževanje z razkužili za tovrstne ekrane, za
večkratno dotikanje s prsti ali z uporabo rokavic)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska vsaj od 9 stopenj (0,1 - 1,2 bar, 75 - 900 mmHg)
ustrezni perfuzorji, ki omogočajo več stopenj nastavitev okluzijskega tlaka
- TakeOverMode - funkcija, ki se uporablja pri aplikaciji vazoaktivnih zdravil. Na dveh
perfuzorjih se iz knjižnice zdravil izbere isto zdravilo z enako koncentracijo. Ob izteku infuzije
na prvem perfuzorju, drugi perfuzor samodeno začne infundirati ( s tem se izognemo
padcu/dvigu tlaka zaradi neinfundiranja v času menjave brizgalke)
ustrezni perfuzorji, ki imajo enako funkcijo poimenovano drugače
ustrezni tudi perfuzorji, ki to funkcijo omogočajo ne glede na postavitev perfuzorjev v
organizatorju
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa trajanja infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
(Dose Rate Calculation)
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije
- perfuzor ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg),
gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne
enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq),
kalorije (kcal), površina (m²)
- ob vklopu črpalke prepozna velikost brizgalke
- osvetljen barvni prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, čas preostale baterije, indikator delovanja
črpalke, sporočilo o vzroku alarma, ime zdravila, možnost bolusa, vrednost okluzijskega
pritiska v mmHg.
ustrezni perfuzorji, ki na barvnem prikazovalniku prikazujejo tako volumen zdravila, ki ga je
prejel pacient kot tudi podatek koliko volumna še je potrebno dovesti do konca infuzije
dopusten je prikaz baterije v procentih
- uporabnik lahko spreminja željeni pogled ekrana (brizgalka/vrednosti)
ustrezen tudi perfuzor, na katerem se lahko ves čas spremlja brizgo in nastavljene parametre
- barvni ekran ima možnost vizualne projekcije vstavljene brizgalke s preostalim volumnom
zdravila
ustrezen tudi perfuzor, ki omogoča spremljanje brizge v za to načrtovanem, prozornem oknu
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja ter podatkov med
trajanjem infuzije
ustreza tudi perfuzor, ki spremlja količino dovedene infuzije do 24 ur nazaj, oziroma
po določenih časovnih intervalih (npr. 6 ur), oziroma v časovnem oknu, ki ga konfigurira
uporabnik (npr. 14.30-16.45 ure),
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije ("Stand by" 1min-24h)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (npr. do 10.000 zdravil, 31 kategorij, minimalno
5 32 različnih profilov pacientov)
- možnost nastavitve imena zdravila iz baze ko infuzija že teče (urgentni primeri)
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 13 ur pri pretoku 25 ml/h
- pred - alarmi so: obvestilo o skoraj prazni brizgalki, obvestiko pred iztekom terapije - 3 min
pred iztekom, opozorilo o prazni bateriji
- alarmi so zvočni in vizualni z vključenim besedilnim obvestilom na barvnem ekranu
- alarmi za: okluzija, KVO alarm, alarm prazne baterije, …itd
- možnost različnih konfiguracij prioritet alarmov (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
ustrezni perfuzorji, ki omogočajo 2 stopnji nastavitve alarma
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako pri doziranju
zdravila
- "prime" funkcija (avtomatsko prebrizgavanje linije) - pred začetkom infuzije
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk
- možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim
vmesnikom
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki se jih lahko uporablja z organizatorjem črpalk in centralnim
informacijskim vmesnikom, ne potrebujejo pa ločenega programerja črpalk
- možna uporaba v modularnem sistemu naj omogoča sestavljanje 6 organizatorjev črpalk/24
infuzijskih črpalk (perfuzor, infusomat)
ustrezen tudi modularni sistem organizatorjev, ki omogoča povezovanje do 24 črpalk
(16+8 ali 12+12),
- črpalka naj ima integriran WIFI vmesnik
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TCI, TOM, TPN,
Ramp/Tamper, Intermitent
ustrezno drugačno poimenovanje, ponuditi vse opisane funkcionalnosti
- možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v
električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- omogoča kodno zaklepanje podatkov določenih zdravil
- zadnjih vsaj 1000 dogodkov je shranjenih v spomin črpalke
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo shranjevanje do 3500 dogodkov
- jezik črpalke slovenski
Dodatne zahteve:
- kompatibilnost z različnimi ponudniki monitorjev
- omogoča naj oddaljene posodobitve / nadgradnje programske opreme in knjižnic zdravil
neposredno na mestu oskrbe, brez vpliva na klinične delovne procese.
- nadgradnje, posodobitve softwareov in izdelava knjižnic morajo biti brezplačni
- brez dodatne opreme se lahko poveže v centralni monitoring sistem
Skladnost s standardi:
- stopnja električne zaščite po standardu SIST EN 60601-1
- zaščita pred prahom in delci diametra velikosti nad 1.0 mm Stopnja zaščite pred prahom
in tekočinami iz vseh smeri - minimalno zahtevan IP44
- zaščita pred vodo IP44
- certifikat za uporabo pri helikopterskih in letalskih prevozih po EU standardih
(podobno kot npr.: B. Braun Space PLUS ali enakovredno)
Modul za prenos podatkov
OPIS:
Centralni informacijski vmesnik omogoča povezavo infuzijske delovne postaje z centralnim
monitoring sistemom za infuzijske črpalke.
- omogoča IT povezavo:
- vhodni port (kabel za dodatno opremo ali klic osebja)
- 2x USB
- HDMI
- LAN port/ Ethernet
- samo en podatkovni modul lahko poveže do 24 črpalk z bolnišničnim omrežjem
- omogoča celoten obseg omrežne povezljivosti
- namesti se pod organizator črpalk (enostavna montaža brez uporabe orodja)
- zaščita proti tekočinam in prahu IP 34
Licence za centralni monitoring sistem za črpalke
Računalniški sistem se mora povezati z vsako črpalko preko WIFI-ja in Data Modula
Omogoča naj naslednje funkcije:
- urejevalnik knjižnice zdravil: centralizirana priprava in posodabljanje knjižnice zdravil preko
medmrežja. Centralni dostop in urejanje baze zdravil je omogočen tudi med delovanjem
infuzijskih črpalk in perfuzorjev
- servisni modul: omogoča pregled nad lokacijo, tehnično-servisnim stanjem črpalk v
bolnišnici, pregled nad programsko oprema posamezne črpalke in morebitno potrebo po
posodobitvah
- urejevalnik podatkov: omogoča prenos podatkov na monitor ali v PDMS (elektronski
temperaturni list) preko HL7-IHE vmesnika)
- shranjevanje v oblaku "Cloud": shranjevanje podatkov v oblaku. Podatki se hranijo v
»Microsoft Azure cloud service«, znotraj EU območja, zaščiteno z EU zakonodajo o varovanju
podatkov
- grafični monitoring črpalk: omogoča centralni monitoring nad vsemi infuzijskimi črpalkami
in perfuzorji na oddelku - dejanski arhitekturni izris v formatih jpn., jpg in gif je prikazan
na ekranu
- tiha bolnišnica "SIlent hospital": brez audio zvoka omogoča nadzor črpalk - prenos alarmov
iz sobe na centralno točko
POSAMEZNE ČRPALKE PO PROSTORIH
19.1.1 | volumetrična infuzijska črpalka | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
| 2. kletna etaža: 4x C512_07.2 | 4
| 2x C512_09.1, C512_09.2 | 4
| 1. klet: 4x C014_02.1, 4x C014_02.2, | 8
| 1x C012_02.2, C012_02.3, C012_02.4, | 3
| 1x C012_03.1, C012_02.4, C012_03.1, C012_03.2, C013_01.1, C013_01.2, | 6
| 1x C013_02.1, C013_02.2, C013_02.3, C014_01.2, C015_01, C015_02.1, | 6
| 1x C015_02.2, C015_02.3, | 2
| 5x A152_01 | 5
| 1. nadstropje: 2x A162_02.1, | 2
| 2x A162_02.2, A162_02.3, A162_02.4, A162_02.5, | 8
| 2x A162_02.6, A162_03.1, A162_03.2, A162_03.3, A162_03.4, A162_03.5 | 12
| 2x A162_03.6, A163_01, 1x A162_01.1, A162_01.2, A162_01.3, A162_01.4 | 8
4. nadstropje
| prostor: 4x A142_01.1, A142_01.2, A142_01.3, A142_01.4, A142_01.5, | 20
| 4x A142_01.6, A142_01.7, A142_01.8, A142_01.9 | 16
Volumetrična infuzijska črpalka:
- napajanje iz električnega omrežja (230V) in iz vgrajenih akumulatorskih baterij, kadar črpalka
ni priključena v električno omrežje (ko deluje avtonomno).
- stopnja električne zaščite po normativih IEC
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- odpornost proti defibrilaciji tipa CF
- barvni ekran v skladu z ISO standardi 26825
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 3 %, v vseh razponih pretoka, v skladu z IEC
- teža do največ 1,9 kg
- vnos parametrov s pomočjo tipk in "touch" zaslona
- vnos željenih parametrov s pomočjo vodenih navodil na zaslonu črpalke
- pretok v razponu od vsaj 0,1 - 1200 ml/h (0,1-99,99 ml/h v koraku po 0,01 ml:
od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0.1 ml in 1000-1200 ml/h v koraku po 1ml
- hitrost bolusa nastavljiva med vsaj 1-1200 ml/h
- možna aplikacija bolusa v mg, µg, IU, mmol/kg in /ali na časovni interval (min)
- vgrajeni nosilec za prenašanje črpalk
- funkcija KVO
- KVO (pretok ≥10 ml/h: KVO pretok 3 ml/h; pretok <10 ml/h:KVO pretok 1 ml/h;
pretok < 1ml/h : KVO pretok=pred nastavljen pretok
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska vsaj osd 9 stopenj (0,067-1,1 bar, 50-825mmHg)
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo več možnosti stopenj okluzijskega tlaka
- senzor zgornje okluzije zazna zaprt stišček na infuzijski liniji
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
(Dose Rate Calculation)
- odporen več kapacitativni barvni "touch" ekran, odziven in hiter
- možnost uporabe "touch" ekrana tudi z rokavicami
(zaslon mora biti odporen na večkrat dnevno razkuževanje z razkužili za tovrstne ekrane, za
večkratno dotikanje s prsti ali z uporabo rokavic)
- možnost uporabe "touch" ekrana tudi z rokavicami
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg),
gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne
enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq),
kalorije (kcal), površina (m2)
- vsaj en detektor za zrak - ustrezne infuzijske črpalke, ki so opremljene z dvema detektorjema za zrak
- varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali, ko je črpalka
ugasnjena
- osvetljeni barvni prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, čas preostale baterije, indikator delovanja
črpalke, sporočilo o vzroku alarma, ime zdravila, možnost bolusa, vrednost okluzijskega
pritiska v mmHg
ustrezajo tudi infuzijske črpalke, ki na barvnem prikazovalniku prikazujejo tako volumen
zdravila, ki ga je prejel pacient kot tudi podatek koliko volumna je še potrebno dovesti do
konca infuzije. Ustrezen tudi prikaz baterije v %.
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja teh podatkov med
trajanjem infuzije
ustreza tudi infuzijska črpalka, ki spremlja količino dovedene infuzije do 24 ur nazaj, oziroma
po določenih časovnih intervalih (npr. 6 ur), oziroma v časovnem oknu, ki ga konfigurira
uporabnik (npr. 14.30-16.45 ure),
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije ("Stand by" 1 min-24h)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (npr. do 10.000 zdravil, 31 kategorij, minimalno
5 32 različnih profilov pacientov)
- možnost nastavitve imena zdravila iz baze zdravil ko infuzija že teče (urgentni primeri)
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 13 ur pri pretoku 100 ml/h
- pred - alarmi za: obvestilo o skoraj prazni brizgalki, obvestiko pred iztekom terapije - 3 min
pred iztekom, opozorilo o prazni bateriji
- alarmi so zvočni in vizualni z vključenim besedilnim obvestilom na barvnem ekranu
- alarmi za: okluzija, alarm zgornje okluzije, alarm za zračne mehurčke, KVO alarm, alarm
prazne baterije, alarm nepravilno vstavljene infuzijske linije, …itd.
ustrezne tudi črpalke, ki omogočajo prikaz alarmov tako za okluzijo v zgornjem kot tudi alarm
za okluzijo v spodnjem delu,
- možnost različnih konfiguracij prioritet alarmov (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo dve stopnji nastavitve alarma
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako pri doziranju
zdravila
- "prime" funkcija (avtomatsko prebrizgavanje linije) - pred začetkom infuzije in ob alarmu za
zrak v sistemu
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk
- integrirano držalo za nosilnost črpalk
- integrirano držalo naj omogoča prenos do 3 črpalk
- možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim
vmesnikom
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki se jih lahko uporablja z organizatorjem črpalk in centralnim
informacijskim vmesnikom, ne potrebujejo pa ločenega programerja črpalk
- možna uporaba v modularnem sistemu, ki omogoča sestavljanje 6 organizatorjev črpalk/24
infuzijskih črpalk (perfuzor, infusomat)
ustrezen tudi modularni sistem organizatorjev, ki omogoča povezovanje do 24 črpalk
(16+8 ali 12+12),
- črpalka ima integriran WIFI vmesnik
- možnost uporabe kot črpalko za točenje enteralne prehrane
- možnost uporabe kot črpalko za točenje transfuzije
- možnost uporabe kot črpalko za točenje citostatične terapije
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TCI, Ramp and Taper (npr.za
parenteralno prehrano), TPN, Intermitentna infuzija, Piggyback (brez doplačila)
ustrezno drugačno poimenovanje, ponuditi vse opisane funkcionalnosti
- možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v
električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- omogoča kodno zaklepanje podatkov določenih zdravil
- možnost uporabe originalnega varnostnega potrošnega sistema s SafeSet filtrom - hidrofilna
membrana, ki preprečuje vstop zraka in drugih kontaminant v infuzijski sistem, tudi ko
infuzija steče. Vnos VTBI-ja naj ne bo potreben (črpalka naj ga ne zahteva)
- črpalka naj deluje brez kapljičnega senzorja, v kombinaciji z ustreznim potrošnim materialom
proti vdoru zraka v sistem. Črpalka zazna, ko tekočine zmanjka v kapljični komori.
ustrezne so tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo tudi priključitev kapljičnega senzorja, pri čemer
mora infuzijski sistem z vgrajenimi varnostnimi mehanizmi zagotavljati enakovreden nadzor nad
pretokom tekočine brez vnosa vrednosti VTBI in brez obvezne uporabe kapljičnega senzorja.
Kljub temu pa mora tudi sam infuzijski sistem z varnostnimi mehanizmi omogočati nadzor
nad tekočinami brez vnosa VTBI-ja
- IR komunikator omogoča, da delovna postaja avtomatsko prebira podatke iz črpalke
- brez dodatne opreme se lahko poveže v centralni monitoring sistem
- zadnjih vsaj 1000 dogodkov je shranjenih v spomin črpalke
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo shranjevanje do 3500 dogodkov
- črpalka vizualno na ekranu poda obvestilo o naslednjem servisu ali tehnično-varnostnem
pregledu
- jezik črpalke slovenski
Dodatne zahteve:
- kompatibilnost z različnimi ponudniki monitorjev
- omogoča naj oddaljene posodobitve / nadgradnje programske opreme in knjižnic zdravil
neposredno na mestu oskrbe, brez vpliva na klinične delovne procese.
- nadgradnje, posodobitve softwareov in izdelava knjižnic morajo biti brezplačni
Skladnost s standardi:
- stopnja električne zaščite po standardu SIST EN 60601-1
- zaščita pred prahom in delci diametra velikosti nad 1.0 mm Stopnja zaščite pred prahom
in tekočinami iz vseh smeri - minimalno zahtevan IP44
- zaščita pred vodo IP44
- certifikat za uporabo pri helikopterskih in letalskih prevozih po EU standardih
(podobno kot npr.: B. Braun Space PLUS ali enakovredno)
19.1.2 | injekcijska infuzijska črpalka - perfuzor | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2. kletna etaža
| 1x C512_09.1, C512_09.2 | 2
1. kletna etaža
| 8x C012_01 | 8
| 4x C014_02.1, 3x C014_02.2, | 7
| 1x C012_01, C012_02.1, C012_02.2, | 3
| 1x C012_02.3, C012_02.4, C012_03.1, C012_03.2, C013_01.1, C013_01.2, | 6
| 1x C013_02.1, C013_02.2, C013_02.3, C014_01.2, C015_01, C015_02.1, | 6
| 1x C015_02.2, C015_02.3, | 2
| 3x A152_01 | 3
1. nadstropje
| 1x A162_02.1, A162_02.2, A162_02.3, A162_02.4, A162_02.5, A162_02.6 | 6
4. nadstropje
| 2x A142_01.1, A142_01.2, A142_01.3, A142_01.4, A142_01.5 | 18
2x A142_01.6, A142_01.7, A142_01.8, A142_01.9
OPIS:
Injekcijska infuzijska črpalka - perfuzor:
- napajanje iz električnega omrežja 230V in iz vgrajenih akumulatorskih baterij, ko črpalka ni
priključena v električno omrežje (ko deluje avtonomno).
- stopnja električne zaščite po normativih IEC
- zaščita pred nihanjem električne napetosti
- odpornost proti defibrilaciji tipa CF
- barvni ekran v skladu z ISO standardi 26825
- natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2 %, v vseh razponih pretoka, v skladu z IEC
- teža do največ 1,9 kg
- vgrajen nosilec za prenašanje črpalk
- integrirano držalo naj omogoča prenos vsaj do 3 črpalk
- možnost uporabe brizgalk od 2 - 60ml ali od 1 - 60ml
- perfuzor mora imeti odprt nabor brizgalk za vsaj 6 različnih proizvajalcev, ki mora biti
razviden iz navodil za uporabo
- vnos parametrov s pomočjo tipk in "touch" zaslona
- vnos željenih parametrov s pomočjo vodenih navodil na zaslonu perfuzorja
- kontinuiran pretok v razponu od najmanj 0,01 do najmanj 1800 ml/h (0,01 - 99,99 ml/h v
koraku po 0,01 ml; od 100,0-999,9 ml/h v koraku po 0,1 ml; od 1000 do 1800 po 1 ml)
- hitrost bolusa nastavljiva od najmanj 1 do najmanj 1800 ml/h.
- možna aplikacija bolusa v mg, µg, IU, mmol/kg in/ali na časovni interval (min)
- funkcija KVO
ustezna tudi črpalka, kjer se lahko hitrost KVO nastavi po lastnih željah
- KVO (pretok ≥10 ml/h: KVO pretok 3 ml/h; pretok <10 ml/h:KVO pretok 1 ml/h;
pretok < 1ml/h : KVO pretok=pred nastavljen pretok
- odporen več kapacitativni barvni "touch" ekran, odziven in hiter
- možnost uporabe "touch" ekrana tudi z rokavicami
(zaslon mora biti odporen na večkrat dnevno razkuževanje z razkužili za tovrstne ekrane, za
večkratno dotikanje s prsti ali z uporabo rokavic)
- možnost nastavitve okluzijskega pritiska vsaj od 9 stopenj (0,1 - 1,2 bar, 75 - 900 mmHg)
ustrezni perfuzorji, ki omogočajo več stopenj nastavitev okluzijskega tlaka
- TakeOverMode - funkcija, ki se uporablja pri aplikaciji vazoaktivnih zdravil. Na dveh
perfuzorjih se iz knjižnice zdravil izbere isto zdravilo z enako koncentracijo. Ob izteku infuzije
na prvem perfuzorju, drugi perfuzor samodeno začne infundirati ( s tem se izognemo
padcu/dvigu tlaka zaradi neinfundiranja v času menjave brizgalke)
ustrezni perfuzorji, ki imajo enako funkcijo poimenovano drugače
ustrezni tudi perfuzorji, ki to funkcijo omogočajo ne glede na postavitev perfuzorjev v
organizatorju
- samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa trajanja infuzije
- samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije učinkovine
(Dose Rate Calculation)
- možnost spremembe pretoka brez zaustavitve infuzije
- perfuzor ima vgrajen sistem proti prostemu pretoku zdravila
- možne enote pri Dose Rate Calculation: nanogram (ng), mikrogram (µg), miligram (mg),
gram (g), mili Internacionalne enote (mlU), Internacionalne enote (U), kilo Internacionalne
enote (klU), milion Internacionalne enote (MIU), mili mol (mmol), mili equivalenti (mEq),
kalorije (kcal), površina (m²)
- ob vklopu črpalke prepozna velikost brizgalke
- osvetljen barvni prikazovalnik kaže trenutno hitrost pretoka, količino iztočene infuzije,
delovanje na omrežno napetost ali na baterijo, čas preostale baterije, indikator delovanja
črpalke, sporočilo o vzroku alarma, ime zdravila, možnost bolusa, vrednost okluzijskega
pritiska v mmHg.
ustrezni perfuzorji, ki na barvnem prikazovalniku prikazujejo tako volumen zdravila, ki ga je
prejel pacient kot tudi podatek koliko volumna še je potrebno dovesti do konca infuzije
dopusten je prikaz baterije v procentih
- uporabnik lahko spreminja željeni pogled ekrana (brizgalka/vrednosti)
ustrezen tudi perfuzor, na katerem se lahko ves čas spremlja brizgo in nastavljene parametre
- barvni ekran ima možnost vizualne projekcije vstavljene brizgalke s preostalim volumnom
zdravila
ustrezen tudi perfuzor, ki omogoča spremljanje brizge v za to načrtovanem, prozornem oknu
- možnost merjenja vmesnega volumna in časa z možnostjo resetiranja ter podatkov med
trajanjem infuzije
ustreza tudi perfuzor, ki spremlja količino dovedene infuzije do 24 ur nazaj, oziroma
po določenih časovnih intervalih (npr. 6 ur), oziroma v časovnem oknu, ki ga konfigurira
uporabnik (npr. 14.30-16.45 ure),
- črpalka shrani zadnje nastavljene funkcije ("Stand by" 1min-24h)
- pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe (npr. do 10.000 zdravil, 31 kategorij, minimalno
5 32 različnih profilov pacientov)
- možnost nastavitve imena zdravila iz baze ko infuzija že teče (urgentni primeri)
- možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnostjo prednastavitve
količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje
- delovanje na akumulatorsko baterijo najmanj 13 ur pri pretoku 25 ml/h
- pred - alarmi so: obvestilo o skoraj prazni brizgalki, obvestiko pred iztekom terapije - 3 min
pred iztekom, opozorilo o prazni bateriji
- alarmi so zvočni in vizualni z vključenim besedilnim obvestilom na barvnem ekranu
- alarmi za: okluzija, KVO alarm, alarm prazne baterije, …itd
- možnost različnih konfiguracij prioritet alarmov (različni akustični signali za različno
pomembna zdravila)
ustrezni perfuzorji, ki omogočajo 2 stopnji nastavitve alarma
- samodejni varnostni izklop infuzijske črpalke v primeru da ta zazna napako pri doziranju
zdravila
- "prime" funkcija (avtomatsko prebrizgavanje linije) - pred začetkom infuzije
- možnost pritrditve črpalke na infuzijsko stojalo, na tirnico in v organizator črpalk
- možnost uporabe s programerjem črpalk, organizatorjem črpalk in centralnim informacijskim
vmesnikom
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki se jih lahko uporablja z organizatorjem črpalk in centralnim
informacijskim vmesnikom, ne potrebujejo pa ločenega programerja črpalk
- možna uporaba v modularnem sistemu naj omogoča sestavljanje 6 organizatorjev črpalk/24
infuzijskih črpalk (perfuzor, infusomat)
ustrezen tudi modularni sistem organizatorjev, ki omogoča povezovanje do 24 črpalk
(16+8 ali 12+12),
- črpalka naj ima integriran WIFI vmesnik
- možnost različnih profilov terapije: kontinuirana infuzija, PCA, TCI, TOM, TPN,
Ramp/Tamper, Intermitent
ustrezno drugačno poimenovanje, ponuditi vse opisane funkcionalnosti
- možnost pritrditve do treh enot na infuzijsko stojalo/tirnico z enim držalom in vklop v
električno napajanje z enim električnim napajalnikom
- omogoča kodno zaklepanje podatkov določenih zdravil
- zadnjih vsaj 1000 dogodkov je shranjenih v spomin črpalke
ustrezne tudi infuzijske črpalke, ki omogočajo shranjevanje do 3500 dogodkov
- jezik črpalke slovenski
Dodatne zahteve:
- kompatibilnost z različnimi ponudniki monitorjev
- omogoča naj oddaljene posodobitve / nadgradnje programske opreme in knjižnic zdravil
neposredno na mestu oskrbe, brez vpliva na klinične delovne procese.
- nadgradnje, posodobitve softwareov in izdelava knjižnic morajo biti brezplačni
- brez dodatne opreme se lahko poveže v centralni monitoring sistem
Skladnost s standardi:
- stopnja električne zaščite po standardu SIST EN 60601-1
- zaščita pred prahom in delci diametra velikosti nad 1.0 mm Stopnja zaščite pred prahom
in tekočinami iz vseh smeri - minimalno zahtevan IP44
- zaščita pred vodo IP44
- certifikat za uporabo pri helikopterskih in letalskih prevozih po EU standardih
(podobno kot npr.: B. Braun Space PLUS ali enakovredno)
19.2.1 | nosilec za infuzijske črpalke | 10 |  | 0 | 0
OPIS:
- nosilec kompatibilen s ponujeno črpalko
- omogoča naj vertikalno in horizontalno namestitev na posteljo, stojalo ali tirnico
- enostaven za namestitev
| Skupaj |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ: EUR |  |  |  | 0 |  | 0