## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 11, 1000 Ljubljana
Datum: |  | september 2026
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Marja Konečnik, univ.dipl.inž.arh.
Nevenka Sedej, univ.dipl.inž.arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 4
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje za tri leta | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 4 | LABORATORIJSKA OPREMA |  | 0 | 0 | 24 ur | do 48 ur | -
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 4 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 4 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
·
· | Splošno
· | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (medicinska oprema samostojna ali vgrajena), mora biti izdelan tako, da odgovarja namenu in
· | je primeren za uporabo v okolju bolnišnice.
· | V tehničnih specifikacijah za aparate in naprave so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim
· | tehničnim in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
· | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
· | Glede na predviden čas gradnje mora ponudnik izdelati terminski načrt izvedbe vgradnje ponujene opreme
· | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo locirana ali pa vgrajena.
· | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za vgradnjo opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
· | Vgradna oprema mora biti dobavljena, sestavljena in vgrajena v prostore, ki so določeni v načrtu dispozicije opreme po prostorih. V kolikor je
· | predmet vgradnje kompleksen sistem mora ponudnik/izvajalec pred vgradnjo predložiti načrte vgradnje (za vsa GOI dela) v potrditev.
· | Ponudnik mora v ponudbi za vgradno opremo zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi preddeli, montažo in finalnimi deli
· | Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
· | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na standardna bolnišnična čistila in razkužila.
·
· | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili
· | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
·
· | Dodatno
· | Ponudbi mora biti priložen originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na
· | prospektu morajo jasno in nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v
· | stolpcu D
· | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični
· | s ponujeno vsebino - dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
· | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno
· | življenjsko dobo proizvoda (odvisno od naprave),
· | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače
· | dogovorjeno.
· | Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na
· | lokaciji naročnika (z izdajo potrdila)
· | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem
· | jeziku (tudi v slikovni obliki).
·
· | Navodilo
· | Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
· | Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
· | cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 4-28.Laborat.oprema
SKLOP 4
28.0 | LABORATORIJSKA OPREMA
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip, kataloška številka, št. strani kataloga) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme (celoten
komplet), ki gre v skupen seštevek ponudbe.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka, št. strani kataloga | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | ocenjena vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena | skupna cena vzdrževanja za tri leta
28.0 | LABORATORIJSKO POHIŠTVO
28.1.1.2 | obstenski laboratorijski pult | 1 |  | 0 | 0
Prostor:
4. nadstropje: 1xA142_01.5 (dvonamenski prostor);
OPIS:
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
28.1.1.3 | obstenski laboratorijski pult | 1 |  | 0 | 0
Prostor:
4. nadstropje: 1xA142_01.5 (dvonamenski prostor);
OPIS:
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
28.1.2.1 | laboratorijski pult | 1 |  | 0 | 0
Prostor:
pritličje: 1xB116_03
OPIS:
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 450 mm
28.1.2.2 | laboratorijski pult | 1 |  | 0 | 0
Prostor:
- pritličje: 1xB116_03
OPIS:
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
28.2.0 | STOLI LABORATORIJSKI
28.2.1 | stol laboratorijski - nizki | 9 |  | 0 | 0
Prostor:
1 klet: 1xC016_07; 1xC016_08.2
1 nadstropje: 1xA163_08.2
2 nadstropje: 1xA513_11.2
3 nadstropje: 1xA133_11.2
4. nadstropje: 2xA142_01.5 (dvonamenski prostor); 1xA143_12 ; 1xA143_13
OPIS:
Laboratorijski stol za delo pri laboratorijskih pultih višine 75 cm.
Dimenzije:
Širina sedalnega dela 460 mm.
Globina stola 460 mm.
Višina naslona 450 do 530 mm.
Nastavitev višine sedeža od 460 mm do 600 mm.
Sedež in naslon ergonomsko oblikovan. Mehanizem in nastavitve se upravljajo v
sedečem položaju.
Sedalo in naslon iz poliuretana in poliamida.
Podnožje 5-krako, kromirano ali poliran aluminij.
Mehanizem: sinhroni, s samodejno nastavitvijo trdote za uporabnike 45-120 kg.
Nastavitve kota naslona. Plinski dvižni.
Nastavitve: globina sedeža, naklon sedeža in višina naslona.
Laboratorijski stol mora biti primeren za delo v laboratorijih (GMP območje).
Kakovost DIN 68877.
Varnost GS "Tested safety"
Okolju prijazen izdelek.
Odsotnost škodljivih substanc.
Okolju prijazen izdelek.
Skladnost s standardi:
Sistem vodenja kakovosti SIST EN ISO 9001.
Sistem ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001.
(stoli v kvaliteti kot npr. Werksitz, BIMOS ali enakovredno)
28.2.2 | stol laboratorijski - visoki | 2 |  | 0 | 0
Prostor:
3 klet: 1x C413_02
pritličje: 1xB116_03
OPIS:
Laboratorijski stol za delo pri laboratorijskih pultih višine 90 cm.
Dimenzije:
Širina sedalnega dela 460 mm.
Globina stola 460 mm.
Višina naslona od 450 do 530 mm.
Nastavitev višine sedeža od 570 mm do 820 mm.
Sedež in naslon ergonomsko oblikovan. Mehanizem in nastavitve se upravljajo v
sedečem položaju.
Sedalo in naslon iz poliuretana in poliamida.
Podnožje 5-krako, kromirano ali poliran aluminij.
Mehanizem: sinhroni, s samodejno nastavitvijo trdote za uporabnike 45-120 kg.
Nastavitve kota naslona. Plinski dvižni.
Nastavitve: globina sedeža, naklon sedeža in višina naslona.
Laboratorijski stol mora biti primeren za delo v laboratorijih (GMP območje).
Kakovost DIN 68877.
Varnost GS "Tested safety"
Odsotnost škodljivih substanc.
Okolju prijazen izdelek.
Sistem vodenja kakovosti SIST EN ISO 9001
Sistem ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001
28.9.0 | VARNOSTNE OMARE
28.9.1. | varnostna omara za jeklenke (CO₂) | 1 |  | 0 | 0
Prostor:
3.klet: 1xC413_02
OPIS:
Varnostna omara za shranjevanje jeklenk mora biti v skladu s standardom:
- SIST EN 14470-2:2007 - Ognjevarne omare za shranjevanje plinskih jeklenk pod tlakom
Varnostna omara s požarno odpornostjo G30 - skladno s standardom EN 14470-2.
Vrata so krilna, opremljena s cilindrično ključavnico, odpiranje vrat do 180˚.Zagotovljena mora
biti možnost niveliranja omare (niveliranje omare v primeru neravnih tal). Omara mora biti
ozemljena v skladu s standardi. Priključek za odvod zraka na vrhu omare - Ø75
Notranja višina omare mora biti dovolj velika, da je omogočena enostavna instalacija in
montaža plinskih armatur. Prehodi za cevi, senzorje … so na vrhu omare.
Varnostna omara za shranjevanje treh (3) 50 litrskih jeklenk mora biti opremljena:
- z držali za pritrditev jeklenk
- z rampo (vrtečo) iz galvanizirane protizdrsne pločevine za lažjo menjavo jeklenk
- s tirnicama za montažo reducirne postaje
V ponudbi mora biti zajeta dobava in montaža omare z vso potrebno opremo za priklop na
prezračevalni sistem odvoda zraka
velikost: 1200x615x2050 mm
(podobno kot npr.: ASECOS ali DUEPERTAL ali enakovredno)
28.10.0 | LAMINARNE KOMORE
28.10.1 | zaščitna mikrobiološka komora (BVK) - priprava zdravil | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1.nadstropje: 1xA163_08.2
2 nadstropje: 1xA513_11.2
3. nadstropje: 1xA133_11.2
4.nadstropje: 1xA143_13
OPIS:
Zaščitna komora mora omogočati zaščito operaterja, produkta ter okolja.
Zahteve:
- zaščitni razred II
- skladnost s standardi SIST EN 12469:2000 in DIN 12980:2005;
- razred II, tip A2 – NSF:2008;
- delovno področje razred A po GMP oz. razred 5 po SIST EN 14644 -1:2015
Komora mora biti enostavna za vzdrževanje, dezinficiranje in čiščenje mora biti enostavno,
robovi morajo biti zaokroženi, menjava filtrov mora biti hitra in varna,
sprednje steklo samodejno pomično po višini, progresivno nastavljiv ventilator.
Podnožje mora biti z možnostjo niveliranja, kovinska konstrukcija.
Delovni pult mora biti iz nerjaveče površine, omogočeno mora biti enostavno čiščenje.
Vse površine in vogali morajo biti grajeni po GMP, GLP standardu.
Konstrukcija komore mora biti izdelana pod naklonom (približno 8°), kar omogoča lažje
sedenje in delo operaterja.
V komori mora biti dobra osvetljenost, imeti mora UV žarnico.
Stranice morajo biti iz varnostnega stekla, da imamo bočno vidljivost delovnega prostora.
Sprednje varnostno steklo naj ima motoriziran dvig (avtomatska postavitev na ustrezno
višino glede na izbrani režim).
Mikroprocesorska kontrola delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje mejnih vrednosti),
uporabniški zaslon za izbiro režima dela in nastavljanje parametrov.
Priklopi v delovnem področju: 4x vtičnica 220V, 1x RS 232 priključek (povezava notranji
delovni prostor – zunanja stranica, 1x USB priključek (povezava notranji delovni prostor –
zunanja stranica).
V zadnjo steno mora biti vgrajeno varnostno steklo za zunanjo postavitev monitorja.
V komori mora potekati absolutna tristopenjska filtracija zraka v delovnem področju s filtri
kakovosti H14 - SIST EN1822:2010
Zunanje dimenzije cca: 1340 (š) x 790 (g) x 2200 (v) mm,
Dimenzije delovnega prostora cca: 1200 (š) x 600 (g) x 600 (v) mm.
Višina delovnega pulta - za delo sede
V ponudbeni ceni mora biti zajeta cena komore, IQ OQ dokumentacija in testiranje, testiranje
komore z izdajo testnega poročila (PQ).
(podobno kot npr.: ISKRA PIO, MC 12-2 ali enakovredno)
28.10.2 | zaščitna mikrobiološka komora (BVK), mobilna | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
4.nadstropje: 1xA142_01.5 dvonamenski prostor
OPIS:
Opis enak kot za zaščitno mikrobiološko komoro 28.10.1. samo da mora biti podnožje
na koleščkih, dva koleščka z zavoro.
(podobno kot npr.: ISKRA PIO, MC 12-2 ali enakovredno)
28.12.0 | LABORATORIJSKI APARATI (analizatorji, POCT, ročni,… )
28.12.1 | plinski analizator krvi | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostori:
2. klet: 1x C512_08
1 klet: 1x C016_09 + 1x na desni strani
1. nadstropje: A163_11.1
2. nadstropje: A513_14
3. nadstropje: A133_15
4.nadstropje: 1xA143_02
OPIS:
Analizator mora biti namizni tip analizatorja (ne kasetni, ne kartušni) za izvajanje plinskih
analiz.
- analizator z ločeno zamenljivimi elektrodami ter ločeno pakiranimi in zamenljivimi solucijami
kot so (kalibracijska solucija 1, kalibracijska solucija 2, solucija za izpiranje).
- analizator mora biti uporabniku prijazen za rokovanje.
- analizator mora imeti možnost izmeriti naslednje parametre:
- pH, parcialni tlak PCO2, parcialni tlak PO₂
- koncentracijo elektrolitov (natrij, kalij, ioniziran kalcij, klorid)
- koncentracijo metabolitov (glukoza, laktat)
- koncentracija hemoglobina in posamezne zvrsti hemoglobina (HbO2, HbMet, HbCO, HHb),
saturacija sO2. Možnost nadgradnje za celokupni Bilirubin ctBil ter fetalni hemoglobin
HbF.
- analizator mora imeti možnost kasnejše vgradnje po potrebi dodatnega parametra kot je
Kreatinin.
- analizator mora imeti možnost analize vzorca iz brizge in kapilare.
- imeti mora Mikro Mode način zajema vzorca s čim manj krvi, ter mora izvesti analizo tudi s
premalo vzorca
- analizator mora imeti možnost izvajanja preiskav iz krvi, seruma in punktata telesnih votlin.
Merjenje seruma brez uporabe dodatnih adapterjev.
- analizator mora imeti čitalec črtnih kod za identifikacijo vzorcev
- analizator mora imeti čas izvedbe analize dve minuti ali manj
- analizator mora imeti avtomatsko mešalo in podajalnik za zajem vzorcev
- analizator mora imeti avtomatsko zaznavanje zamašitve sistema in/ali prisotnost
morebitnih zračnih mehurčkov ter možnost avtomatske odstranitve strdkov iz sistema.
- na analizatorju mora biti zagotovljena možnost spremljanja porabe energentov in
predhodno opozarjanje na izpraznjene vsebnike za reagente
- analizator mora imeti možnost prikaza numeričnih rezultatov analiz tudi v obliki diagrama.
- analizator mora imeti vgrajen tiskalnik za tiskanje rezultatov analiz
- imeti mora barvni zaslon na dotik
- Meni Pomoč na ekranu - Tutorial help
- analizator mora imeti možnost avtomatičnega izvajanja analiz kontrolnega materiala, ki ga
je možno predhodno časovno definirati
- analizator mora imeti možnost prenosa (izvoza) podatkov kontrole kakovosti v programsko
opremo za centralno vodenje kontrole kakovosti
- analizator mora imeti lastno podatkovno enoto, kamor se shranjujejo rezultati analiz
kontrolnega materiala, možnost osnovne statistične obdelave rezultatov kontrol in možnost
grafičnega prikaza rezultatov kontrol (Levy - Jennings diagram, Westgardova pravila)
- analizator mora imeti lastno podatkovno enoto, kamor se shranjujejo rezultati analiz vzorcev
(rezultati najmanj 1000 vzorcev)
- analizator mora imeti možnost izvoza podatkovnih datotek (rezultati analiz vzorcev
pacientov in rezultati meritev kontrolnih vzorcev) ali možnost shranjevanja vseh meritev.
- analizator mora imeti možnost sledljivosti ponovitev preiskav
- analizator mora imeti možnost dvosmerne povezave z HIS/LIS
- imeti mora minimalno število kalibracij v enem dnevu - Downtime in omogočati v primeru
urgentnega vzorca, tudi merjenje oz. prekinitev kalibracije
- analizator mora imeti možnost časovnega programiranja eno točkovnih in dvo točkovnih
kalibracij
- analizator mora imeti možnost prekinitve kalibracije za izvedbo nujne analize vzorca
pacienta
- dostop do določenih funkcij analizatorja mora biti omogočen z geslom
- analizator mora imeti možnost menjave membran največ 1x na 3 mesece (izjema glukoza,
laktat in referenčna membrana 1x na mesec)
- analizator mora zagotavljati delovanje sistema z istimi elektrodami najmanj 2 leti
(podobno kot npr.: Radiometer, ABL800 ali enakovredno)
28.12.2 | tromboelastometer | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
- 2.klet: 1x C512_06
OPIS:
Avtomatiziran POCT analizator za merjenje visokoelastičnih lastnosti koaguluma na osnovi
rotacijske tromboelastometrije.
Kartušni sistem brez uporabe pipetiranja (uporabnik za izvedbo testa ali kontrolne meritve v
nobenem koraku ne potrebuje pipete)
Zaprt sistem brez odpiranja vzorcev za večjo varnost uporabnika
Sistem omogoča izvedbo 5 različnih testov (intem, extem, fibtem, aptem, heptem)
Posamezna kartuša omogoča izvedbo 4 različnih testov hkrati (na voljo sta dva tipa kartuš,
ki se razlikujeta po četrtem testu - aptem ali heptem)
Vzorec: citratna polna kri
Elektronska kontrola delovanja analizatorja z elektronsko kartušo
Kontrola delovanja s svežim kontrolnim materialom v dveh nivojih
Ocena fibrinolize z uporabo algoritmov je možna že po 5 minutah od pričetka strjevanja krvi,
Možnost ogleda rezultatov na daljavo v realnem času preko varne mrežne povezave
Analizator je povezljiv v programski vmesnik za nadzor POCT analizatorjev na daljavo
Analizator, kartuše in kontrole skladni z IVDR (In-Vitro-Diagnostic Regulation EU 2017/746).
(podobno kot npr.: WERFEN, ROTEM SIGMA ali enakovredno)
28.12.3 | analizator krvnih preiskav | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
4.nadstropje: 1xA142_01.5
OPIS:
Prenosni - ročni krvni analizator za analize krvnih plinov, elektrolitov, kemijske lastnosti,
koagulacije, sladkorja, srčnih markerjev in hemoglobina ter hematokrita
- možnost uporabe direktno ob postelji
- delovanje na baterije
- uporaba kartuš za enkratno uporabo
- avtomatska kalibracija pri vsaki posamezni analizi brez potrebe vzdrževanja
- elektronsko kontroliranje izvajanja analize
- varnostna funkcija, ki onemogoča izdajo napačnih rezultatov v primeru
napake aparata, kartuše ali operaterja
- možnost povezave v informacijsko omrežje BIS
- popolna integracija podatkov preko računalniškega sistema
- možnost povezave s tiskalnikom
- možnost takojšnjega izpisa izvida na tiskalniku
- možnost skeniranja EAN kod med ustavljanjem podatkov
Komplet naj vsebuje:
- analizator
- tiskalnik
- "downloader"
- polnilna baterija
- CDS
- kartuše za zagon in šolanje
(podobno kot npr.: ABBOTT. Model i-STAT ali enakovredno)
28.12.4 | aparat za določanje KS (glukoze) + mikrokivete | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2 nadstropje: 2xA513_12.3
OPIS:
Analizator glukoze v polni krvi, elektronski, s kompletom pribora:
- majhen ročni - prenosni aparat za določanje celotne vrednosti glukoze v krvi,
- hitro določanje glukoze iz vzorca kapilarne, venozne ali arterijske krvi,
- prikaz meritve na zaslonu,
- shranjevanje podatkov meritev, možnost prenosa podatkov na računalnik
za nadaljnjo obdelavo in izpis,
- omogočena mora biti kontrola kvalitete s samoumerjanjem
- komplet pribora s kivetami za enkratno uporabo;
(podobno kot npr.: HemoCue, Glucose 201 ali enakovredno)
28.12.6 | ACT aparat za merjenje učinka heparina | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.klet: 1x C512_06;
OPIS:
POC prenosni analizator za merjenje ACT
- maksimalna aktivacija koagulacije (kaolin+silica) - rezultati so posledica dejanske aktivacije
fibrinskega strdka
- kartušni sistem z dvema tipoma kartuš za merjenje ACT višjih (ACT+, aktivacija s kaolinom
in siliko) in pri nižjih (ACT LR, aktivacija s celitom) koncentracijah heparina v polni krvi
- ena (1) kartuša zadošča za merjenje vzorca enega (1) pacienta
- sistem omogoča tudi uporabo kartuš za merjenje PČ (INR) in APTČ v polni krvi ali citratni
polni krvi
- tekoče kontrole v dveh nivojih
(podobno kot npr.: Hemochron Signature Elite ali enakovredno)
28.12.7 | HemoCue analizator | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.klet: 1xC512_07.2
4.nadstropje: 1xA142_01.5 (dvonamenski prostor)
OPIS:
Analizator hemoglobina v polni krvi, elektronski, s kompletom pribora
- majhen prenosen aparat za analizo hemoglobina,
- delovanje na omrežno napetost (230V) in na integrirano akumulacijsko baterijo,
- baterija se mora avtomatsko polniti, ko je aparat priklopljen na električno omrežje,
- hitro določanje hemoglobina iz vzorca kapilarne, venozne ali arterijske krvi (10 µl),
- razpon merjenja: 0 - 256 g/l ( merjenje: g/l, g/dl, mmol/l),
- prikaz meritve na zaslonu,
- shranjevanje podatkov meritev, možnost prenosa podatkov na računalnik za
nadaljnjo obdelavo in izpis,
- omogočena mora biti kontrola kvalitete s samoumerjanjem,
V ponudbi mora biti zajet komplet pribora z mikrokivetami za enkratno uporabo.
(podobno kot npr.: HemoCue@Hb201 ali enakovredno)
28.12.8 | QuikRead CRP (C - reactive protein) hitri test | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
- 4.nadstropje: 1xA142_01.5 (dvonamenski prostor)
OPIS:
Sistem za kvantitativno merjenje CRP v polni krvi, serumu ali plazmi.
- pol avtomatiziran instrument, ki se uporablja za kvantitativne in kvalitativne meritve
skupaj s kompleti reagentov.
- intuitiven uporabniški vmesnik
- interaktivni zaslon na dotik
- čas za rezultat: 2 do maksimalno 6 minut
- rezultati se samodejno hranijo v notranji pomnilnik instrumenta
- trije standardni USB priključki omogočajo uporabo spominskih ključkov, tiskalnika ali
čitalnika črtne kode
- LIS / HIS povezljivost.
(podobno kot: AIDIAN, QuikRead go ali enakovredno)
28.12.9 | centrifuga za centrifugiranje vzorcev | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
- 3.klet: 1xC413_02
- 4.nadstropje_ 1xA142_01.5
OPIS:
Namizna centrifuga s hlajenjem.
- kovinsko ohišje in pokrovom
- dim: 460x750x420 mm (šxgxv) ±5%
- temperaturno območje: od -20° do +40°C
- funkcija hitrega hlajenja
- spomin za uporabniško nastavljive programe
- mikroprocesor
- digitalni prikaz oznake programa, tem., "RCF", "RPM" in čas centrifugiranja
- maksimalna kapaciteta: 4x290 ml
- maksimalno število obratov (RPM): 15.000/min
- maksimalna relativna centrifugalna sila (RCF): 24.400
- zaščita pred prenapetostjo
- rotor, nihajni, 4-mestni, kot:90° ali enakovredne izvedbe rotorjev in koškov
- košek za rotor
- adapter za 1.6 - 7 ml epruvete, 9-15ml epruvete in 15ml konične epruvete
- adapter za 9 - 15 ml epruvete
- adapter za 15 ml konične epruvete
- avtomatska blokada pokrova med delovanjem
- deblokada zapore pokrova v sili
- zaščita pred pregretjem motorja
- zaščita pred pregretjem komore centrifuge
- avtomatski izklop delovanja v primeru neravnovesja
- avtomatsko prepoznavanje rotorja ali druga enakovredna rešitev,
ki zagotavlja primerljivo raven varnosti in preprečuje nepravilno uporabo rotorjev
- zaščita pred "padcem" pokrova
- zaščita pred padcem napetosti
Skladnost s standardi:
- SIST EN/IEC 61010 ali EN/IEC 61010-2-020 zahtevami in z IVD standardom
Navodila v slovenskem jeziku
28.12.10 | aparat za določanje levkocitov in DKS | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
- 4.nadstropje: 1xA142_01.5 (dvonamenski prostor)
OPIS:
Aparat za kvantitativno določanje belih krvnih celic
- sistem zagotavlja vrednosti skupnega števila belih krvbih celic (WBC) in 5- delno diferencialno
število WBC, vključno z nevtrofilci, limfociti, monociti, eozinofilci in bazofili, trombociti
RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW in MPV
- kapilarni ali venski vzorci : najmanj 10µl
- čas za rezultat: 5 minut
- merilno območje: 0,3 - 30,0x10⁹/l /300-30000/mmᶾ, 300 - 30000/µl)
V ponudbi mora biti zajet komplet pribora z mikrokivetami.
- baterije
- adapter
(podobno kot npr.: Hemocue WBC DIFF ali enakovredno)
28.12.11 | termostat za mikrobiološke vzorce | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1 klet: 1xC016_09
pritličje: 1xB116_03
OPIS:
Mini inkubator
- ohišje kovinsko in okvir vrat
- vrata prozorna akrilna
- grelni elementi v inkubatorju so vgrajeni v dno in stranice aluminijaste komore
- temperaturno območje: 5°C do 70°C
- volumen komore: 10 l, dimenzija komore :(230x220x200 mm)
- dimenzija: 285x280x335 mm (±10%)
- 1 polica
- PID regulacija s temperaturnim senzorjem PT100 in LED zaslonom vzdržuje temperaturo s
stabilnostjo ±0,5 °C in ločljivostjo 0.1°C.
- natančen nadzor temperature z digitalno regulacijo PID
(podobno kot npr.: DOMEL, Incubator 10L ali enakovredno)
28.0.0 | LABORATORIJSKA OPREMA SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: EUR |  |  |  | 0 |  | 0